Załącznik nr1
do umowy ...../2017/TP

Opis przedmiotu zamówienia
Oświetlacz kryminalistyczny Polilight PL500 UV VIS IR o następujących parametrach:

1.Zasilanie 220V/230V.
2.Praca w zakresie temperatury +5 do +30°C.
3.Obudowa odporna na stosowanie środków służących do dezynfekcji powierzchni (alkohol etylowy, bacticid, aerodesin 2000).
4.Źródło światła, palnik lampa ksenonowa.
5. Moc palnika lampy nie mniej niż 500W.
6.Zakres emitowania promieniowania:
-światło białe, 350nm,415nm,450nm, 470nm, 490nm, 505nm, 530nm, 555nm, 590nm, 620nm, 650nm,
-światło w podczerwieni IR.
7.Oświetlacz powinien posiadać na obudowie zewnętrznej panel sterujący zawierający:
przyciski wyboru filtrów, wyświetlacz wybranego filtra, przyciski regulacji filtrów i mocy, otwór
dla światłowodu.
8.Oświetlacz powinien posiadać funkcje:
-inteligentnego rozpoznawaniarodzaju podłączonego światłowodu oraz blokowania światła
w sytuacji przypadkowego odłączenia światłowodu (światłowód UV i IR),
- wygaszania/blokowania wyjścia światła,
- resetowanie tablicy kontrolnej,
- zdalnego sterowania – kabel sterujący minimum 1,5 m,
- instalacji opcji hasła zabezpieczającego przed nieuprawnionym uruchomieniem oświetlacza oraz opcji
komputerowego sterowania funkcjami oświetlacza,
- dostrajania filtrów,
- regulacji mocy.
9. Wyposażenie oświetlacza:
- światłowód UV, vis o dł. Minimum 1,5 m,
- światłowód IR, vis o dł. Minimum 1,8 m,
- adapter IR,
- zestaw filtrów IR >610, >715, >780, >830 nm
- przewód zasilający,
- panel zdalnego sterowania,
- komplet okularów oględzinowych,
- filtry oględzinowe: OG 550, GG, 475, OG 515, OG 590,
- części do konserwacji urządzenia: sześciokątny klucz 3 mm oraz zapasowy bezpiecznik,
- walizka do przenoszenia sprzętu.