Załącznik nr 2a do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ADAPTACJI  POMIESZCZEŃ ORAZ INSTALACJI  CYFROWEGO APARATU RTG W BUDYNKU SZPITALA OGÓLNEGO

W WYSOKIEM  MAZOWIECKIEM

Nazwa zadania : „Dostawa aparatu RTG z dostosowaniem pomieszczenia dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem’’

Adres obiektu budowlanego : Szpital Ogólny w Wysokiem 	Mazowieckiem,  ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Kody CPV przewidywanych robót:

- 45000000-7 Roboty budowlane

### 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

### 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

### 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

### 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

### 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

### 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

### 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

### 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

### 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

### 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

### 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Grupa 452- Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

453- Wykonywanie instalacji budowlanych

454- Wykończeniowe roboty budowlane

Klasa 4521- Roboty budowlane w zakresie budynków

4531- Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

4542- Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4544- Roboty malarskie i szklarskie

4545- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4533- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Szpitalna	 5

18-200 Wysokie Mazowieckie

Sporządzający: Piotr Porowski

Kierownik Działu Technicznego i Nadzoru nad Aparaturą Medyczną

Wysokie Mazowieckie, 15.03.2024 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu

zamówienia

II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

    - Zestawienie podstawowych aktów prawnych związanych z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2. Załączniki:

- Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Rzut pomieszczeń - stan istniejący (rys. 1)

- Szkic koncepcyjny Pracowni RTG (rys. 2)

- CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne obejmujące  dostawę i instalację cyfrowego aparatu RTG wraz  z niezbędnym wyposażeniem w pomieszczeniach Pracowni RTG, zlokalizowanych na wysokim parterze budynku głównego szpitala oraz dostosowanie tych pomieszczeń do potrzeb instalowanego sprzętu.

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz urządzeń i instalacji z tym związanych przy założeniu pełnej zgodności tego sprzętu z instalacjami i systemami, które posiada Szpital w rodzaju i zakresie o których mowa w niniejszym dokumencie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji koniecznych do uruchomienia aparatu RTG i pracowni RTG , w tym zezwoleń wydanych przez WSSE

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie robót adaptacyjnych w zakresie niezbędnym do montażu i bezpiecznego  funkcjonowania instalowanego sprzętu

- dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz urządzeń i instalacji z tym związanych

- szkolenie personelu w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Wykonawca uzyska upoważnienie i zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia prac niewymagających uzyskania pozwolenia jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

- Zamawiający oczekuje aby ponadto dokumentacja posiadała:

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych,

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p. pożarowych,

1.2. Parametry techniczne określające  wielkość obiektu objętego

zamówieniem

-  powierzchnia użytkowa pomieszczeń przewidzianych do 		 	   	    adaptacji -   33,3 m2

-   kubatura pomieszczeń przewidzianych do adaptacji

99,9 m3

-   wysokość  pomieszczeń – 3,10 m

1.3. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych

a/  roboty rozbiórkowe

    - demontaż istniejącego aparatu RTG,

    - skucie podłoży betonowych wraz z wylewką betonową w gabinecie RTG (docelowe wyrównanie poziomów posadzek  w stosunku do poziomu korytarza i pozostałych pomieszczeń Pracowni),

    - demontaż instalacji elektrycznych,

    - prace demontażowe, prace przygotowawcze ogólno budowlane, bruzdowanie posadzki pod kanały kablowe, wywóz gruzu, odpadów bud.

    - demontaż wszystkich starych zabudów w podłodze pracowni RTG, skucie z podłogi i ścian ceramicznych płytek gresowych.

b/  roboty budowlane

    - wykonanie dodatkowych osłon stałych ( jeśli będą wymagane ) na ścianach pracowni RTG. Modyfikacje osłon stałych pracowni wykonane według wskazań - obliczeń nowego projektu osłon stałych, zatwierdzonego przez WSSE.

    - tynkowanie, położenie gładzi gipsowej , malowanie ścian farbami lateksowymi,

    - wykonanie wraz z materiałem kanałów kablowych w podłodze sali RTG i sterowni - kanały techniczne kablowe metalowe z pokrywami pod instalację aparatu RTG. Po zakończeniu uruchomienia serwisowo aparatu RTG, uszczelnienie łączenia pokryw kanałów i ich zalanie wylewka podłogową około 2 cm.

    - zrobienie nowej posadzki + wylewki samopoziomującej po skutych płytkach + taśm uziemiających, klej elektroprzewodzący, położenie nowej wykładziny podłogowej prądoprzewodzącej w sali badań RTG. Po zamknięciu kanałów kablowych podłogowych wymagane ich przykrycie paskami wykładziny podłogowej.

    - zainstalowanie nowego sufitu podwieszanego rastrowego - kasetonowego w module 60x60 cm. Dopasowanie sufitu do konstrukcji zawieszenia sufitowego lampy RTG

    - wykonanie wraz z materiałem, spawaniem, skręcaniem i pomalowaniem, niezależnej konstrukcji sufitowej stalowej pod zawieszenie lampy RTG

    - wybudowanie ścianki magazynu w technologii g-k – około 14 m2, gipsowanie łączeń z gładzią, malowanie ścian farbami lateksowymi

    - drzwi wejściowe 90/200 cm do magazynu - zabudowa meblowa.

    - montaż nowej zewnętrznej stolarki okiennej – 2 szt z roletami zaciemniającymi (wymiar około 150 cm x150 cm/szt.)

    - wykończenie pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi technologicznymi i zaleceniami producenta urządzeń

c/  roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne

    - wykonanie i montaż tablicy zasilającej

    - wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej w sali RTG lub modernizacja rozdzielni korytarzowej na potrzeby podłączenia nowego aparatu RTG z zabezpieczeniami prądowymi.

    - położenie kabla zasilającego niepalnego, bezhalogenowego N2XH-J 5x95 RM 1kV B2CA ( lub 2 x 50 mm2 ) z trasą kablową na długości około 90 mb. Modernizacja zabezpieczeń rozdzielni RG/RN zlokalizowanej w II części budynku, dedykowanej do przyłączenia zasilania aparatów RTG.

    - wykonanie oświetlenia - oprawy LED 60x60 do sufitu podwieszanego - pracownia RTG ( 7 lamp ), magazyn ( 1 lampa ).W sali badań RTG po jednej lampie wyposażonej w oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne akumulatorowe. Może być to opcja w lampie dużej 60x60 kasetonowej albo oddzielne niezależne lampy oświetlenia awaryjnego.

    - wykonanie oznakowania wyjście ewakuacyjne nad drzwiami pracowni RTG ( naklejka ).

    - pozostałe prace elektryczne i nisko prądowe, uziemienie do wykładzin PCV ( 2 x RTG) i aparatu RTG, 3 x LAN ( w ramach pomieszczenia sali RTG) bez urządzeń aktywnych i prac w serwerowni. Punkt dostępowy odległy około 40 m od sali RTG. Skrętki ciągniemy do punktu dostępowego.

    - montaż okablowania pod wyłączniki bezpieczeństwa - odcięcie awaryjne zasilania ( tzw. grzybek żółty z czerwonym przyciskiem) - 1 x sterownia +

kaseta on-off ) i w sali badań RTG 1 x grzybek żółty z czerwonym przyciskiem.

    - wymiana osprzętu elektrycznego - gniazd i wyłączników w sali RTG. Łącznie około 1-2 przełączników światła, 5 gniazd 230 V. W sterowni pod szybą Pb, wykonanie w korycie zewnętrznym lub klasycznych gniazd ściennych : 5 x 230 V, 2 x LAN, 1 x J45. W pom badań RTG 1 x LAN i 2-3 gniazda 230 V. Klasyczne wyłączniki światła 1 x sala RTG, 1 x magazyn. Sieć komputerową min. Kat 6A S/FTP miedzy urządzeniem a sterownią.

    - montaż opraw oświetleniowych nad każdymi drzwiami wejściowymi do pracowni RTG ( po dwie nad drzwi ) i wykonanie okablowania elektrycznego pod ww. lampki ostrzegawcze RTG - KONICZYNKA PROMIENIOWANIE i ostrzeżenie UWAGA TRWA BADANIE . Łącznie 4 szt opraw - lampek. ( lampki LED bezwłocznie zapalane 230 V / lub 12 V - po dwie nad każde wejście do pom badań RTG. Lampki łączone szeregowo - koniczyny promieniowania razem i uwaga trwa badanie razem.

    - demontaż i odłączenie linii czujek ppoż w remontowanych pomieszczeniach. Dołożenie nowych czujek ppoż kompatybilnych do już istniejących ( 2 x sala badań RTG, 1 x sterownia i 1 x magazyn) + wpięcie ich do pętli centrali ppoż i skonfigurowanie.

    - montaż okablowania i interkomu - głośnik w sali badań podwieszony przy suficie albo szybie Pb i mikrofon w sali badań + zasilanie.

    - montaż przełącznika sieciowego według opisu poniżej:

Przeznaczenie:	Przełącznik dostępowy, zarządzalny,

Obudowa:	Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania przełącznika).

Porty:	Wyposażony w minimum 48 wbudowanych portów 1GbE PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)  oraz 4 porty 10GbE SFP+ obsadzone wkładką SFP+ SR. Moc dostępna dla interfejsów PoE: 740W.

Możliwość stackowania:	Możliwość stackowania przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

- przepustowość w ramach stosu - 80Gb/s,

- zarządzanie poprzez jeden adres IP,

- możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad

- możliwość stackowania z serią urządzeń posiadanych przez Zamawiającego: CISCO Catalyst C9200L.

Zasilanie i chłodzenie:	Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap).

Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia.

Redundantne wentylatory.

Ilość adresów MAC	16000

Ilość tras IPv4	3000

Ilość tras IPv6	1500

Bufor pakietów	6MB

Pamięć DRAM	2GB

Pamięć Flash	4GB

Ilość VLAN-ów	1024

Wydajność:	Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów – również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate).

Przełącznik wspiera następujące mechanizmy 	IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree.

Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+).

IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree.

Obsługa 64 instancji protokołu STP.

Obsługa protokołu NTP.

Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping.

Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED.

Funkcjonalność: Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC.

Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego.

Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP.

Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:	Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level).

Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN.

Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL.

Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X.

Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC.

Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X .

Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem.

Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176.

1500 wpisów dla list kontroli dostępu (Security ACE).

Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie  oparciu o portal www).

Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard.

Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard).

Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia).

Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch oraz switch-host).

Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing).

Funkcja Private VLAN.

Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN.

Technologie umożliwiające zapewnienie autentyczności sprzętu i oprogramowania	Trust Anchor Module - odporne na manipulacje, zabezpieczone kryptograficzne, jednoukładowe rozwiązanie zapewniające autentyczność sprzętu w celu jednoznacznej identyfikacji produktu – daje pewność, że produkt jest oryginalny.

Secure Boot – zabezpiecza proces sekwencji startowej zapewniając, że mamy niezmieniony sprzęt oraz zapewniając warstwową ochronę przed próbą załadowania nielegalnego/zmodyfikowanego oprogramowania systemowego.

Image signing - obrazy podpisane kryptograficznie zapewniają, że oprogramowanie systemowe (firmware), BIOS i inne oprogramowanie są autentyczne i niezmodyfikowane. Podczas uruchamiania systemu sygnatury oprogramowania są sprawdzane pod kątem integralności.

Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci	Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi.

Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek

Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority).

Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.

Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) .

Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast.

Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP.

Obsługa protokołów routingu:	Routing statyczny dla IPv4 i IPv6.

Routing dynamiczny – RIP, OSPF (do 1000 tras).

Policy-based routing (PBR).

Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP).

Zarządzanie:	Port konsoli.

Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band.

Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6.

Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów.

Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych.

Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą.

Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB.

d/  roboty instalacyjne sanitarne

    - wykonanie w pomieszczeniach objętych adaptacją nowych instalacji: wentylacji oraz sanitarnych i specjalistycznych wynikających ze specyfiki urządzenia – projekt instalacji sanitarnych pełno branżowej z obliczeniami i pomiarami wydajności wentylacji z podaniem wymian na godzinę,

    - wykonanie zupełnie nowej pełnej instalacji wentylacji mechanicznej (centrala wentylacyjna podsufitowa) dla pracowni RTG (kubatura około 250 m3), montażem nowej centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą freonową. Rozprowadzenie nowych kanałów wentylacyjnych. Wykorzystanie istniejących czerpni i wyrzutni. Założenie nowych anemostatów lub kratek wentylacyjnych w ramach pracowni - sali badań RTG i magazynie. Izolacja – wełna mineralna 100 mm. Instalacja skroplin od agregatu i centrali wentylacyjnej. Klapy p.poż topikowe. Montaż: okablowanie centrali wentylacyjnej.

    - wymiana fartucha umywalkowego z płytek na wykładzinowy PCV (około 4 m2) wraz z nowa umywalką, półnagą maskująca syfon, baterią z wylewką medyczną, kompletem dozowników na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemnikiem na papier (kompatybilny z dozownikami posiadanymi przez zamawiającego), lustrem, nowymi zaworkami, wężykami przyłączeniowymi i zestawem syfon- rury.

    - Wymiana dwóch grzejników o podobnych parametrach, przebudowa podłączeń do zasilenia grzejników.

e/  ponadto

    - wykonanie pomiarów oraz zabezpieczeń w zakresie ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

    - jeżeli na podstawie ekspertyzy okaże się to konieczne - wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropów, na których montowane będą urządzenia

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania   przedmiotu zamówienia

Warunkiem wykonania przedmiotu zamówienia jest:

- udostępnienie przez Zamawiającego pomieszczeń na czas wykonania robót budowlanych przy zakładanej ciągłości funkcjonowania szpitala

- sprawdzenie przez Dostawcę możliwości transportu urządzenia do pomieszczeń przewidzianych na ten cel

- zapewnienie przez Zamawiającego dostępu i odpowiednich parametrów mediów niezbędnych do instalacji i funkcjonowania aparatury ( energia elektryczna, woda, c.o.,)

1.5  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Pracownia RTG wchodzi  w skład istniejącego Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

Pracownia powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej; oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków pracy z urządzeniami radiologicznymi oraz innych obowiązujących przepisów.

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania aparatu RTG znajdują się na wysokim parterze  budynku. Aparat RTG należy zamontować w miejsce istniejącego aparatu.

Zamawiający zapewnia niezbędny przydział mocy energii elektrycznej /z rozdzielni głównej/ .

W zakres prac adaptacyjnych wchodzą  prace określone w pk-cie 1.3. Zakres i rodzaj tych robót należy dostosować do specyfiki montowanego urządzenia oraz obowiązujących przepisów w oparciu o przeprowadzone badania i pomiary

Powierzchnia przeznaczona do modernizacji to część Pracowni RTG o powierzchni  33,3 m2, na co składają się:

- gabinet RTG

Wysokość – 310 cm , co jest wielkością spełniającą wymagania stawiane tego typu pomieszczeniom.

Uwaga: Załączony szkic koncepcyjny należy traktować jako wytyczne programowo-funkcjonalne. Szczegółowe rozwiązania mogą zmienić się w zależności od rodzaju montowanego urządzenia.

Ewentualny nowy podział funkcjonalny należy uzgodnić z Zamawiającym.

2.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące warunków wykonania i odbioru robót

budowlanych

- Wszystkie roboty budowlane prowadzić należy  korzystając z „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.”

- Wszystkie materiały i wyroby budowlane, zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i spełniają wymagane parametry powinny zostać przekazane Zamawiającemu

- Wszystkie materiały i technologie należy stosować trzymając się ściśle instrukcji technicznych, wydanych przez producentów tych materiałów

- Zastosowane materiały powinny być nowe, powinny posiadać odpowiednie atesty opinie PZH, ITB oraz gwarancje

- Sposób organizacji  i prowadzenia robót budowlanych powinien zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa pracy, ochrony mienia  i ochrony środowiska

- Sposób prowadzenia robót nie może ograniczać funkcjonowania szpitala

- Roboty budowlane związane z przyłączeniem nowych instalacji do instalacji funkcjonujących w szpitalu wymagać będą uzyskania zgody Zamawiającego

- Zamawiający zastrzega bieżącą kontrolę poszczególnych etapów realizowanego zamówienia w odniesieniu do programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunków umowy

- Wykonawca po zakończeniu robót dokona niezbędnych formalności związanych z przekazaniem inwestycji. Zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, w skład której wchodzić będą:

-  dokumentacja projektowa zaopiniowana przez PPIS

-  projekt ochrony radiologicznej zaopiniowany przez WSSE

- projekt instalacji sanitarnych,

-  Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu

pracowni i aparatury do eksploatacji

-  rysunki powykonawcze instalacji elektrycznej i sanitarnej

-  rysunki powykonawcze zamocowania aparatu

-   protokoły pomiarów izolacji i rezystancji posadzek

antyelektrostatyczych, protokoły pomiarów izolacji i rezystancji

kabli

-   oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania

zamówienia z projektem budowlanym i przepisami oraz o

doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowaniu terenu

budowy

-   atesty, deklaracje zgodności wszelkich zastosowanych 	 		     	     materiałów   i urządzeń

-   instrukcje obsługi urządzeń, aparatury medycznej oraz instrukcje

konserwacji

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy ( po zakończeniu robót budowlanych). Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie zgodnie z  warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny); odbiór ostateczny pozwoli na ocenę robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancji

- Rozliczenie za wykonane roboty dokonane zostanie na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę  i Zamawiającego

2.2. Wymagania szczegółowe

a/ Przygotowanie miejsca wykonywania robót budowlanych

- Wykonawca ustawi, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, kontener do  gromadzenia gruzu i innych elementów pozostałych po robotach rozbiórkowych. Usuwanie gruzu winno odbywać się rękawami, które zapobiegną pyleniu i uszkodzeniom budynku.

- Wykonawca zlokalizuje, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaplecze  budowy tj. magazyny do składowania materiałów budowlanych

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostępu do mediów oraz określi zasady wzajemnej współpracy w organizacji prowadzenia inwestycji

- Organizacja robót powinna uwzględniać fakt, że prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie, co wymagać będzie ścisłej współpracy z Zamawiającym .

b/ Architektura i technologia

- Projekt architektury i technologii medycznej powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wytycznymi producentów instalowanych urządzeń. Projekt powinien zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia.

- W projekcie należy zastosować materiały zalecane do stosowania w obiektach służby zdrowia, o parametrach gwarantujących trwałą  i zgodną z technologią eksploatację pomieszczeń.

c/ konstrukcja

- Wykonawca wykona na własny koszt sprawdzenie konstrukcji w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji sprzętu oraz na drodze transportowej  w oparciu o parametry  dostarczanych urządzeń

- Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

d/ Instalacje

- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja –wykonana zostanie wg. obowiązujących przepisów z uwzględnieniem wymogów producenta instalowanych urządzeń

- Instalacje elektryczne i niskoprądowe –zasilanie pracowni z rozdzielni głównej usytuowanej na poziomie piwnic.

Wykonanie dokumentacji zasilania z rozdzielni głównej i instalacji w pomieszczeniach pracowni wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zaleceniami producentów dostarczanych urządzeń.

- Instalcje  wod-kan – przewiduje się wykonanie niezbędnej  instalacji wewnętrznej , jako przebudowy  instalacji istniejącej w Pracowni RTG.

-Instalacje specjalistyczne  - zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymaganiami producenta dostarczanych urządzeń

Uwaga: przed przystąpieniem do projektowania  określić należy stan faktyczny oraz   możliwości podłączenia i wykorzystania, istniejących w szpitalu, instalacji

e/ Wykończenie pomieszczeń

Wykończenie pomieszczeń powinno spełniać wymagania obowiązujące dla pomieszczeń w służbie zdrowia oraz powinno uwzględniać zalecenia producenta urządzeń.

Posadzki i okładziny ścienne należy wykonać zgodnie z wytycznymi technologicznymi, a zastosowane materiały powinny zapewniać możliwość częstego mycia i dezynfekcji.

II  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zestawienie dokumentów odniesienia i podstawowych przepisów

prawnych

- Ustawa z dnia 17 września 2014 roku Prawo atomowe

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków pracy z urządzeniami radiologicznymi

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

- Polskie Normy, Normy Europejskie, aprobaty techniczne i przepisy prawne w tym:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą