OPIS ROCZNEGO ZAKRESU CZYNNOŚCI

Wykonanie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji 
i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji (od urządzenia uzdatniającego do punktów końcowych) i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę został przedstawiony poniżej w opisie rocznego zakresu czynności – koszt materiałów należy uwzględnić w ofercie.

W cenie oferty należy uwzględnić koszty dojazdów, materiałów eksploatacyjnych i koszt robocizny związany z usunięciem awarii i pracami polegającymi na utrzymaniu systemów w stałej sprawności.

Roczny zakres czynności obejmujący serwis, konserwację oraz utrzymanie w ciągłej sprawności systemów wody dejonizowanej:

- Wydział Biologii w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 59

Jednostki centralne produkują i utrzymują w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, jednostki doczyszczające produkują wodę o I klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/122 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/228 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (4 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/321 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/429 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: B/155 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (11 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: C/260 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

7.	Stacja uzdatniania wody HLP RO 300, pomieszczenie: Szklarnia (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |

- System doczyszczający Ultra UV (3 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H7TOC, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Promiennik lampy UV HLP185/254 |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm CE |  |  |  | x |

9.	Punkty doczyszczające sieci (dot. 29 szt.):

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

10. Technical 20 – Terrarium/Paludarium (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowo-węglowy 10” | x |  | x |  |

11.	Technical 100 – Zwierzętarnia (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5µm 10” - filtr węglowy GAC 10” | x |  | x |  |

12.	HLP 10sp – Katedra Biologii Molekularnej (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - prefiltr osadowy - filtr osadowy H1 - filtr węglowy H2 | x |  | x |  |
| Moduły jonowymienne (H3, H6) | x |  |  |  |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ | x |  |  |  |

13. 	HLP Smart - Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - prefiltr osadowy - filtr osadowy H1 - filtr węglowy H2 | x |  | x |  |
| Moduły jonowymienne (H5, H7) | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostek SUW – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń.

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu.

- Wydział Chemii w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 63

Jednostki centralne produkują i utrzymują w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, jednostki doczyszczające produkują wodę o I klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

TECHNICAL 600 – jednostka główna (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy H0 20µm 20” - filtr osadowy H0 5µm 20” - filtr węglowy H2 GAC 20” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254 (produkcyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |

- R 5 (2 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - prefiltr osadowy 5 um 10” - moduł A2 (osadowo-węglowo-zmiękczający) | x |  | x |  |
| Moduł jonowymienny H7TOC, grupy funkcyjne H+/OH- | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP185/254 |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm CE |  |  |  | x |
| Moduł ultrafiltracyjny UF |  |  |  | x |

- HLP 5p (2 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - prefiltr osadowy 5 um 10” - moduł A2 (osadowo-węglowo-zmiękczający) | x |  | x |  |
| Moduł jonowymienny H7, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  |  |  |

SYSTEMY DOCZYSZCZAJĄCE:

- Basic 5s (19 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H6, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

- System doczyszczający ULTRA TOC/UV (8 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H7TOC, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Promiennik lampy UV HLP 185/254 |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm CE |  |  |  | x |
| Moduł ultrafiltracyjny UF |  |  |  | x |

- Pozostałe systemy doczyszczające (15 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H7, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu.

- Instytut Biotechnologii w Gdańsku, ul. Abrahama 58

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

SPRING 200 – jednostka główna (1 szt.), pomieszczenie P07 piwnica

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 20µm 20” - filtr osadowy 5µm 20” - filtr węglowy GAC 20” - filtr odżelaziający 20” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (produkcyjny) | x |  |  |  |
| Sól do zmiękczacza 20 kg | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna 25 dm3 grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (recyrkulacyjny) | x |  |  |  |

Technical 40UV – jednostka produkująca wodę III klasy (1szt.), pom. 316 (BSL 2 i BSL3+)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5 µm 10” - filtr węglowy GAC 10” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (produkcyjny) | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

wpis do książki serwisowej.

- Wydział Nauk Społecznych – Instytut Geografii, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Hydrolab, HLP20UV – jednostka główna (1 szt.), lab. B111

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - prefiltr osadowy 5 um 10” - filtr osadowy H1 - filtr węglowy H2 | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm ST | x |  |  |  |
| Moduły jonowymienne (H3, H6) | x |  |  |  |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu.

- Wydział Oceanografii i Geografii – Instytut, Gdynia, ul. Piłsudskiego 46

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Zespół uzdatniania wody Ultratec 500 – jednostka główna (1 szt.), 1 piętro

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy Big Blue 10 | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV S24Q – 1 szt. | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV S36 RL – 2 szt. | x |  |  |  |
| Filtr odwróconej osmozy Titan/Ultratec 500 - 4 szt. | 1 raz w trakcie trwania umowy |  |  |  |

Pure Lab Classic UV (Elga) – jednostka produkująca wodę I klasy (4 szt.),

pomieszczenia nr 112, 336, 455A, 695

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Wkład z żywicą | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV 1 szt. | x |  |  |  |

Polwater CNX - 100 – jednostka produkująca wodę I klasy (1 szt.),

pomieszczenie nr 110

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Wkład z żywicą | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 1 szt. | x |  | x |  |

Direct – Q 3 UV – jednostka produkująca wodę I klasy (1 szt.),

pomieszczenie nr 349A

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5µm 20” | x | x | x | x |
| Promiennik lampy UV 4W | x |  |  |  |
| Wkład odwróconej osmozy z GACK | x |  |  |  |
| Wkład z żywicą | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu.

- Wydział Oceanografii i Geografii – Budynek Główny, Gdynia, ul. Piłsudskiego 46

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Stacja uzdatniania wody Direct – Q 3 UV-R– 1 piętro

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5µm 10” | x | x | x | x |
| Promiennik lampy UV 4W | x |  |  |  |
| Wkład odwróconej osmozy z GACK | x |  |  |  |
| Wkład z żywicą | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu.

- Wydział Oceanografii i Geografii – Sinice, Gdynia, ul. Piłsudskiego 46

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Zespół uzdatniania wody Mili Q 7000 Merc – jednostka główna (1 szt.), pomieszczenie nr 7 piwnica

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5µm 10” | x | x | x | x |
| Promiennik lampy UV 4W – 2 szt. | x |  |  |  |
| Filtr | x |  | x |  |

Elix 3 UV – jednostka produkująca wodę I klasy (1 szt.), pomieszczenie nr 7 piwnica

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Wkład Osad i węgiel | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 1 szt. | x |  |  |  |
| Wkład OT | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu.