## pakiet 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PAKIET nr 1 - Papier i rękawy
1 | Papier sterylizacyjny krepowany - włókno celulozowe, kolor biały, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868-2:2017. Rozmiar: 100 x 100 cm. | Opakowanie po 250 arkuszy | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Papier sterylizacyjny krepowany - włókno celulozowe, kolor zielony, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868-2:2017. Rozmiar: 100 x 100 cm. | Opakowanie po 250 arkuszy | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Papier krepowy II generacji - celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie nie mniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2), charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. Rozmiar: 100 x 100 cm. | Opakowanie po 250 arkuszy | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, wykonany zgodne z normami PN EN 868-3:2017; PN EN 868-5:2019; , PN EN ISO 11607-1:2019; PN EN ISO 11607-2:2019, Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3); wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach; niezwilżalność wodą 20 - 30 s; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. Folia co najmniej 8-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju; przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN; elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70 %. | rolka: 100 mm x 200 mb | 38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, wykonany zgodne z normami PN EN 868-3:2017; PN EN 868-5:2019; , PN EN ISO 11607-1:2019; PN EN ISO 11607-2:2019, Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3); wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach; niezwilżalność wodą 20 - 30 s; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. Folia co najmniej 8-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju; przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN; elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70 %. | rolka: 150 mm x 200 mb | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, wykonany zgodne z normami PN EN 868-3:2017; PN EN 868-5:2019; , PN EN ISO 11607-1:2019; PN EN ISO 11607-2:2019, Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3); wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach; niezwilżalność wodą 20 - 30 s; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. Folia co najmniej 8-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju; przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN; elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70 %. | rolka: 250 mm x 200 mb | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, wykonany zgodne z normami PN EN 868-3:2017; PN EN 868-5:2019; , PN EN ISO 11607-1:2019; PN EN ISO 11607-2:2019, Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3); wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach; niezwilżalność wodą 20 - 30 s; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. Folia co najmniej 8-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju; przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN; elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70 %. | rolka: 400 mm x 200 mb | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z fałdą,wykonany zgodne z normami PN EN 868-3:2017; PN EN 868-5:2019; , PN EN ISO 11607-1:2019; PN EN ISO 11607-2:2019, Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3); wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach; niezwilżalność wodą 20 - 30 s; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. Folia co najmniej 8-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju; przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN; elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70 %. | rolka: 200 mm x 55 mm x 100 mb | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z fałdą,wykonany zgodne z normami PN EN 868-3:2017; PN EN 868-5:2019; , PN EN ISO 11607-1:2019; PN EN ISO 11607-2:2019, Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3); wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach; niezwilżalność wodą 20 - 30 s; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. Folia co najmniej 8-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju; przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN; elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70 %. | rolka: 350 mm x 80 mm x 100 mb | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rękaw płaski do sterylizacji podtlenkiem wodoru z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2, włóknina HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej ok. 74 g/m2 (ISO 536), nominalna porowatość wg Gurley’a – 22 s/100 ml; folia o grubości nie większej niż 62 µm (±10%), gramatura nominalna 65 g/m2 (±10%), odporna na temperaturę nie mniejszą niż 1000C, zgrzew nie większy niż 6 mm, wytrzymałość nie mniejsza niż 1,5 N/15 mm. | rolka: 150 mm x 100mb | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rękaw płaski do sterylizacji podtlenkiem wodoru z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2, włóknina HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej ok. 74 g/m2 (ISO 536), nominalna porowatość wg Gurley’a – 22 s/100 ml; folia o grubości nie większej niż 62 µm (±10%), gramatura nominalna 65 g/m2 (±10%), odporna na temperaturę nie mniejszą niż 1000C, zgrzew nie większy niż 6 mm, wytrzymałość nie mniejsza niż 1,5 N/15 mm. | rolka: 300 mm x 100 mb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Włóknina - Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana -włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.:ISO 11607-1:2019 ; ISO 11607-2:2019 ; EN 868-2:2017; oraz oprócz tego charakteryzująca się następującymi parametrami:kolor niebieski, zawartość chlorków ≤ 0,015%, zawartość siarczanów ≤ 0,01 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m , gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2 | 750x750mm opakowanie 250 arkuszy | 2
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania ogólne dotyczące rękawów:
a) wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
b) wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 (PN EN 868-5)
c) jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji
d) jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia
e) zgrzew fabrycznie wielokrotny
f) ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
g) ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta

## pakiet 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PAKIET nr 2 - Różne materiały do sterylizacji
1 | Test do kontroli poprawności zgrzewania w zgrzewarkach rolkowych. | opakowanie 250 szt. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Tusz/taśma do zgrzewarek rolkowych HAWO, typ urządzenia HM 3010 DC. | sztuka | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wzmocniona taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18-19 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji | rolka | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wzmocniona taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu sterylizacji o wymiarach 18-19 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji | rolka | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. | opakowanie po 200 szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. | sztuka | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy z wbudowanym elementem spiralnym, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Testy przebarwiające się z barwy żółtej na ciemnoniebieską lub czarną. Przyrząd nie posiadający elementów wymiennych np. uszczelek. | opakowanie 400 wskaźników + przyrząd PCD w każdym opakowaniu | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej,vczas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60°C, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | opakowanie 100 szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, , średnica fiolki niemniejsza niż 10 mm, ostateczny odczyt po 24 godzinach | opakowanie 50 szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Nietoksyczne pisaki, odporne na warunki sterylizacji parą wodną, średnica 1 mm | opakowanie 10 szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przeźroczyste, szer. 15 mm | opakowanie 200 szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PAKIET nr 3 - Preparaty i testy skuteczności mycia i dezynfekcji
1 | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, alkalia i enzymy. Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Dozowanie już od 2 ml/l, opakowanie 20l. | opakowanie 20l | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płynny koncentrat do dezynfekcji teromalbilnego sprzętu, w tym endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w myjniach-dezynfektorach. Działający w temp. 55 st. C w 5min. na B, F, V, Tbc. Dozowanie: 10 ml/l. | opakowanie 10l | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do u użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0 ml /l. | opakowanie 20l | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Płynny, w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, Nie powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze, drożdżakoobójcze, wirusobójcze (wirusy osłonowe: włącznie z HIV,HBV,HCV) 1,0%, 15 min, 20oC. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. | opakowanie 5l z pompką dozująca | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancją testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. | opakowanie 100 szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci klipsa otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. | sztuka | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. | sztuka | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Wymagana kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Produkt nie może powodować korozji oraz musi wykazywać działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger. | Opakowanie 650 ml z aplikatorem. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. Butelka 1 litr | Opakowanie - 1l | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa | cena brutto za oferowane opakowanie po 500szt.
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PAKIET nr 4 - Testy kontroli skuteczności
1 | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną MVI-S - 134˚C/3,5min., 121˚C/15min. | opakowanie po 500 sztuk * | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji plazmowej – VH202. | Opakowanie po 250 sztuk. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*UWAGA (dot. poz.1 )- Zamawiający dopuszcza opakowanie po 250szt. W taki przypadku w pozycji "cena za jednostkę miary" Wykonawca zobowiązny jest podac cenę za opakowanie po 500 szt. Po odpowiednim przeliczeniu. Rzeczywistą cenę opakowania brutto Wykonawca obowiązany będzie wpisac w kolumnie 13
należy zaoferować taka ilośc opakowań, by wskaźników było 75 000 szt.

## pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PAKIET nr 5 - Akcesoria do sterylizacji plazmowej
1 | Nabój z czynnikiem sterylizującym H2O2 o pojemności 80 ml, kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym HMTS-40 lub Plasmaster 40 | sztuka | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nabój z czynnikiem sterylizującym H2O2 o pojemności 130 ml, kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym HMA-55 | sztuka | 24
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PAKIET nr 6 - Akcesoria do systemu komputerowego
1 | Etykieta triplex do systemu oprogramowania PROCES ewidencji narzędzi oraz procesów sterylizacji i dezynfekcji w Centralnej Sterylizacji: dwuzrywalna, trójdzielna, odporna na czynniki sterylizacji parowej 135st.C; w jednej rolce 1000szt. Wyposażona w kod startowy. | rolka po 1000szt. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kalka 300m do drukarki termotransferowej do systemu oprogramowania PROCES ewidencji narzędzi oraz procesów sterylizacji i dezynfekcji w Centralnej Sterylizacji odpowiednia do wydruku na etykietach papierowych, odporna na czynniki sterylizacji parowej 135st.C | sztuka | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 7
ZP-2710-3/2020 załącznik 2 formularz cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PAKIET nr 7-Akcesoria do sterylizacji
1 | Taca z pokrywką z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej na mikro narzędzia. Dostarczana wraz z matą silikonową z wypustkami oraz dwoma silikonowymi paskami dociskającymi. Wymiary 270x170x35mm | sztuka | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | zamawiana ilość jednostek miary | cena za jednostkę miary (zł) |  | wartość oferty netto (kol. 4 x kol.5) | VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.7 x kol.8) | wartość oferty brutto (kol. 7+ kol.9) | Producent (nzawa, kraj) | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PAKIET nr 8 - Akcesoria do czyszczenia narzędzi
1 | Miękki czyścik poliestrowy średnica 12 mm, długość 30 cm. | Opakowanie po 50 szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa obustronna szczotka do czyszczenia narzędzi, średnica kanału biopsji 1,2-1,5 mm, długość 1000 mm | sztuka | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0