## Część_1
	DZP.281.83A.2024					Załącznik nr 4.1 do SWZ

	…......................................................
	Nazwa wykonawcy		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 1 - Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa /numer katalogowy /PRODUCENT	Klasa wyrobu medycznego	Ilość w depozycie
1	Dwukanałowy stymulator (z możliwością użycia jako jednokanałowy) do głębokiej stymulacji mózgu - do zastosowania w chorobie Parkinsona, padaczce, dystonii, z możliwością rejestracji lokalnych potencjałów pola LFP. Możliwość warunkowego wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T i 3,0T. Stymulator informujący o rzeczywistym, pozostałym czasie pracy stymulatora. Zakres szerokości impulsu od 20 do 450us	szt.	40					3
2	Jednokanałowy stymulator do głębokiej stymulacji mózgu - do zastosowania w chorobie Parkinsona, dystonii lub drżeniu samoistnym. Parametry wymagane: możliwość wykonania badania MRI, 1,5T całego ciała przy włączonym stymulatorze, możliwość wyboru trybu pracy (stałonapięciowy lub stałonatężeniowy), możliwość ustawienia oraz zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów elektrody, możliwość wyboru stymulacji mono lub bi-polarnej	szt.	40					3
3	Kierunkowe elektrody domózgowe, odstęp między kontaktami: mniejszy 0,5 mm, większy 1,5 mm, długość elektrody 42 cm. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego 3T i 1,5 T.	szt.	40					2
4	Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym, średnica 14 mm.	szt.	40					2
5	Łącznik do elektrod kierunkowych, 8 styków na końcu dystalnym i proksymalnym, dostępny o długości : 40 cm, 60 cm i 95 cm	szt.	40					2
6	Kaniula do microrekordingu	szt.	160					10
7	Sterylne jednorazowy kabel do microrekordingu	szt.	30					2
8	Elektroda do mikrorekordingu	szt.	120					10
9	Programator osobisty pacjenta.Umożliwia pacjentom z neurostymulatorem sprawdzanie terapii i stanu naładowania baterii neurostymulatora, przełączanie do trybu MRI, zapisywanie zdarzeń oraz zmianę ustawień lub grupy programowania zgodnie z parametrami ustalonymi przez lekarzat pacjenta;	szt.	24					2
10	Tunelizator	szt.	40					2
11	Tunelizator czaszkowy	szt.	40					2
12	Zatyczka otworu stymulatora	szt.	40					2
				Razem
		Ilość opłat miesięcznych		Czynsz najmu netto 1/miesiąc	Wartość netto za 24 miesiące	VAT	Wartość brutto	Nazwa /numer katalogowy /PRODUCENT
11	Opłata najmu programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu	24
Razem
SUMA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca wynajmie programator terapii kompatybilny z zaoferowanymi implantami.
Wykonawca wynajmie urządzenia do wprowadzenia elektrod.
Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił udział doświadczonej osoby do prowadzenia monitoringu elektrofizjologicznego z interpretacją mikrorekordingu i makrostymulacji w każdym przeprowadzanym przez Zamawiającego zabiegu.
Zamawiający wymaga by Wykonawca na bieżąco dokonywał bezpłatnych szkoleń personelu biorącego udział w zabiegach zakładania stymulatorów z technik operacyjnych.

## Część_2
	DZP.281.83A.2024					Załącznik nr 4.2 do SWZ

	…......................................................
	Nazwa wykonawcy		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 2 - Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Klasa wyrobu medycznego	Nazwa /numer katalogowy /PRODUCENT
1	Stymulator DBS ładowalny. Stałonatężeniowy, dwukanałowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1% (MICC). Możliwość zastosowania elektrod klasycznych oraz kierunkowych. Możliwość podłączenia do wcześniej zaimplantowanych systemów DBS nie-Boston Scientific przy użyciu adapterów. / • Amplituda od 0,1 do 20 mA / • Częstotliwość od 2 do 255 Hz / • Czas trwania impulsu od 20 do 450 ms / • Cykl (Wł/Wył) 1s - 90min / • Czas narastania 1 – 10 s / • Możliwość stymulacji: monopolarnej, bipolarnej, kierunkowej bipolarnej (dla elektrod kierunkowych), semi-bipolarnej, anodycznej • Objętość: 20,1cc / • Warunkowo dopuszczony do 1.5T MRI / • Łączność Bluetooth / • Żywotność baterii 25 lat	szt.	3
2	Stymulator DBS nieładowalny. Stałonatężeniowy, dwukanałowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1% (MICC). Możliwość zastosowania elektrod klasycznych oraz kierunkowych. Możliwość podłączenia do wcześniej zaimplantowanych systemów DBS nie-Boston Scientific przy użyciu adapterów. / • Amplituda od 0,1 do 20 mA / • Częstotliwość od 2 do 255 Hz / • Czas trwania impulsu od 20 do 450 ms / • Cykl (Wł/Wył) 1s - 90min / • Czas narastania 1 – 10 s / • Możliwość stymulacji: monopolarnej, bipolarnej, kierunkowej bipolarnej (dla elektrod kierunkowych), semi-bipolarnej, anodycznej / • Objętość: 34,9cc / • Warunkowo dopuszczony do 1.5T MRI / • Łączność Bluetooth / • Żywotność baterii typow 3-5 lat	szt.	1
3	Bezprzewodowy pilot pacjenta w technologii Bluetooth	szt.	4
4	Bezprzewodowa ładowarka do stymulatora	szt.	4
5	Tunelizator 28 lub 35 cm	szt.	4
6	Adaptery i akcesoria kompatybilne z wcześniej wszczepianymi stymulatorami Medtronic - do wyboru zgodnie z zapotrzebowaniem w cenie zestawu szt Bezpłatnie w cenie stymulatora, ilość/typ zależna od zapotrzebowania	szt.	4		Bezpłatnie w cenie stymulatora, ilość/typ zależna od zapotrzebowania
				Razem

## Część_3
	DZP.281.83A.2024					Załącznik nr 4.3 do SWZ

	…......................................................
	Nazwa wykonawcy		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 3 - Zestaw do implantacji stymulator nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa /numer katalogowy /PRODUCENT	Klasa wyrobu medycznego	Ilość w depozycie
1	Stymulator nerwu błędnego z systemem monitorującym pracę serca	szt	28					1
2	Elektroda do stymulacji nerwu błędnego o zwiększonej elastyczności, długość 43 cm	szt	8					1
3	Zestaw magnesów dla pacjenta kpl=2 szt	kpl	24					1
4	Zestaw akcesoriów dla pacjenta (klucz dynanometryczny, zestaw rezystorów, silikonowe zaczepy)	kpl	1					1
5	Tunelizator Zestaw akcesoriów dla pacjenta (klucz dynanometryczny, zestaw rezystorów, silikonowe zaczepy)	szt	4					1
				Razem