## 1
| Pakiet 1 -Tlenoterapia, nawilżanie | [10 empty] | Załącznik nr 1.1.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34 mg/l przy VT - 500 ml , utrata wilgotności max 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml, hydrofobowa membrana filtrująca , ułożona w harmonijkę, o skuteczności filtracji min. 99,9999 %, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 300-1500ml, sterylny, opory przepływu ( po 24 godzinnym użyciu ) 2,5 cm2/H2O przy 60l/min. Waga filtra 50 gram ( +/- 2 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania |  | szt | 100
2 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 300 – 1500 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem NaCl 99,623, względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1 cm H2O przy 30 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, waga 47 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 90 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt | 1000
3 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1200 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1,2 cm H2O przy 30 l/min, 2,7 cm H2O przy 60 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności min. 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml , waga 28 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 51 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt | 1500
4 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 96,263 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla niemowląt, sterylny (skuteczność nawilżania min. 31mg wody/1l przy VT 250ml, o przestrzeni martwej lub 29ml i oporze przepływu max. 1,4cm H2O przy przepływie 10l/min., waga filtra około 21 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt | 800
5 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 94,186 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla noworodków, sterylny, objętość oddechowa 30-100ml (skuteczność nawilżania min. 28mg wody/1l przy VT 50ml lub 33mg wody/1l, przy VT 50ml, o przestrzeni martwej max 12ml) , waga filtra około 9 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt | 500
6 | Filtr bakteryjny układu oddechowego, elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, o małych oporach oddechowych max 2,1 cm H2O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 35ml-40ml, sterylny, waga filtra około 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt | 1300
7 | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu ( dla chorych na własnym oddechu), z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra około 8.5 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt | 600
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 2
| Pakiet 2 -Woda do nawilżania tlenu | [10 empty] | Załącznik nr 1.2.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu |  | szt | 8000
opatrzono podpisem elektronicznym

## 3
| Pakiet 3 -Tlenoterapia, nawilżanie | [10 empty] | Załącznik nr 1.3.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Uniwersalny adapter dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną na 7 dni pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-ball, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45°, podwójnie obrotowy z portem do przepłukiwania z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką wpustową ( Pucker Type) w instrukcji uzycia potwierdzone zastosowanie adapteru do 7 dni |  | szt. | 30
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 4
| Pakiet 4 - Łącznik karbowany martwa przestrzeń | [10 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Przestrzeń martwa prosta, wykonana z rury rozciągalnej z pamięcią kształtu, pakowany pojedynczo, wykonaną z polietylenu, rozciągliwość w zakresie min 70- max 150mm (bez łączników), złącza 22F-22M/15 F z systemem niszowo-zatrzaskowym, w tym min. jedno ze złączy ożebrowane zewnętrznie, opakowanie zbiorcze max 75 sztuk, na opakowaniu nadrkowane min: LOT, REF, nazwa produktu, nazwa lub logo producenta, symbol produktu jednorazowego użytku i Rx. |  | szt. | 2500
2 | Przestrzeń martwa prosta rozciągliwa 7-15 cm z podwójnie obrotowym kolankiem i portem do odsysania/bronchoskopii |  | szt. | 200
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 5
| Pakiet 5 - Zamknięty system do odsysania z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego | [10 empty] | Załącznik nr 1.5.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH /12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt. | 500
2 | Zamknięty system do odsysania rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt. | 200
3 | Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odysania z rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu z zatyczką na palec umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. w zależności od rodzaju stosowania systemu do odsysania |  | szt. | 100
4 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie na rynku europejskim (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym . Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. |  | szt. | 4000
| Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Miller z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz z zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, płaska. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści : #00 - morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna #0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna #1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm) / rękojeść dorosły |  | szt. | 5
| Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, do trudnych intubacji typ McCoy (ruchoma końcówka łyżki). Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi oznaczone logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - fioletowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym podany: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT). Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. |  | szt. | 10
| Rękojeść do laryngoskopu krótka, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - dioda LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm x śr. 29.0 mm) Opakowanie - folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. |  | szt. | 10
| Rękojeść do laryngoskopu standardowa, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta |  | szt. | 2000
| Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny dorośli(łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie |  | szt. | 100
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 6
| Pakiet 6 - Wyroby medyczne do respiratora | [10 empty] | Załącznik nr 1.6.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania z gałęzią i workiem dla dorosłych Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF wykonane z elastycznego EVA, Trzecia rura (gałąź) dł. 80cm, Trójnik Y z 2 portami, Kolanko 90º z portem luer-lock, Złączka prosta 22mmM-22mm. Bezlateksowy worek oddechowy poj. 2 litry, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie lub sterylny. Materiał: PE (polietylen). Produkt oryginalnie zapakowany, z etykietą zawierającą wszystkie niezbędne oznaczenia stosowane w Unii Europejskiej tj. Numer katalogowy, Oznaczenie CE, dane o rodzaju obwodu, Termin przydatności do użycia: min. 1 rok od daty dostawy. |  | szt. | 1600
2 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia rozciągliwy z gałęzią i workiem pediatryczny Rury rozciągliwe dł. 150 cm o średnicy 15mm, złącza 22mmF wykonane z elastycznego EVA, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 75 cm, Trójnik Y z 2 portami, Kolanko 90º z portem luer-lock, Złączka prosta 22mm-22mm, Worek oddechowy bezlateksowy poj. do 1 litra, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie lub sterylny. Materiał: PP (polipropylen )Produkt oryginalnie zapakowany, z etykietą zawierającą wszystkie niezbędne oznaczenia stosowane w Unii Europejskiej tj. Numer katalogowy, Oznaczenie CE, ,Termin przydatności do użycia: min. 1 rok od daty dostawy. |  | szt. | 500
3 | Obwód oddechowy rozciągliwy do dł 200 cm, rury o regulowanej długości w zakresie 66 cm– 200 cm, materiał PP (polipropylen) trójnik Y z portem luer lock, kolanko 90º z portm luer - lock, sterylny, złącza od strony urządzenia wykonane z elastycznego EVA 22mmF. Produkt oryginalnie zapakowany w opakowanie folia- papier , z etykietą zawierającą wszystkie niezbędne oznaczenia stosowane w Unii Europejskiej tj. Numer katalogowy, Oznaczenie CE, dane o rodzaju obwodu, Termin przydatności do użycia: min. 1 rok od daty dostawy |  | szt. | 350
RAZEM
opatrzono popodpisem elektronicznym

## 7
| Pakiet 7 - Akcesoria specjalistyczne anestezjologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.7.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła typ STERICAN 23G 0,6x80 mm oraz 21G 0,8x120 mm |  | szt | 1000
2 | Łącznik do drenu ( adaptor ) 8-12/6 |  | szt | 1000
3 | Kaniula do nakłuć dotętniczych z zaworem odcinającym typu Floswitch 20 G o długości 45mm |  | szt | 50
4 | Igła do znieczuleń techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora ze szlifem 15 stopni w rozmiarze 23G/40mm |  | szt | 200
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 8
| Pakiet 8 - Igły i zestawy do znieczuleń | [10 empty] | Załącznik nr 1.8.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr kataslogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, ostrze typu pencil-point, eliptyczny w przekroju poprzecznym, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym wizualizację wypływu, PMR równie precyzyjnie z co najmniej 4 stron przez specjanie zaprojektowane okienka w uchwycie, ze wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym na uchwycie od strony igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczynówkowej, prowadnica G 22 x 35mm - pakowana razem lub oddzielnie, skracająca długość roboczą igły nie więcej niż 12 mm, mandryn kodowany kolorystycznie, w rozmiarze G 27 x 50 mm |  | szt. | 400
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką Pencil-Point z prowadnicą - eliptyczny, ergonomiczny grip umożliwiający chwyt w przynajmniej dwóch płaszczyznach, z pryzmatem precyzyjnie wskazującym poprzez wyraźną zmianę koloru wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony (min. 4 równorzędne okienka podglądu) - mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły - prowadnica dokładnie dopasowana do igły, skracająca jej długość roboczą nie więcej niż 12 mm - pakowana razem lub osobno - wskaźnik położenia otworu w igle umiejscowiony na uchwycie od strony igły Rozmiar:
| a/ 25G x 88-90 mm |  | szt. | 200
| b/ 27G x 88-90 mm |  | szt. | 1000
| c/ 25G x 120mm |  | szt. | 2000
3 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla noworodków 25Gx30mm 0,53mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 20
4 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla niemowląt 22Gx35mm 0,73mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 20
5 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla starszych dzieci 20Gx50mm 0,9mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 40
6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwupłaszczyznowym szlifem atraumatycznym pakowane z prowadnicą Rozmiar: 26G x 88-90, prowadnica 20G |  | szt. | 600
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych: - eliptyczny, ergonomiczny grip umożliwiający chwyt w przynajmniej dwóch płaszczyznach, z pryzmatem precyzyjnie wskazującym poprzez wyraźną zmianę koloru wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony (min. 4 równorzędne okienka podglądu) - mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły - prowadnica dokładnie dopasowana do igły, skracająca jej długość roboczą nie więcej niż 12 mm - w zestawie lub osobno - wskaźnik położenia otworu w igle umiejscowiony na uchwycie od strony igły Rozmiar:
| a/ Quincke 26G x 88-90mm |  | szt. | 600
| b/ Quincke 25G x 88-90mm |  | szt. | 200
| c/ Quincke 25G x 120mm |  | szt. | 200
| d/ Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych, rozmiar 20G x 35mm |  | szt. | 300
8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła Tuochy 18 G - cewnik zewnątrzoponowy kontrastujący w promieniach RTG z miękką, zamkniętą końcówką i 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, długość 100 cm(+-10%), zamknięty koniec, trzy otwory boczne, posiadający czytelne znaczniki - filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 um, objętość wypełnienia 0,45ml wytrzymujący ciśnienie do 7 bar - mocowanie do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatrzaskiem) - mocowanie pozwala na swobodny obrót filtra o 360° - zatrzaskowy łącznik cewnika - strzykawka niskooporowa L.O.R ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek, o poj. 8-10 ml |  | szt. | 50
9 | Igła do blokad obwodowych z wykorzystaniem USG, Powierzchnia igły izolowana na całej długości, odsłonięta tylko końcówka stymulująca/szlif. Z końcem Quincke lub równoważnym – 30° z ulepszoną wizualizacją na pierwszych 2 cm – min. 3 odcinki o różnych długościach dla rozróżnienia szlifu igły od jej trzonu - znaczniki echogeniczne posiadające min. 12 powierzchni/ kątów odbicia, elastyczny cewnik do podawania leku zakończony Luer-Lock, ergonomicznie umiejscowiony na stałe z tyłu uchwytu, równolegle do drenu, podziałka, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo Rozmiar: 22G x 35mm, 22G x 50mm, 22G x 80mm |  | szt. | 700
10 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG: (ZESTAW DO PROCEDUR RA) - Złożona teleskopowo osłona na głowicę USG wykonana z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie. Na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń. - Dodatkowa etykieta kontrolna na osłonie, przypominająca anestezjologowi aby sprawdził, którą część ciała ma znieczulić - Nie zawiera lateksu - Sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm - Sterylny żel w saszetce 20g - 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG - Wygodne opakowanie indywidualne, mieszczące się w kieszeni fartucha 21cm x 13cm Rozmiar:
| a/ 15cm x 61cm |  | szt. | 200
| b/ 15cm x 122cm |  | szt. | 200
11 | Czujnik ciśnienia wstrzykiwania podczas blokad nerwów obwodowych. Manometr czytelnie wskazujący wartość ciśnienia otwarcia, z połączeniami do strzykawki i igły do blokad nerwów obwodowych, o małym ciężarze i wielkości, sterylny, jednorazowego użytku |  | szt. | 50
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 9
| Pakiet 9 - Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.9.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 2-światłowy, o zawartości: Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% Matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiary:
| a/ 7F 16/16G 15cm |  | szt. | 10
| b/ 7F 16/16G 20cm |  | szt. | 10
2 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 3-światłowy, o zawartości: Matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiar: 7F 16/18/18G 20cm, w wariantach:
| a/ Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% |  | szt. | 60
| b/ Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% - zestaw musi posiadać jednolity system (bez dodatkowych łączników) umożliwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia metodą bezkrwawą, bez odłączania strzykawki aspiracyjnej |  | szt. | 10
3 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 4-światłowy, o zawartości: Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% - zestaw musi posiadać jednolity system (bez dodatkowych łączników) umożliwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia metodą bezkrwawą, bez odłączania strzykawki aspiracyjnej Matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiar: 8F 16/18/18/14G 20cm |  | szt. | 200
4 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 4-światłowy z powłoką antybakteryjną, o zawartości: Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% - zestaw musi posiadać jednolity system (bez dodatkowych łączników) umożliwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia metodą bezkrwawą, bez odłączania strzykawki aspiracyjnej Cewnik poliuretanowy, powierzchniowo spolaryzowany na zewnątrz i wewnątrz (zawiera substancję na trwałe wtopiona w poliuretan - wykorzystanie sił elektrostatycznych w działaniu antybakteryjnym), kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiar: 8F 16/18/18/14G 20cm |  | szt. | 10
5 | Wkłucia centralne pediatryczne zakłdane metodą Seldingera: - igła Seldingera G21 x 38 mm, matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem kontrastującym w rtg ze znacznikiem długości - miękki, samoprzylepny (atraumatyczny) system mocowania do skóry, prowadnica tytanowa odporna na odkształcenia, możliwość identyfikacji końca cewnika przy pomocy przedsionkowego EKG (kabelek łączeniowy w zestawie) możliwość wpięcia w jedno odprowadzenie ekg, skalpel E11 Rozmiary:
| a/ 2-światłowy 4F 22/22G lub 5F 18/20G dł. 8/13/20 cm |  | szt. | 20
| b/ 3-światlowy 5F 20/22/22G dł. 8/13/20 cm |  | szt. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 10
| Pakiet 10- Zastawka Pudenza - komplet średniociśnieniowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.10
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zastawka Pudenza 12 mm średniociśnieniowa z integralnym łącznikiem |  | szt | 4
2 | Dren komorowy Pudenza, 20 cm, 23 cm |  | szt | 4
3 | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem , 120 cm Pudenza |  | szt | 4
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 11
| Pakiet 11 - Wyroby medyczne do żywienia pozajelitowego | [10 empty] | Załącznik nr 1.11.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów/leków z butelek/fiolek, z filtrem bakteryjnym 0,45μm-3μm, filtrem cząsteczkowym 5μm, z zastawką lub samozatrzaskową zatyczką zamykajacą zabezpieczającą przed wyciekiem. Przyrząd komkatybilny z butelkami KabiPac, Ecoflak i workami. |  | szt. | 7000
2 | Kaniula do pobierania mieszanek odżywczych o średnicy igły 4,3mm, długość igły 19,5mm, z filtrem odpowietrzającym 3 μm, zaopatrzona w końcówkę luer-lock i zamozatrzaskową zatyczkę zabezpieczającą. |  | szt. | 2000
3 | Osłona z folii trójwarstwowej (warstwa wewnętrzna czarna lub szara, warstwa zewnętrzna biała), tworzywo LDPE oryginalne.Rozmiar kompatybilny z opakowaniem 500ml. |  | szt. | 100
4 | Zestaw do przetoczeń do pompy AMBIX ACTIV - SET STATIONARY |  | szt. | 400
5 | Aparat do pompy typ Flocare Infinity do butelek |  | szt. | 700
6 | Zestaw do podaży diet w opakowaniach EASY BAG przez pompę APPLIX SMART |  | szt. | 500
7 | Zestaw do podaży diet w opakowaniach EASY BAG metodą grawitacyjną |  | szt. | 10
8 | Adapter redukcyjny Freka ze złączem ENFit/ENLock do zastosowania dojelitowego |  | szt. | 15
9 | Zestaw standardowy do infuzji worków lub butelek z płynami do podaży za pompocą pomp Volumat MC Agilia |  | szt. | 2500
10 | Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego za pompocą pomp Volumat MC Agilia |  | szt. | 1200
11 | Zestaw do żywienia do jelitowego Flocare (grawitacyjny) do worka i butelki |  | szt. | 500
12 | Zgłębnik PUR do zestawu do żywienia do jelitowego grawitacyjnego Flocare - CH 10,12 |  | szt. | 20
13 | Zestaw PEG CH 18 Flocare ( do przezskórnej endoskopowej gastrostomii) |  | szt. | 20
14 | Zgłębnik dojelitowy CH 10 145cm, opakowanie x 3 blistry |  | op. | 10
15 | Zgłębnik PUR CH 12 wykonany z poliuretanu, z oznaczeniem głębokości z prowadnicą |  | szt | 20
16 | Zgłębnik gastartostomijny mocowany w żołądku za pomocą balonu. Wyposażony jest w transparentny port do podawania żywienia z silikonową zatyczką oraz drugi biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii i objętości wody jakią należy podać w celu wypełnienia balonu. Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiada nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Dostępny w rozmiarach Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. |  | szt. | 20
17 | Strzykawka enteralna posiadająca końcówkę kompatybilną ze zgłębnikiem do żywienia dojelitowego. 60 ml |  | szt. | 1200
18 | Łącznik Flocare PEG 18 x 1 szt - kompatybilny do żywienia w zakresie tego pakietu |  | szt. | 50
19 | Transition Connector to enlock/funnel tube x 30 szt. - kompatybilny do żywienia w zakresie tego pakietu |  | op. | 60
20 | Transition Connector to oral/luer x 30 szt. - kompatybilny do żywienia w zakresie tego pakietu |  | op. | 40
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 12
| Pakiet 12 - Porty naczyniowe tytanowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.12.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Port naczyniowy tytanowy. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 13,8 mm i o średnicy podstawy 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika. |  | szt | 20
2 | Zestaw do wszczepienia portów 8,5 F prowadnica Seldingera z osłoną rozrywalną, igłą, strzykawką 10 ml | p. 15 | szt | 20
RAZEM
UWAGA : Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 2 mm przy średnicach cewników i długościach igły
opatrzono podpisem elektronicznym

## 13
| Pakiet 13 - Igły naczyniowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.13.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła atraumatyczna, kaniula o szlifie łyżeczkowym 20G x 17 mm wyposażona w samoprzylepnym kołnierzem przeznaczona do nakłuwania wszczepionych portów oraz membran pomp długookresowej infuzji. Zabezpiecza przed przypadkowym zranieniem lub zakłuciem personelu medycznego dzięki potrójnej teleskopowej osłonie igły zgodnie z Dyrektywą Rady 2010/32/UE dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami wykonana z transparentnego materiału zapewniającego łatwe umieszczenie oraz wizualną kontrolę materiał o wysokiej odporności na podawane produkty lecznicze, wyposażony w linię przedłużającą wykonaną z poliuretanu (PU) z zaworem bezpieczeństwa umożliwia podłączenie lub wymianę linii infuzyjnych oraz strzykawek szybkość przepływu 4 ml/s chroni przed infiltracją powietrza nie zawiera DEHP, PVC oraz lateksu |  | szt. | 50
2 | Igła atraumatyczna, kaniula o szlifie łyżeczkowym 20G x 27 mm wyposażona w samoprzylepnym kołnierzem przeznaczona do nakłuwania wszczepionych portów oraz membran pomp długookresowej infuzji. Zabezpiecza przed przypadkowym zranieniem lub zakłuciem personelu medycznego dzięki potrójnej teleskopowej osłonie igły zgodnie z Dyrektywą Rady 2010/32/UE dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami wykonana z transparentnego materiału zapewniającego łatwe umieszczenie oraz wizualną kontrolę materiał o wysokiej odporności na podawane produkty lecznicze, wyposażony w linię przedłużającą wykonaną z poliuretanu (PU) z zaworem bezpieczeństwa umożliwia podłączenie lub wymianę linii infuzyjnych oraz strzykawek szybkość przepływu 4 ml/s chroni przed infiltracją powietrza nie zawiera DEHP, PVC oraz lateksu |  | szt. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 14
| Pakiet 14 - Strzykawki i igły jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.14.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Strzykawka do tuberkuliny z igłą 1 ml |  | szt. | 2000
3 | Strzykawka do insuliny z igłą 1 ml. 0,4 x 13 mm 3 - częściowa x 100 szt. |  | op. | 50
4 | Strzykawka 3 - częściowa do pomp infuzyjnych:
| - 50/60 ml bursztynowa z łącznikiem stożkowym luer-lock, dwustronna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska w celu łatwej instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, kompatybilna z dedykowanymi pompami infuzyjnymi, zabarwienie bursztynowe, tłumienie fali światła widzialnego w zakresie 200-400 nm, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie typu blister-pack papier-folia |  | szt. | 4000
| - 50/60 ml, biała strzykawka z łącznikiem stożkowym luer-lock, dwustronna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska w celu łatwej instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, kompatybilna z dedykowanymi pompami infuzyjnymi, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie typu blister-pack papier folia |  | szt. | 20000
5 | Strzykawka 3 - częściowa 50 ml, cewnikowa j.u., centryczny stożek do łączenia z cewnikiem, tłok z elastycznym uszczelnieniem, czytelna i trwała skala, typu Janeta |  | szt. | 14000
6 | Strzykawka 3 - częściowa 100 ml, cewnikowa j.u., centryczny stożek do łączenia z cewnikiem, tłok z elastycznym uszczelnieniem, czytelna i trwała skala, typu Janeta |  | szt. | 5000
7 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca biały tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów oraz kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki. Pojemność: 2ml – skala do 2,5ml lub 3ml (do wyboru przez Zamawiającego) 5 ml – skala do 6 ml 10 ml – skala do 12 ml 20 ml – skala do 24 ml
| a/ rozmiar 2 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 1000
| b/ rozmiar 5 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 1200
| c/ rozmiar 10 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 1500
| d/ rozmiar 20 ml, opakowanie x 50 szt. |  | op. | 4000
8 | Igły jednorazowego użytku, op. 100 szt.
| a/rozmiar 0,45 x 16 |  | op. | 100
| b/ rozmiar 0,5 x 25 |  | op. | 400
| c/ rozmiar 0,6 x 30 |  | op. | 50
| d/ rozmiar 0,7 x 30 |  | op. | 100
| e/ rozmiar 0,8 x 40 |  | op. | 200
| f/ rozmiar 0,9 x 40 |  | op. | 120
| h/ rozmiar 1,2 x 40 |  | op. | 600
9 | Igła z otworem bocznym do pobierania i rozpuszczania leków rozm. 18G (1,2 x 30 mm) op. 100 szt. |  | op. | 2000
10 | Igła motylek
| a/ rozmiar 0,7 |  | szt. | 500
| b/ rozmiar 0,8 |  | szt. | 300
11 | Igła do insuliny do penów 0,3 x 8 mm x 100 szt. |  | op. | 200
12 | Igła Veressa UV 120 |  | szt. | 100
13 | Uniwersalny koreczek COMBI z końcówką męską i żeńską x 100 szt. |  | op. | 500
14 | Koreczki do venflonów |  | szt. | 60
15 | Strzykawka do insuliny wykonana z polipropylenu z wtopioną igłą o rozm. 0,33x12,7 mm, 1 ml/ U100, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, płynny przesuw tłoczka, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego – ułatwiająca dawkowanie, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu , jednorazowego użytku, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 50
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 15
| Pakiet 15 - Kleszczyki chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.15.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 10
2 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych, długość szczęk 16-17 mm, długość cięcia 14,7 mm, szcęki zakrzywione pod kątem 28 stopni, z wbudowanym nożem, dł. narzędzia 19 cm z wbudowanym przewodem, uruchamianie włącznikiem ręcznym lub nożnym, kompatybilne z generatorem Ligasure lub Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm ,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie. Do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 4
3 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową EDGE, trzema przyciskami; cięcia, koagulacji i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie i koagulacje przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzeniania termicznego, regulacja mocy z pola operacyjnego, przewód dł. 4,5 m, złącze kompatybilne z generatorem Valleylab. Opakowanie x 10 szt. |  | op. | 8
4 | Laparoskowpowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, długość cięcia 20 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem kompatybilny z generatorem Ligasure. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 2
5 | Laparoskowpowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, długość cięcia 20 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem,, obracanym trzonem kompatybilny z generatorem Ligasure. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 2
6 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37 (do wyboru przez zamwiającego), średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 3
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 16
| Pakiet 16 - Korek dezynfekcyjny | [10 empty] | Załącznik nr 1.16.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiajacy sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, sterylizacja radiacyjna Zapewnia barierę przeciwbakteryjną na okres 7 dni, czas dezynfekcji 30 sekund, pakowany pojedynczo w kolorze pomaranczowym |  | szt. | 15000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 17
| Pakiet 17 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.17.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula dotętnicza z Floswitch 20G/ 45 mm. do tętnicy promieniowej z PTFE dedykowanym specjalnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii |  | szt. | 600
2 | Cewnik do punkcji naczyń wprowadzany po igle, bezpieczny, z poliuretanu, z min. 3 paskami widocznymi w RTG, z samoaktywującym się zabezpieczeniem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem, z dźwignią na palec ułatwiającą wprowadzenie, z otworem przy ostrzu umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Możliwość utrzymania kaniuli w naczyniu do 29 dni. Długość 850 mm. Rozmiar 18G, 20G, Sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. Z portem. |  | szt. | 20
3 | Igły do nakłuć lędźwiowych; rozmiar 20G 0,9 x 90 mm |  | szt. | 100
4 | Kranik trójdrożny jałowy z trójramiennym pokrętłem, w obudowie z dwoma wejściami kompatybilnymi z końcówkami typu luer i luer -lock. |  | szt. | 2500
5 | Kranik trójdrożny z wyraźnym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 7 cm oraz portem |  | szt. | 300
6 | Kranik trójdrożny z wyraźnym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 10 cm. bez portu |  | szt | 300
7 | Kranik trójdrożny z wyraźnym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 25 cm oraz portem |  | szt. | 10
8 | Maska krtaniowa z dostępem do żołądka, jednorazowego użytku, w rozmiarze: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 oraz 6 |  | szt. | 200
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 18
| Pakiet 18 - Rurki intubacyjne z prowadnicą | [10 empty] | Załącznik nr 1.18.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Rurka intubacyjna zbrojona z prowadnicą 6mm-9mm |  | szt | 100
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 19
| Pakiet 19 - Żel do ostrzykiwania moczowodów | [10 empty] | Załącznik nr 1.19.
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Deflux- żel do ostrzykiwania moczowodów poj. 1 ml + igła (3,7FRx 23Gx350 mm) |  | szt. | 2
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 20
| Pakiet 20 - Zestawy do zabiegów urologicznych u dzieci | [10 empty] | Załącznik nr 1.20.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z workiem i prowadnicą, rozm CH 5 - 15 |  | szt. | 10
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 21
| Pakiet 21 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku - Urologia | [10 empty] | Załącznik nr 1.21.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik Nelaton: 40 cm z termoczułego PCV z bocznym otworem, rozmiar CH 6-20 |  | szt | 600
2 | Cewnik Foleya 2 – drożny - silikonowany lub wykonany silkolateksu
| Rozmiar 8 - 10 balon 3 ml - 5 ml |  | szt. | 100
| Rozmiar 12 - 24 balon 5 ml -10 ml |  | szt. | 3500
3 | Cewnik Tiemann miękki CH 14-20 |  | szt. | 50
| Cewnik Tiemann twardy CH 14-20 |  | szt. | 50
| Jednoczęściowy cewnik zewnętrzny dla mężczyzn , dł.32 mm |  | szt. | 20
4 | Cewnik do cewnika pęcherza moczowego jednorazowego użytku wykonany z silikonu, umożliwiający do 90dni utrzymywanie, w komplecie ze strzykawką zawierającą roztwór gliceryny (do uszczelniania balonu), z paskami RTG przebiegającymi wzdłuż cewnika dł. 23, 41 cm w tym dł 41 cm z końcówką Tiemann - rozmiar CH 06-10Ch dł ok.31 cm, rozmiar 12-24 Ch dł ok 40 cm |  | szt. | 200
5 | Worek na mocz pojemność 2 l z drenem 90 – 130 cm, wyposażone w zastawkę antyzwrotną oraz kranik spustowy, ze wzmocnionymi otworami do wieszaków |  | szt. | 10000
6 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej , sterylny, dren dwuświatłowy dl 150 cm , lącznik do cewnika folej z płąaskim portem do pobierania próbek , przezroczyste okienko podgładu do kontroli obecności moczu , uchylna zastawka antyzrwotna, dren ze spiralą antyzagięciową na odcinku 5 cm, komora 500 ml z filtrem hydrofobowym, cylindryczna komora skalowana linearnie od 1-40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komora pomiarowa od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, worek 2000 ml połączony fabrycznie, zastawka antyzwrotna, kranik typ T, worek skalowany co 100 ml od 25 ml, możliwość podwieszania na 3 niezależne sposoby. |  | szt. | 300
7 | Worek dzm poj 2 l z bezigłowym Luer Kombikon portem do pobierania próbek moczu z drenem antyzałamaniowym 120cm odprowadzającym z klemą oraz zastawką antyzwrotną na wlocie do worka do 7 dni z kranikiem spustowym, filtr anybakteryjny, biała tylna ściana worka, szczegółowa skala co 25 ml do 100 ml, poprezcny kranik spustowy , podwójne wzmocnione zgrzewy, z wieszakiem |  | szt. | 50
8 | Worek do jednorazowego opróżniania worka na mocz z substancja wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczgółowa skala co 25 ml do 100 ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego uzytku. |  | szt. | 100
9 | Worek dzm poj 2 l z bezigłowym Luer portem do pobierania próbek moczu z drenem odprowadzającym z klemą , wyposażony w komorę Pasteur'a, filtr hydrofobowy w worku oraz zastawkę antyzwrotną na 14 dni wyposażony w zintegrowany system do podwieszania. |  | szt. | 20
10 | Plastikowy wieszak do pojemników 2 l. na mocz - uniwersalny komptybilny z workami z poz. 5, opakowanie x 200 szt. |  | szt. | 5
11 | Cewnik moczowodowy Nelaton nylonowy mandaryn neoplex RTG w rozmiarze: -CH03 -CH04 -CH05 -CH06 Do wyboru przez zamawiającego. |  | szt. | 50
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym
Lp | Nazwa artykułu |  | J.m. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Cewnik moczowodowy
| 3 ch - 5 ch |  | szt
2 | Poszerzadła hydrauliczne 5 ch ; balon 12 cm |  | szt
3 | Koszyczki Dormia
| 4 CH 65 cm( nr kat 341500) |  | szt
| 4 CH 65 cm( nr kat 341501) |  | szt
| RAZEM |  |  |  |  | 0
Legenda

## 22
| Pakiet 22 - Wyroby medyczne do EKG i KTG | [10 empty] | Załącznik nr 1.22.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Elektrody typ EK-S 60PSG 55x40 mm żel stały, podłużny otwór bez przecięcia boku elektrody umożliwiający przełożenie przewodu pomiędzy elektrodą z aparatem |  | szt | 200
2 | Elektroda EKG 55x40 mm, Ag/AgCl, wodoodporna, wodoszczelna, elastyczna, pianka, trwała przyczepność, żel ciekły, podłużny otwór bez przecięcia boku elektrody umożliwiający przełożenie przewodu pomiędzy elektrodą z aparatem |  | szt | 60000
3 | Elektrody małe dziecięce EKG |  | szt | 20000
4 | Elektrody EKG przyssawkowe dla dzieci śr. 15 mm x 6 szt. |  | op. | 5
5 | Elektrody EKG przyssawkowe dla dorosłych x 6 szt. |  | op. | 5
6 | Papier do EKG Schiller AT-1 90x90x400 |  | szt | 40
7 | Papier do EKG Schiller AT-2/CS-200 |  | szt | 10
8 | Papier do EKG Schiller AT-3 |  | szt | 10
9 | Papier do EKG Schiller AT-10 |  | szt | 10
10 | Papier do EKG Ascard A4 |  | szt | 600
11 | Papier do EKG Ascard B5 60x25 |  | szt. | 30
12 | Papier do EKG Ascard 33 |  | szt | 120
13 | Papier termoczuły do KTG FC-700 /siatka/, rolka 215mmx20m |  | szt | 12
14 | Papier termoczuły do KTG Cadance Edan 112mmx90x150 |  | szt | 6
15 | Papier do KTG F9 Expres /siatka/150x100 mm x150 kartek |  | szt | 6
16 | Papier termoczuły do analizatora Radiometer Medical ApS 110mmx30m |  | szt | 70
17 | Papier termoczuły do KTG SRF 618B szerokość 112mmx100x150 |  | szt | 10
18 | Pasta EVERY do przygotowania naskórka |  | szt | 30
19 | Papier do EKG Schiller AT-102/CS200 Ref 2.157050 ORYGINALNY |  | szt. | 100
20 | Żel do EKG 250 ml |  | szt | 50
21 | Pas gumowy do badań EKG 10x150 |  | szt | 3
22 | Elektrody do EKG pod pas 32x22 mm |  | szt | 6
23 | Eletrody klamrowe EEK-2 dla dzieci x 4 szt. |  | kpl | 5
24 | Elektrody klamrowe EKK-1 dla dorosłych x 4szt |  | kpl | 5
25 | Papier DEFF do Zoll |  | szt. | 40
26 | Adapter EKG typu łącznik zatrzask x 10 szt. |  | op. | 4
27 | Adapter EKG typu łącznik klamra x 10 szt. |  | op. | 4
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 23
| Pakiet 23 - Materiały eksploatacyjne do generatora VAPR - 3, kompatybilne z tym generatorem | [10 empty] | Załącznik nr 1.23.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Elektroda biopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa 3,35mm, długość robocza 13cm z odsysaniem. Elektroda biopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 3,09mm, długość robocza 13cm z odsysaniem. Elektroda biopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. Elektroda wolframowa, 2,54mm, długość robocza 8,5cm bez możliwości odsysania. |  | szt. | 250
RAZEM
Zamawiajacy wymaga bezpłatnego użyczenia generatora na czas umowy.
opatrzono podpisem elektronicznym

## 24
| Pakiet 24 - Elektrody, uchwyty elektrochirurgiczne, przewody bipolarne | [10 empty] | Załącznik nr 1.24.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Wielorazowa elektroda kulkowa prosta, długość 49mm, kulka ośrednicy 6mm, trzonek śr. 2,4, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji, op. 5szt. |  | op. | 2
2 | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 192mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową, op 50szt. |  | op. | 2
3 | Wielorazowa elektroda nożowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita 60mm, trzonek śr. 2,4mm, wymiary noża 2,6mmx0,6mmx13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji, op 5szt. |  | op. | 40
4 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia przewodząca 110cm2, powierzchnia całkowita 175cm2, (wymiary 121x173mm +- 1mm), pięć naklejek do protokołu na każdym opakowaniu, wodoodporna, elastyczna pianka, z klejem i hydrożelem w części przewodzącej przyjazne dla skóry, temperatura przechowywania 0-40°C; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. |  | op. | 40
5 | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu 2 bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm, przeznaczenie do min.300 cykli sterylizacji |  | szt. | 20
6 | Kabel bipolarny do pęset, długości 4m, wtyczka od strony instrumentu 2 bolce płaskie, od strony aparatu żeńska śr.4mm (Erbe) |  | szt. | 5
7 | Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mmx1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie |  | szt. | 5
8 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji |  | szt. | 5
9 | Uchwyt elektrod wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji |  | szt. | 40
10 | Elektroda nożowa cienka, prosta, długość 59mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | op. | 2
11 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | szt. | 2
12 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | szt. | 16
13 | Elektroda nożowa przedłużona, prosta, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | szt. | 2
14 | Elektroda nożowa, prosta, przedłużona, jednorazowego użytku, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,3mm x 0,5mm x 19mm / opakowanie 5 szt. |  | op. | 20
15 | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 4,2cm x 0,5cm x 4,2cm / opakowanie 50 szt. |  | op. | 40
16 | Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek Ø2,4mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | szt. | 10
17 | Szczotki czyszczące, 2 x Ø6 x 500mm, 2 x Ø4 x 500mm / opakowanie 4 szt. |  | op. | 2
18 | Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji, opakowanie 5szt. |  | op. | 30
19 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 70cm2, wymiary 120x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg, opakowanie 100szt. |  | op. | 9
20 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x76mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg, opakowanie 15zt. |  | op. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 25
| Pakiet 25 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, krwi i środków krwiopochodnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.25.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o wielkości 6 cm (5,5 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu, zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock. Łącznik zabezpieczony koreczkiem typu Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu |  | szt. | 200000
2 | Aparat do transfuzji. Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, bez ftalanow. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o długości 9,5 cm (9 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną zatyczką. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni (21,66 cm2), wielkości oczek 200 μm. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 5 lata od daty produkcji. |  | szt. | 3800
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 26
| Pakiet 26 – Akcesoria do ssaka elektrycznego | [10 empty] | Załącznik nr 1.26.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Łączniki uniwersalne do drenów jałowy |  | szt. | 50
2 | Dren o zmiennej średnicy otworów drenujących na całej długości perforacji Ch8-18,dł.50-75cm, termoplastyczny, widoczny w RTG, |  | szt. | 1500
3 | Jednorazowy ortopedyczny zestaw próżniowej ewakuacji treści z pola operacyjnego w składzie: 2 wymienne filtry krzyżowe , transparentny, antyposlizgowy, rozbieralny uchwyt z komorą na wymienny filtr oraz portem trzech załączonych transparentnych, dwustronnych końcówek ssących {na jednym końcu otwór centralny i dwa boczne, na drugim końcu otwór centralny bez bocznych-do masywnego odsysania} 2 zagięte, 1 prosta,dren łączący CH24, dł.min 268 mm+/-2mm z docinaną lejkowatą końcówką do źródła próżni.Pakowany podwójnie:folia/polia-papier.Jałowy.[dł. końcówek: zagięte: 150 i 230 mm, prosta: 280 mm, wew. Ø:5,7-zew.Ø8,1 |  | szt. | 1000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 27
| Pakiet 27– Wyroby medyczne do odsysania pola operacyjnego | [10 empty] | Załącznik nr 1.27.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | RAZEM | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kanister okrągły wielorazowego użytku o pojemności 1,0 litra, dostosowany do współpracy z jednorazowymi wkładami, wyposażony w króciec ssący (kątowy, schodkowy, obrotowy) nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, wyposażony w zaczep do mocowania na standardowych wieszakach |  | szt | 30
2 | Kanister okrągły wielorazowego użytku o pojemności 2,0 litra, dostosowany do współpracy z jednorazowymi wkładami, wyposażony w króciec ssący (kątowy, schodkowy, obrotowy) nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, wyposażony w zaczep do mocowania na standardowych wieszakach |  | szt | 60
3 | Uchwyty do pojemników na szynę Modura |  | szt | 8
4 | Wymienne wkłady workowe preżelowane z jednym króćcem przyłączeniowym (kątowym, schodkowym, obrotowym), wkłady wyposażone w hydrofobowy filtr antybakteryjny, odcinający ssanie po napełnieniu wkładu. Pojemność 1,0 i 2,0 litra |  | szt | 4500
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 28
| Pakiet 28 - Akcesoria do endoskopii | [10 empty] | Załącznik nr 1.28.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Szczypczyki biopsyjne do endoskopii , jednorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator |  | szt. | 150
2 | Szczypczyki biopsyjne do endoskopii , jednorazowego użytku Ø 2,3 mm o długości 230 cm, miseczki owalne ze szpikulcem |  | szt. | 150
3 | Szczoteczki cytologiczne do endoskopii , jednorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 120 cm, |  | szt. | 200
4 | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopu firmy FUJINON |  | szt. | 500
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 29
| Pakiet 29 – Ustniki do spirometrii | [10 empty] | Załącznik nr 1.29.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ustnik do spirometrii, jednorazowego użytku,z filtrem kompatybilny ze spirometrem Lungtest Lab Body |  | szt. | 2000
2 | Ustnik do spirometrii, jednorazowego użytku, kompatybilny ze spirometrem Spirowit-SP1 typ Schiller AG |  | szt. | 4500
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 30
| Pakiet 30 - Dreny łączące typu OP Flex | [10 empty] | Załącznik nr 1.30.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Dren o podłużnie wzmocnionej,antyzagięciowej konstrukcji dł.max.210cm CH 24, z lejkowatą, docinaną końcowka w zakresie ø 8-18mm24. Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer OP-Flex bez kontroli odsysania ch 24 350 cm. |  | szt. | 1000
2 | Uchwyt Yankauer z końcówką POOL do odsysania obfitych krwawień w chirurgii brzucha , klatki piersiowej, wątroby i chirurgii ginekologicznej, - końcówka transparentna, rozłączalna,pozwalająca na różnicowanie stopnia odsysania, - pasująca do łączników 6,35 mm i 9,50 mm |  | szt. | 50
Razem
opatrzono podpisem elektronicznym

## 31
Pakiet 31 - Akcesoria do systemu PSG NOX A 1 s | [11 empty] | Załącznik nr 1.31.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula nosowa z filtrem do polisomnografu Nox A1,op.40 szt |  | op. | 5
2 | Pasy wysiłkowe RIP jednorazowe kompatybilne z aparatem Nox A1 s
| rozmiar M op.20 szt |  | op. | 5
| rozmiar L op. 20 szt |  | op. | 5
| rozmiar XL op 14 szt |  | op. | 6
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 32
| Pakiet 32 - Kompaktowe zestawy do drenażu opłucnej i akcesoria | [10 empty] | Załącznik nr 1.32.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kompaktowy, lekki, prosty w obsłudze zestaw dla dorosłych ,do drenażu opłucnej (aktywnego i biernego). Umożliwiający szybki drenaż (brak martwej objętośći,niskie ciśnienie otwarcia zastawki) z kontrolą ssania(wskaźnik) i możliwością opróżniania. |  | szt | 40
2 | Kompaktowy , lekki , prosty w obsłudze zestaw pediatryczny ,do drenażu opłucnej(aktywnego i biernego). Umozliwiający szybki drenaż (brak martwej objętośći,niskie ciśnienie otwarcia zastawki) z kontrolą ssania(wskaźnik) i możliwością opróżniania. |  | szt | 20
3 | Dren do ssaka połączony z końcówką do cewnika wyposażoną w trwale zamocowany kapturek |  | szt | 700
4 | Worek do drenażu 1000 ml |  | szt | 100
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 33
| Pakiet 33 - Kaniula donosowa do polisomnografii | [10 empty] | Załącznik nr 1.33.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula donosowa dla dorosłych do polisomnografii z filtrem, dł.min 180 cm |  | szt. | 500
2 | Kaniula donosowa dla dorosłych do polisomnografii , dł.min 180 cm |  | szt. | 100
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 34
| Pakiet 34 - Druty do pętli do usuwania migdałków | [10 empty] | Załącznik nr 1.34.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Drut do pętli śr. 0,3 mm x 12 szt |  | op. | 10
2 | Drut do pętli śr. 0,5 mm x 12 szt |  | op. | 70
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 35
| Pakiet 35 - Zestaw do opaskowania żylaków przełyku | [10 empty] | Załącznik nr 1.35.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku wykorzystywany przy użyciu gastroskopu typu EG 530WR |  | szt. | 5
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 36
| Pakiet 36 - Akcesoria artroskopowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.36.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z artroskopem firmy Smith & Newphew (3 szt./opak) |  | op. | 12
2 | Dren do artroskopu kompatybilny z artroskopem firmy Smith & Newphew (12 szt./opak) |  | op. | 5
3 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z pompą Dyonics D25firmy Smith&Nephew (3 szt./opak) |  | op. | 12
4 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew do tkanek miękich w rozmiarach :2,0mm,2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 12
5 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew kostne w rozmiarach :2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 2
RAZEM
oaptrzono podpisem elektronicznym

## 37
| Pakiet 37 - Sprzęt do mammotomu | [10 empty] | Załącznik nr 1.37.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 10G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 2
2 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 8G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 1
3 | Pojemnik próżniowy 800 ml x 10 szt. |  | op. | 2
4 | Znacznik tkankowy 15G x 1 szt. |  | szt. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 38
| Pakiet 38 - Zestawy specjalistyczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.38.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Łącznik obrotowy do bronchofiberoskopu o śr.15mm z możliwością obrotu 360 stopni ,pomaga wyeliminować przenoszenie niepożądanych sił skręcających i ruchów pomiędzy układem wspomagającym oddychanie pacjenta i rurką intubacyjną lub tracheostomijną. |  | szt | 5
2 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym oraz przewodem do odsysania, posiadającą sztywny mandryn z otworem na prowadnice seldingera oraz na stałę zamocowany kołnierz Nr 7, 8, 9 |  | szt | 30
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 39
| Pakiet 39 - Zestaw do cystostomii (NADŁONOWY) | [10 empty] | Załącznik nr 1.39.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | RAZEM | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kompletny zestaw do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem z końcem "J" 11CH-14CH/Fr o długości 45cm, jednodrożny z osmioma otworami na pętli. Trokar 12-15ch/Fr rozrywalny 12cm, silikonoa tulejka mocyjąca, zacisk. Sterylne, pakowane po 5 sztuk. |  | op | 2
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 40
| Pakiet 40 – Wziernik ginekologiczny, szczoteczki do wymazów, utrwalacz do badań cytologicznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.40.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | RAZEM | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy rozmiar XS-XL |  | szt. | 3500
2 | Szczoteczka do pobierania cytologii umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, niejałowe typ Cervex |  | szt. | 2000
3 | Szczoteczki do cytologii typu RAMBRUSCH cyto-brush (typ tusz do rzęs) |  | szt. | 800
4 | Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych typu CYTOFIX 150 ml |  | szt. | 20
5 | Żel do badań USG 500g |  | szt. | 500
6 | Papier do usg typ Mitsubishi K-61-B 110x20 mb |  | szt. | 150
7 | Osłonki do głowic endowaginalnych pudrowane, opakowanie a 144 szt. |  | op. | 35
8 | Pałeczki do wymazów, plastikowa, sterylna z wacikiem, dł.15cm, opakowanie 1000 szt. |  | op. | 1
9 | Paski wskaźnikowe do pomiaru pH w pochwie (op.=100szt.) |  | op. | 10
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 41
| Pakiet 41 - Zestaw i pojemniki do pobierania wydzieliny | [10 empty] | Załącznik nr 1.41.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego BAL 40 ml |  | szt. | 1000
2 | Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego BAL 100 ml |  | szt. | 100
RAZEM

## 42
| Pakiet 42 - Pojemniki na odpady medyczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.42.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 0,7L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 100
2 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 1 L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika.Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 8000
3 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 2 L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika.Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 4000
4 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 3,5 L, czerwony |  | szt. | 600
5 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 5 L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika.Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 1400
6 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 10-12 L |  | szt. | 7000
7 | Pojemnik na odpady medyczne 30 L (czerwony) + pokrywa pełna |  | szt. | 100
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 43
| Pakiet 43- Zestaw do toalety jamy ustnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.43.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. |  | szt. | 1000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 44
| Pakiet 44 - Ostrza jednorazowego użytku do strzygarki chirurgicznej | [10 empty] | Załącznik nr 1.44.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku do strzygarki chirurgicznej posiadanej przez Zamawiającego tj. Care Fusion *) |  | szt. | 2000
2 | Ostrza specjalistyczne (gruby włos, krocze) jednorazowego użytku do strzygarki chirurgicznej posiadanej przez Zamawiającego tj. Care Fusion *) |  | szt. | 100
RAZEM
*) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania Zamawiającemu 2 kompletów strzygarek chirurgicznych elektrycznych, bezprzewodowych z ładowarką, kompatybilnych z zaoferowanymi w pozycji 1 i 2 ostrzami
opatrzono podpisem elektronicznym

## 45
| Pakiet 45 - Worki do laparoskopii | [10 empty] | Załącznik nr 1.45.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 200 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem certyfikowanym laboratorium);obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 54 x 200 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm |  | szt | 20
2 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 800 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem certyfikowanym laboratorium);obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 100 x 205 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm |  | szt | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 46
| Pakiet 46 - Ostrze do dermatonu | [10 empty] | Załącznik nr 1.46
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ostrze jednorazowego użytku do dermatonu elektrycznego kompatybilne z aparatem firmy Zimmer, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 3
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 47
| Pakiet 47 - Sprzęt ileostomijny, urostomijny i stomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.47.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, filtr okrągły, ujście zmykane na rzep, worek przezroczysty, pojemność 510 ml, rozmiar 10-55 mm |  | szt. | 300
2 | Worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty zamykany na rzep, z filtrem, przezroczysty, miękka tkanina, płytka ze strefami dopasowania, zapewniająca przyleganie i umożliwiająca swobodę ruchów, rozmiar do docięcia 0-35 mm, pojemność 180ml. |  | szt. | 300
3 | Środek zmywający do pielęgnacji skóry wokół stomii narażonej na kontakt z treścią jelitową i moczową, łagodnie oczyszcza i nawilża skórę, środek w postaci chusteczek, opakowanie 30 szt. |  | op. | 2
4 | Chusteczki do usuwania resztek przylepca oraz pasty stomijnej, nie zawierające alkoholu, oparte na silikonie, opakowanie 30 szt. |  | op. | 2
5 | Środek do usuwania przylepca, oraz pozostałości pasty stomijnej, oparty na silikonie, pozwala na łatwe i delikatne oczyszczenie skóry, nie zawiera alkoholu, nie powoduje podrażnień, spray o pojemności 50 ml |  | szt. | 2
6 | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, działająca ochronnie na skórę, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniem, nie zawierająca alkoholu, pojemnośc 60 g. |  | szt. | 4
7 | Pasta stomijna wyruwnująca zagłębienia i fałdy, zapewniając szczelne połączenie pomiędzy płytką stomijną a skórą, zawiera alkohol, pojemność 60 g., opakowanie 12 szt. |  | szt. | 36
8 | Końcówka do irygatora w kształcie stożkowym, z rurką |  | szt. | 8
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 48
| Pakiet 48 - Sprzęt stomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.48
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Mostek stomijny dł. 65 mm |  | szt. | 5
2 | Mostek stomijny dł. 90 mm |  | szt. | 5
RAZEM
oaptrzono podpisem elektronicznym

## 49
| Pakiet 49 - Wężyki do badań tomograficznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.49
Lp | 0 | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar |  | szt. | 5000
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar |  | szt. | 500
RAZEM
oaptrzono podpisem elektronicznym

## 50
| Pakiet 50 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [10 empty] | Załącznik nr 1.50.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Pipety Pasteur'a z polietylenu niejałowe o pojemności 1,0 ml bez podziałki dł 12,5 cm |  | szt. | 500
2 | Jednorazowe polimerowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii , 5 rzędów po 8 wgłębień o głębokości 4,5 - 5,0 ml |  | szt. | 300
3 | Probówki plastykowe z przezroczystego tworzywa okrągłodenne śr.12mm dł.75mm poj.4ml |  | szt. | 7000
4 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz.3) |  | szt. | 500
5 | Końcówki do pipet automatycznych , typu Eppendorf, niebieskie o pojemności 100- 1000µl |  | szt. | 7000
6 | Ssawki gumowe do szklanych pipet Pasteur'a op.50 szt. |  | op. | 1
7 | Pipeta Pasteura o dł 15-15,5 cm i poj. 3 ml |  | szt. | 8000
8 | Bagietka laboratoryjna o dł.120-125 mm, cienka |  | szt. | 3000
9 | Probówka 11 ml (16x100) okrągłodenna, PP |  | szt. | 4000
10 | Korki do probówek 11 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 11) |  | opak. | 20
11 | Probówka 4 ml (12x75), okrągłodenna, PP |  | szt. | 4000
12 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 13) |  | opak. | 20
13 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 2 ml, z dnem okrągłodenne |  | szt. | 500
14 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 1,5 ml, z dnem stożkowym |  | szt. | 3000
15 | Naczyńko do analizatora HITACHI poj. 3 ml |  | szt. | 7000
16 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 22x22 mm |  | szt. | 7000
17 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami i z dwustronnym półmatowym polem do opisu |  | szt. | 3800
18 | Szkiełka podstawowe gr. 1 mm z ciętymi krawędziami, gładkie, do badań in vitro |  | szt. | 4000
19 | Koncówki do pipet atomat. - 200 μl bezbarwne typu Gilson lub Eppendorf |  | szt. | 22000
20 | Pojemnik o poj. 40-60 ml, PP, z zakrętką i łopatką |  | szt. | 600
21 | Pojemnik na mocz o poj. 120-150 ml, z zakrętką, niejałowy |  | szt. | 12000
22 | Staza do pobierania krwi o szer. 2,5 cm, z zapięciem automatycznym |  | szt. | 200
23 | Probówki do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, z PS, o średnicy (16x105 mm), z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami pojemności: 2,5ml, 5ml, 10 ml, pakowane po 100szt |  | opak. | 100
24 | Korki do probówek do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, opak. po 100 szt |  | opak. | 100
25 | Probówki okrągłodenne ze szkła sodowo-wapniowego o średnicy 12 mm, dł 75 mm, 4 ml bez podziałki |  | szt | 200
26 | Szczoteczka do probówek do 15mm 15x70x280mm |  | szt | 5
27 | Kamery do ilościowej analizy elementów komórkowych w moczu |  | szt. | 500
28 | Sterylne jednorazowe nakłuwacze do pobierania krwi kapilarnej.o głębokości 1,8mm i objętości 10-20 mikrolitr. |  | szt. | 2000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 51
| Pakiet 51 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny - bakteriologia | [10 empty] | Załącznik nr 1.51.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik z PP jałowy o poj. 50-60 ml pakowany indywidualnie z zakrętką |  | szt. | 3000
2 | Ezy o poj. 10μl, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 12000
3 | Ezy o poj. 1μl, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 12000
4 | Wymazówki sterylne drewniane, o dł. 130-150 mm z wacikiem, pakowane indywidualnie |  | szt. | 9000
5 | Wymazówki o dł 150 mm, z wacikiem plastikowe w probówce, sterylne |  | szt. | 1400
6 | Wymazówki sterylne z tworzywa o dł.150 mm z aplikatorem plastikowym, podłożem AMIES bez węgla, w probówce transportowej |  | szt. | 3300
7 | Wymazówki sterylne z tworzywa, o dł. 130-150 mm z wacikiem, podłożem AMIES z weglem, w probówce transportowej |  | szt. | 500
8 | Pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml ( 64x75 mm), z PP, z zakrętką, pakowane indywidualnie, sterylne |  | szt. | 200
9 | Probówka sterylna poistyrenowa 11ml (16x100) okragłodenna przejrzysta optycznie |  | szt. | 1000
10 | Końcówki o pojemnosci 200 μl, typu Gilson, pakowane po 96 szt. w pudełku (8x12) jałowe |  | op. | 15
11 | Końcówki o pojemnosci 1000 μl, typu Gilson, pakowane po 60 szt.w pudełku (6x10) jałowe |  | op. | 5
12 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa:
| a/ o nominalnym zakresie pojemności 10 - 100 µl, działka elementarna 1,0 µl, błąd dokładności +/- 3,0 - +/- 0,8. |  | szt. | 1
| b/ o nominalnym zakresie pojemności 20 - 200 µl, działka elementarna 1,0 µl, błąd dokładności +/- 3,0 - +/- 0,6. |  | szt. | 1
| a/ o nominalnym zakresie pojemności 100 - 1000 µl, działka elementarna 5,0 µl, błąd dokładności +/- 2,0 - +/- 0,6. |  | szt. | 1
13 | Wielokanałowa (8-kanałowa) pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności od 50 do 300 µl, działka elmentarna 5,0 µl, błąd dokładności +/- 1,5 - +/- 0,7. |  | szt. | 1
14 | Statyw obrotowy 6 miejscowy z ABS, do pipet jednokanałowych i wielokanałowych |  | szt. | 2
13 | Pojemnik-rynienka o pojemności caqłkowitej 40 ml i wymiarach zewnętrznych: dł. 149mm, wys. 26mm, szer. 61mm, na ciecze, dod dozowania pipetami wielokanałowymi, z PP, autoklawowalne, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 52
| Pakiet 52 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny - bakteriologia | [10 empty] | Załącznik nr 1.52.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Wymazówki flokowane do nosogardzieli a 1 szt |  | szt. | 2000
2 | Wymazówki z nosogardzieli + podłoże transportowe a 1 szt.(YMJ-TE2) w kierunku badań PCR |  | szt. | 1000
RAZEM
oaptrzono podpisem elektronicznym

## 53
| Pakiet 53 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.53.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zgłębnik żołądkowy, wykonany z PCV, z oznaczeniem głębokości bez prowadnicy
| a/ rozmiar 12 - 20 dł. 125 cm |  | szt. | 240
| b/ rozmiar 30 - 36 dł. 150 cm |  | szt. | 40
2 | Kanka do odbytnicza:
| a/ CH 16/200 mm dla dzieci |  | szt. | 500
| b/ CH 30/400 mm dla dorosłych |  | szt. | 20
3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm j.u., bez ftalanów |  | szt. | 3500
4 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm j.u. /bursztynowy/, bez ftalanów |  | szt. | 2000
5 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku |  | szt. | 600
6 | Zestaw do punkcji opłucnej 3-igłowy G14, G16, G19 o dł. 80 mm. |  | szt. | 250
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 1 otworem centralny i 2 bocznymi naprzeciwległymi otworami odbarczającymi; końcówka atraumatyczna okrągła - rozmiar CH 6 - CH 18 / 40 cm- 60 cm, barwne oznaczenie rozmiarów |  | szt. | 25000
6.4174 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem do odsysania powietrza i płynów z jamy opłucnej oraz zamkniętego drenażu międzyżebrowego,z linia umożliwia lokalizację katetera w organizmie, widoczna w promieniach RTG. Perforowany odcinek stanowi aktywną część katetera. Kateter ma być wykonany jest z PVC medycznej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości tkanki. Rozmiar CH 10–18 |  | szt. | 10
6.9478 | Sonda Senstagena Ch 18 |  | szt. | 5
8 | Miska nerkowata plastikowa 250 mm - 280 mm |  | szt. | 70
8.0087 | Dren silikonowy lub silikonowany do drenażu ran rozmiar 20-34 z otworami bocznymi ( dł. 40-50 cm) |  | szt. | 550
8.5391 | Dren Kehra rozmiar 10-24 |  | szt. | 20
9 | Dren REDON CH08 - CH20 sterylny |  | szt. | 200
10 | Butelka Redon sterylna do odsysania ran 400-600 ml |  | szt. | 50
11 | Butelka Redon sterylna do odsysania ran 200 ml |  | szt. | 5000
12 | Elektroda EKG Holter, żel mokry, sensor Ag/AgCI, średnica: 42 mm x 56 mm |  | szt. | 800
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym
.............................................

## 54
| Pakiet 54 - Strzykawki i kapilary specjalistyczne do wykonywania gazometrii | [10 empty] | Załącznik nr 1.54.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do pobierania próbek gazometrycznych składający się z: - 250 szt. kapilar szklanych 100 µl, - 250 szt. sztyftów mieszających, - 500 szt. koreczków |  | op. | 45
2 | Wyłapywacz skrzepów, opakowanie x 250 szt. |  | op. | 40
3 | Magnesy do mieszania probek kapilarnych |  | szt. | 20
4 | Bezpieczne strzykawki Opakowania po 100 szt. - gładki tłok strzykawki, - kulka mieszająca w strzykawce, - heparyna umieszona na krażku , - korek z odpowietrzaczem, - kod kreskowy na strzykawce, - maksymalna objętość 1 mL. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 1
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 55
| Pakiet 55 - Pojemniki na wycinki histopatologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.55.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne zakręcane poj. 15 ml. Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 2000
2 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne zakręcane poj. 30 ml. Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 3000
3 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 120 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 1000
4 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 200 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 100
5 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 520 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 50
6 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 1200 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 150
7 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 3400 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 50
8 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 5600 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 50
9 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 10600 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 50
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 56
| Pakiet 56 - Torba na wymiociny | [10 empty] | Załącznik nr 1.56
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Torba na wymiociny jednorazowego użytku wykonana z przeźroczystego materiału-co pozwala na łatwe rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie, wyskalowana co 100 ml, uchwyt z towrzywa sztucznego posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające także źródło przykrego zapachu, pojemność 1500 ml |  | szt. | 4000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 57
| Pakiet 57 - Materiały jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.57.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Basen jedorazowego użytku głęboki |  | szt | 6000
2 | Pokrywka do basenu z poz. 1 |  | szt | 1800
3 | Chłonny proszek pomagający zmniejszyć wycieki, zamieniający płyny w żel, zmniejszający zapachy, służący do namaczania płynów ustrojowych, pakowany w pojedyncze saszetki, typu Verna gel |  | szt | 1200
4 | Kaczka jednorazowego użytku |  | szt | 9500
5 | Podstawka do basenów głębokich |  | szt | 20
6 | Osłonka jednorazowa na basen. Szczelnie zamykany system (Torba foliowa+ wkład pochłaniający zapach i ciecz, nie mniej niż 500 ml) Szczelne zamknięcie zabezpieczające przed wylaniem. |  | szt | 4000
7 | Słój do moczu plastikowy typ tulipan 2000 ml |  | szt | 30
8 | Ustnik jednorazowego użytku do ALCO SENSOR FST |  | szt. | 1000
9 | Koc ratunkowy 210x160cm folia, srebrno-złoty |  | szt. | 200
10 | Kubeczki plastikowe jednorazowego użytku 200 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 250
11 | Aplikat/Lidocain x 1szt |  | szt. | 2000
12 | Kaczka plastikowa męska |  | szt. | 20
13 | Basen plastikowy sanitarny |  | szt. | 15
14 | Szczotka do czyszczenia narzędzi 155mm dwustronna,opakowanie 12 szt. |  | op. | 50
15 | Pojnik plastikowy dla pacjentów |  | szt. | 150
16 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Komora kroplowa z filtrem zamykanym klapką, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, filtr cząsteczkowy 15 µm. Dren o długości min. 145 cm z zaciskiem rolkowym, wyposażonym w zaczep do podwieszenia drenu. W przebiegu drenu precyzyjny regulator przepływu, posiadający w dwie skale pomiarowe: 5 - 250 ml/h dla płynów o niskiej lepkości oraz 5 - 200 ml/h dla płynów o lepkości do 40%. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, opakowanie typu folia-papier. |  | szt. | 100
17 | Anoskop operacyjny jednorazowego użytku |  | szt. | 200
18 | Chirurgiczny marker skórny z tuszem na bazie fioletu gencjany. Nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące. Wyposażony w 5cm skalę na korpusie oraz dodatkową dwustronną, papierową skalę 15cm / 6cali. Sterylny, pakowany pojedynczo: folia-papier. Wymagana klasa steryna IIa - pozwalająca używac pisak także na uszkodzonej skórze. |  | szt. | 300
19 | Pokrowiec na nosze:
| a/ wykonany z włókniny o gramaturze 25 g/m2 wiązane na troki w rozmiarze 75cm x 190cm |  | szt. | 150
| b/ wykonany z włókniny z gumką w rozmiarze 210cm x 80cm |  | szt. | 50
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 58
| Pakiet 58 - Zestaw do punkcji opłucnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.58.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100 ml. Strzykawka o pojemności 60 ml, trzy igły, dł. 55 mm (14G, 16G i 19G), igła Veressa o długości 100 mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G ). Dren odprowadzający zakończony szczelnym kranikiem, dreny łączące pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym o długości 4,8x6,8-85cm oraz pomiędzy kranikiem a igłą 4,8x6,8-40cm dł. wyrób sterylny, opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 59
| Pakiet 59- Sprzęt pomocniczy do pomiarów hemodynamicznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.59.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi Tru Wave, kompatybilny z Hemosphere |  | szt. | 3
2 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 152 cm |  | szt. | 12
3 | Zestaw VolumeView do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej 20 cm |  | szt. | 7
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 60
| Pakiet 60 - Akcesoria laryngologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.60.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Stabilizator nosowo gąbkowy z pokrywą lateksową (60x20x10mm) X 25szt. |  | op. | 10
2 | Stabilizator nosowo gąbkowy z pokrywą lateksową (70x20x15mm) x 25szt |  | op. | 10
3 | Stabilizator nosowo gąbkowy z pokrywą lateksową (70x20x10mm) x 25 szt |  | op. | 10
4 | Osłonka rączki mikroskopu uniwersalna sterylna (35x14cm) x 1 para |  | para | 100
5 | Silikonowa tuba wentylacyjna przeznaczona do wentylacji krótkoterminowej, wyposażona w języczek, długość 2,21mm, średnica wewnętrzna 1,1mm, średnica kołnierza wewnętrznego 2,16mm, średnica kołnierza zewnętrznego 2,11mm, odłegłość pomiędzy kołnierzami 1,19mm, opakowanie zawierające 10 szt. |  | op. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 61
| Pakiet 61 - Materiały jednorazowego użytku do witrektomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.61.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Vitr. Kaniula do podawania dekaliny 23G x5szt. |  | op. | 5
2 | Vitr. Konektor do usuwania oleju 23G System do ekstrakcji lepkich płynów o wysokim przepływie. Do stosowania z kaniulami DORC 20/23/25/27G. Zapewnia szybkie i bezpieczne usuwanie oleju silikonowego o lepkości 1000-5000 mPas; Opakowanie zawierające 6 sztuk. |  | op. | 5
3 | Vitr. Zestaw do usuwania /podawania oleju silikonowego x 5 szt. |  | op. | 10
4 | Vitr. Kaniula do podaży oleju 23G -27G x 5szt. |  | op. | 10
5 | Vitr. Kaniula 23G-27G z końcówką silikonową Soft Tipped. x 5szt |  | op. | 50
6 | Vitr. Mikropenseta jednorazowego użytku 23G Eckardt x 5 szt. |  | op. | 25
7 | Vitr. Sonda laserowa 23G x 1szt. |  | szt. | 40
8 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% , brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml |  | szt. | 120
9 | Olej silikonowy - lepkość: 1000-1500 mPa/s; - sterylny; - współczynnik refrakcji w temperaturze 240- 25 0C: 1,400-1,410; - ciężar właściwy w temperaturze 240- 25 0C: 0,97 g/cm3 Strzykawka 10ml |  | szt. | 30
10 | Perflurowęglowodór dziesięciowęglowy (pierścieniowa struktura cząsteczki; lepkość w temperaturze 24-250C: 5,53 mPa/s; ciężar właściwy w temperaturze 200C: 1,93 g/cm3; masa cząsteczkowa: 462; współczynnik refrakcji w temperaturze 200C: 1,31; temperatura wrzenia: 140-1420C). Fiolka 5ml |  | szt. | 80
11 | Gaz okulistyczny Sześciofluorek siarki – SF6 Pojemnik 10ml |  | op. | 5
12 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający : ZESTAW : • witrektom pneumatyczny 23G; • kaseta jednorazowa; • światłowód 23G; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński; ZESTAW : • 1 x obłożenie na stół; • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem; • 2 x Fartuch XL z ręcznikiem; • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa; • 1 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa; • 2 x kubeczki; • 1 x opatrunek na oko; • 5 x gazik z włókniny; • 10 x strzałki spongostanowe; • 1 x pojemnik plastikowy; • 1 x obłożenie na stolik mayo; • 1 x osłonka na oko; • 2 x podłokietniki. |  | szt. | 200
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 62
| Pakiet 62 - Nóż do usuwania beleczkowania w jaskrze | [10 empty] | Załącznik nr 1.62.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Nóż do usuwania beleczkowania Kahook Dual Blade x 1 szt. |  | szt. | 10
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 63
| Pakiet 63 - Materiały jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.63.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula do wiskoelastyku 25G, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 900
2 | Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej: 1x serweta okulistyczna SMS 50x60cm, otwór 10x10cm, z folia z nacięciem 8cm bez zbiornika 1x serweta do owinięcia 75x90 1x kocher 1x Spekulum Kratz Barraquer Angled Temporal (pełne blaszki) 1x Sclerar marker (plastikowy) 2x patyczki 15cm 2x miska Gallipot 60 ml 5x kompres 10x10cm |  | zestaw | 2800
3 | Kaniula do przedniej komory 27G (0,40mm), prosta, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 10
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 64
| Pakiet 64 - Igły do portów, porty | [10 empty] | Załącznik nr 1.64.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła (prosta lub zagięta pod katem 90) z ostrzem typu Huber do wstrzykiwań wewnątrz wszczepianych portów. Prosta 22G,25mm 20G,25mm Zagieta 22G,20mm , 22G,25mm, 20G,25mm, 20G,20mm |  | szt. | 1200
2 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczajacy przed zakłuciem z automatycznym ciśnieniem dodatnim podczas usuwania, zagieta pod katem 90 z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta(dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia)Rozmiary: 22, 20 i 19G o długościach 15,17,20,25 i 35mm |  | szt. | 50
3 | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgieta pod katem 90, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm(całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Mozliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 22,20 i 19G o długościach 15, 17, 20, 25, 30 i 35mm |  | szt. | 50
4 | Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do 11mm i ciężarze do 10,5g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/ 60cm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: -port tytanowy o średnicy 28mm( +/-1mm) i objętośic wypełnienia do 0,47ml, membrana silikonowa o srednicy 13mm( +/-1mm), wytrzymującą do 3000 nakłuć. -cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu( lub równoważne) - nitinolowy prowadnik J - strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, -zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 180
5 | Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do10mm i ciężarze do 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60cm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: -port tytanowy o średnicy 24mm( +/-1mm) i objętość wypełnienia do 0,27ml, membrana silikonowa o srednicy 10mm( +/-1mm), wytrzymującą do 3000 nakłuć. -cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu( lub rónoważne) -nitinolowy prowadnik J, -strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, -zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 30
6 | Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22,2x12,2mm i wadze do 7,6g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik (1,2x2,4mm) Port ma posiadać znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : -port, -odłączalny cewnik silikonowy, -rozrywalny zestaw wprowadzający, -2 łączniki, -urządzenie do podnoszenia żył, -prosta igła typu Huber, -urządzenie do płukania, -echogeniczna igła wprowadzająca, -prowadnica typu J, -igła do tunelizacji, -strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, -sterylne obłożenie, -bezlateksowa osłona na głowice USG, -dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka. |  | szt. | 20
7 | Port naczyniowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 8Fr. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. |  | szt. | 5
8 | Port naczyniowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, poliuretanowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 7Fr.Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. |  | szt. | 5
9 | Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 5g, wysokość portu 10,1 mm, średnica membrany 10,5mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze7Fr.Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. |  | szt. | 5
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 65
| Pakiet 65 - Dren uszny | [10 empty] | Załącznik nr 1.65.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Drenik uszny silikonowy o średnicy otworu 1.14 mm pakowany parami, odległośc pomiędzy kołnierzami 1,10 mm, kołnierz wewnętrzny średnica wew.4,80 mm, odległośc pomiędzy kołnierzami 1,10 mm. Opakowanie zawiera 5 par pakowanych podwójnie. |  | op. | 20
2 | Drenik uszny , silikonowy o średnicy otworu 1.14 mm, odległośc pomiędzy kołnierzami 1,17 mm, kołnierz wewnętrzny - srednica 4,20 mm, kołnież zewnetrzny - średnica 2,54 mm. Opakowanie zawiera 10 sztuk pakowanych pojedynczo. |  | op. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 66
| Pakiet 66 - Zestaw jednorazowych drenów do laparoskopu Stryker | [10 empty] | Załącznik nr 1.66
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Dren jednorazowy kompatybilny z pompą laparoskopową typ AHTO firmy Stryker, dren w torze napływu bez końcówki roboczej do zabiegów laparoskopowych, opakowanie x 6 szt. |  | op. | 8
2 | Dren jednorazowy kompatybilny z insuflatorem PneumoSure firmy Stryker, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 10
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 67
| Pakiet 67 - Materiały do balonu | [10 empty] | Załącznik nr 1.67.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik z balonem do poszerzania achalazji, średnica balonu 30 mm, 35 mm i 40 mm, długość balonu 80 mm, długość cewnika 90 cm, średnica cewnika 10 Fr |  | szt. | 1
2 | Prowadnica do balonu do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, nitinolowa, pokryta teflonem, pokrycie prowadnicy dwukolorowe, końcówka prosta o długości 5 cm, końcówka pokryta substancją hydrofilną, cieniująca w RTG, średnica prowadnicy 0,035”,długość prowadnicy 450 cm, jednorazowego użytku |  | szt. | 1
3 | Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów endoskopowych zaopatrzone w manometr skalowany do 500 psi (30 atm), z giętkim drenem przyłączeniowym i kranikiem trójdrożnym, o konstrukcji umożliwiającej łatwe, szybkie, precyzyjne i bezpieczne napełnianie pompki oraz balonu, z możliwością szybkiego obniżenia ciśnienia w układzie. Maksymalne ciśnienie robocze 30 atm. Pojemność urządzenia 30 ml. |  | szt. | 1
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 68
| Pakiet 68 - Materiały jednorazowego użytku do leczenia ran | [10 empty] | Załącznik nr 1.68.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy, mały S x 3szt, typu Vivano |  | op. | 20
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy, średni M x 3szt, typu Vivano |  | op. | 10
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży L x 3szt, typu Vivano |  | op. | 40
4 | Port do terapii podciśnieniowej, typu Vivano Tec Port x 1szt |  | szt. | 30
5 | Sterylny zbiornik na wydzielinę zawierający saszetkę z superabsorbentem i hydrofobowy filtr węglowy, typu Vivano Tec Zbiornik 300ml x 1szt |  | szt. | 60
6 | Sterylny zbiornik na wydzielinę zawierający saszetkę z superabsorbentem i hydrofobowy filtr węglowy, typu Vivano Tec Zbiornik 800 ml x 1szt |  | szt. | 180
7 | Sterylne złącze, typu Vivano Tec złącze Y x 3 szt |  | op. | 8
8 | Silikonowa warstwa kontaktowa do bezurazowego zaopatrywania ran i ochrony organów oraz innych wrażliwych struktur podczas stosowania podciśnieniowej terapii ran. Warstwa kontaktowa składa się z siatki z politereftalanu etylenowego (PET) powleczonej z obydwu stron żelem silikonowym (na bazie polidimetylosilkosanu). Rozmiar7,5cm x 10cm, opakowanie x 5szt. |  | op. | 10
10 | Opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco- absorpcyjnym. Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, niszczy biofilm, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta jest nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa opatrunku pokryta jest wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, ryzyka powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta. Rozmiar:
| a/ 7,5cm x 7,5 cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5
| b/ 10cm x 10cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5
| c/ okrągły, średnica 4cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5
11 | Opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco- absorpcyjnym. Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, niszczy biofilm, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta jest nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa opatrunku pokryta jest wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, ryzyka powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta. Opatrunek pochłania wysięk z rany całą powierzchnią uwalniając jednocześnie płyn Ringera, aby umożliwić autolityczne oczyszczanie rany z suchej i rozpływnej tkanki martwiczej. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5
12 | Opatrunek o niezwykle wysokiej chłonności, który stanowi doskonałe rozwiązanie do stosowania w przypadku silnie sączących ran. Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina otacza cały opatrunek. Dolna warstwa włókniny, o właściwościach hydrofobowych, zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. Warstwa wewnętrzna, z włókien celulozowych, ma właściwości hydrofilowe, co umożliwia szybkie przemieszczanie się wysięku do warstwy chłonnej i jego równomierne rozprowadzenie. Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz superabsorbent o bardzo dużej chłonności. Wysięk zostaje związany i zamknięty w jej strukturze. Miękkość warstwy chłonnej nadaje jej dodatkowo właściwości wyściełające. Na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną, oddychającą membranę, nie przepuszczającą płynów, która zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed zabrudzeniem.
| a/ 10cm x 10cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 10
| b/ 10cm x 20cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 10
13 | Opaska elastyczna wytrzymała, przewiewna, podtrzymująca o rozciągliwości 125% do stabilnego umocowania opatrunku. Dobrze przylega, nie zsuwa się nawet przy dłuższym noszeniu. Podtrzymywanie opatrunków, szczególnie na stawach oraz na stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. Opaska pewnie zabezpiecza mocowany opatrunek przed ześlizgiwaniem się; jest wyrobem jednorazowym w kolorze białym. Gramatura ok 27g/m2 po rozciągnięciu. Pakowane indywidualnie w opkowanie foliowe. Rozmiar:
| a/ 10cm x 4m |  | szt | 1000
| b/ 12cm x 4m |  | szt. | 1000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 69
| Pakiet 69 - Cewnikowanie pęcherza | [10 empty] | Załącznik nr 1.69.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego- skład zestawu: • 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M • 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm o gramaturze 55g/m2 • 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm • 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm • 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki, 20-nitkowa gaza, wielkość po rozwinięciu 20x20cm • 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm • 1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm o gramaturze 55g/m2 • 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g • 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml Opakowanie: Opakowanie typu sztywny blister z jednym wgłębieniem |  | szt. | 500
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 70
| Pakiet 70 - Myjki i ochraniacze jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.70.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowe myjki w formie rękawicy, do mycia pacjenta, nasączone mydłem po obu stronach aktywującym się po kontakcie z wodą |  | szt. | 50000
2 | Ochraniacze na buty, jednorazowe, foliowe, z gumką i efektem antypoślizowym |  | szt. | 9500
RAZEM
opatrzony podpisem elektronicznym

## 71
| Pakiet 71 - Sprzęt jednorazowego uzytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.71.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Preparat zapobiegający roszeniu optyki postać - pojemnik aluminiowy z aluminiową pokrywą gąbka zawierająca 6 ml. 4% alkoholu pokrywa powinna posiadać listek wystający poza obrys pojemnika, zapewniający łatwe uchwycenie palcami dla bezpiecznego otwarcia pojemnik z warstwą kleju na podstawie, umożliwiającą przymocowanie do obłożenia pola operacyjnego opakowanie zawierające 30 pojedynczych sztuk produkt sterylny jednorazowego użycia |  | op. | 420
2 | Igła do biopsji 14G x 160 mm, kompatybilna z pistoletem MEDGUN oraz Bard Magnum; Echogeniczne wykonczenie dla poprawnego pozycjonowania przy prowadzeniu pod kontrola USG; Oznaczenia centymetrowe i ruchomy stoper pozwalaja na precyzyjna kontrole głebokosci penetracji |  | szt. | 40
RAZEM
opatrzony podpisem elektronicznym

## 72
| Pakiet 72 - Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca | [10 empty] | Załącznik nr 1.72.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do zbiórki stolca w systemie zamkniętym, redukujący powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego i/lub półpłynnego stolca. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach. Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego oraz niskociśnieniowy balon o pojemność 45ml z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo z klamrą umożliwiającą zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania. Cewnik dodatkowo wyposażony w port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Zestaw wyposażony w 3 wymienne worki z filtrem węglowym o pojemności 1500 ml skalowane co 100 ml z absorbentem cieczy i zastawką antyzwrotną. Do zestawu dołączone: strzykawka 50ml z końcówką luer lock oraz dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka oraz dodatkowy wieszak. Jednorazowy, z możliwością utrzymania do 29 dni, niesterylny. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Pakowany w sztywne opakowanie. |  | szt | 20
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem z poz 1 op. zawiera 2 sztuki. |  | op | 200
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 73
| Pakiet 73 - Igły Venflon | [10 empty] | Załącznik nr 1.73.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła typ Venflon 0,7 x 19 (żółta), wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister. Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów |  | szt. | 700
2 | Igła typ Venflon 0,8 - 0,9 x 25 (niebieska)wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister. Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów |  | szt. | 2500
3 | Igła typ Venflon 1,0 - 1,1 x 32 (różowa) wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister. Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów |  | szt. | 4000
4 | Igła typ Venflon 1,2 -1,3 x 45 (zielona) wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister. Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów |  | szt. | 100
5 | Igła typ Venflon 1,4-1,5 x 45 (biała) wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister. Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów |  | szt. | 100
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 74
Pakiet 74 - Ostrza chirurgiczne | [11 empty] | Załącznik nr 1.74.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ostrza chirurgiczne Typu Carbon Steel a 100 szt. , nazwa producenta i numer wygrawerowany na ostrzu; Opis na opakowaniu w jezyku polskim rozmiar 10-24, opakowania (kartoniki) foliowane, co dodatkowo chroni przed wilgocią i brudem.Posiadanie przez producenta norm ISO14001:2004,ISO13485:2003 oraz ISO9001 i 9002. Wymóg próbek. |  | szt. | 500
Razem
opatrzono podpisem elektronicznym

## 75
| Pakiet 75 - Zestawy do nebulizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.75.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do nebulizacji z maską: z przezroczystego tworzywa, z paskiem mocującym (możliwość regulacji) z blaszką dopasowującą część nosową z otworami ułatwiającymi wydech różne rozmiary (dla dzieci S,M, dla dorosłych L,XL) z uniwersalnym drenem o przekroju gwiazdkowym 2m nebulizator o pojemności 8 ml sterylny pakowany pojedynczo |  | szt. | 2800
2 | Zestaw do nebulizacji, wykonany z PCV, sterylny, pakowany pojedynczo. Możliwość pracy nebulizatora w pozycji siedzącej i leżącej. Pojemność nebulizatora 8ml. W skład zestawu wchodzi: – nebulizator, – ustnik, – łącznik T, – dren połączeniowy o przekroju gwiazdkowym 2m – rurka karbowana 15 cm |  | szt. | 2800
RAZEM
opatrzony podpisem elektronicznym

## 76
Pakiet 76 - Kaniula jednorazowa do barku średnica 7-8 mm | [11 empty] | Załącznik nr 1.76.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula jednorazowa do barku średnica 7-8 mm |  | szt. | 100
Razem
opatrzono podpisem elektronicznym

## 77
Pakiet 77 - Pościel jednorazowego użytku | [11 empty] | Załącznik nr 1.77.
L.p. | Opis | Nazwa | J.M | Razem | Cena Jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 220cm ( +/- 2cm). Zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny SMS. Chłonność całkowita 4500ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.). Podkład oddychający - potwierdzone kartą producenta. Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny ) o wymiarze całkowitym: 51x 181 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję absorbującą płyny SAP oraz warstwę celulozową. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych. Podkład bielony bez użycia chloru. Podkład posiada certyfikat na podnoszenie obciązenia 150 kg/1 min Wszystkie warstwy podkładu wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Klasa CE I, spełnia dyrektywę 93/42/EWG Waga podkładu: 272 g (+- 5 g), pakowany po 10 sztuk. |  | op. | 400
2 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta, rozmiar min. 110 x 220 cm. Złożony z min. 3 warstw: 2 x włóknina typu polipropylen o gramaturze 30g/m2+ wypełnienie z włókniny typu Molton gramatura 60 g/m2. Kolor niebiesko-zielony. Koc jest delikatny i miękki w dotyku. Dzięki swojej grubości pozwala na ochronę i ogrzanie ciała pacjenta w warunkach niskiej temperatury. Pakowany pojedynczo. |  | szt. | 8000
3 | Prześcieradło z gumką w oplocie, jednorazowe, niesterylne, wykonane z Polipropylenu 25 g/m2, rozmiar 90 x 200 cm + 20 cm, kolor biały, pakowane po 10 szt. |  | op. | 1000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 78
Pakiet 78 - Odzież jednorazowego użytku | [11 empty] | Załącznik nr 1.78.
L.p. | Opis | Nazwa | J.M | Ilość | Cena Jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Koszula operacyjna jednorazowego użytku, niejałowa, nieprześwitująca, z krótkim wszytym rękawem o dł. min.25 cm ( mierzona od ramienia )oraz obwodzie min.43 cm, wiązana z tyłu - w pasie i przy szyi, wokół szyi lamówka a poły tyłu zachodzą na siebie wzajemnie. Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. pojedynczego troku przy szyi min. 35 cm, dł. pojedynczego troku w pasie min. 80 cm. Koszula wykonana z nieprzeźroczystej, antystatycznej, miękkiej i układanej włókniny SMS, niepylącej bez zawartości lateksu. Szerokość rozmiaru M/L min 140 cm, długość min. 110 cm, szerokość rozmiaru XL/XXL min 160 cm, długość min. 125 cm. . (Podane wymiary +/- 2 cm). Gramatura min. 35 g/m2. Kolor niebieski, pakowana po 10 szt. |  | op. | 100
2 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu, niebieska, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm,-rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej Pakowana po 10 sztuk |  | op. | 100
3 | Koszula operacyjna dziecięca, niejałowa, nieprześwitująca,długość 65 cm, wiązana z tyłu - w pasie i przy szyi, wokół szyi lamówka a poły tyłu zachodzą na siebie wzajemnie. Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, koszula niebieska,Koszula wykonana z nieprzeźroczystej, antystatycznej, miękkiej i układanej włókniny SMS, niepylącej bez zawartości lateksu- SMS 35 g/m2, opakowanie 10 szt. |  | op. | 200
4 | Spodenki do kolonoskopii, jednorazowe, nieprześwitujące, z nogawkami do kolan, wykonane z materiału SMS 28 g/m kw., niebieskie, rozmiar L (szer. 120 cm), Xl/XXL ( 135 cm) op. 10 szt. |  | op. | 60
5 | Fartuch foliowy z długimi rękawami i otworami na kciuki, jednorazowy, o wymiarach 120 x 112 cm, folia 25 mikronów,Fartuch posiada taśmy przy szyi i wiązanie z tyłu w pasie,Pakowany w kartonikowe pudełko z dozownikiem, każdy fartuch zapakowany osobo , opakowanie zawiera 20 szt. |  | op. | 100
6 | Majtki dla pacjenta, jednorazowe, niesterylne,wzmocnione w kroku z cienką gumką wokół ud, w pasie, w oplocie, ciemnogranatowe, Polipropylen 40 g/m2, rozmiar M/L - obwód w pachwinie 38-40 cm, wysokość majtek 10 cm, opakowanie zawiera 25 szt. |  | op. | 8
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 79
| Pakiet 79 - Klipsy polimerowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.79.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Klipsy polimerowe ML do klipsownicy TELEFLEX a 6 szt. |  | op | 100
RAZEM
Wartość oferty netto ..............................................Słownie ............................................................................................................................
Wartość oferty brutto ..............................................Słownie ............................................................................................................................
w tym kwota podatku VAT zł : Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 80
| Pakiet 80 - Stetoskop jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.80.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Stetoskop jednorazowy, miękkie, samouszczelniające oliwki, elastyczny przewód umożliwia płynny ruch głowicy; przewód nie jest wykonany z ftalanów, dwutonowa membrana umożliwia słyszenie dźwięków o wysokiej i niskiej częstotliwości poprzez zmianę nacisku na głowicę, Średnica membrany 4,52 cm, Lira wykonana z polipropylenu, membrana wykonana z epoksydowa / włókna szklanego, stosowany u pacjentów dorosłych |  | szt. | 120
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 81
| Pakiet 81 - Wyroby medyczne do zabiegów okulistycznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.81.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Cauter jednorazowy, niskotemperaturowy, temperatura pracy 427-482 stopni Celsjusza, opakowanie 10 szt. |  | op. | 20
2 | Filtr wysoko-przepływowy 0,2 mikronów stosowany przy operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji |  | szt. | 1500
opatrzono podpisem elektronicznym

## 82
| Pakiet 82 - Osłonka na oko | [10 empty] | Załącznik nr 1.82.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Plastikowa, sterylna osłonka na oko stosowana w przed i po operacjach okulistycznych, w urazach oka, podczas leczenia stanów zapalnych |  | szt. | 3800
opatrzono podpisem elektronicznym

## 83
| Pakiet 83 - Wyroby medyczne do endoskopii | [10 empty] | Załącznik nr 1.83.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowe szczypce biopsyjne endoskopowe, z korpusem pokrytym osłonką teflonową (PTFE), ze znacznikami głębokości wprowadzania na końcu dystalnym i proksymalnym, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, gładkie lub ząbkowane (do wyboru), szerokość rozwarcia łyżeczek 8,0 mm, długość łyżeczek 4,0 mm, z igłą, z możliwością otwarcia i zamknięcia łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu, z możliwością wychylenia łyżeczek do 90° w obie strony dla wykonania biopsji stycznej, średnica korpusu 2,4 mm, długość robocza 2300 mm, łyżeczki w opakowaniu zabezpieczone plastikowym kapturkiem, w opakowaniu ze szczypcami przyrząd do usuwania bioptatu, sterylne, jednorazowego użytku. |  | szt. | 100
2 | Jednorazowe szczypce biopsyjne endoskopowe, z korpusem pokrytym osłonką teflonową (PTFE), ze znacznikami głębokości wprowadzania na końcu dystalnym i proksymalnym, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, o powiększonej pojemności (typ „Jumbo”) ząbkowane, szerokość rozwarcia łyżeczek 8,9 mm, długość łyżeczek 5,0 mm, z możliwością otwarcia i zamknięcia łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu, z możliwością wychylenia łyżeczek do 90° w obie strony dla wykonania biopsji stycznej, średnica korpusu 2,8 mm długość robocza 2300 mm, łyżeczki w opakowaniu zabezpieczone plastikowym kapturkiem, w opakowaniu ze szczypcami przyrząd do usuwania bioptatu, sterylne, jednorazowego użytku. |  | szt. | 350
3 | Igła półautomatyczna, sterylna, jednorazowego użytku do biopsji, długość komory na próbki 18-19 mm, głębokość nakłucia 10 mm lub 20 mm, oznaczenie głębokości wkłucia co 1 cm, blokada spustu przed przypadkowym wystrzałem, rozmiar 1,6 mm x 200 mm |  | szt. | 50
opatrzono podpisem elektronicznym

## 84
| Pakiet 84 - Klipsownica jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.84.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Klipsownica jednorazowego użytku w pełni obrotowa i repozycjonowana, pokryta materiałem hydrofilnym, posiada znaczniki w części dystalnej, śr. kateteru 2,6mm do kanału roboczego 2,8mm, 230cm, kąt otwarcia 135 stopni, szer. otwarcia klipsa 20mm. Klips wyposażony w dziesięć zębów z czego sześć na bocznej powierzchni. Klips 20mm posiada dodatkowe haczyki do zamykania dużych ubytków. Możliwość wykonania MRI z założonym klipsem. Sterylizowane ETO. |  | szt. | 60
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 85
| Pakiet 85 - Wyroby medyczne stosowane w badaniach endoskopowych | [10 empty] | Załącznik nr 1.85.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | op. | 2000
2 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | op. | 80
3 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | op. | 900
4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | op. | 600
5 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. |  | op. | 80
6 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. |  | szt. | 200
7 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. |  | szt. | 100
8 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. |  | szt. | 60
9 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,3mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2350mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. W zestawie 3 naklejki do dokumentacji medycznej. |  | szt. | 800
10 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. |  | szt. | 60
11 | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. |  | szt. | 80
12 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm, lub dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 800
13 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 400
14 | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 600
15 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. |  | szt. | 5
16 | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. |  | szt. | 5
17 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. |  | szt. | 1600
opatrzono podpisem elektronicznym

## 86
| Pakiet 86 - Dreny, rurki i prowadnice jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.86.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Dren z medycznego PCV średnica 8-12 mm, zwój 25m |  | mb | 2500
2 | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą w środku, wykonany z medycznego PVC, linia RTG., zmrożona powierzchnia zewnętrzna, barwny kod konektorów, dwa otwory boczne, długość 1000 mm, idealnie gładkie zakończenie; odporny na załamanie; nie zwinięty w „ślimak”- prosty odcinek proksymalny, bez lateksu, bez ftalanów; jałowy, jednorazowego użytku:
| a/CH12 |  | szt. | 300
| b/CH14 |  | szt. | 300
| c/CH16 |  | szt. | 300
| d/CH18 |  | szt. | 300
| e/CH20 |  | szt. | 50
3 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie jednorazowego użytku z wygiętym końcem, w rozmiarze: 10CH/60 cm, 10CH/80 cm, 15CH/60 cm oraz 15CH/80cm (do wyboru przez zamawiającego), wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną wzmocnioną na całej długości, w sztywnym futerale |  | szt. | 70
4 | Prowadnica jednorazowa do ukształtowania z drutem z mosiądzu, jednorazowego użytku. Rozmiar: 2/230mm, 3/340mm, 4/340mm, 5/370mm (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 210
5 | Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca z prowadnicą w środku rurki, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wygięta w anatomiczny łuk, ZBROJENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RURKI, BEZ PRZERWY PRZY ŁĄCZNIKU 15MM W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGINANIEM, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch półpierścieni. Oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, prowadnica w środku rurki wykonana z mosiądzu, łącznik 15 mm na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,5-10,0 co 0,5mm |  | szt. | 150
6 | Rurka ustno-gardłowa wykonana z PVC, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 000/4cm, 00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 2/9cm, 3/10cm, 4/11cm, 6/12cm |  | szt. | 2000
7 | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, Wszystkie rozmiary od jednego producenta, wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia na opakowaniu rozm. 1,9mm/ 230 mm; rozm. 2,0mm/ 230 mm; rozm. 2,2mm/ 230 mm; rozm. 3,0mm/ 340 mm; rozm. 4,0mm/ 340 mm; rozm. 4,0mm/ 600 mm; rozm. 5,0mm/ 370 mm; 5,0/600mm |  | szt. | 250
opatrzono podpisem elektronicznym

## 87
| Pakiet 87 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku - OIOM | [10 empty] | Załącznik nr 1.87.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Rurki intubacyjne 1 x użytku z mankietem niskociśnieniowym typu Profile Soft-Seal lub równoważny - wykonana z termoplastycznego PCV; rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm (rurki w rozmiarach 3,0-4,5 z mankietem standardowym) |  | szt. | 5000
2 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm |  | szt. | 300
3 | Zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Grigsa z wielorazowym peanem i rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem typu Soft Seal rozmiar 7,0- 9,0 |  | szt. | 6
4 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z przewodem do odsysania znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7,0 mm ; 8,0 mm ; 9,0 mm |  | szt. | 10
5 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowaną co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do objętości 2000 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem bezigłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem. |  | szt. | 60
6 | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie regulacja w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2100ml, wyskalowany co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml w zakresie do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem. |  | szt. | 10
7 | Dren z trokarem ostrym z zakończeniem otwartym, rozmiary: 24Ch/42cm, 28Ch/42cm, 32Ch/42cm. |  | szt. | 50
8 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiary: 12Ch/25cm, 18Ch/25cm, 24Ch/40cm. |  | szt. | 20
9 | Sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przeskórnego dostępu do jamy opłucnej ,metodą Seldingera. |  | szt. | 10
10 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym. |  | szt. | 5
11 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30 ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. |  | szt. | 110
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 88
| Pakiet 88 - Adapter do pomiaru kapnografii | [10 empty] | Załącznik nr 1.88.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Adapter jednorazowy CO2 dla dorosłych i dzieci do pomiaru kanpografii,strumień główny, kompatybilny z modułem CO2 Phaisen Masimo, opakowanie 25 szt. |  | op. | 12
opatrzono podpisem elektronicznym

## 89
| Pakiet 89 - Akcesoria anestezjologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.89.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Czujnik SpO2, wielokrotnego użytku dla dorosłych, do stosowania na palcu u ręki, technologii Dräger / Nellcor |  | szt | 5
2 | Przewód pośredni SpO2 Dräger / Nellcor® do modułów multimed 5, 6, 12 i neomed, dł. 1 m* |  | szt | 5
3 | Czujnik SpO2 Nellcor Dura, wielokrotnego użytku, do stosowania na palcu u ręki |  | szt | 5
4 | Przewód pośredni Nellcor®, dł. 3 m |  | szt | 5
5 | Dren łączący NIPC do monitorów INFINITY 3,7 m |  | szt | 5
6 | Przewód odprowadzeniowy EKG MonoLead 3 wersja z dwoma stykami, IEC1 |  | szt | 1
7 | Sonda temperatury na skórę dla dorosłych, kabel 1,5 m |  | szt | 1
10 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 23-33cm |  | szt | 10
11 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 31-40cm |  | szt | 5
12 | Maska anestezjologiczna jednorazowego użytku. Z wgłębionym uchwytem, zapewnia lekarzowi doskonałą kontrolę. Przezroczysty korpus maski umożliwia ciągłą obserwację pacjenta. Każdy rozmiar maski jest oznaczony innym kolorem etykiety. Wykonana z PE, PP, EVA, PVC bez DEHP. Zasięg wilgotności względnej 10-90%, zakres temperatury -20-60c. Dostępna w 7 rozmiarach (do wyboru przez zamawiającego). Dostępne akcesoria – pierścień mocujący, opaska z miękkiej gumy, opaska z miękkiej tkaniny – rozmiary duży i mały. Maski są mikrobiologicznie czyste. |  | szt. | 100
13 | Maska anestetyczna uniwersalna, przezroczysta rozmiar od 4 do 5 |  | szt | 50
14 | Moduł MultiMed 5 dł.2,5m |  | szt. | 2
15 | Zestaw 10 linii próbkujących z końcówkami Luer-lock |  | op | 60
19 | Pułapka wodna Water Lock 2 |  | szt | 20
20 | Czujnik przepływu do aparatu Fabius, Evita, opakowanie x 5 szt. |  | op. | 4
21 | Czujnik tlenu kapsuła do pomiaru w strumieniu głównym do respiratorów Evita |  | szt | 5
22 | Filtr mechaniczny HEPA, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 90 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,999%, opór przepływu 1,3 mbar przy 30 l/min masa 27,3 g, bez PVC i latexu. |  | szt. | 800
23 | Przewód ekg, 3-odprowadzeniowy, kodowanie ieC |  | szt | 1
24 | Wapno sodowane w postaci białych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów-w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm, absorbujące 178l CO2/1l wapna. Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna-wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno – fioletowy. Wapno pakowane w jednorazowe pojemniki o poj. 1,2l kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego adapterami Drager CLIC. |  | szt. | 50
25 | Adapter drägersorb® CliC, do aparatów do znieczulania firmy dräger |  | szt | 1
26 | Dren łączący do mankietów, dł. 3m |  | szt. | 20
27 | Mankiet nipC, dla małych dzieci, 13 – 17cm, wielokrotnego użytku, Vista 120 |  | szt | 20
28 | Mankiet nipC, dla dzieci, 16 – 21 cm, wielokrotnego użytku, Vista 120 |  | szt. | 20
29 | Mankiet nipC, dla małych dorosłych, 20,5 – 28 cm, wielokrotnego użytku, Vista 120 |  | szt | 50
30 | Mankiet nipC, dla dorosłych, 27 – 35 cm, wielokrotnego użytku, Vista 120 |  | szt. | 50
31 | Mankiet nipC, dla dużych dorosłych, 34 – 43 cm, wielokrotnego użytku, Vista 120 |  | szt | 10
32 | Przewód do kabli EKG, Vista 120, 1,5m |  | szt. | 5
33 | Kabel EKG, 3 odprowadzeniowy, Vista 120, 1m |  | szt | 25
34 | Czujnik tempartury skóry, Vista 120, 3m |  | szt. | 5
35 | Czujnik tempartury rektalny/przełykowy, Vista 120, 3m |  | szt | 5
36 | Układ oddechowy do oxylog 3000+, bez lateksu, jednorazowego użytku, dł. 1,5 m, op. 5 szt. |  | op. | 5
37 | Układ oddechowy do oxylog, 3000+, bez lateksu, jednorazowego użytku, dł. 3 m |  | szt. | 25
38 | Układ oddechowy do oxylog 3000+, bez lateksu, jednorazowego użytku, pediatryczny, dł. 1,9 m |  | szt. | 25
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 90
| Pakiet 90 - Pozycjoner głowy i półwałek | [10 empty] | Załącznik nr 1.90.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Pozycjoner głowy (podgłówek) w rozmiarze 18cm x 16cm x 9cm |  | szt. | 10
2 | Pozycjoner głowy (podgłówek) w rozmiarze 23cm x 21cm x 10cm |  | szt. | 220
3 | Półwałek zapobiegający powstaniu odleżyn na piętach, łokciach, głowie lub kości ogonowej w rozmiarze 48 cm x 19 cm |  | szt. | 10
opatrzono podpisem elektronicznym

## 91
| Pakiet 91 - Wyroby medyczne do podawania tlenu | [10 empty] | Załącznik nr 1.91.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla niemowląt, sterylny, bezlateksu, wykonany z medycznego PCV o dł. 200 cm |  | szt. | 100
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci z drenem 200 cm, sterylny |  | szt. | 250
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, z drenem 200 cm, sterylny. |  | szt. | 8500
4 | Maska do podawania tlenu uniwersalna dla dorosłych z drenem o długości 200 -210 cm, rozmiar L i XL. |  | szt. | 3300
5 | Maska do podawania tlenu uniwersalna dla niemowląt z drenem o długości 200-210 cm., rozmiar S. |  | szt. | 100
6 | Maska do podawania tlenu uniwersalna dla dzieci z drenem o długości 200-210 cm, rozmiar M. |  | szt. | 1500
7 | Dren do podawania tlenu długość 2m |  | szt. | 3000
8 | Dren do podawania tlenu długość 4m |  | szt. | 250
9 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem i drenem rozmiar M-XL, sterylna, opakowanie papier-folia, dren 200-210 cm |  | szt. | 1000
10 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem i drenem, sterylna, opakowanie papier-folia, dren 200-210 cm |  | szt. | 200
opatrzono podpisem elektronicznym

## 92
| Pakiet 92 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.92.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Maszynka do golenia dwuostrzowa jednorazowego użytku x 100 szt. |  | op. | 35
2 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek x 100 szt. |  | op. | 2
3 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla chłopców x 100 szt. |  | op. | 2
4 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci z wkładaną karteczką x 100 szt. |  | op. | 800
5 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych z wkładaną karteczką x 100 szt. |  | op. | 2000
6 | Zatyczka do cewników jałowa |  | szt. | 1600
7 | Łopatki drewniane steryle x 100 szt. |  | op. | 60
8 | Kieliszki do leków plastikowe z funkcją pomiarową x 90 szt. |  | op. | 2500
9 | Staza jednorazowa bezlateksowa 1op=25szt (rolka), wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE, długość całkowita rolki 11,25 m, dostępna w kolorach: niebieskim i różowym, okres trwałości: 3 lata |  | op. | 250
10 | Szyna do palców w rozmiarze: - 400mmx20mm - 230mmx20mm - 400mmx40mm Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  | szt. | 900
opatrzono podpisem elektronicznym

## 93
| Pakiet 93 - Zestaw Yankauer | [10 empty] | Załącznik nr 1.93.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | ZESTAW DO ODSYSANIA Z KOŃCÓWKĄ YANKAUER bez kontroli siły ssania CH24 dł. 3000mm o średnicy zewnętrznej 8mm i wewnętrznej 5mm. Skład zestawu: dren do odsysania wraz z końcówką do odsysania dren wykonany z PVC żebrowany wzdłuż drenu zapobiegający załamywaniu się drenu, gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ, zakończenia drenów kompatybilne z każdym typem ssaka, dren wyposażony w system zgięciowym, umożliwiający, końcówka CH 21 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz czterema otworami bocznymi, podwójnie pakowany: wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne folia-papier |  | szt. | 3500
2 | ZESTAW DO ODSYSANIA Z KOŃCÓWKĄ YANKAUER z kontrolą siły ssania CH24 dł. 3000mm o średnicy zewnętrznej 8mm i wewnętrznej 5mm. Skład zestawu: dren do odsysania wraz z końcówką do odsysania dren wykonany z PVC żebrowany wzdłuż drenu zapobiegający załamywaniu się drenu, gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ, zakończenia drenów kompatybilne z każdym typem ssaka, dren wyposażony w system zgięciowym, umożliwiający, końcówka CH 21 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz czterema otworami bocznymi, podwójnie pakowany: wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne folia-papier |  | szt. | 100
opatrzono podpisem elektronicznym

## 94
Pakiet 94 - Zamknięty system pobierania krwi | [11 empty] | Załącznik nr 1.94.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Probówki do OB., logarytmiczna |  | szt. | 1750
2 | Statyw do probówek OB. |  | szt | 5
3 | Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem do 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  | szt | 37500
4 | Probówko-strzykawki do morfologii EDTA-K3 poj. 2 -3ml |  | szt. | 57500
5 | Probówko-strzykawki do morfologii EDTA-K3 poj. 1-2 ml |  | szt. | 10000
6 | Probówko-strzykawki do biochemii poj. 4,5-5,5 ml |  | szt | 81500
7 | Probówko-strzykawki do koagulologii poj.1,8- 2 ml |  | szt. | 26500
8 | Probówko-strzykawki do oznaczania poziomu glukozy poj. 2-3 ml |  | szt. | 5600
9 | Igła motylkowa 21G i 20G z drenem o długości 70 - 80 mm, opakowanie a 120 szt. |  | szt | 13600
10 | Adapter na końcówkę luer do połączenia z wenflonem |  | szt | 15800
11 | Probówko-strzykawki pediatryczne do morfologii EDTA-K3 poj. 1,0-1,5 ml |  | szt. | 1350
12 | Probówko-strzykawki pediatryczne do biochemii poj. 1,0-1,5 ml |  | szt | 4500
13 | Probówko-strzykawki pediatryczne do koagulologii poj.1,0-1,5 ml |  | szt. | 4500
14 | Probówko-strzykawki pediatryczne do oznaczania poziomu glukozy poj. 1,0-1,5 ml |  | szt. | 2000
15 | Adapter na probówkę do aparatów |  | szt | 500
16 | Statyw na 50 sztuk probówek o średnicy do 13 mm |  | szt. | 7
17 | Strzykawki bez igły do wykonywania gazometrii 1ml, zbalansowane wapniem heparyną litową |  | szt. | 4000
18 | Bezpieczna igła motylkowa krótka 21G, opakowanie a 120 szt. |  | szt. | 2000
19 | Uchwyt do probówek pediatrycznych |  | szt. | 2000
Parametry graniczne:
1. Do pobierania krwi wymagamy dwóch kompatybilnych elementów: - igły zespolonej na stałe z łącznikiem, - probówko-strzykawek. 2. Oferowany system zamknięty do pobierania krwi żylnej musi być typu aspiracyjno-próżniowego. 3. Strzykawko-probówki: - muszą posiadać zakręcany (gwintowany i dwuzwojowy) korek umożliwiający prawidłowe otwieranie i zamykanie oraz pole do opisu, - mają gwarantować wytworzenie podciśnienia tuż przed pobraniem, a także umożliwiać pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka, - są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi, - zapewniają szybkie wykrzepianie krwi, - mają możliwości powtórnego użycia pobówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość dobrania krwi przy kolejnym przekłuciu, - posiadają znacznik napełnienia na każdej probówce 4. Igły systemowe powinny posiadać: - odpowiednio ukształtowane ostrze, - silikonowe wnętrze eliminujące wykrzepianie krwi podczas jej pobierania do kilku probówek, - mały łącznik na stałe zespolony z igłą ułatwiający penetrację tkanki i zapewniający właściwy kąt wkłucia. 5. Wszystkie probówko-strzykawki muszą być z nietłukącego tworzywa. 6. Wymagamy, aby zarówno igly systemowe jak i łączniki były sterylne i pakowane pojedynczo. 7. Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane, pochodzić od jednego producenta, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewniać, aby proces pobierania materiału biologicznego był bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał biologiczny i osób pobierających. 8. Terminu ważności wszystkich probówek - min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do szpitala. Dopuszcza się termin ważności 6 miesiący dla probówek koaguologicznych. 9. Bezpłatne przeszkolenie personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu - przed pierwszą dostawą towaru oraz wg potrzeb szkolenia dodatkowe na manekinie w trakcie trwania umowy (dotyczy oddziałów szpitala, izby przyjęć i punktu pobrań).
opatrzono podpisem elektronicznym

## 95
| Pakiet 95 - Błękit tryptanu | [10 empty] | Załącznik nr 1.95.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Methylthioninum chloride 10 mg w 2 ml pakowany po 5 ampułek. Produkt w zakresie profilu bezpieczeństwa zgodny z wymogami European Pharmacopeia Dyrektywy Europejskiej 2001/83 /CE |  | op. | 8
opatrzono podpisem elektronicznym

## 96
| Pakiet 96 - Wyoby medyczne jednorazowego użytku stosowane w okulistyce | [10 empty] | Załącznik nr 1.96.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Trypan Blue 0,06%/1ml a 1fiol. a 10 szt. |  | op. | 15
2 | Paski nasączone fluoresceiną / BIOGLIO a 300szt. |  | op. | 3
opatrzono podpisem elektronicznym

## 97
| Pakiet 97 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.97.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Urządzenie stabilizujące do cewników, zatrzaskowe, regulowane mocowanie skrzydełek cewnika, w kształcie półksiężyva, podkładka piankowa, trykotowa, nie zawiara lateksu. Sterylne opakowanie. W skaład wchodzi: opatrunek stabilizujący, chusteczka odtłuszczająca, pasek piankowy, opakowanie 50 szt. |  | op. | 100
2 | Strzykawka 3-częściowa wykonana z polipropylenu (cylinder i tłok), uszczelka wykonana z syntetycznej, nie zawierającej lateksu gumy. Każda strzykawka wyposażona w pierścień zabezpieczający, który chroni przed wysunięciem się tłoka. Końcówka Luer-Lok. Pojemność 50 ml z podziałką do 60 ml. Strzykawki pakowane pojedynczo i sterylnie w blister papierowo-foliowy – sterylizowane promieniami Gamma. Opakowanie zbiorcze x 60 szt. |  | op. | 30
opatrzono podpisem elektronicznym

## 98
| Pakiet 98 - Trokary jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.98.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Trokar 5 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie ,ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza), z kaniulą karbowaną, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia 5 mm Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm |  | szt. | 900
2 | Trokar 11 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie ,ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) , z kaniulą karbowaną, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm |  | szt. | 900
4 | Zestaw ssąco-płuczący z kaniulą 5 mm, do zabiegów endoskopowych. Typ ze sterowaniem przyciskami wyposażono w ergonomiczną rękojeść pasującą zarówno do lewej jak i prawej dłoni. System niskooporowych dwuuszczelkowych zaworów umożliwia precyzyjną obsługę funkcji ssania i irygacji z równoczesnym zabezpieczeniem przed przeciekami. Może być z łatwością podłączany do jednego lub dwóch pojemników z płynem płuczącym. Przyciski o dwóch kolorach ułatwiają poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej. |  | szt. | 60
5 | Wielorazowy grasper atraumatyczny okienkowy z ograniczoną ilością użyć: - do trokara 5mm - możliwość min. 10-krotne użycie - nierozbieralne - Wyposażone w kanał płuczący - wyposażone w standardowy krocieć przyłączeniowy do koagulacji monopolarnej - sterylizacja w autoklawie - długość 33-35cm |  | szt. | 10
opatrzono podpisem elektronicznym

## 99
| Pakiet 99 - Koc ogrzewający pediatryczny | [10 empty] | Załącznik nr 1.99.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Koc na całe ciało dla dzieci o wymiarach 74 cm x 142 cm, wykonany z dwuwarstwowego materiału, składającego się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych, odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku, przezroczysty dla promieni rentgenowskich: nie zakłóca ani nie wpływa na promieniowanie rentgenowskie, pikowana konstrukcja zapewnia jednolitą i równomierną dystrybucję przepływu powietrza, nie zawiera DEHP oraz lateksu. Opakowanie zawiera 12szt. |  | op. | 15
opatrzono podpisem elektronicznym

## 100
| Pakiet 100 - Ostrze piły oscylacyjnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.100.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej, sterylne, w rozmiarze: -40 x 14 x 0.6 mm, -40 x 9.5 x 0.6 mm, -25 x 9.4 x 0.7 mm, -25 x 9.4 x 0.6 mm, -25 x 5.5 x 0.6 mm, -16 x 5.5 x 0.6 mm, Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  | szt. | 150
opatrzono podpisem elektronicznym

## 101
| Pakiet 101 - Stabilizator nadgarstka | [10 empty] | Załącznik nr 1.101.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw stabilizacyjny, wykonany z nylonowej plecionki do uchwycenia czterech palców operowanej dłoni ( oprócz kciuka ) przeznaczony do operacji nadgarstka (rozmiar do wyboru: S,M,L) Pakowany po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. |  | op. | 10
opatrzono podpisem elektronicznym

## 102
| Pakiet 102 Obłożenie pediatryczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.102.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2), wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro 175 kPa /185 kPa, zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Paski samoprzylepne o szerokości 3cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu). Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Skład : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9x50cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm |  | op. | 910
PRZETARG NA ROK 12 MIESIĘCY
opatrzono podpisem elektronicznym

## 103
| Pakiet 103 - Maska intubacyjna | [10 empty] | Załącznik nr 1.103.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Maska intubacyjna wykonana z PCV przeznaczona do stosowania w sytuacjach przewidywanego lub nieoczekiwanego wystąpienia trudności w utrzymaniu drożności dróg oddechowych oraz do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ułatwiająca ciągłą wentylację i intubację. Sztywny uchwyt przyrządu ułatwia wprowadzenie jedną ręką, usuwanie oraz regulowanie w cerlu poprawienia oksygenacji i ustawienia w jednej linii z głośną. Produkt niewykonany z naturalnej gumy lateksowej, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar: - nr 3 dla dzieci o wadze 30-50kg, maksymalnej objętości mankietu 20ml, - nr 4 dla dorosłych o wadze 50-70kg, maksymalnej objętości mankietu 30ml, - nr 5 dla dorosłych o wadze 70-100kg, maksymalnej objętności mankietu 40mml. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 20
opatrzono podpisem elektronicznym

## 104
| Pakiet 104 - Zestaw do jejunostomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.104.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Poliuretanowy cewnik jejunostomijny (8 Ch. x 80 cm) z powłoką radiocieniującą system mocowania skórnego. Igły introduktora z podzielnymi kaniulami (120 mm) i 3ml strzykawkami. |  | szt. | 5
opatrzono podpisem elektronicznym

## 105
| Pakiet 105 - Spray do usuwania plastrów | [10 empty] | Załącznik nr 1.105.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Spray do bezbolesnego usuwania plastrów, opatrunków samoprzylepnych, taśm mocujących i przylepców. m.in.: włókninowych, wodoodpornych, kinesiotapingowych, hormonalnych i nikotynowych. Odpowiedni do stosowania u noworodków (również urodzonych przedwcześnie), niemowląt, dzieci i dorosłych, w tym kobiet w ciąży. Opakowanie 50ml. |  | szt. | 50
opatrzono podpisem elektronicznym

## 106
| Pakiet 106 - Zestaw do podaży leków i płynów kompatybilny z pompą Medima | [10 empty] | Załącznik nr 1.106.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Standardowy zestaw do podaży leków i płynów, kompatybilny z pompą objętościową Medima. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 5
2 | Zestaw do podaży leków i płynów z portem igłowym, kompatybilny z pompą objętościową Medima. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 5
opatrzono podpisem elektronicznym

## 107
| Pakiet 107 - Artykuły pomocnicze do sterylizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.107.
L.p. | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Szczotka podwójnie zakończona, włosie nylonowe i z mosiądzu dł. ok 18 cm, opakowanie x 3 szt. |  | op. | 35
2 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej frotowek tkaniny bawełnianej. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Długość części ochronnej przedramienia min. 28cm. Całkowita długość rękawic ok. 50 cm. Rękawice spełniające wymagania norm EN 388 i EN407. Opakowanie x 1 para. |  | para | 10
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 108
| Pakiet 108 - Szybka kontrola sterylizacji do pary wodnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.108.
L.p. | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po max. 24 minutach inkubacji.Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik musi posiadać wewnętrzny system kruszenia ampułki.Kształt fiolki w kształcie litery „D”-dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. |  | szt. | 6000
2 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie do tlenku etylenu, ostateczny odczyt wyniku po 4 godzinie inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji. Skład pakietu: autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do tleku etylenu o ostatecznym odczycie po po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach,czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły (co 1 minuta) i inwidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji musi być widoczny na wyświetlaczu LCD zapomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia do autoczytnika komputera w celu możliwości wydruku wyniku. Wskaźnik musi posiadać wewnętrzny system kruszenia ampułki. |  | szt. | 1000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 109
| Pakiet 109 - Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE * | [10 empty] | Załącznik nr 1.109.
L.p. | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Etykieta trzyrzędowa do metkownicy typu GKE ze wskaźnikiem parowym kl. A, 750 etykiet na rolce, opakowanie x 12 rolek |  | op. | 200
2 | Etykieta trzyrzędowa do metkownicy typu GKE ze wskaźnikiem tlenku etylenu kl. A, 750 etykiet na rolce, opakowanie x 12 rolek |  | op. | 10
RAZEM
* Zamawiajacy wymaga bezpłatnego użyczenia 6 sztuk metkownic GKE do zaproponowanych taśm trzyrzędowych oraz dodatkowo tusz dedykowany do metkownic
opatrzono podpisem elektronicznym

## 110
Pakiet 110 - MYCOMEDIUM | [11 empty] | Załącznik nr 1.110.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Mycomedium podłoże x 10 szt. |  | op. | 30
opatrzono podpisem elektronicznym

## 111
Pakiet 111 - Wyroby medyczne do respiratora | [11 empty] | Załącznik nr 1.111.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Wapno sodowane stosowane w anestezji, do absorbcji dwutlenku węgla (CO2) w obrębie układu oddechowego. Poj. 5 l |  | op. | 30
2 | Pojemnik z wapnem sodowanym, kombatybilny z aparatem do znieczulenia OHMEDA |  | szt | 4
RAZEM
Podpisano podpisem elektronicznym

## 112
Pakiet 112- test ureazowy | [11 empty] | Załącznik nr 1.112.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Test ureazowy suchy do oznaczania Helicobacter pylori x 1szt. |  | szt. | 1000
2 | Test ureazowy mokry do oznaczania Helicobacter pylori x 1szt. |  | szt. | 50
RAZEM
Podpisano podpisem elektronicznym

## 113
| Pakiet 113 -Roztwór do wybarwiania ciała szklistego | [10 empty] | Załącznik nr 1.113.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0g/100ml , fiolka 2 ml. Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwiania ciała szklistego podczas witrektomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów. Pakowana pojedynczo. |  | op. | 20
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 114
| Pakiet 114 - Materiały jednorazowe do spirometru PNEUMO | [10 empty] | Załącznik nr 1.114.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ustnik plastikowy US050 kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 3100
2 | Ustnik plastikowy UNIWERSALNY UP050 kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 500
3 | Pneumotachograf dpp DP 050 (łącznik do spirometru) kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 3100
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 115
| Pakiet 115 - akcesoria do ssaka | [10 empty] | Załącznik nr 1.115.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Wkład jednorazowy do ssaka ,wykonany z miękiego, usztywnionego dla większej stabilności, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssaka. Skala co 100 ml wytłoczona na każdym wkładzie. Króciec ssący i port pacjenta umieszczony bezpośrednio na pokrywie wkładu. Wyposażony w filtr hudrofobowy i zastawkę antyrefluksową oraz zatyczki do zatkania wlotów po zakończeniu ssania i uchwyty do łatwego demontażu. Kompatybilny z karnistrami wielorazowego uzytku VacSax. Pojemność wkładu 2 litry |  | op. | 3000
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 116
Pakiet 116 - igła do biopsji , ultrasonograficzna stosowana z bronchoskopami | [11 empty] | Załącznik nr 1.116.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowa igła do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej metodą EBUS typ Sonoflex , rozm.22G średnica 1,8 mm , zaokrąglony mandryn. |  | op. | 60
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym

## 117
Pakiet 117 - kleszczyki do usuwania zszywek metalowch | [11 empty] | Załącznik nr 1.117.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowe kleszczyki do usuwania zszywek skórnych załozonych staplerem skórnym. |  | op. | 500
RAZEM
opatrzono podpisem elektronicznym