Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Przedmiotowy środek dowodowy)

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz w kolumnie nr 7 podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| Zadanie nr 1 – Sonifikator ultradźwiękowy |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | WIPiE cz. gosp. 1- Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego (0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B | Sonifikator ultradźwiękowy | 1. | Urządzenie do sonifikacji średnich i małych próbek laboratoryjnych, Kompaktowa konstrukcja, Możliwość pracy ręcznej jak i na statywie, Możliwość rejestrowania procesu sonifikacji za pomocą oprogramowania, Wysokość statywu nie mniejsza niż 300 mm i nie większa niż 500 mm, Regulacja mocy co najmniej od 20% do 100%, Zakres pulsacji od 0% do 100 %, Częstotliwość pracy ± 5 kHz, Kontrola parametru częstotliwości automatyczna, Sonda o średnicy 7 mm, o zakresie objętości 10-250 ml ( ± 10% dla każdego wymiaru) |  |  |

| Zadanie nr 2 – Wirówki laboratoryjne |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1. | WIPiE cz.gosp.-1- lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego (0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Wirówka | 1. | Wymiary nie większe niż : 380 x 443 x 545 mm, Wirówka do rozdzielania fazy stałej i ciekłej podczas badań, Maksymalna pojemność nie mniejsza niż: 30 x 1,5/2,0ml, Maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż: 15,000 RPM, Maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż: 21382 RCF, Czas wirowania. ustawiany w zakresach co najmniej: 1sek - 99min;59 sek, praca ciągłą, przycisk krótkiego zwirowania, Programowanie czasu, prędkości obrotowej RPM, przyspieszenia RCF, Minimum 9 charakterystyk rozpędzania i hamowania, Możliwość zapamiętania co najmniej 4 programów, Wyświetlacz LCD z możliwością odczytu zadanej i bieżącej wartości prędkości i czasu, Bezpieczeństwo : sygnalizacja niewyważenia blokada pokrywy podczas wirowania blokada startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy. |  |  |
| 2.2. | WTŻ cz.gosp.-13- lab. Analityczne (0.64) | Wirówka laboratoryjna | 1. | Wirówka wyposażona w bezobsługowy silnik indukcyjny i układ programowania oraz wyświetlacz graficzny LCD, Regulowane prędkości wirowania, czas oraz charakterystyka hamowania, Zakres prędkości nie mniejsze niż 1800 obr/min, Ustawiany czas wirowania w zakresie: od 10 s do 5 h lub praca ciągła, skok programowania 1s, Możliwość zastosowania różnych wirników na różne pojemności naczyń wirówkowych co najmniej: probówki 10 ml, naczyńka 50, 100 i 200 m, Wirówka stołowa z chłodzeniem, Sterowanie: za pomocą ekranu dotykowego lub klawiszy, z możliwość ustawienia czasu wirowania, temperatury i prędkości wirowania, Możliwość zapamiętania co najmniej 55 programów wirowania, Możliwość zaprogramowania co najmniej 2 charakterystyk rozpędzania/hamowania, Wyświetlacz LCD z możliwością odczytu zadanej i bieżącej wartości temperatury, prędkości, przyspieszenia, czasu i temperatury Identyfikacja wirnika, Bezpieczeństwo: sygnalizacja niewyważenia, blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy, Wirnik horyzontalny z koszykami na probówki, naczyńka 100 i 200 ml, wraz z naczyńkami wirówkowymi 100 i 200 ml (po 4 szt.) |  |  |
| 2.3. | WTŻ cz.niegosp.-14- Pracownia wysokospecjalistycznych technik analitycznych (e-nos) (0.55,0.56) | Wirówka laboratoryjna | 1. | Wirówka stołowa z chłodzeniem, Moc (zużycie energii) : 800-1200 W, Bezobsługowy silnik indukcyjny zabezpieczony przed przegrzaniem, Komora wirowania ze stali nierdzewnej zabezpieczona przez przegrzaniem, Wymiary (mm): wysokość: od 350 do 750, szerokość: od 440 do 755, głębokość: od 450 do 750. Regulowane obroty w zakresie nie gorszym niż: od 100 do 17 500 RPM, Maksymalne obroty RCF nie gorsze niż: 30000 x g, z regulacją nie gorszym niż co 1 x g, Regulacja RPM/RCF: manualne, Ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF), Parametry wirowania: regulowany czas wirowania w zakresie nie gorszym niż: 1-5 sekund do 99 godzin, z możliwością ustawienia (krokiem) co 1 s lub praca ciągła, możliwość krótkiego wirowania , możliwość zaprogramowania programów definiowanych przez użytkownika: minimum 99 programów użytkownika. nie mniej niż: 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania z możliwością programowania wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania. Temperatura: funkcja chłodzenia w zakresie temperatur nie gorszym niż : od -10°C do + 40°C w krokach co 1 °C., temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika. Automatyczne otwieranie pokrywy; zamek domykający pokrywę. Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości, Tryb pracy ciągłej oraz praca w trybie krótkim, Możliwość zmiany parametrów wirowania podczas wirowania. Możliwość rejestrowania parametrów wirowania za pomocą oprogramowania na komputerze (program– komputer PC). Komputer PC połączony z wirówką przez USB. Sterowanie mikroprocesorowe za pomocą panelu sterowania, Funkcja opóźnionego startu, Język menu: polski, Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury lub bez tego trybu. Wstępne schładzanie: bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury. Wyświetlacz LCD: wygaszanie ekranu po okresie bezczynności, jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury, Automatyczne rozpoznawanie: typu rotora wraz z ograniczeniem liczby obrotów do maksymalnej dopuszczalnej wartości, złego wyważenia rotora – wyłączenie wirówki. Bezpieczeństwo: czujnik niewyważenia , blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy. Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 lub z normami równoważnymi Rodzaje rotorów oraz parametry techniczne wyposażenia: rotor nr 1 – szt. 1 : wirnik kątowy (kąt 30°), co najmniej 10 miejscowy x 25/30 ml (na próbówki: Ø 26-26,5 mm, wysokość 70-102mm), RPM nie mniej niż 5 000, maksymalne RCF nie mniej niż 4 000 x g. rotor nr 2 -– szt. 1: wirnik kątowy (kąt 45°) z uszczelnioną hermetycznie pokrywą co najmniej 20 miejscowy x 1,5/2 ml (na próbówki typu ependorf), RPM nie mniej niż 17 500, maksymalne RCF nie mniej niż 30 000 x g. rotor nr 3 – szt. 1: wirnik kątowy (kąt 30°) z uszczelnioną hermetycznie pokrywą, 10 miejscowy x 15 ml (na próbówki: Ø 17 mm, wysokość 120 mm), RPM nie mniej niż 10 000, maksymalne RCF nie mniej niż 10 000 x g |  |  |

| Zadanie nr 3 – Suszarki, cieplarki laboratoryjne |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3.1. | WIPiE cz.niegosp.-4-lab. suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych (0.111) | Suszarka komorowa laboratoryjna z wymuszonym nawiewem | 1. | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszej niż: +5 oC powyżej temperatury otoczenia do +250 oC, Nastawa temperatury co 0,1 oC Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie nie gorsza niż: 0,2 oC, Możliwość zdefiniowania co najmniej 1 programu, Maksymalny czas trwania programu do 144 godz., oraz możliwość pracy ciągłej, Zaprogramowanie liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA, Ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego), Sterowanie funkcją czasową za pomocą wejścia binarnego start/stop, Wymiary zewnętrzne suszarki: 590x420x535 mm (± 20 % dla każdego wymiaru), Pojemność suszarki 50 l (±10%) |  |  |
| 3.2. | WIPiE cz.gosp- 1- lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego(0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Cieplarka laboratoryjna | 3. | Wymiary nie większe niż: 550x595x670 mm , Urządzenie do prowadzenia hodowli mikroorganizmów w zadanej temperaturze, Zakres temperatury pracy nie gorszy niż: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C, Regulacja temperatury nie gorsza niż co 0,1 °C Pojemność użytkowa komory 15 L (± 20 % ), Obieg powietrza naturalny, Wyświetlacz cyfrowy z panelem dotykowym, Regulacja czasu pracy i osiągania temperatury, Możliwość ustawienia cykli powtarzania wybranego programu suszenia, Możliwość transferu danych przez sieć LAN lub port USB , Zabezpieczenie temperaturowe nie gorsze niż: klasy 2 DIN 12880 lub normy równoważnej, z alarmem optycznym i dźwiękowym |  |  |
| 3.3. | WIPiE cz.gosp- 2- lab. technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96, 0.98) | Cieplarka laboratoryjna | 1. | Cieplarka laboratoryjna z temperaturą regulowaną w zakresie nie gorszym niż: od 10 °C do 40 °C, Zasilane sieciowe 230 V/50 Hz, We wnętrzu cieplarki co najmniej 2 gniazda 230V do zasilania mieszadeł. Cieplarka zawierająca minimum 4 półki, na których można pomieścić do 48 próbek lub 4 podstawy mieszające IS 12 lub IS-6 VAR. Regulacja położenia półek, umożliwiająca pionowe ustawienie naczyń o wysokości min. 30 cm i pojemności 1,5 l. |  |  |
| 3.4. | WIPiE cz.niegosp.-1- lab. Fizycznych Modyfikacji (0.44) | Suszaka z konwekcją | 2. | Komora o pojemności minimum 75 l, Konwekcja naturalna, Zakres temperatury nie gorszy niż: temperatura otoczenia plus 5 °C do 300 °C, Regulacja temperatury co najmniej 0,1 °C, Regulowana klapa wylotu powietrza, Kontroler z funkcjami czasowymi, Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe co najmniej klasy 2 (DIN 12880 lub normy równoważnej) z alarmem optycznym, Wyświetlacz cyfrowy z panelem dotykowym, Regulacja czasu prac i osiągania temperatury, Możliwość ustawienia cykli powtarzania wybranego programu suszenia, Możliwość transferu danych przez sieć LAN lub port USB , |  |  |
| 3.5. | WTŻ cz.gosp.- 6 – pracownia sensoryczna (0.67,0.68,0.69) | Suszarka laboratoryjna w wymuszonym obiegiem powietrza | 1. | Przestrzeń wewnętrzna: stal nierdzewna austenityczna chromowo – niklowa, Objętość wewnętrzna: minimum 55 l, Półki: co najmniej szt. 2, nośność jednej półki minimum 20 kg, Temperatura robocza: 250 oC (± 10 %), Max pobór mocy:1.3 kW, Napięcie zasilania 230 V/50 Hz, Możliwość podłączenia odciągu gorącego powietrza wychodzącego z suszarki, króciec wylotu gorącego powietrza: średnica zewnętrzna 52 mm (± 10 %)., średnica wewnętrzna 49 mm (± 10 %) |  |  |
| 3.6. | WTŻ cz.gosp.- 7 – lab. Mikrobiologiczne (0.63A,0.63B) | Cieplarka z wymuszonym obiegiem | 1. | Cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem, Objętość netto (użytkowa) komory roboczej nie mniej niż 235 litrów, Obudowa zewnętrzna metalowa, Zewnętrzne drzwi szklane lub pełne , dodatkowe wewnętrzne szklane, Wnętrze z tworzywa sztucznego lub kwasoodpornej stali nierdzewnej, Zakres temperatur nie gorszy niż od +8°C do +40 oC, Rozdzielczość nastawu i wyświetlania temperatury nie gorsza niż co 0,1 oC, Stabilność temperatury nie gorsza niż 0,5°C, Wymuszony obieg powietrza, Alarm otwartych drzwi, alarm zaniku napięcia, Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w graficzny wyświetlacz LCD, Port komunikacyjny RS-232, Dokładność nastawy czasomierza nie gorsza niż 1 min. Półki metalowe, zapewniające obieg powietrza, Liczba półek co najmniej 5, na prowadnicach, z możliwością regulacji wysokości, Możliwość pracy ciągłej bądź czasowej |  |  |
|  |  | Cieplarka z wymuszonym obiegiem | 1. | Cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem, Objętość netto (użytkowa) komory roboczej nie mniej niż 235 litrów, Obudowa zewnętrzna metalowa/stalowa, Zewnętrzne drzwi pełne lub szklane, dodatkowe wewnętrzne szklane, Wnętrze z tworzywa sztucznego lub kwasoodpornej stali nierdzewnej, Zakres temperatur nie gorszy niż od +8°C do +50 oC, Rozdzielczość nastawu i wyświetlania temperatury nie gorsza niż co 0,1 oC, Stabilność temperatury nie gorsza niż 0,5°C Wymuszony obieg powietrza, Alarm otwartych drzwi, alarm zaniku napięcia, Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w graficzny wyświetlacz LCD, Port komunikacyjny RS-232, Dokładność nastawy czasomierza nie gorszy niż 1 min., Półki metalowe, zapewniające obieg powietrza, Liczba półek co najmniej 5, na prowadnicach, z możliwością regulacji wysokości, Możliwość pracy ciągłej bądź czasowej |  |  |
| 3.7. | WTŻ cz.gosp.-19- Pracownia HPLC MS-MS wraz z pomieszczeniem przygotowawczym (0.54,0.57) | Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza | 1. | Obieg powietrza wymuszony, Pojemność komory nie mniej niż 110 l, Zakres temperatury pracy nie gorszy niż; od 5 oC powyżej temperatury otoczenia do +250 oC, Regulacja temperatury nie gorsza niż co 0,1 oC, Materiał komory - stal nierdzewna, Wyposażona w minimum dwie półki, Możliwość ustawienia temperatury i czasu trwania procesu suszenia, Obudowa ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo, Sygnalizacja o osiągnięciu i przekroczeniu temperatury zadanej, Ochrona przed przegrzaniem minimum klasy 2.0 wg DIN12880 lub normy równoważnej z alarmem optycznym i dźwiękowym, Przepust w bocznej lewej lub prawej ścianie –średnica minimum 10 mm, Zasilanie 230 V/ 50 Hz |  |  |
| 3.8. | WTŻ cz.niegosp.-9- Linia do produkcji soków, napojów i win (0.18, 0.19, 0.20, 0.21) | Suszarka próżniowa do wytłoków | 1. | Objętość komory co najmniej 22 l, Komora wewnętrzna: stal nierdzewna Osiągalny poziom próżni co najmniej 10- 3 [mbar] Co najmniej 5 półek, powierzchnia półek co najmniej 0,4 m2 Temperatura robocza regulowana od +5° powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 180°C, Odchyłki od temp. roboczej w przestrzeni do 100°C; nie gorsza niż: +/- 2%, Drzwi z oknem, Mikroprocesorowy sterownik procesu temperatury, zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem ciśnienia w komorze, Wyświetlacz co najmniej 3 cale, wskazania parametrów czasu procesu, temperatury i ciśnienia, Alarmy akustyczny i wizualny, Pompa próżniowa olejowa umożlwiająca prawidłową pracę zaoferowanej suszarki, Podłączenie próżni : złącza DN 16 mm), wakuometr wskazówkowy, zawór iglicowy do dozowania gazów inertnych |  |  |

| Zadanie nr 4 – Homogenizator ultradźwiękowy |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.1. | WTŻ cz. niegosp. 18- Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA PROTEOMIKI (0.47) | Homogenizator ultradźwiękowy | 1. | Wymiary nie większe niż (L x W x H) 250 x 256 x 154 mm, Waga nie większa niż: 2-3 kg, Zasilanie: 230 V, 50 Hz, Częstotliwość drgań końcówki minimum 20-30 kHz, Programowany czas pracy, Programowana praca impulsowa, Możliwość pracy próbkami o objętości minimum 2 ml , maksymalnie 10 ml, Końcówka o średnicy minimum 3,8 mm do pracy w przedziałach minimum 250 ul-10ml |  |  |

| Zadanie nr 5 – Homogenizator mechaniczny |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5.1. | WTŻ cz. niegosp. 17- Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Homogenizator mechaniczny | 1. | Objętość homogenizowana (H2O) w zakresie nie gorszym niż: 0,5 – 100 ml, Zakres prędkości nie gorszy niż: 8000 - 30000 RPM, Max lepkość 5000 mPas, Regulacja prędkości: ciągła, bezstopniowa, Odczyt nastawy prędkości na wyświetlaczu LED, Minimum jedna końcówka homogenizująca ze stali nierdzewnej – montaż i demontaż bez narzędzi. |  |  |

| Zadanie nr 6 – Wagi laboratoryjne i techniczne, wagosuszarki |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6.1. | WIPiE cz. gosp. -1-Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego (0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Waga laboratoryjna analityczna | 1. | Nośność: 3200 g (+/- 10g), Minimalny odczyt 0,01 g, Czas stabilizacji poniżej 5 sekund, Tryby pracy wagi: liczenie sztuk, liczenie objętości, ważenie procentowe, automatyczna kalibracja, Temperatura pracy: +10°C do +40°C (+/- 5 °C) Waga z wyświetlaczem Waga z wyświetlaczem LCD z podświetleniem Szalka 190x190 mm lub szalka o średnicy nie mniejszej niż 190 mm Interface RS 232 |  |  |
| 6.2. | WIPiE cz. gosp. -1-Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego (0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Waga laboratoryjna mikroanalityczna | 1. | Udźwig minimum 420 g, Dokładność odczytu nie gorszy niż: 0,01g, Tryby pracy wagi: ważenie, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie procentowe, sumowanie, tryb zatrzymania max wyświetlanej wartości, receptury, ważenie podszalkowe, Procedury GLP/GMP, Temperatura pracy, w zakresie nie węższym niż: +10°C do + 30°C , Kolorowy ekran dotykowy, Możliwość ustawienia menu wagi w języku polskim, Port USB umożliwiający zapis i archiwizację pomiarów, Możliwość podłączenia do komputera za pomocą portu USB, Pomiar w czasie poniżej 2 sekund, Podświetlany wskaźnik wypoziomowania wagi, Regulowane stopki poziomujące, Możliwość podłączenia drukarki lub dodatkowego wyświetlacza |  |  |
| 6.3. | WIPiE cz. niegosp. -1- lab. Fizycznych modyfikacji (0.44) | Waga laboratoryjna mikroanalityczna | 1. | Nośność: 300g (+/- 10g), Odczyt minimum 0,1 mg, Czas stabilizacji poniżej 5 sekund, Tryby pracy wagi: liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie procentowe, tryb zatrzymania max wyświetlanej wartości, automatyczna kalibracja, Temperatura pracy: +10°C do +40°C ( +/- 5 °C) Wymiar szalki: 80 mm (+/- 5 mm) |  |  |
| 6.4. | WIPiE cz. gosp. -2- lab. Technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96, 0.98) | Waga analityczna | 1. | Obciążenie w zakresie nie gorszym niż: 1 mg do 310 g, Dokładność odczytu [d] nie gorsza niż: 0,1mg, Wyświetlacz pojemnościowy, Szeroki wybór widgetów , umożliwiające projektowanie układu informacji (np. tara, waga obiektu, zliczanie elementów, data, godzina), możliwość dostępu do informacji i wyników pracy z głównego pulpitu wyświetlacza, Interfejsy komunikacyjne, minimum: 2 x RS 232, USB typu A, USB typu B, Ethernet Obudowa wagi wykonana z tworzywa sztucznego, szalka ze stali nierdzewnej, Minimum 8 baz, w tym: użytkownicy , minimum 10 użytkowników, towary, minimum 500 towarów, ważenia, minimum 5000 ważeń, opakowania, minimum 10 opakowań, Receptury , minimum 10 receptur, klienci , minimum 10 klientów, pamięć do rejestracji pomiarów, przeglądania danych, ich kopiowania i archiwizacji, minimum 50 000 ważeń (pomiarów jednostkowych), Raporty w 3 kategoriach: raporty z receptur minimum 20 raportów, raporty z wyznaczania gęstości minimum 50 raportów, zarządzanie danymi. Wykorzystanie interfejsu USB do szybkiego przenoszenie i kopiowanie wyników pracy (pomiary, raporty, bazy danych) do komputera lub innej wagi, Możliwość zarządzania danymi w wadze poprzez zdalny dostęp do wagi i jej bazy danych, Średnica szalki co najmniej 90 mm, Kalibracja wewnętrzna, Stabilizacja nie dłuższa niż 2 s, Klasa dokładności pierwsza, Ocena zgodności z normą PN-EN 45501 lub normą równoważna, Świadectwo wzorcowania wydane przez Okręgowy Urząd Miar lub laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA, Osłona szalki ze szkła o wymiarach nie mniejszych niż 190 x 190 x 220 mm, Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz |  |  |
| 6.5. | WIPiE cz. gosp. -2- lab. Technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96, 0.98) | Waga platformowa | 1. | Waga platformowa, elektroniczna Konstrukcja wagi ze stali nierdzewnej, Miernik wagowy (wyświetlacz): na kablu nie krótszym niż 2,5 m, w obudowie ze stali nierdzewnej, o stopniu ochrony nie niższym niż IP65, Złącze RS232 do komunikacji z komputerem, Wyświetlacz: LCD z podświetleniem, Jednostki miary: kg, Tryby pracy minimum: ważenie, liczenie sztuk, doważanie, odchyłki procentowe, ważenie zwierząt (dynamiczne), sumowanie ważeń zatrzaskiwanie max pomiaru, Temperatura pracy w zakresie nie gorszym: -10°C do +40°C, Ocena zgodności PN-EN 45501 lub normy równoważnej, Świadectwo wzorcowania wydane przez Okręgowy Urząd Miar lub laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA, Zasilanie: sieciowe 100 — 240 V AC 50 / 60 Hz (kabel 230V), akumulatorowe 12 V lub 24 V DC (akumulator wewnętrzny o czasie pracy minimum 24 h), Zakres pomiarowy, co najmniej: 1-150 kg, Działka elementarna d: nie gorsza niż 50 g, Waga dostarczona z kablem, Rozmiar szalki co najmniej: 400 x 400mm, szalka nierdzewna, Waga bez słupka, Klasa dokładności trzecia, Kalibracja wewnętrzna, Wyposażenie dodatkowe: drukarka monochromatyczna, technologia druku laserowa, rozdzielczość nie gorsza niż 600x600 DPI, obsługa papieru w formacie A4 i A5, podajnik na co najmniej 100 arkuszy papieru, odbieralnik na co najmniej 50 arkuszy papieru. |  |  |
| 6.6. | WIPiE cz. niegosp. -2- lab. Przechowalnicze (0.27, 0.28, 0.29) | Waga | 1. | Max obciążenie 8100 g ( ±500 g)., Dokładność pomiaru (działka elementarna) minimum 0,01g, Zakres tary do -8100g, ( ±500 g)., Temperatura pracy +10 do +40°C, ( +/- 5 °C) Wymiary szalki 195x195mm lub szalka o średnicy nie mniejszej niż 195 mm Zasilanie 230V/50Hz, Wyświetlacz wbudowany |  |  |
| 6.7. | WIPiE cz. niegosp. -3- lab. Ekstruzji i tłoczenia(0.110) | Waga laboratoryjna | 1. | Udźwig minimum 420g, Dokładność odczytu nie gorszy niż: 0,01g, Tryby pracy wagi: ważenie, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie procentowe, sumowanie, tryb zatrzymania max wyświetlanej wartości, receptury, ważenie podszalkowe, Procedury GLP/GMP, Temperatura pracy: +10°C do +40°C (+/- 5 °C), Kolorowy ekran dotykowy, Możliwość ustawienia menu wagi w języku polskim Port USB umożliwiający zapis i archiwizację pomiarów, Możliwość podłączenia do komputera za pomocą portu USB, Pomiar w czasie poniżej 2 sekund, Podświetlany wskaźnik wypoziomowania wagi, Regulowane stopki poziomujące, Możliwość podłączenia drukarki lub dodatkowego wyświetlacza |  |  |
| 6.8. | WIPiE cz. niegosp. -3- lab. Ekstruzji i tłoczenia(0.110) | Waga techniczna | 1. | Waga techniczna elektroniczna Udźwig minimum 15 kg, Dokładność odczytu minimum 5 g, Zasilanie: akumulatorowe z możliwością pracy co najmniej 210 godzin, Hak do ważenia podłogowego, Uchwyt ułatwiający wygodne przenoszenie wagi elektronicznej, Blokada menu, Wskaźniki: wskaźnik poziomowania, wskaźnik stabilności, wskaźnik przeładowania i niedoładowania wskaźnik niskiego poziomu baterii na wyświetlaczu Regulowane stopki poziomujące, Możliwość ustawienia warunków pracy i automatycznego drukowania, Automatyczne wyłączanie się wagi przy niskim poziomie baterii, Automatyczne tarowanie, Stabilny i precyzyjny pomiar w czasie poniżej 2 s, Funkcja standardowego ważenia, zliczania elementów, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, sumowanie pomiarów, Podświetlany wyświetlacz LCD |  |  |
| 6.9. | WIPiE cz. niegosp. -4- lab. Suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych (0.111) | Waga analityczna maks zakres pomiarowy 510 g | 1. | Obciążenie minimalne 10 mg, maksymalne: 510 g, Dokładność odczytu [d], nie gorsza niż: 0,1mg, Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD lub LED nie mniejszy niż: 5,7", Waga wyposażona w układ automatycznej adiustacji wewnętrznym wzorcem, Waga z mechanizmem samoregulacji poziomu, Możliwość monitorowania on –line warunków środowiskowych poprzez wewnętrzne czujniki lub zewnętrzny moduł umożliwiający pomiar parametrów środowiskowych zewnętrznych Komora ważenia: z osłonięta szafką przciwpodmuchową, konstrukcja komory umożliwiająca demontaż szyb szafki przeciwpodmuchowej, Ważenie różnicowe wspomagające kontrolę masy tej samej próbki, poddawanej różnym procesom w czasie. Bazy danych pozwalające na rejestrację wszystkich pomiarów z możliwością wydruku i exportu, Interaktywna funkcja receptury wagi do tworzenia różnych mieszanin z wykorzystaniem baz danych, Możliwość tworzenia dokumentacji wymaganej przez GLP/GMP, Niezależny tryb kontroli masy realizowany przy współpracy z podajnikiem automatycznym, Jednostki ważenia: g, Tryby pracy liniowy, Kalibracja wewnętrzna, Szalka o średnicy nie mniejszej niż: 85 mm lub szalka kwadratowa o długości boku nie mniejszej niż 85 mm |  |  |
| 6.10. | WTŻ cz. gosp. -6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68, 0.69) | Wagosuszarka | 1. | Maksymalne obciążenie 110 g, Dokładność odczytu , dla próbki 10 g nie więcej niż 0,05%; Zakres nastawu temperatur, co najmniej: +50 do +160 oC, z krokiem co 5 oC, Źródło ciepła: podczerwień lub halogen, Zakres wilgotności nie gorszy niż: 0,01 do 100 % Szalka o średnicy 90 mm lub o boku 90 mm Maksymalna masa brutto 8 kg, Aluminiowe szalki (tacki jednorazowe do wagosuszarki) - minimum 50 sztuk, Wymiary zewnętrzne: szerokość 160-250 mm, wysokość nie większa niż 220 mm, głębokość 250-380 mm. |  |  |
| 6.11. | WTŻ cz. gosp. -6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68, 0.69) | Waga techniczna precyzyjna | 1. | Zakres ważenia minimum 4000 g, Dokładność odczytu nie gorsza niż: 0,01 g, Powtarzalność nie większa niż: 100 mg, Liniowość nie większa niż 100 mg, Tryb pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, Jednostki ważenia: g, mg; Szalka: okrągła o średnicy 180 mm (± 5 mm) -210 mm(± 5 mm) , lub kwadratowa o boku 180 mm (± 5 mm) - 210 mm(± 5 mm), Czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s, Maksymalna masa wagi 6 kg, Praca w temperaturze otoczenia co najmniej: +10 do +40 oC przy 10 do 80% wilgotności względnej, Kalibracja (adjustacja) automatyczna wewnętrzna, Wymiary zewnętrzne: szerokość nie mniejsza niż 190 mm, a nie większa niż 230 mm, wysokość nie większa niż: 150 mm , głębokość nie mniejsza niż 310 mm, a nie większa niż 360 mm |  |  |
| 6.12. | WTŻ cz. gosp. -6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68, 0.69) | Waga techniczna precyzyjna | 1. | Zakres ważenia minimum 2000 g, Dokładność odczytu nie gorsza niż: 0,01 g, Powtarzalność nie większa niż: 10 mg, Liniowość nie większa niż; 30 mg, Tryb pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, Jednostki ważenia: g, mg, Szalka: okrągła o średnicy 180 mm (± 5 mm) -210 mm(± 5 mm) , lub kwadratowa o boku 180 mm (± 5 mm) - 210 mm(± 5 mm), Czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s, Maksymalna masa wagi 6 kg, Praca w temperaturze otoczenia co najmniej: +10 do +40 oC przy 10 do 80% wilgotności względnej, Kalibracja (adjustacja) automatyczna wewnętrzna, Wymiary zewnętrzne: szerokość nie mniejsza niż 190 mm, a nie większa niż 230 mm, wysokość nie większa niż:150 mm, głębokość nie mniejsza niż 310 mm, a nie większa niż 360 mm |  |  |
| 6.13. | WTŻ cz. gosp. -6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68, 0.69) | Waga analityczna | 1. | Zakres ważenia minimum 210 g, Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,0001 g, Powtarzalność nie większa niż: 0,1mg, Liniowość nie większa niż 0,3 mg, Tryb pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; Jednostki ważenia: g, mg; Szalka okrągła o średnicy nie mniejszej niż 90 mm a nie większej niż 120 mm lub kwadratowa o boku nie mniejszym niż 90 mm a nie większym niż 120 mm Czas tarowania nie dłuższy niż 1 s, Czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s, Praca w temperaturze otoczenia co najmniej: +10 do +40 oC przy 10 do 80% wilgotności względnej, Kalibracja (adjustacja) automatyczna wewnętrzna Wymiary zewnętrzne: szerokość nie mniejsza niż 160 mm, a nie większa niż 250 mm, max wysokość 400 mm; głębokość nie mniejsza niż 250 mm, a nie większa niż 380 mm |  |  |
| 6.14. | WTŻ cz. gosp. -7- lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Waga analityczna | 1. | Kalibracja wewnętrzna automatyczna, Asystent poziomowania z podświetlaną poziomicą, Hak do ważenia podszalkowego, Średnica szalki nie mniejsza niż 90 mm, Kolorowy, graficzny ekran dotykowy z klawiaturą numeryczną i graficznym wskazaniem zakresu obciążenia, Zakres obciążenia : minimalna naważka 0,2 g, maksymalna 320 g, Dokładność odczytu nie gorsza niż: 0,1 mg, Konstrukcja podstawy metalowa, Szklana szafka przeciwpodmuchowa z dwuczęściowymi przesuwnymi drzwiami Zasilanie sieciowe, Automatyczne wyłączenie |  |  |
| 6.15. | WTŻ cz.nie gosp. -14- Pracownia wysokospecjalistycznych technik analitycznych (e-nos) (0.55, 0.56) | Waga laboratoryjna | 1. | Zakres ważenia minimum 600 g, Działka elementarna nie większa niż: 0,001g, Tryb pracy, minimum: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, Jednostki ważenia: g, Średnica szalki: nie mniejsza niż 110 mm, a nie większa niż 140 mm, Wymiary wagi: max szerokość 300 mm; max wysokość 400 mm; max głębokość 380 mm, Praca w temperaturze otoczenia : +10 do +40 °C (± 5°C dla górnej wartości), Kalibracja adjustacja automatyczna wewnętrzna, Przeciwpodmuchowa komora z przesuwnymi drzwiami lub przeciwpodmuchowa osłona szalki |  |  |
| 6.16. | WTŻ cz.nie gosp. -15- Lab. Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna (0.52 oraz 0.50 (Komunikacja) | Waga analityczna | 1. | Max zakres pomiarowy nie gorszy niż: 200 - 300 g, Działka elementarna d, nie gorsza niż: 0,0001, Działka legalizacyjna e: 0,001g, Kalibracja wewnętrzna, Waga z legalizacją lub bez, Rozmiar szalki nie mniejszy niż: Φ 90 mm, Automatycznie otwierane drzwi: nie wymagane |  |  |
| 6.17. | WTŻ cz.nie gosp. -15- Lab. Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna (0.52 oraz 0.50 (Komunikacja | Waga laboratoryjna | 1. | Max zakres pomiarowy nie gorszy niż:: 500 - 700 g, Działka elementarna d, nie gorsza niż: 0,001 g Czas stabilizacji nie dłuższy niż 2 sekundy, Kalibracja wewnętrzna, Waga legalizowana |  |  |

| Zadanie nr 7 – Zestaw narzędzi ręcznych |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 7.1. | WIPiE cz. niegosp. 5 –Lab. automatyzacji procesów technologicznych (0.43) | Zestaw narzędzi ręcznych | 1. | Zestaw kluczy nasadowych: Ilość elementów w zestawie: minimum 216 Rozmiar: 1/2', 1/4', 3/8' Masa: 12kg W zestawie: Nasadki 1/2': 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm, Nasadki długie 1/2': 16, 17, 18, 19, 22mm, Nasadki 1/2' torx: E20, E22, E24, Nasadki 3/8': 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, Nasadki długie 3/8': 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, Nasadki 3/8' torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, Nasadki 1/4': 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, Nasadki długie 1/4': 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm, Nasadki 1/4' torx: E4, E5, E6, E7, E8, Grzechotka 1/2': 72T, 255mm, Grzechotka 3/8': 72T, 200mm, Grzechotka 1/4': 72T, 155mm, Pokrętło przesuwne: 1/2', 255mm, Pokrętło przesuwne: 1/4', 152,4mm, Pokrętło wkrętakowe 1/4', 150mm, Pokrętło wkrętakowe 1/4' z gniazdem na bity, Przedłużki 1/2': 125mm, 250mm, Przedłużki 3/8': 575mm, 150mm, Przedłużki 1/4': 50mm, 100mm, Nasadki do świec 1/2': 16, 21mm, Nasadki do świec 3/8': 18mm, Przegub Cardana: 1/2', 3/8', 1/4', Adapter do bitów 5/16' z 1/2', Adapter do bitów 5/16' z 3/8', Bity 5/16': 30 szt., Bity 1/4': 44 szt., Końcówki wkrętakowe Torx 1/4': T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40, Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2': T55, T60, Końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4': PH1, PH2, Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4': PZ1, PZ2, Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4': 4, 5.5, 7mm, Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4': 3, 4, 5, 6mm, Klucze płasko oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm, Klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm, Walizka Zestaw wkrętaków i szczypiec izolowanych: 18 szt. narzędzi ręcznych izolowanych, wykonanych zgodnie z normą IEC 60900 lub normy równoważnej, przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V W zestawie: szczypce - 5 szt.: szczypce odizolowujące o długości 180 mm szczypce tnące boczne o długość 150 mm szczypce tnące boczne wzmocnione o długości 200 mm kombinerki o długości 200 mm szczypce płaskie o długości 200 mm wkrętaki - 13 szt.: wkrętaki płaskie: 2.5 x 75 mm, 3.0 x 100 mm, 4.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm wkrętaki PH: PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm wkrętaki PZ: PZ type: PZ0 x 60 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm walizka |  |  |
| 7.2. | WIPiE Cz.niegosp.- 6- Laboratorium do sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców oraz produktów (0.26A | Zestaw narzędzi ręcznych | 1. | Klucze nasadowe zestaw: Dane techniczne: Ilość elementów w zestawie: minimum 216 Rozmiar: 1/2', 1/4', 3/8' Masa: 12kg Wyposażenie podstawowe: Nasadki 1/2': 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm Nasadki długie 1/2': 16, 17, 18, 19, 22mm Nasadki 1/2' torx: E20, E22, E24 Nasadki 3/8': 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm Nasadki długie 3/8': 10, 11, 12, 13, 14, 15mm Nasadki 3/8' torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18 Nasadki 1/4': 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Nasadki długie 1/4': 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm Nasadki 1/4' torx: E4, E5, E6, E7, E8 Grzechotka 1/2': 72T, 255mm Grzechotka 3/8': 72T, 200mm Grzechotka 1/4': 72T, 155mm Pokrętło przesuwne: 1/2', 255mm Pokrętło przesuwne: 1/4', 152,4mm Pokrętło wkrętakowe 1/4', 150mm Pokrętło wkrętakowe 1/4' z gniazdem na bity Przedłużki 1/2': 125mm, 250mm Przedłużki 3/8': 575mm, 150mm Przedłużki 1/4': 50mm, 100mm Nasadki do świec 1/2': 16, 21mm Nasadki do świec 3/8': 18mm Przegub Cardana: 1/2', 3/8', 1/4' Adapter do bitów 5/16' z 1/2' Adapter do bitów 5/16' z 3/8' Bity 5/16': 30 szt. Bity 1/4': 44 szt. Końcówki wkrętakowe Torx 1/4': T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2': T55, T60 Końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4': PH1, PH2 Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4': PZ1, PZ2 Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4': 4, 5.5, 7mm Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4': 3, 4, 5, 6mm Klucze płasko oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm Klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm Walizka Zestaw kluczy płasko-oczkowych Moduł narzędziowy z zestawem kluczy płasko-oczkowych, wygiętych, zawierający minimum 18 sztuk. Wykonanie: Narzędzia umieszczone we wkładzie piankowym. Zawartość zestawu: minimum 18 kluczy płasko-oczkowych, wygiętych o rozmiarach: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm. Zestaw wkrętaków, śrubokrętów Zestaw wkrętaków i szczypiec izolowanych (minimum 18 sztuk). Komplet zawierający minimum 18 szt. narzędzi ręcznych izolowanych, wykonanych zgodnie z normą IEC 60900 lub normy równoważnej, przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Wykonanie: narzędzia umieszczone w walizce, Zawartość zestawu narzędzi: szczypce - 5 szt.: szczypce odizolowujące o długości 180 mm, szczypce tnące boczne o długość 150 mm, szczypce tnące boczne wzmocnione o długości 200 mm. kombinerki o długości 200 mm. szczypce płaskie o długości 200 mm. wkrętaki - 13 szt.: wkrętaki płaskie: 2.5 x 75 mm, 3.0 x 100 mm, 4.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm; wkrętaki PH: PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm; wkrętaki PZ: PZ type: PZ0 x 60 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm. Narzędzia do cięcia przewodów i sciągania izolacji automatyczne szczypce do ściągania izolacji: liczba sztuk: 1 ściąganie izolacji ze wszystkich powszechnie stosowanych przewodów 0,2-6,0mm², regulowany ogranicznik długości, 5 - 12 mm, zintegrowany obcinacz boczny o średnicy do 2 mm, wymienne ostrza. nożyczki do kabli: liczba sztuk: 1, cięcie przewodów elektrycznych, zdejmowanie izolacji wszystkich powszechnie stosowanych przewodów elastycznych i sztywnych, zaciskanie tulejek, zakres działania 0,5 – 4 mm². |  |  |

| Zadanie nr 8 – Zamrażarka |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8.1. | WTŻ cz. niegosp. 8- przetwórstwo mleka (0.107) | Zamrażarka | 1. | Niskotemperaturowa zamrażarka laboratoryjna stojąca z półkami, Zakres temperatur nie mniejszy niż : od 0 do - 40 oC, z regulacją co najmniej 0,1 oC oraz ze stabilnością temperatury w temp. -20°C co najmniej ± 1,5 oC, Pojemność całkowita komory nie niższa niż 300 litrów, Pojemność użytkowa komory nie mniejsza niż 200 litrów, Zamrażarka z wymuszonym obiegiem powietrza, Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego i/lub za pomocą przycisków funkcyjnych Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej ferrytycznej o zawartości chromu nie niższej niż 16%, Co najmniej 5 półek perforowanych, Dopuszczalne całkowite obciążenie zamrażarki nie mniejsze niż 80 kg, Zamontowane kółka jezdne, Drzwi zamykane na klucz, Sygnalizacja otwartych drzwi, Pamięć wyników pomiarowych i możliwość ich eksportu poprzez port USB lub monitoring temperatur z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci internet i wysyłanie raportów temperaturowych na e-mail Zasilanie 230V /50-60Hz. |  |  |

| Zadanie nr 9 – Suszarka |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 9.1. | WIPiE cz.gosp- 2- lab. technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96, 0.98) | Suszarka | 1. | Panel z kolorowym wyświetlaczem TFT (lub z wyświetlaczem dotykowy) o rozmiarze nie mniejszym niż 3”, Możliwość kontroli temperatury (Celsius lub Fahrenheit), prędkości wentylatora, pozycji klapy powietrza wylotowego, czasu programu, strefy czasowej, Sterownik mikroprocesorowy PID wyposażony w co najmniej jeden czujnik Pt100 DIN klasy nie gorszej niż A 4-ro obwodowy, Oprogramowanie do odczytu i zarządzania rejestratorem danych poprzez złącze Ethernet i oprogramowanie komputerowe do instalacji na komputerze klasy PC, licencja jednostanowiskowa, Złącze Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania zarejestrowanych danych lub przesyłania ich w czasie rzeczywistym, Podwójne zabezpieczenie temperaturowe: elektroniczna kontrola temperatury z dowolnie regulowaną temperaturą monitorowania, klasa bezpieczeństwa zgodnie z DIN 12880 nie gorsza niż 3.1. lub 2 (lub normy równoważnej), Mechaniczny ogranicznik temperatury zgodny z normą DIN 12880 lub normy równoważnej, Obudowa suszarki ze stali nierdzewnej, wyposażona w jedne drzwi pełne i otwór rewizyjny na ścianie bocznej, Pojemność komory nie mniejsza niż 75 l, wykonana ze stali nierdzewnej, w zestawie co najmniej 2 półki, Wymuszony obieg powietrza, Zakres temperatury pracy nie gorszy niż: 5-300°C, Zasilanie 230V /50Hz, Moc znamionowa nie wyższa niż 2000W Świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA, zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018 lub normy równoważnej. |  |  |

| Zadanie nr 10 – Zamrażarka niskotemperaturowa |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 10.1. | WIPiE cz. gosp. 1 -Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego(0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Zamrażarka niskotemperaturowa do -85C | 1. | Zakres nastawy temperatury nie gorszy niż od - 50 do - 85 oC z regulacją co 0,1oC, Pojemność użytkowa: nie mniejsza niż 100 l, a nie większa niż 190 l, Wymiary wewnętrzne komory 600x400X800 mm (±15% dla każdego wymiaru), Obieg powietrza: naturalny, Sterownik mikroprocesorowy PID, Wyświetlacz , panel dotykowy, Minimum 1 półka, Alarm wizualny i dźwiękowy, Drzwi pełne |  |  |

| Zadanie nr 11 – Zamrażarka pionowa niskotemperaturowa |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 11.1. | WTŻ cz.niegosp.17- lab. Nutrogenomiki (prac. Nutregenomik) ( 0.46) | Zamrażarka pionowa niskotemperaturowa | 1. | Zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi, hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem, Ekologiczne czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii, 4 drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie, Jedne drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia, 4 wewnętrzne sekcje, Izolacja termiczna komory zamrażarki – panele próżniowe VIP, Podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania, Komora zamrażarki z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia, Komora zamrażarki ze stali nierdzewnej z pokryciem z trwałego tworzywa, Filtr kondensora łatwy do wyjęcia i czyszczenia, Regulowana temperatura w zakresie nie gorszy niż: od -40 do -86 oC, Pojemność użytkowa nie mniejsza niż 550 l a nie większa niż 600 litrów Zasilanie 230 V/50-60 Hz |  |  |

| Zadanie nr 12 – Zamrażarka niskotemperaturowa |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 12.1. | WTŻ cz. gosp. 7. Lab. mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Zamrażarka niskotemperaturowa -80 | 1. | Zamrażarka pionowa, szafowa, Wnętrze ze stali nierdzewnej, Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej malowanej proszkowo, Podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem, Rozmrażanie ręczne, Kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem, Co najmniej 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania, Wizualny i akustyczny alarm błędów i ostrzeżeń, Zakres temperatury nie gorszy niż od -40 do -85 oC, Pojemność nie mniejsza niż 80 l a nie większa niż 100 l, Szerokość zamrażarki nie większa niż 100 cm, Liczba półek : minimum 2 poziomy, Zasilanie 230 V/50 Hz |  |  |

| Zadanie nr 13 – Frezer do produkcji deserów mrożonych |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 13.1. | WTŻ cz. niegosp. 8- przetwórstwo mleka (0.107) | Frezer do produkcji deserów mrożonych | 1. | Frezer do produkcji lodów i innych deserów mroźniczych, Frezer do produkcji lodów z możliwością pasteryzacji mieszanki o następujących parametrach: cylinder w układzie poziomym, ilość mieszanki przerobowej na cykl produkcyjny w zakresie nie mniejszym niż od 1,5 do 2,5 kg, wydajność w zakresie nie mniejszym niż od 8 do 12 kg/godz, mieszadło bez centralnego wału, skrobaki mieszadła z tworzywa o niskiej przewodności termicznej, zapobiegającemu przywieraniu lodów, system kontroli konsystencji lodów polegający na wyświetlaniu zaprogramowanych i aktualnych parametrów konsystencji lodów z możliwością ich bieżącego korygowania w czasie procesu produkcji, system utrzymywania stałej temperatury lodów w cylindrze po ich zamrożeniu oraz podczas ekstrakcji lodów z frezera, możliwość automatycznego przeprowadzenia wariantów cyklów produkcyjnych: zamrażania mieszanki bezpośrednio po pasteryzacji, pasteryzacji, dojrzewania i zamrażania mieszanki, ogrzewania, schłodzenia i zamrażania mieszanki, możliwość programowania temperatury pasteryzacji mieszanki w zakresie nie mniejszym niż 65-90 °C; automatyczne programy do produkcji wyrobów typu: lody mleczne, sorbety, masy lodowe do formowania i głębokiego wymrażania, desery typu granita, możliwość demontażu do mycia korytka do ekstrakcji lodów, system chłodzenia agregatu powietrzny lub wodny, zasilanie 230 lub 400V/50Hz. |  |  |

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.