## Część 1
Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/EM/24
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 2 poz. 1 – ZMIANA 1
Aparat RTG stacjonarny – 1 szt
L.p.	Wymagane parametry techniczne	miejsca/nr strony/pliku, w którym znajduje się ich potwierdzenie parametru w złożonej ofercie	punkty za parametry dodatkowe
	GANTRY		X
1	Generator typu HF (wysokiej częstotliwości)		X
2	Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz		X
3	Moc generatora ≥ 65 kW,		X
4	Zakres napięć ≥ 40- 150 kV,		X
5	Zakres mAs min. mAs ≤ 0,5 mAs,		X
6	Zakres mAs max. mAs ≥ 400 mAs,		X
7	Zakres prądów min. mA ≤ 20 mA,		X
8	Zakres prądów max. mA ≥ 1000 mA,		X
9	Najkrótszy możliwy czas ekspozycji ≤ 1 ms		X
10	Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji		X
11	Zasilanie 3x400V / 50 Hz		X
	Zawieszenie sufitowe lampy RTG i kolimator		X
12	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/-115°,		X					A
13	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ 330 stopni		X
14	Zakres ruchu pionowego kolumny ≥ 160 cm ,		X
15	Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 300 cm,		X
16	Zakres ruchu poprzecznego ≥ 260cm,		X
17	Zawieszenie sufitowe zmotoryzowane w 5 osiach: ruch góra-dół, obrót lampy względem osi pionowej, obrót lampy względem osi poziomej, przesuw zawieszenia względem osi x i y pomieszczenia. Pozycje zawieszenia ustawiane automatycznie i przypisane do programów anatomicznych		X
18	Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi ≤ 30 cm,		X
19	Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej i poziomej)		X
20	Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 12 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, komory AEC.		X
21	Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni		X
22	Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie		X
23	Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją.		X
24	Ustawienie automatycznej kolimacji zgodnie z wybranym programem anatomicznym		X
25	Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół)		X
26	Kolimator ze źródłem świata LED		X
	Lampa RTG i kolimator		X
27	Ogniska lampy: małe/duże ≤ 0,6/1,3 mm		X
28	Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU		X
29	Pojemność cieplna kołpaka > 2000 kHU		X
30	Prędkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min		X
31	Szybkość chłodzenia anody > 90 kHU/min,		X
32	Moc ogniska małego ≥ 30 kW,		X
33	Moc ogniska dużego ≥ 100kW		X
34	Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe)		X
35	Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) ≥ 2,5 mm Al		X
36	Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al. + 0,2 mm Cu		X
37	Miernik wartości DAP przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM.		X
	Bezprzewodowe detektory cyfrowe przenośne do zdjęć „wolnych”		X
39	Detektor przenośny bezprzewodowy typu 24x30 w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych. Detektor o parametrach: - Aktywne pole obrazowania ≥ 22 x 28 cm; - Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP43; - Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg; - Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 2,8 Mpiksela; - Rozmiar piksela≤ 148 µm; - Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory;- Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 1,7 kg, podać; - Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 akumulatorów;		X
40	Automatyczna funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. / Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. lub 2 kratki przeciwrozproszeniowe fizyczne (pionowa i pozioma)		X
41	Uchwyt do detektora typu 35x43 do zdjęć wiązką poziomą pacjentów na łóżkach i stole rtg		X
42	Osłona detektora typu 35x43 do zdjęć w obciążeniu np. stopy na stojąco dostosowana do pacjentów o wadze min. 200kg		X
43	Detektory w pełni kompatybilne z konsolą aparatu mobilnego		X
	Detektor cyfrowy w statywie 1 sztuka i w stole 1 sztuka (w sumie 2 sztuki)		X
44	Detektor cyfrowy CsI, wbudowany (bez akumulatorów, na stałe podłączony kablowo do zasilania i przesyłu danych obrazowych)		X
45	DQE dla 1 lp/mm ≥ 50%,		X
46	Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 x 42,5 cm		X
47	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 8,0 Mpx ,		X
48	Rozmiar piksela ≤ 148 µm		X
49	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit		X
50	DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50 %		X
51	Rozdzielczość obrazowa minimum ≥3,4 Lp/mm		X
52	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 5s		X
	Stół pacjenta		X
53	Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem		X
54	Detektor wbudowany lub przenośny		X
55	Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 22cm		X
56	Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.)		X
57	Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 51,5 cm		X
58	Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 40 cm		X
59	Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm		X
60	Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm.		X
61	Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu bez dodatkowych obostrzeń ≥300 kg		X
62	Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV ≤ 1,2 mm Al		X
63	Długość płyty pacjenta ≥ 240 cm		X
64	Szerokość płyty pacjenta ≥ 75 cm		X
65	Przesuw wzdłużny blatu ≥ 96 cm		X
66	Przesuw poprzeczny blatu ≥ 25 cm,		X
67	Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu		X
68	Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu		X
69	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa		X
70	Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji)		X
71	Zmotoryzowany przesuw szuflady detektora w poziomie.		X
72	Automatyczne zdjęcia kości długich w zakresie min. 80cm realizowane przez zmianą kąta lampy rtg.		X
	Statyw kostno-płucny		X
73	Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem		X
74	Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 30 cm		X
75	Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≥ 172 cm		X
76	Zakres ruchu pionowego min. 150 cm		X
77	Zmotoryzowane pochylanie detektora od +90stopni do -20 stopni		X
78	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie		X
79	Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym		X
80	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa		X
81	Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji)		X
82	Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm		X
83	Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne		X
84	Automatyka AEC min. 3 komorowa		X
85	Uchwyt górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej		X
86	Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV ≤ 0,65mm Al		X
87	Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco bez ruchu lampy góra - dół (wyłącznie obrót lampy). Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm z 3 obrazów		X
88	Dedykowany podest do zdjęć kości długich z linijką ołowiową i podparciami pacjenta o regulowanej wysokości		X
	Konsola technika		X
89	Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu.		X
90	Dotykowy monitor LCD, ≥21,0”, jasność: min: 400cd/m2, kontrast minimum: 700:1, monitor kalibrowany z krzywą DICOM		X
91	Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego		X
92	Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów		X
93	Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku angielskim		X
94	Wyświetlanie podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy		X
95	Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania (prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki)		X
96	Sterowanie blendami kolimatora za pomocą pilota lub za pomocą ekranu dotykowego		X
97	Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji ≤ 5 s		X
98	Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów		X
99	Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika ≥ 1000		X
100	Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, Q/R Radiography, DICOM Dose SR format		X
101	Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb		X
102	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg do 24 godz. od zgłoszenia.		X
103	Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe lub wagowe		X
104	Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika		X
	Inne wymagania		X
105	Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych		X
106	Podłączenie aparatu do systemu PACS i RIS Zamawiającego		X

	Dodatkowe parametry techniczne
1	Interfejs użytkownika, pomoc kontekstowa, komunikaty, błędy, programy anatomiczne w języku polskim		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
2	Szybkość chłodzenia anody [kHU/min]		≥ 150 kHU/min – 5,00 pkt / <150 kHU/min – 0 pkt
3	Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji)		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
4	Automatyka AEC (statyw kostno-płucny)		≥ 5 komór – 5,00 pkt / < 5 komór – 0pkt
5	Detektor cyfrowy CsI w stole pacjenta 35x43 cm		Nie - 0 pkt., Tak – 10,00 pkt.
6	Funkcja wyświetlania podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze na ekranie konsoli operatora		Nie - 0 pkt., Tak – 10,00 pkt.
7	Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku badań pacjentów dorosłych		Nie - 0 pkt., Tak – 20,00 pkt.
RAZEM			0-60,00pkt

	…………………………………………………………………………………………………………
	(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny)

## Część 2
Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/EM/24
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 2 poz. 2
Aparat RTG mobilny – 1 szt
L.p.	Parametry techniczne	miejsca/nr strony/pliku, w którym znajduje się ich potwierdzenie parametru w złożonej ofercie	punkty za parametry dodatkowe
	Parametry wymagane		X
1	Napięcie zasilania: 230V, 50 Hz ; +/- 10%		X
2	Włączenie aparatu zabezpieczone przed niepowołanym uruchomieniem za pomocą karty RFID lub kodu PIN		X
3	Wskazanie poziomu naładowania akumulatorów: aparatu, detektora oraz zasięgu sieci WiFi		X
4	Moc generatora min. 20 kW		X
5	Zakres napięcia generatora od min. 50 kV do min. 150 kV		X
6	Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. 0,5 – 200 mAs		X
7	Maksymalna wartość prądu ≥ 100 mA		X
8	Mozliwość wybrania techniki dwu punktowej (kV-mAs) oraz 3 punktowej (kV – mA - ms)		X
9	Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms.		X
10	Wykonywanie ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora		X
11	Wykonywanie ekspozycji przy zasilaniu z sieci 230V		X
12	Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m, przycisk z funkcją załączania i wyłączania światła kolimatora		X
13	Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą pilota bezprzewodowego z funkcją załączania i wyłączania światła kolimatora, zasięg działania min. 5 m		X
14	Szerokość aparatu ≤ 67 cm (dla wszystkich elementów aparatu)		X
15	Maksymalna wysokość aparatu złożonego w pozycji transportowej ≤ 130 cm		X
16	Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż -180 stopni +180stopni		X
17	Zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż + 90°/ - 30°		X
18	Obrót kolumny w zakresie m.in. +/-310 stopni		X
19	Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatora, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia.		X
20	Pełne naładowanie akumulatorów pozwalające na typowe użytkowanie: min. 4 godziny ciągłej jazdy i zasięg 20km i 250 ekspozycji (75kV, 20mAs)		X
21	Energia magazynowana min. 3000 Wh		X
22	Max. prędkość jazdy (w przód) ≥ 4 km/h		X
23	System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę		X
24	Możliwość sterowania ruchem aparatu, skręcanie, jazda do przodu, jazda do tyłu – umiejscowiona na kołpaku lampy		X
25	Aparat wyposażony w dwie kieszenie służące np. do przechowywania akcesoriów		X
26	Waga aparatu ≤ 500 kg		X
	Lampa, generator i kolumna		X
27	Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą		X
28	Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm		X
29	Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm		X
30	Pojemność cieplna anody ≥ 100 kHU		X
31	Pojemność cieplna kołpaka lampy ≥ 1250 kHU		X
32	Prędkość obrotów anody ≥ 2700 obr/min.		X
33	Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90 stopni		X
34	Zakres wysokości ogniska od podłogi ≥ 53 –202 cm		X
35	Kolimator z wbudowanymi automatycznymi filtrami dobieranymi zgodnie z programem anatomicznym, min. 3 różne filtracje w tym wymagana filtracja: 1 mm Al + 0,2 mm Cu		X
36	Kolimator z oświetleniem w technologii LED		X
37	Aparat wyposażony w: układ pomiaru lub kalkulacji dawki ekspozycji; z wyświetlaniem dawki na konsoli akwizycyjnej technika i zintegrowany z DICOM		X
38	Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 100 cm		X
39	Rodzaj ramienia mocującego lampę: ślizgowo - teleskopowy, lub inny spełniający te same funkcje		X
	Detektor cyfrowy bezprzewodowy o rozmiarze typu 35x43		X
40	Detektor przenośny bezprzewodowy typu 35x43 w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych. Detektor o parametrach: / - Aktywne pole obrazowania ≥ 34 x 42 cm; / - Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP43; / - Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg; / - Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 Mpiksela; / - Rozmiar piksela ≤ 148 µm; / - Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory; / - Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,5 kg		X
41	Zintegrowana w aparacie ładowarka akumulatora detektora bezprzewodowego pozwalająca na umieszczanie w niej 1 akumulatora (ładowany jest sam akumulator bez udziału detektora)		X
42	Automatyczna funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. lub 2 kratki przeciwrozproszeniowe fizyczne (pionowa i pozioma)		X
43	Detektor w pełni kompatybilny i wymienny z detektorami bezprzewodowymi oferowanego aparatu sufitowego		X
	Konsola technika		X
44	Obsługa aparatu za pomocą wbudowanej w aparat konsoli za pomocą dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥20’’ i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1920x1080 pikseli, umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora. Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie. Oprogramowanie obrazowe konsoli producenta aparatu.		X
45	Automatyczna kontrola jasności monitora w zależności od warunków otoczenia (DICOM Grayscale Standard Display Function) – dostosowująca jasność do warunków otoczenia panujących w pomieszczeniu		X
46	Możliwość wykonania badania wyłącznie po zalogowaniu się użytkownika, w tym za pomocą karty RFID		X
47	Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw przez użytkownika min. 100 zdefiniowanych programów		X
49	Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu na monitorze aparatu max. 12 sek.		X
50	Wybór parametrów obróbki obrazu		X
51	Liczba obrazów zapamiętywana na dysku (w pełnej matrycy) min. 10000 ( pojemność dysku min. 480 GB)		X
52	System operacyjny Windows10 lub nowszy		X
53	Pamięć RAM konsoli min. 16 GB		X
54	Regulacja okna obrazu, dodawanie adnotacji i znaczników		X
55	Funkcja powiększenia		X
56	Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania (prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki)		X
57	Zarządzanie bazą pacjentów i badań		X
58	Możliwość otwarcia dowolnej ilości badań bez konieczności zamykania		X
59	Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością generowania raportów i eksportu raportów na usb w formacie kompatybilnym z „Excel”		X
60	Narzędzie pozwalające operatorowi za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawienie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany dodatkowo kolorem na obrazie ( wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączana jednym kliknięciem)		X
61	Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist.: - automatyczne wybieranie badań na podstawie procedur z serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań procedur z listy roboczej z bazą badań w aparacie		X
62	Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac w celu komunikacji z siecią szpitalną		X
63	Interfejs bezprzewodowy oraz przewodowy komunikacji z detektorem		X
64	Przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0		X
65	Kodowanie danych dysku twardego (ochrona danych osobowych)		X
	Inne wymagania		X
66	Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych		X
67	Podłączenie aparatu do systemu PACS i RIS Zamawiającego		X

	Dodatkowe parametry techniczne
1	Moc generatora		20 kW – 0 pkt >20 kW – 5,00 pkt
2	Maksymalna wartość prądu		≥ 400 mA – 5,00 pkt / <400 mA – 0 pkt
3	Pojemność cieplna anody		<140 kHU – 0 pkt / ≥ 140 kHU – 5,00 pkt
4	Interfejs użytkownika, pomoc kontekstowa, komunikaty, błędy, programy anatomiczne w języku polskim		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
RAZEM			0-20,00pkt

	…………………………………………………………………………………………………………
	(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny)