Załącznik nr 1 - WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1 WADIUM: 27 000,00 zł
Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań parametrów krytycznych wraz  z dzierżawą aparatury  
dla Centralnego Laboratorium na okres 36 miesięcy 

Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

	Lp.


	Przedmiot oferty


	Producent

Kod katalogowy

Nazwa
	Ilość badań
	Ilość opakowań

(a)
	Ilość badań

z 1

opakowania / ilość miesięcy 
	Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy

netto - za 1 miesiąc

(b)
	Wartość 

netto 

(a x b = c)
	Podatek

VAT

w %


	Wartość brutto 

(d)

	1
	Odczynniki  *
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kalibratory * *
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Materiały kontrolne * * *
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Materiały eksploatacyjne
* * * *
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dzierżawa systemu
	
	
	
	36 miesięcy
	
	
	
	

	
	Wartość netto

zamówienia (ogółem)


	Podatek VAT

w %


	Wartość brutto zamówienia

(ogółem)

	
	... zł
	
	... zł


*         z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* *      z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* * *    z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach, 

            każdego dnia, 7 dni w tygodniu;    
* * * *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 36 miesięcy.

1)Kwota netto poz.1-4  ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto poz.1-4 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....     

Słownie : …………………………………………………………………………………………….…....

2)Kwota netto  dzierżawy poz.5  za okres 1-go  miesiąca  ( bez VAT)................................................... ...... …

   Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

 stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

 Cena brutto dzierżawy poz.5  za okres 1-go  miesiąca  (z VAT)........................................... ...... …

 Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

3) Kwota netto dzierżawy  poz. 5  za okres 36 miesięcy     (bez VAT)............................................ ………………….       

 Słownie : ....................................................................................................................................................... 

stawka podatku VAT (%)............................................................................................... 

Cena brutto dzierżawy  poz. 5  za okres 36 miesięcy    ( z VAT) ...........................................................................

 Słownie: ........................................................................................................................................................

4) Wartość całkowita netto (poz. 1-5 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…

 Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..

stawka podatku VAT (%)............................................................................................... 

 Wartość całkowita brutto ( poz. 1-5) ( z VAT) ……………………………………………………….…..

 Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…

*Wartość brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę
WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

· zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań RKZ/ parametrów krytycznych, w ilości do wykonywanych badań tj. 120 000 badań we krwi z kapilary lub strzykawki  ( parametry zgodnie z zapisem wymagań Tabela nr 3 )  i 38 000 wapni zjonizowanych w osoczu wraz z dzierżawą 2 analizatorów przystosowanych do przeprowadzenia badań (umowa na okres 36 miesięcy);

· Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na 2 poziomach każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu

Wykonawca zapewni ponadto: 

1) 2 zestawy komputerowe oraz 1 drukarka dla dwóch stanowisk roboczych ( opis Tabela nr 4 ), które zapewnią  pracę w systemie informatycznym Eskulap 
2) udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w latach 2023r, 2024r, 2025r
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:

1. Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE – dla analizatora i odczynników

2. Pełna instrukcja obsługi oferowanego analizatora w wersji elektronicznej ( penedrive )

3. Potwierdzenie parametrów wymaganych Tabela nr 3 Lp. 3,5,6,9,10,11,12,13,14,15,19 oraz w przypadku spełnienia ocenianych parametrów technicznych Tabela nr 2 Lp. 1,2,3,4,5,6 Uwaga ! Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc – stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających spełnienie w/w parametrów

4. Spis wszystkich kaset / elementów wymienialnych oraz ich okresy gwarancji

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim w wersji elektronicznej 
- instrukcję obsługi  analizatorów w języku polskim w wersji elektronicznej  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych musi zapewnić wykonanie kontroli każdego dnia na 2 poziomach naprzemiennie 7 dni w tygodniu.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć (wg okresów ważności na pokładzie) i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie materiały  potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy zaoferowanych 2 analizatorów
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu tj. utworzenie stanowiska pracy

w pracowni Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium).

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres trwania umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski
Tabela nr 2:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

	L.p.
	Parametry oceniane
	Wymagana

odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

Tak/Nie
	Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków

(wypełnia Wykonawca)
	Sposób oceny

	1.
	Materiał badany: osocze, surowica, płyn mózgowo - rdzeniowy
	Tak/Nie
	Podać ……….

W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE
	
	Tak –5pkt

Nie – 0pkt

	2.
	Objętość próbki krwi do oznaczania wszystkich wymaganych parametrów ( Tabela nr 3 Lp. 9 ) ≤ 95 µl
	Tak/Nie
	Podać ……….

W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE
	
	Tak – 5pkt

Nie – 0pkt

	3.
	Wapń zjonizowany oznaczany w osoczu, bezpośrednio 
z probówki
	Tak/Nie
	Podać ……….

W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE
	
	Tak – 5pkt

Nie – 0pkt

	4. 


	Liniowość wapnia zjonizowanego co najmniej od  0,20  mmol/l
	Tak/Nie
	Podać ……….

W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE
	
	Tak – 10pkt

Nie – 0pkt

	5.


	Elektrody zabezpieczone membranami przed mikroskrzepami
	Tak/Nie
	Podać ……….

W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE


	
	Tak – 5pkt

Nie – 0pkt

	6. 


	Możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej przy użyciu oferowanych analizatorów
	Tak/Nie
	Podać ……….

W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE
	
	Tak – 5pkt

Nie – 0pkt

	7. 


	Graficzna interpretacja wyników równowagi kwasowo- zasadowej pacjenta
	Tak/Nie
	Podać ……….

W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE
	
	Tak – 5pkt

Nie – 0pkt


Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób  szczegółowo podany w tabeli/ach. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, a stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli. 
Aparaty: 

Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................   

Urządzenie /Typ: .............................................................................    

Rok produkcji: ……………..

Tabela nr 3:  Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych

	L.p.
	                      Parametry wymagane
	Wymagana odpowiedź
	Wykonawca poda wymagane informacje  zgodnie z poniższą tabelą

Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały  wskazane w miejscach „xxx”.

	1.
	2 jednakowe analizatory RKZ/parametrów krytycznych w pełni automatyczne –
 rok produkcji 2022, fabrycznie nowe.
Możliwość instalacji analizatorów do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
	Tak
	Podać……………

	2.
	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu (Powtarzające się awarie zespołu/podzespołu/modułu systemu analizatora w okresie 3 kolejnych miesięcy, skutkować będą wymianą analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)
	Tak
	Podać……………..

	3.
	Kalibracje automatyczne i na żądanie; czas pełnej kalibracji analizatora poniżej 10 minut,
łączny dobowy czas kalibracji analizatora nie dłuższy niż 1 godzina
	Tak
	Podać………………

	   4. 
	Natychmiastowe przerwanie kalibracji analizatora w celu wykonania badania „cito”
	Tak
	XXX

	5.
	Czas pomiaru wszystkich parametrów jednego badania maksymalnie do 80 sekund

	Tak
	Podać……………..

	6.
	Pełny cykl pomiaru i przygotowania do podania następnej próbki maksymalnie 160 sekund
	Tak
	Podać……………..

	7.
	Analizatory wyłącznie z jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów, z jedną elektrodą odniesienia

	Tak
	XXX

	8.
	Każda z elektrod/sensorów wymieniana niezależnie; po zużyciu każdej z elektrod/sensorów  

	Tak
	XXX

	9.
	Objętość badanej próbki  maksymalnie do 100 µl do pomiaru minimum następujących parametrów: 

pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, Na, K, Ca zjon., Cl
	Tak
	Podać………………

	10.

 
	Parametry mierzone:


	Tak
	Podać……………..

	
	pH    
	Tak
	

	
	pCO2     
	Tak
	

	
	pO2     
	Tak
	

	
	tHb
   
	Tak
	

	
	O2Hb
	Tak
	

	
	COHb
	Tak
	

	
	HHb
	Tak
	

	
	MetHb
	Tak
	

	
	s02    
	Tak
	

	
	Na

	Tak
	

	
	K

	Tak
	

	
	Cl
	Tak
	

	
	Ca zjonizowany

	Tak
	

	
	mleczany  
	Tak
	

	
	glukoza                              
	Tak
	

	11. 

	Parametry wyliczane:


	Tak
	Podać……….

	
	koncentracja jonów wodorowych
	Tak
	

	
	standardowe stężenie wodorowęglanów
	Tak
	

	
	hematokryt


	Tak
	

	
	całkowita zawartość dwutlenku węgla
	Tak
	

	
	standardowy nadmiar zasad we krwi
	Tak
	

	
	Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4


	Tak
	

	12.


	Parametry wprowadzane:


	Tak
	Podać………….

	
	temperatura pacjenta
	Tak
	

	
	numer identyfikacyjny pacjenta
	Tak
	

	13. 
	Podawanie badanego materiału bezpośrednio z :
	Tak
	Podać…………..

	
	                                                               kapilar
	Tak
	

	
	                                                               strzykawek
	Tak
	

	
	                                                               ampułek
	Tak
	

	14.
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary bez użycia adapterów  


	Tak
	Podać……………..


	15.
	Materiał badany: krew pełna heparynizowana (włośniczkowa, tętnicza, żylna);  materiał kontrolny


	Tak
	Podać……………….

	16.
	Automatyczny program kontroli jakości pozwalający zaprogramować terminy kontroli  przy użyciu automatycznego podajnika materiału kontrolnego oraz możliwość manualnego wykonania kontroli

	Tak
	XXX

	17.
	Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach.
Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli każdego dnia na 2 poziomach naprzemiennie 7 dni w tygodniu. 
Program kontroli jakości w oparciu o wykresy Levey-Jennings’a
	Tak
	XXX

	18

	Brak zewnętrznych (tj. poza obudową aparatu) butli z gazami kalibracyjnymi


	Tak
	XXX

	19.


	System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów
	Tak
	Podać……………..

	20.
	Odczynniki gotowe do użycia, konfekcjonowane oddzielnie, wymieniane w zależności od zużycia 


	Tak
	XXX

	21.
	Odprowadzanie ścieków do jednorazowych pojemników  


	Tak
	XXX

	22.
	Zapewnienie udziału w całorocznej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na lata 2023, 2024, 2025 (minimum 1 próbka w każdym miesiącu) – np. kontrola BC 31 firmy BIO-RAD 

Należy podać rodzaj zaoferowanej kontroli.


	Tak
	XXX

	23.
	Dostawa sprzętów w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy


	Tak
	XXX

	24.
	Instalacja , uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie materiały dostarcza Wykonawca)


	Tak
	XXX

	25.
	UPS podtrzymujący pracę aparatów wraz z urządzeniami współpracującymi;  przez minimum 20 minut; 

regularna kontrola/wymiana baterii UPS po stronie Wykonawcy 


	Tak
	XXX

	26.
	Dwukierunkowa współpraca aparatury z laboratoryjną siecią komputerową Eskulap 


	Tak
	XXX

	27.
	Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej Eskulap do 2 tygodni od instalacji analizatora


	Tak
	XXX

	28.
	Zdalny nadzór serwisowy oraz telefoniczny kontakt z serwisantem, pomoc doraźna przy analizatorze 


	Tak
	XXX

	29.
	Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora  przez okres trwania umowy, przeglądy analizatorów zgodnie z zaleceniami producenta, czas naprawy maksymalnie do 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego


	Tak
	XXX

	30.
	Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem


	Tak
	XXX

	31.
	Oprogramowanie aparatu w języku polskim 


	Tak
	XXX

	32.
	Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatora np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej


	Tak
	XXX


Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.
Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

Tabela nr 4: Wraz z dzierżawą wykonawca dostarczy zestaw komputerowy spełniający wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą:

	L.p.
	Parametry wymagane
	Wymagana odpowiedź
	Wykonawca poda wymagane informacje  zgodnie z poniższą tabelą

Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały  wskazane w miejscach „xxx”.

	1.
	Stacja robocza:
procesor: min. 6-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz

pamięć RAM: min. 16 GB 
	Tak
	XXX

	2.
	dysk twardy: SSD min. 250 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna zintegrowana z procesorem, 

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

karta wifi,

bluetooth,

obudowa typu Small Form Factory

porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min.1 port USB 3.1 i min. 2 porty USB 3.0
porty video: min. HDMI x1 I DisplayPort x 1
porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu 

klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie  typu Windows 10 Pro/ 64-bit., Microsoft Office 2021 Standard 64 bit
	Tak
	XXX

	3.
	Monitor:  min. 23,5 cali, rozdzielchość FullHD 1920 x 1080px, HDMI x1, DisplayPort x1, z głośnikami, matryca IPS.
	Tak
	XXX

	4.
	Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min
	Tak
	XXX

	5.
	Czytnik kodów kreskowych: portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix
	Tak
	XXX

	6.
	Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem  laboratoryjnym  a komputerem
	Tak
	XXX

	7.
	Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem  lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap
	Tak
	XXX


9

