Załącznik nr 2.1 do SIWZ  -  Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT SPECT/CT |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, nie wcześniej niż z 2020 roku (wszystkie elementy i części składowe systemów nowe, nieużywane i nierekondycjonowane) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia wyszczególnionych badań medycznych bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. System nie ma być prototypem, zaoferowane funkcjonalności skanera muszą być możliwe do prezentacji (na wezwanie zamawiającego) w zainstalowanym i pracującym skanerze (skanerach) na terenie PL lub EU. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania rutynowo badania SPECT/CT o długości minimum 159 cm |  |  | Długość ciągłego skanu SPECT/CT (przy jednej ciągłej spirali CT) = 159 cm = 0 pkt ≥ 160 cm = 1 pkt ≥ 171 [cm] = 2 pkt ≥ 181 [cm] = 3 pkt |
|  | Możliwość wykonania rutynowo tylko badania SPECT bez badania CT |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania rutynowo tylko diagnostycznego badania CT bez badania SPECT |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania, opracowania i raportowania wszystkich testów dotyczących SPECT i CT wg obowiązujących przepisów krajowych. |  |  | Bez punktacji |
|  | Średnica otworu gantry SPECT i gantry CT (cm) | ≥ 70, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podgląd położenia pacjenta na monitorze podglądu przy gantry aparatu: Jeden monitor podglądu dostępny z obu stron gantry (bez konieczności demontażu – na długim wysięgniku), prezentujący podgląd obrazu z obu detektorów, parametry pozycji gantry, parametry pozycji detektorów, parametry pozycji stołu, typ zainstalowanego kolimatora. | TAK, Załączyć zdjęcie skanera z monitorem |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski bezpieczeństwa STOP – wymagane do natychmiastowego awaryjnego zatrzymania ruchów systemu – umieszczone po obu stronach gantry. | TAK Załączyć zdjęcie skanera z obu stron |  | Bez punktacji |
|  | 2 piloty lub 1 pilot do obsługi systemu – dostępny/e po obu stronach gantry. | TAK , podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymagane zespolenie mechaniczne obu podsystemów SPECT i CT. Jedna obudowa dla obu podsystemów. | TAK Załączyć zdjęcie skanera z obudową i bez obudowy |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana komunikacja z innymi stacjami roboczymi, systemem PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| - II MODUŁ TK (tomografii komputerowej) |  |  |  |  |
|  | System TK: przeznaczony do korekcji pochłaniania, lokalizacji anatomicznej i diagnostyki radiologicznej metodą tomografii komputerowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba warstw - jednoczesnej akwizycji spiralnej, jak i aksjalnej, na poziomie submilimetrowym grubości pojedynczej warstwy ≥16 | TAK, podać liczbę warstw w akwizycji spiralnej |  | Bez punktacji |
|  | System posiada automatyczną modulację 3D prądu anody (mA) lampy w oparciu o topogram - w płaszczyźnie XY i osi Z. Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, nie tylko w oparciu o topogram - w danej projekcji - jednoczesna modulacja kątowa oraz wzdłużna (oś z), bez konieczności wykonywania dodatkowych ekspozycji. | TAK/NIE |  | Tak = 1 pkt Nie = 0 pkt |
|  | Możliwość uzyskania takiej samej jakości obrazu, dzięki oferowanym narzędziom, przy dawce mniejszej o co najmniej 40% w porównaniu z parametrami standardowymi dla oferowanego systemu TK, udokumentowana w danych producenta. | TAK Podać nazwę aplikacji/narzędzia i podać max. wartość % redukcji dawki |  | = 40% = 0 pkt ≥ 41% = 1 pkt ≥ 51% = 2 pkt ≥ 61% = 3 pkt |
|  | Odległość od ogniska lampy RTG do detektora (cm) przekładająca się na mniejsze parametry prądowo-napięciowe | ≤ 95 cm podać |  | Bez punktacji |
|  | Wybór napięć lampy RTG co najmniej w zakresie od 80 kV do 130 kV | TAK podać |  | 80 kV – 130 kV = 0 pkt 80 kV– 140 kV = 1 pkt |
|  | Maksymalny prąd anodowy lampy RTG (mA). | ≥ 340, podać |  | = 340 mA = 0 pkt ≥ 341 mA = 1 pkt ≥ 400 mA = 2 pkt |
|  | Pojemność cieplna lampy RTG (MHU) | ≥ 4,0 ,podać |  |  4,0 MHU = 0 pkt  5,0 MHU = 1 pkt  6,0 MHU = 2 pkt |
|  | Moc maksymalna generatora nominalna (kW) | ≥ 50, podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna grubość warstwy CT (mm) w akwizycji spiralnej 16- warstwowej | ≤ 0,625, podać |  | = 0,625 mm = 0 pkt < 0,625 mm = 1 pkt |
|  | Najkrótszy czas obrotu układu lampa rtg-detektor [s] | ≤ 0,5, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] | ≥ 100, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość skanu spiralnego [cm] | ≥ 159, podać |  | = 159 cm = 0 pkt ≥ 160 cm = 1 pkt ≥ 171 [cm] = 2 pkt ≥ 181 [cm] = 3 pkt |
|  | Długość skanu przeglądowego (topogram ) [cm] | ≥ 159, podać |  | = 159 cm = 0 pkt ≥ 160 cm = 1 pkt ≥ 171 [cm] = 2 pkt ≥ 181 [cm] = 3 pkt |
|  | Szerokość skanu przeglądowego [cm] | ≥ 50, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres zmienności pitch | ≥ 0,60 ÷ 1,75, podać |  | = 1,75 = 0 pkt ≥ 1,8 = 1 pkt ≥ 1,9 = 2 pkt ≥ 2,1 = 3 pkt |
|  | Najlepsza rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna), przy 50 % MTF [lp/cm] | ≥ 10,0 lp/cm podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna rozdzielczość niskokontrastowa, mierzona dla fantomu CATHPAN o średnicy 20 cm, przy warstwie 10 mm, dla różnicy kontrastu 3 HU, napięcia z zakresu 130-140 kV, mierzona w polu akwizycyjnym 50 cm | ≤ 5, podać [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczne pole widzenia modułu CT min. 50 cm z możliwością rozszerzenia w przypadku korekcji atentacji oraz lokalizacji anatomicznej do min. 70 cm | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna grubość warstwy uzyskana po rekonstrukcji dla akwizycji aksjalnej i spiralnej [mm] ≤ 0,625 mm | TAK Podać |  | = 0,625 mm = 0 pkt < 0,625 mm = 1 pkt |
|  | Algorytm iteracyjny służący do usuwania na obrazach TK artefaktów pochodzenia odmetalowego – od endoprotez i implantów, służący jednocześnie do korekcji pochłaniania w polu FOV min.50 cm. Podać nazwę licencji/oprogramowania algorytmu na skanerze do usuwania artefaktów i do AC. | TAK, Podać nazwę własną, opisać i podać szerokość FOV jego zastosowania |  | Algorytm działający w poszerzonym polu widzenia i do AC (70 cm) = 7 pkt Algorytm działający w 50 cm polu widzenia i do AC = 0 pkt |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny zapewniający redukcję dawki promieniowania do min. 50% w stosunku do dawki standardowej oferowanego tomografu. | TAK, Podać nazwę własną, krótko opisać, załączyć dane producenta dotyczące redukcji dawki |  | Algorytm działający w jednoczesnym połączeniu z algorytmem do redukcji artefaktów odmetalowych = 7 pkt Algorytm działający samodzielnie = 0 pkt Załączyć fragment instrukcji obsługi |
|  | Możliwość przeprowadzania wielokrotnych rekonstrukcji obrazu i reformatowania - równolegle do skanowania. Możliwość wprowadzenia do protokołu skanowania wczytania do min. 8 zadań rekonstrukcji. Zadania te są wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności opóźniania rozpoczęcia badania kolejnego pacjenta. Podać nazwę narzędzia, licencji i opisać działanie i liczbę realizowanych zadań rekonstrukcji. | TAK, Podać max.liczbę zadań, Opisać |  | Bez punktacji |
| - III MODUŁ SPECT |  |  |  |  |
|  | System dwugłowicowy, do wykonywania badań diagnostycznych: planarnych statycznych, planarnych bramkowanych, planarnych dynamicznych, planarnych techniką całego ciała, bramkowanych SPECT, SPECT/CT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu obu detektorów gammakamery wokół osi gantry | ≥ 540°, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kryształy scyntylacyjne gammakamery o grubości 3/8 cala; minimalna liczba fotopowielaczy w każdym z detektorów 59. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zmienna geometria detektorów – sterowana automatycznie - do badań kardiologicznych oraz badań pacjenta na łóżku/leżance szpitalnej: wymagane są ustawienia, w którym obie głowice znajdują się w jednej płaszczyźnie, lub jedna pod kątem dla półleżącego pacjenta i umożliwiają jednoczesne obrazowanie nad ciałem pacjenta oraz dodatkowo obrazowanie w pozycjach: siedzącej (detektory do środka / jeden wyżej drugi niżej oraz oba detektory na zewnątrz polem widzenia – jeden wyżej, drugi niżej), i dla pacjenta w pozycji stojącej – oba detektory w kierunku płaszczyzny pacjenta. | TAK Załączyć zdjęcia / fragment instrukcji obsługi itp. |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość (mechanizm) pochylenia przynajmniej jednego detektora gamma kamery wzdłuż osi łóżka skanera (określane jako: caudal tilt lub cephalic tilt), realizacja dla pacjenta ułożonego na stole skanera | TAK/NIE, Podać wartość kąta |  | TAK = 2 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Możliwość ustawienia detektorów pod kątem 180° (równolegle – np. do badań całego ciała i SPECT) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia detektorów pod kątem 90º, dostępna co najmniej dla kolimatorów LEHR (np. do badań kardiologicznychSPECT ), z możliwością zbliżenia głowic w trybie L do osi obrotu badania SPECT, z aktywnym w tym trybie 'body contouring" | TAK Załączyć zdjęcia |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prezentacja parametrów ilościowych w badaniach SPECT/CT w postaci SUV (Standard Uptake Value). Kalibracja za pomocą źródeł przygotowanych przez użytkownika dla minimum: 99mTc, 131-I, 123-I, 111Ind, 177Lu | TAK, Podać nazwę licencji |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja obrazów SPECT/CT dla matrycy 256x256 wraz z dedykowaną dla SPECT rekonstrukcją wykorzystującą do poprawy jakości obrazów dane surowe (raw data) ze skanu CT po ich sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU. Rozdzielczość objętościowa osiągana dzięki rekonstrukcji: na poziomie zliczeń 12 mln ≤ 3,0 mm, Niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający wydajnie przeprowadzenie w/w rekonstrukcji. Podać nazwę licencji (narzędzia), podać wartość uzyskiwanej rozdzielczości objętościowej w mm, oraz podać tytuły i załączyć do oferty minimum dwa artykuły, publikacje z zastosowaniem oferowanej licencji (dopuszczalna forma w j.ang.) | TAK/NIE, Podać |  | TAK = 15 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Możliwość wykonania badań kardiologicznych planarnych, SPECT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania badań SPECT w trybie wielołóżkowym (min. 5 x SPECT). | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość akwizycji danych niezbędnych do korekcji rozproszenia (scatter correction) min. dla 99mTc,131I, 123I, 111In, 67Ga | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnej akwizycji z min. 6 okien energetycznych | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwości założenia na detektory i przeprowadzania prawidłowej akwizycji na kolimatorach wymienionych w sekcji dot. kolimatorów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary pola widzenia detektora [FOV] (cm) | ≥ 53 x 38,7 cm Podać pole w cm2 |  | = 2.041 cm2 = 0 pkt > 2.041 cm2 = 1 pkt > 2.133 cm2 = 2 pkt |
|  | Zakres dostępnych energii (keV) | ≥40 - 600, podać |  | Bez punktacji |
| - IV PARAMETRY DETEKTORÓW |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzna geometryczna zdolność rozdzielcza (rozdzielczość przestrzenna) wg standardu NEMA): − FWHM (UFOV) ≤ 4,0 − FWTM (UFOV) ≤ 8,0 − FWHM (CFOV) ≤ 4,0 − FWTM (CFOV) ≤ 8,0 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzna jednorodność pola, nieskorygowana (wg standardu NEMA): • różniczkowa (UFOV) ≤ 3,0% • całkowa (UFOV) ≤ 4,0% • różniczkowa (CFOV) ≤ 2,5% • całkowa (CFOV) ≤ 3,0% | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzna liniowość przestrzenna („Intrinsic Spatial Linearity”): • różniczkowa (CFOV) ≤ 0,2 mm • całkowa (CFOV) ≤ 0,5 mm • różniczkowa (UFOV) ≤ 0,2 mm • całkowa (UFOV) ≤ 0,7 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzna energetyczna zdolność rozdzielcza wg standardu NEMA: ≤ 10 %. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość przestrzenna SPECT po rekonstrukcji iteracyjnej z narzędziami np. Evolution for Bone, Flash3D, itp. z rozproszeniem (kolimatory LEHR): centralna ≤ 6,5 mm, promieniowa ≤ 5,8 mm, styczna ≤ 5,2 mm. | TAK, podać nazwę oprogramowania i wartości w mm dla każdego wymiaru |  | centralna ≤ 5,9 mm = 1 pkt promieniowa ≤ 5,4 mm = 1pkt styczna ≤ 4,1 mm = 1 pkt |
| V KOLIMATORY |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia pacjenta przed zetknięciem się z elementami konstrukcyjnymi podczas wzajemnego ruchu w postaci bariery wiązki podczerwonej: System detekcji pacjenta musi być elementem konstrukcyjnym detektora - więc nie podlega demontażowi w przypadku wymiany kolimatora. | TAK, podać i załączyć potwierdzający fragment instrukcji obsługi skanera |  | Bez punktacji |
|  | Czujniki sytuacji kolizyjnych blokujące ruchy głowic i stołu pacjenta. - zabezpieczenie pacjenta przed zetknięciem się z elementami konstrukcyjnymi podczas ich ruchu, sterowanego zarówno automatycznie jak i ręcznie. - system dotykowy zabezpieczenia pacjenta (mata dotykowa) przed kolizją z płaszczyzną kolimatora pokrywa całą powierzchnię pola widzenia, będąc integralną i nieodłączną częścią konstrukcją kolimatora | TAK, podać i załączyć potwierdzający fragment instrukcji obsługi skanera |  | Bez punktacji |
|  | Kolimatory niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczości do np. 99mTc, typu: LEHR/LEHRS lub równoważne zgodnie z nomenklatura producenta (podać właściwą nazwę) o czułości systemowej ≥ 200 cpm/µCi @ 10 cm (pomiary wg standardów NEMA z max.tolerancji 10%) z minimalną rozdzielczością systemową przy 10cm ≤7,5 mm) - 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) | TAK, podać nazwę własną, wartość czułości i rozdzielczości |  | = 200 cpm/µCi = 0 pkt ≥ 202 cpm/µCi = 1 pkt ≥ 204 cpm/µCi = 2 pkt ≥ 206 cpm/µCi = 3 pkt |
|  | Kolimatory średnioenergetyczne, o czułości systemowej > 140cpm/µCi @ 10 cm (pomiary wg standardów NEMA z max.tolerancji 4%) - 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) | TAK, Podać (w tym podać nazwę własną) |  | = 140 cpm/µCi = 0 pkt ≥ 180 cpm/µCi = 1 pkt ≥ 220 cpm/µCi = 2 pkt ≥ 260 cpm/µCi = 3 pkt |
|  | Kolimatory wysokoenergetyczne - 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) | TAK Podać (w tym podać nazwę własną) |  | Bez punktacji |
|  | Kolimatory niskoenergetyczne, ultra wysokiej rozdzielczości - o rozdzielczości systemowej FWHM przy 10 cm ≤ 6,2 mm - 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) | TAK Podać (w tym podać nazwę własną) |  | Bez punktacji |
|  | Wózek lub wózki (opisać, podać ile szt.) do oferowanych 4 par kolimatorów | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przechowywania 2 par zaoferowanych kolimatorów w systemie 4 szuflad umieszczonych w stole skanera, eliminujący konieczność wykorzystania jakichkolwiek wózków dla załadowanych tam kolimatorów (opisać) | TAK / NIE opisać |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Wymiana kolimatorów – zautomatyzowana w znaczeniu eliminacji korzystania z dodatkowych narzędzi typu śrubokręty, klucze itp. Wymagane automatyczne pozycjonowanie detektorów gamma kamery względem wózka dedykowanego dla przechowywania kolimatorów lub względem innego użytego systemu do podawania kolimatorów podczas ich zakładania i zdejmowania. | TAK Załączyć fragment Instrukcji obsługi dla potwierdzenia |  | Bez punktacji |
|  | Wymiana kolimatorów w pełni zautomatyzowana w znaczeniu braku jakichkolwiek czynności manualnych przy systemie szuflad i załadowanych tam kolimatorów – w tym LEHR przy ich wymianie, a działanie ogranicza się do zadania na monitorze przy gantry określonego zlecenia dla systemu. | TAK / NIE Podać i opisać nazwę licencji/narzędzia i Załączyć fragment Instrukcji obsługi dla potwierdzenia |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
| VI Łóżko pacjenta (stół) |  |  |  |  |
|  | Minimalne dopuszczalne obciążenie stołu [kg] | >220, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik pochłaniania dla ruchomego blatu stołu dla promieniowania gamma o energii 140 keV [%] | < 10, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od podlogi [cm] | ≤ 60, Podać |  | Bez punktacji |
| VII AKWIZYCJA PLANARNA, SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA |  |  |  |  |
|  | Rozmiar dostępnych ramek [piksele x piksele] 128 x 128, 256 x 256, 512 x 512 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badanie planarne bramkowane sygnałem EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badanie planarne bramkowane sygnałem EKG – matryca 64x64,128x128 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość skanu całego ciała [cm] | ≥200 , Podać |  | Bez punktacji |
|  | Odwzorowanie konturu pacjenta „on line” w trakcie akwizycji całego ciała | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII TOMOGRAFIA EMISYJNA SPECT, BRAMKOWANY SPECT |  |  |  |  |
|  | Geometria ustawienia detektorów (dostępne kąty w badaniu SPECT – min. 180º, 90º) [º] | TAK podać dostępne kąty |  | Bez punktacji |
|  | Tomografia SPECT bramkowana sygnałem EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczasowej rejestracji /akwizycji danych SPECT bramkowanych i niebramkowanych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odwzorowanie konturu pacjenta w trakcie akwizycji | TAK podać oferowany parametr (w jakiej najmniejszej odległości od kolimatorów w mm) |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja SPECT w trybach: - step and shot (zatrzymanie i rejestracja ramki) - continous (rejestracja ramek podczas ruchu gantry) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System bramkowania sygnałem EKG, służący do wykonywania badania w trybie GATED SPECT. Wyprowadzenie kabla EKG pacjenta bezpośrednio z gniazda przyłączeniowego umieszczonego w poruszającym się blacie stołu. | TAK |  | Bez punktacji |
| IX SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH (Stacja akwizycyjna) |  |  |  |  |
|  | Jeden system ze wspólnym interfejsem użytkownika, sterujący procesem akwizycji badań SPECT i CT, pozwalający na prezentację badań SPECT, SPECT/CT i CT z możliwością sklonowania funkcjonalności monitora podglądu na stacji Operatora. System pracujący w systemie „dual-monitor” z 2 monitorami do zastosowań medycznych, każdy o przekątnej ekranu ≥ 19”, z twardym dyskiem lub dyskami o łącznej pojemności fizycznej min. 3 TB | TAK, Opisać. Podać pojemność dysków |  | = 3 TB = 0 pkt ≥ 4 TB = 1 pkt ≥ 5 TB = 2 pkt |
|  | Tworzenie własnych protokołów akwizycyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wprowadzanie danych kolejnych pacjentów w trakcie trwania bieżącej akwizycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie kalibracji gammakamery przez użytkownika (kalibracja jednorodności bez kolimatora, kalibracja jednorodności z kolimatorem, kalibracja centrum rotacji, kalibracja okna energetycznego, kalibracja fotopowielaczy) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie kontroli jakości skanera przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola jakości – bez fizycznego udziału Operatora, zlecana np. na określoną godzinę do wykonania przez system, z automatycznym zdjęciem i założeniem ponownym kolimatorów LEHR. Dostawa początkowa źródeł długożyciowych (przechowywanych w łóżku pacjenta między procedurami kontrolnymi z ich użyciem) w określonym przez użytkownika terminie). Wymiana źródeł do kalibracji jednorodności wewnętrznej, odbiór i utylizacja zużytych źródeł przy ich wymianie na nowe w czasie trwania gwarancji. Dostawa i instalacja źródeł będzie możliwa po uzyskaniu stosownych zezwoleń PAA przez Użytkownika i przekazaniu ich do wykonawcy. | TAK/NIE, Podać Nazwę narzędzia/licencji Podać źródła kalibracyjne i ich aktywność |  | TAK – 15 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) poprzez protokół DICOM z obsługą poniższych klas: - wysyłanie badań - otrzymywanie listy roboczej (work list) - zapytanie o badania - drukowanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja rekonstrukcji typu FBP (Filter Back Projection), OSEM2D i OSEM3D oraz korekcji: SC i AC na stacjach lekarskich lub na stacji akwizycyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD w formacie DICOM 3.0, wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań | TAK |  | Bez punktacji |
| X SERWER APLIKACYJNY Z 3 STANOWISKAMI LEKARSKIMI |  |  |  |  |
|  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub rozbudowa serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego. W wyniku dostawy lub rozbudowy wymagane jest uzyskanie pełnej funkcjonalności całego systemu opisanej w następnych punktach tej sekcji, zarówno pod względem jakościowym jak też ilościowym. Minimalne parametry serwera: •pamięć RAM: min. 96 GB •wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej •pojemność macierzy: min. 3TB •napęd optyczny: DVD RW •klawiatura, mysz | Tak opisać zaoferowane rozwiązanie |  | Bez punktacji |
|  | 3 zestawy stanowisk lekarskich , każde wyposażone w: • Para monitorów diagnostycznych do wyświetlania obrazów monochromatycznych i kolorowych, o rozdzielczości 1600x1200 pikseli, min. przekątnej 21-cali • jeden monitor do opisów o przekątnej min. 19”, • komputer PC wyposażony w min. 16 GB RAM, dysk min. 250 GB, Windows 10, klawiatura, mysz, UPS | Tak opisać zaoferowane rozwiązanie |  | Bez punktacji |
|  | System stacji lekarskich musi pracować w oparciu o serwer aplikacyjny wraz z modelem licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC/serwer mający dostęp do serwera aplikacyjnego. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze bez konieczności ściągania badania na stację kliencką, pozwalająca na otwarcie dowolnego badania z użyciem stosownej aplikacji z dowolnej stacji lekarskiej będącej klientem serwera aplikacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs HL7 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: • DICOM print • DICOM storage • DICOM storage commitment • DICOM query and retrieve • DICOM Modality Worklists | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Serwisowanie, proaktywne monitorowanie zdarzeń oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego umożliwia aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania), | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość instalacji w obrębie serwera aplikacyjnego aplikacji firm trzecich, w pełni zintegrowanych z oprogramowaniem serwera aplikacyjnego (instalacja aplikacji w bezpiecznym środowisku serwera aplikacyjnego), pozwalająca na natychmiastowe otwieranie z dowolnego stanowiska klienckiego dowolnego badania dostępnego w ramach serwera aplikacyjnego z stosowną aplikacją firm trzecich, bez konieczności przesyłania badania do odrębnej stacji. Możliwość instalacji aplikacji w wersjach testowych, czasowych lub w innym elastycznym planie subskrypcyjnym. Dostępność zaawansowanych aplikacji do oceny badań CT/MR, min aplikacje firm: • SyMRI NEURO firmy SyntheticMR • cvi42 firmy Circle • CAAS Solutions firmy Pie Medical Imaging • Mimics inPrint firmy Materialise, • mint Lesion firmy mint medical | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt NIE – 0 pkt |
|  | Podstawowe oprogramowanie kliniczne dostępne i możliwe do pełnego wykorzystania jednoczasowo na wszystkich dostarczonych stanowiskach lekarskich | Tak |  | Bez punktacji |
| XI Podstawowe oprogramowanie kliniczne: |  |  |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/kardiologiczna. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych SPECT-CT, CT, MR, PET-CT. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacje Cine | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów) skojarzony z zastosowaną aplikacją np. kardiologiczna/naczyniowa/onkologiczna. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość indywidualnego dopasowania układu wyświetlania przez każdego użytkownika z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskich monitorów diagnostycznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontraktowanego drzewa naczyniowego w badaniach CT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT,MR,PET | Tak/Nie |  | TAK = 2 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | Tak/Nie |  | TAK = 2 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Podstawowa kwantyfikacja PET i SPECT, łącznie z SUV | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Interaktywne obrazowanie spektralne (dwuenergetyczne) umożliwia zmianę poziomów keV (z zakresu min. 40 - 190keV ) bezpośrednio w podstawowym przepływie pracy, a także wizualizowanie map jodu, mieszanych i wirtualnych obrazów bez kontrastu (VNC) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika Kolorowa wizualizacja wysegmentowanych zmian w 3D, pomiędzy badaniem bieżącym a poprzednim (Trending), tj np.: • zmiana wyświetlona na zielono: oznacza zmniejszenie w odniesieniu do badania poprzedniego, • na żółto: bez zmian, • na czerwono: powiększenie zmiany | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Fotorealistyczne rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering (CRT), bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące realistyczny rendering: kształtów, rozpraszania światła, głębokości (cieni). W przeciwieństwie do tradycyjnych metod VRT, które śledzą pojedynczy prosty promień światła przez każdy piksel do danych, CRT śledzi setki lub tysiące ścieżek fotonów na piksel. Ostateczny obraz jest uzyskiwany iteracyjnie poprzez stopniowe uśrednianie licznych próbek Monte Carlo reprezentujących promieniowanie pochodzące z losowych kierunków ze światłem rozproszonym wiele razy wzdłuż każdej ścieżki światła. Do oświetlenia danych wykorzystuje się fotograficzne mapy światła o wysokim zakresie dynamicznym (HDR). Takie zdjęcia panoramiczne wychwytują światło docierające do danych z dowolnego kierunku i prowadzą do naturalnego wyglądu danych. Naturalne oświetlenie w połączeniu z dokładną symulacją rozpraszania i absorpcji fotonów tworzy fotorealistyczne obrazy, które przypominają wiele efektów cieniowania, które można zaobserwować w naturze | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
| XII Zaawansowane oprogramowanie kliniczne: |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalności przeznaczone do ilościowej i jakościowej interpretacji obrazów uzyskiwanych w badaniach NM, SPECT, SPECT/TK, PET/TK i PET/MR. Funkcja obsługuje przetwarzanie końcowe, wizualizację i odczyt ogólnych obrazów planarnych statycznych, dynamicznych i z bramkowaniem, uzyskanych technikami nuklearnymi, oraz obrazów SPECT i PET -statycznych, dynamicznych i z bramkowaniem. Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przetwarzanie badań SPECT, SPECT/CT poszczególnych organów (Organ Based Processing) min.: •Cardiac Planar Gated Blood Pool, •Analiza płuc, •Analiza tarczycy, •Analiza nerek, •Analiza opróżniania żołądka, •Analizy wątrobowo-żółciowe •Manipulacja obrazami NM oraz wykonywanie obliczeń arytmetycznych dla tych obrazów, takich jak badanie krzywych, matryce filtrujące, maskujące i regulacyjne, dodawanie, odejmowanie, odejmowanie skalowane, mnożenie, dzielenie, średnia geometryczna oraz scalanie statyczne •Kontrola jakości: Ocena ruchu oraz jakości na podstawie obrazów kinowych oraz linii referencyjnej, która odpowiada sinogramowi, linogramowi oraz sumarycznemu obrazowi, automatyczna i ręczna korekcja ruchu, przegląd bramkowanych histogramów Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet onkologiczny do oceny badań MN: •Kwantyfikacja funkcjonalna, w tym (SUV), wartość szczytowa (Peak), objętość metabolicznie aktywnego guza (MTV), całkowita glikoliza zmiany patologicznej (TLG)/całkowita aktywność; •Raportowanie oraz ocena kwantyfikowalnej odpowiedzi na leczenie poprzez automatyczną segmentację jednego i wielu ognisk jednocześnie (np. przy chłoniakach) oraz obliczanie wpływu nowotworu na funkcjonowanie całego organizmu lub określonego regionu ciała (MTV oraz TLG/całkowita aktywność) •Narzędzia hybrydowe do łatwego wykonywania pomiarów funkcjonalnych oraz anatomicznych, PET/CT i SPECT/CT Hybrid VRT •Obliczanie progu PERCIST Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji TK zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI. i objętości. Oprogramowanie do automatycznego pomiaru, w badaniach porównawczych TK zmian ogniskowych narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 1.1, WHO danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego (w jednostkach miary i procentowo), oceną dynamiki wielkości zmian w tym czasu podwojenia zmiany. Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. | TAK / NIE Przy TAK podać ilość licencji |  | 2 licencje = 10 pkt 1 licencja = 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość klasyfikacji w badaniach PET zmian w węzłach chłonnych wg klasyfikacji Deauville. Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK / NIE |  | TAK = 2 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Możliwość porównywania badan PET z różnych aparatów, wykonanych przy różnych parametrów rekonstrukcji (technologia EQ-PET lub równoważna). Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK / NIE |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Zintegrowany system opisowy w obrębie serwera aplikacyjnego, dla badań onkologicznych, pozwalający na automatyczne nanoszenia wymiarów i położenia zmian na piktogramie narządu/struktury anatomicznej, z możliwością dołączenia do wyników obrazów referencyjnych wybranych w trakcie opisu. Możliwość monitorowania odpowiedzi na leczenie z generowaniem wyników graficznych i w tabelach (eksport CSV). Możliwość edycji i tworzenia sekcji oraz list wyboru. Możliwość tworzenia nowych sekcji sprawozdawczych lub modyfikowania istniejących sekcji w celu dostosowania treści raportu do określonych potrzeb klinicznych. Raporty opisowe z eksportem do formatów doc, pdf, email, schowka systemowego. Eksport raportów do PACS, wsparcie dla formatów: ASCII Text, CDA Level 3, PDF | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Możliwość eksportu badań np. na USB wraz z przeglądarką i możliwość przedstawienie przypadków MI na interdyscyplinarnym konsylium onkologicznym (tumor board), spotkaniu zespołu wielodyscyplinarnego lub na konferencji z materiałem dowodowym z serwera aplikacyjnego nawet w przypadku braku połączenia z systemem stacji lekarskich lub siecią kliniczną | TAK/NIE |  | TAK = 3 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Ocena objętościowych obszarów zainteresowania podczas akwizycji dynamicznych PET, generowanie krzywych czasowych aktywności (TAC) do standardowych wskaźników PET Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK/NIE |  | TAK = 3 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Rozszerzone raportowanie obejmujące umieszczanie w raportach poniższych parametrów: Lung RADS, dla badań przesiewowych płuc CT: Klasyfikacja typu TNM (classification oraz Staging): T opis guza pierwotnego, czy wpływa na otaczającą tkankę, N opis przylegających (lokalnych) węzłów chłonnych, powiązanych z guzem, M opis rozprzestrzeniania się guza pomiędzy częściami ciała (przerzuty) LI-RADS: opis zmian wątrobie (HCC) w badaniach CT i MR) | TAK/NIE |  | TAK = 3 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Współpraca z systemami do planowania radioterapii, umożliwiająca: wizualizacja serii bramkowanych CT, jako sceny ruchome Cine, konwersja wysegmentowanych struktur CT, PET, SPECT do obiektów RT Structure Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narządów krytycznych. Oprogramowanie umożliwia: możliwość konturowania w oparciu o badania CT, MR, PET, PET/CT, 4D CT, obrazach dynamicznych CT/MR (np. perfuzja), równolegle na wielu zestawach danych dostępność ręcznych i półautomatycznych narzędzi segmentacji, z możliwością konturowania w dowolnych przekrojach, kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania możliwość konturowania organów wrażliwych, z użyciem funkcji autokonturowania (dla mózgu, serca, płuc, wątroby, nerek, główki kości udowej). Fuzja obrazów w oparciu o matrycę prostą oraz deformacyjną możliwość konturowania po odcieniach szarości w badaniach MR oraz po wartościach SUV w badaniach PET wyświetlanie do 4 fuzjowanych serii zdjęć równocześnie, co najmniej: PET/CT, MR/CT, CT/CT propagacja konturu z jednej fazy 4D do innych faz oddechowych propagacja struktur pomiędzy badaniami z wykorzystaniem rejestracji deformacyjnej tworzenie punktów referencyjnych wyświetlanie dawek terapeutycznych zgodność z standardem DICOM oraz IHE-RO Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |
|  | System zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadająca w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na system serwera aplikacyjnego min. 60 miesięcy. Gwarancja, rozumiana jako zapewnienie prawidłowego działania oferowanego rozwiązania i świadczenie usług serwisowych. W przypadku rozbudowy serwera dopuszcza się wykorzystanie aktualnie posiadanej umowy serwisowe na serwer aplikacyjny z przedłużeniem do wymaganego okresu. Zakres usług: Serwis świadczony jest w trybie 5 x 9 co oznacza że zgłoszenia serwisowe będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Zgłoszenia przyjmowane drogą mailową oraz telefonicznie przez 24h na dobę. Wsparcie aplikacyjne w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu. Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w serwerze. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| XIII INNE |  |  |  |  |
|  | Komplet podpór do akwizycji pacjenta (minimum): uchwyt do głowy (przy badaniach mózgu) uchwyt do rąk (przy badaniach SPECT i GSPECT serca) podpórki pod ramiona (przy badaniach typu całego ciała), pod kolana, pod głowę. Taśmy/pasy unieruchamiające podczas akwizycji SPECT z rękami wzdłuż ciała | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fantomy niezbędne do wykonywania testów jakości i kalibracji modułu CT wraz z oprogramowaniem – zgodne z wymogami rozporządzenia MZ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość realizacji procedury kontroli jakości systemu hybrydowego SPECT/CT wg Rozporządzenie MZ (Dz.U. 2017 r. poz. 884) oraz testów gammakamery wraz z dostarczeniem wszystkich potrzebnych instrukcji, fantomów do SPECT oraz dołączyć fantomy dostarczane przez Producenta.. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Źródło płaskie Co57 o aktywności 20 [mCi] wielkością dostosowane do wymiarów detektorów gammakamery. Dostarczenie po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Aktywność skalibrowana na czas dostawy (+/- 2 tygodnie). Jeśli Wykonawca udzielił odpowiedzi TAK dla Automatycznej kontroli jakości ze źródłami kalibracyjnymi zamkniętymi – pisze w rubryce odpowiedzi parametru oferowanego: „automatyczna kontrola jakości ze źródłami kalibracyjnymi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie awaryjne UPS dla gammakamery części SPECT, stacji akwizycyjnej i stacji opracowania badań – pozwalające na bezpieczne zamknięcie systemu przy nagłym braku dostawy prądu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja świetlna włączonego urządzenia CT oraz sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy ekspozycji dla promieniowania RTG. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Testy akceptacyjne odbiorcze i specjalistyczne po instalacji dla gamma kamery SPECT i CT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Duplikator płyt CD/DVD z możliwością bezobsługowego nagrywania badań w formacie DICOM (wysyłanych przez sieć ze stacji) i tworzenie nadruków. Z wszystkimi akcesoriami umożliwiającymi realizacje funkcji (oprogramowanie, komputer etc.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wydajna drukarka kolorowa laserowa obsługująca standard DICOM. Kompatybilna z dostarczonym sprzętem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z posiadanym prze z Zamawiającego systemem RIS/PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| XIV POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie wykonawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Montaż mechaniczny urządzenia – we wskazanych pomieszczeniach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z oferowanego systemu, urządzeń zasilających, peryferyjnych i komputerów należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system zapewniający pracę systemu w warunkach zgodnych z wytycznymi producenta UWAGA: po stronie Wykonawcy wszystkie ewentualne prace i czynności projektowe i wykonawcze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia instalacyjna – minimalne wymiary pomieszczenia gammakamery i sterowni [m2] | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA] | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W obrębie pomieszczeń i ich otoczeniu – przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie dróg transportu, otworów montażowych oraz innych niezbędnych obiektów i czynności (dźwig) związanych z realizacją przedmiotu zamówienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych dla nowej pracowni w Budynku nr 4 COZL. Zatwierdzenie projektu w Sanepid Lublin. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet osłon : - fartuch dwustronne (0,35 mmPb) – 4 szt. - fartuch jednostronne (0,35 mmPb) – 2 szt. - okulary ochronne bez dioptrii – 6 szt. - osłona tarczycy (0,5 mmPb) – 6 szt. - parawan ochronny – 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| GWARANCJE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla skanera oraz wszystkich współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] min 24 miesiące – max 60 miesięcy | TAK |  | =24 miesiące – 0 pkt Za każde dodatkowe 12 miesięcy – 10 pkt Max 30 punktów za 60 miesięcy |
|  | Zapewnienie dostępu części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital nie mógł korzystać ze sprzętu, (nie dotyczy okresu planowanych przeglądów) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK |  | Bez punktacji |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |
|  | Serwis autoryzowany w Polsce (nazwa i adres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 24 [godz.] w dni robocze pn-pt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy. Jako podzespół Zamawiający rozumie elementy składowe wymienionych wyżej urządzeń wchodzących w skład SPECT/CT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze pn-pt , od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 8 dni roboczych pn-pt od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Struktura serwisowa zapewniająca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | Bez punktacji |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzeń w terminie uzgodnionym; w razie potrzeby możliwość telefonicznego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie (do 6 -ciu miesięcy) Łącznie 10 dni szkoleń 8h/ dzień. 5 dni po uruchomieniu a pozostałe 5 dni w czasie trwania gwarancji. Szkolenia wymagające izotopów po uzyskaniu pozwoleń PAA. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego z zakresu akwizycji, kalibracji i kontroli systemu i podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych. W tym: 6 dni szkoleń 8h/ dzień dla techników. 4 dni dla fizyków po uruchomieniu. Dla obu grup - dodatkowo po 2 dni w czasie trwania gwarancji. Szkolenia wymagające izotopów po uzyskaniu pozwoleń PAA. W razie potrzeby możliwość telefonicznego wsparcia technicznego w początkowym okresie (do 6 -ciu miesięcy) | TAK |  | Bez punktacji |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. (wykaz środków do czyszczenia dostarczony wraz z urządzeniami) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................