Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ……………………………………………………………………………..

Producent : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ..……………………………………………………………………………………………………..….…………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………….……….

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieużywany detektor współpracujący z posiadanym aparatem RTG Multix Fusion MAX (nr seryjny: 10548). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Detektor bezprzewodowy umożliwiający pracę zarówno w stole jak i poza nim. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora co najmniej 42 cm x 34 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) co najmniej 6,5 mln. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela mniejszy niż 150 µm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głębia bitowa akwizycji na detektorze większa niż 15 bitów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna waga detektora 3,5 kg. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Udźwig detektora dla pacjenta stojącego na nim co najmniej 100 kg (przy wolnej ekspozycji). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim co najmniej 130 kg (przy wolnej ekspozycji). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora w detektorze. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwości ładowania baterii detektora w szufladzie w stole aparatu RTG. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CSI). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Detektor posiada zintegrowany uchwyt do trzymania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na co najmniej 6 miesięcy. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: W kolumnie  „Parametry” wpisano minimalne wymagane parametry. 
Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................………………………………

Dokument w postaci elektronicznej powinien

być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy