Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.7.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % |  |  | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| I | Zakup angiografu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Usługa -dostawa, instalacja, szkolenia. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| I Zakup angiografu . II Usługa - dostawa, instalacja, szkolenia. |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2024 |  |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |
|  | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - kardiologicznych |  |  |  |  |
|  | Statyw: |  |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do sufitu na szynach jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta do ściany za głową i zwiększenie dostępu do pacjenta na stole ze wszystkich stron lub statyw mocowany do podłogi z silnikowym ustawieniem statywu w pozycji parkingowej, odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron |  |  |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie badań w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz z obu boków stołu pacjenta) bez zmiany ułożenia pacjenta |  |  |  |  |
|  | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji parkingowej |  |  |  |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie |  |  |  | Tak, po obu stronach statywu – 1 pkt Nie, po jednej stronie statywu – 0 pkt |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) min. 195 cm |  |  |  | ≥200 cm – 2 pkt 196 cm – 200 cm – 1 pkt 195 cm – 0 pkt |
|  | Głębokość ramienia C mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia > 90 cm |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta minimum 210° |  |  |  | 210°- 0 pkt ≥ 211°– 2 pkt |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta minimum 90° |  |  |  | 90° - 0 pkt ≥ 91° – 2 pkt |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta minimum 18°/s |  |  |  | 18°/s - 0 pkt >18°/s - 2 pkt |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta minimum 18°/s |  |  |  | 18°/s - 0 pkt, >18°/s - 2 pkt |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej minimum 40°/s |  |  |  | 40°/s – 0 pkt ≥ 41°/s – 2 pkt |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i przesłon dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub rozwiązanie elektroniczne |  |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D |  |  |  |  |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych – statycznych lub dynamicznych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pamięć pozycji statywu min. 50 pozycji |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID i położenie przesłon oraz przesłon półprzepuszczalnych, powiększenia detektora (FOV) w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją. Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (np. angulacja ramienia C, FOV, pozycja stołu, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) |  |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu i stołu przy stole pacjenta (pulpit sterujący) |  |  |  |  |
|  | Dedykowany wózek umożliwiający instalacje pulpitu sterującego ruchami statywu i/ lub dodatkowy (drugi) panel sterujący zainstalowany po drugiej stronie stołu |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Stół pacjenta |  |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny, mocowany na stałe do podłogi, z pływającym blatem |  |  |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 110 cm |  |  |  | <111 cm – 0 pkt ≥ 111 cm – 2 pkt |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta min. 30 cm |  |  |  | 30 cm – 0 pkt ≥ 31 cm – 2 pkt |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej (°) Zakres ≥240° |  |  |  | 240°– 0 pkt ≥241°- 2 pkt |
|  | Pochylanie stołu do pozycji Trendelenburg i anty-Trendelenburg |  |  |  |  |
|  | Blat z włókna węglowego z wycięciem na głowę pacjenta, Szerokość blatu minimum 48 cm |  |  |  | 48 cm – 0 pkt ≥ 49 cm – 2 pkt |
|  | Długość płyty pacjenta ≥ 290 cm |  |  |  | 290 cm – 0 pkt ≥ 291 cm – 2 pkt |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu ≥ 120 cm (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) |  |  |  | 120 cm – 0 pkt ≥ 121 cm – 2 pkt |
|  | Regulacja wysokości stołu min. 25 [cm] |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 300 [kg] |  |  |  | 300 kg – 0 pkt ≥ 301 kg – 2 pkt |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza podanego powyżej dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności ≤ ekwiwalent 1,5 mmAl |  |  |  | < 0,9 – 2 pkt 0,9 – 1,5 – 1 pkt = 1,5 – 0 pkt |
|  | Akcesoria min.: - materac na długość blatu , - system do zamocowania pałąka w kształcie litery L do mocowania kotary na wysokości głowy pacjenta - podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, - podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji z regulacją wysokości i materacem, - statyw na płyny infuzyjne, - zestaw podkładek (przepuszczalnych dla promieniowania rtg) pod ramiona, zakrzywionych ku górze, zabezpieczających przed spadaniem kończyn górnych, - zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się ze wsuwanej pod materac i stabilizowanej pod ciężarem pacjenta, przeziernej dla promieniowania, wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania regulowanej podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; |  |  |  |  |
|  | Stół z okablowaniem w kanałach kablowych podłogi przystosowanym do instalacji IVUS/FFR |  |  |  |  |
|  | Generator w.cz. |  |  |  |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa [kW] nie mniejsza niż 100kW |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji < 1 ms |  |  |  | 1 ms – 0 pkt <1 ms – 2 pkt |
|  | Zakres napięć min. 50-125 kV, |  |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk |  |  |  |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych |  |  |  |  |
|  | Włącznik ekspozycji (nożny) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej i włącznik ekspozycji w sterowni |  |  |  |  |
|  | Sposób regulacji parametrów ekspozycji Wersja 1 W oparciu o analizę w czasie rzeczywistym parametrów uzyskiwanego obrazu dopasowanego do indywidualnych preferencji operatora Wersja 2 W oparciu o ilość promieniowania rejestrowaną na wejściu detektora lub inne |  |  |  | Wersja 1 – 2 pkt Wersja 2 – 0 pkt |
|  | Dopasowanie widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka, gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Dotyczy nożnego włącznika ekspozycji w technologii bezprzewodowej w sali badań, opisanego w punkcie IV.49.Min. 2 dodatkowe (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej), konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa z obniżoną dawką na impuls, zwalnianie hamulców blatu stołu) |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Lampa RTG / przysłony |  |  |  | Podać typ lampy: |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa |  |  |  | 2 ogniska – 0 pkt 3 ogniska i więcej – 2 pkt |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) |  |  |  |  |
|  | Wymiar największego ogniska < 1 mm |  |  |  | 1 mm – 0 pkt <1 mm – 2 pkt |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska Min. 65 kW |  |  |  | 65 kW – 0 pkt >66 kW – 2 pkt |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska < 0,6 mm |  |  |  | 0,6 mm – 0 pkt < 0,6 mm – 2 pkt |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska min. 30 kW |  |  |  | 30 kW – 0 pkt >30 kW – 2 pkt |
|  | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów |  |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy |  |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 5000 kHU |  |  |  | 5000 kHU – 0 pkt >5000 kHU – 2 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 7000 kHU |  |  |  | 7000 kHU – 0 pkt >7000 kHU – 2 pkt |
|  | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska ≥ 140 [mA] |  |  |  | 140 mA – 0 pkt >140 mA – 2 pkt |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h (podanie wartości promieniowania przeciekowego kołpaka przy 125 kV, 3500 W i w odległości 1 m spełni wymagania Zamawiającego). |  |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla min. 15min) [W] >2000 W |  |  |  |  |
|  | Przysłona prostokątna |  |  |  |  |
|  | Min. 1 filtr półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu, dla aplikacji kardiologicznych |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,9 mm Cu |  |  |  |  |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej nie mniejsza jak 3 |  |  |  | 3 stopnie – 0 pkt powyżej 3 – 2 pkt |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej |  |  |  |  |
|  | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |  |
|  | Detektor matrycowy o wymiarach przekątnej nie mniej niż 29 cm i nie większej niż 45cm |  |  |  |  |
|  | Wartość typowa DQE > 73 % |  |  |  |  |
|  | Wielkość pixela < 200 μm |  |  |  | 200 μm – 0 pkt < 200 μm – 2 pkt |
|  | Monitor obrazowy w sali zabiegowej o przekątnej min. 55”, z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora z min 3 stron stołu. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów systemów elektroanatomicznych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Osłona dla monitora opisanego powyżej z materiału antyrefleksyjnego, zmniejszająca ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu i zabezpieczająca go przed działaniem cieczy z możliwością łatwego (bez użycia narzędzi) jej zdemontowania w celu umycia. |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Co najmniej 9 wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI oraz VGA, obraz live, obraz referencyjny, hemodynamika, rekonstrukcje 3D, możliwość podłączenia USG, , US wewnątrznaczyniowego, system elektroanatomiczny 3D) Rozmieszczenie gniazd wejściowych na sali zabiegowej, w tym z tyłu monitora, jak i w sterowni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym |  |  |  |  |
|  | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą ,,przyciągnij i upuść” |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów. Możliwość zmiany rozmiaru obrazu wideo w czasie rzeczywistym i dostosowywania układu ekranu podczas procedury bez korzystania z ustawień konfiguracji. Możliwość tworzenia dowolnej liczby elastycznych układów ekranów |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Standard obrazów DICOM |  |  |  |  |
|  | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole |  |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie (gniazdo) sygnałów obrazu live i referencyjnego umożliwiające transmisję poza pracownię. |  |  |  |  |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych) o przekątnej minimum 24" |  |  |  |  |
|  | System cyfrowy, postprocessing, obrazowanie 3D, archiwizacja |  |  |  |  |
|  | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania (np. typu DoseRite, Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) |  |  |  |  |
|  | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego w punktach powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku (ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) lub samodzielnie korygujące się algorytmy przetwarzania obrazu, dopasowujące jego jakość do osobistej percepcji użytkownika; każdy piksel analizowany jest w czasie rzeczywistym, krawędzie naczyń wyostrzane, drobne struktury – lepiej uwidocznione. (OPTIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) |  |  |  |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym |  |  |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie od 4 obrazów/s do 30 pulsów/s |  |  |  |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 obrazów/s do 2,5 pulsów/s |  |  |  |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne trygerowane przebiegiem EKG (wyzwalane załamkiem R) |  |  |  |  |
|  | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD min. 450 obrazów |  |  |  | 450 obrazów – 0 pkt > 450 obrazów – 2 pkt |
|  | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 pikseli w zakresie od 0,5 do 30 obrazów/s |  |  |  |  |
|  | Matryca prezentacyjna min. 1024 x 1024 pikseli |  |  |  |  |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego > 12 bit dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 |  |  |  |  |
|  | Pamięć obrazów na HD min. 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min. bez kompresji stratnej |  |  |  |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  |  |  |  |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s |  |  |  |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania |  |  |  |  |
|  | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania |  |  |  |  |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania |  |  |  |  |
|  | Zoom w postprocessingu |  |  |  |  |
|  | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA |  |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań. |  |  |  |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań i w sterowni (łącznie z analizą stenoz, QCA) |  |  |  |  |
|  | Angiografia rotacyjna |  |  |  |  |
|  | Atriografia 3D umożliwiająca tworzenie trójwymiarowego obrazu lewego przedsionka przez angiografię rotacyjną |  |  |  |  |
|  | Eksport obrazu live, referencyjnego oraz rekonstrukcji lewego przedsionka do systemów min. Carto, EnSite, Rythmia |  |  |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) |  |  |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu i stołu, powiększenia i odległości SID |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające ocenę anatomii lewego przedsionka i ujścia żył płucnych oraz pomiar średnicy ujścia żył płucnych a także uszka lewego przedsionka |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D zatoki wieńcowej |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do planowania i prowadzenia zabiegów ablacji a także wszczepiania kardiowerterów, umożliwiające pozycjonowanie markerów (punkty i linie) na powierzchni obiektu / w obiekcie 3D, uzyskanego / uzyskanym z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu i stołu, powiększenia i odległości SID |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu |  |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu (Zamawiający uzna spełnienie wymogu poprzez zaoferowanie sposobu pracy stosowanego w badaniach elektrofizjologicznych jakim jest podążanie modelu 3D za kątem ramienia co umożliwia błyskawiczną reakcję systemu bez konieczności używania dodatkowych przycisków). |  |  |  |  |
|  | Nałożenie segmentowanego obrazu struktur serca z MR, CT, Angio rotacyjnego na obraz 2D fluoroskopii na żywo. |  |  |  |  |
|  | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji. Funkcjonalność realizowana bezpośrednio przez oprogramowanie angiografu a nie stacji postprocesingowej. |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) z ekranu dotykowego bezpośrednio przy stole pacjenta |  |  |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Archiwizacja scen kardioangiograficznych na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja przebiegu EKG razem ze sceną kardioangiograficzną |  |  |  |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych) DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve |  |  |  |  |
|  | Integracja angiografu z systemem RIS/PACS posiadanym przez Szpital |  |  |  |  |
|  | Stacja postprocessingowa oddzielna lub zintegrowana realizująca wymogi funkcjonalne I techniczne zaoferowanego oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitory w Sali zabiegowej opisanych powyżej |  |  |  |  |
|  | Monitor stacji postprocesingowej min 24” TFT/LCD kolorowy w sterowni |  |  |  |  |
|  | HDD ≥ 512 GB |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) |  |  |  |  |
|  | ZOOM |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Query/Retrieve Dicom Receive wraz z integracją do systemu PACS i RIS firmy Pixel Technology, posiadanego przez Szpital. |  |  |  |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera |  |  |  |  |
|  | Export danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) |  |  |  |  |
|  | Stacja badań hemodynamicznych |  |  |  | Podać typ: |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub z systemu cyfrowego do stacji badań |  |  |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie obrazu ze stacji na monitorach konsoli angiografu w sterowni i w sali badań Zamawiający dopuści stację badań hemodynamicznych z wyświetlaniem obrazów na dwóch monitorach 19” w sterowni oraz na monitorze wielkoformatowym w sali badań. |  |  |  |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorach w sali badań i w sterowni opisanych powyżej |  |  |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG (3 kompletne kable) |  |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) |  |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja Sp02 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czujnika wielokrotnego użytku do pomiaru SpO2 wsuwanego na palec pacjenta. |  |  |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego (3 rozmiary mankietów) |  |  |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) |  |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa, kolorowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej. Zamawiający wymaga dostawy tylko jednej drukarki laserowej. |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub USB lub SD |  |  |  |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta |  |  |  |  |
|  | Wyjście cyfrowe (HDMI lub DVI) umożliwiające podłączenie do systemu audiowizualnego (zapewnienie separacji galwanicznej po stronie Wykonawcy) |  |  |  |  |
|  | System komputerowy zainstalowany w pomieszczeniu technicznym lub w szafie rack w sterowni lub na uchwycie pod blatem w sterowni. Możliwość uruchomienia stacji z konsoli w pomieszczeniu sterowni |  |  |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy, okres dostępności dla sprzętu IT i oprogramowania minimum 5 lat |  |  |  |  |
|  | Gwarancja, w tym gwarancja na lampę RTG minimum 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego potwierdzony certyfikatami |  |  |  |  |
|  | Udział w szkoleniu/warsztatach dla personelu medycznego w ilości 4 osób przez okres min. 3 dni. Warsztaty w tematyce elektrofizjologii mające na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie wykorzystania zakupionego systemu (szkolenie na terenie zamawiającego). Wszystkie dodatkowe szkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 12 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych |  |  |  |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
|  | Projekt osłon stałych i wykonanie testów specjalistycznych po stronie dostawcy. |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny |  |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  | Częstotliwość przeglądów |  |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania Wykonawcy