|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/37/2024 | Zawiercie, 10.05.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego: osłonki na USG i powieki, opatrunki, gaziki, systemy do pobierania płynu z drzewa oskrzelowego i dreny**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dren T-Kehr z 100% silikonu o dł. 45cmx18cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dren T-Kehr z workiem 400ml dla rozmiarów 8-10CH skalowany co 50ml oraz z workiem 800ml dla rozmiarów 12-24CH skalowany co 100ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający wymienny worek 800ml skalowany co 100ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź****:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 2, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley silikonowy dwudrożny, wewnątrz opakowania dodatkowo strzykawka z 10% sterylnym wodnym roztworem gliceryny do wypełnienia balonu, pasek kontrastujący w RTG, atraumatyczne, lekko zaokrąglona końcówka, opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia rozmiar F 10 dł. 31cm balon 5ml , F 12 dł. 40cm balon 10ml, sterylny?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 2, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z rozmiarem i pojemnością balonu nadrukowaną na jednym z kanałów cewnika?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 2, pozycja 7b-c**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya CH8-10 o pojemności balonu 3-5ml?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 2, pozycja 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy do hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego Sengstakena – Blakemore’a - wykonanej z **biokompatybilnego i transparentnego silikonu**, czteroświatłowej – umożliwiającej odsysanie i usuwanie treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przełyku. Elastyczna, **posiadająca prowadnicę** ułatwiającą założenie sondy, **balon przełykowy** z mankietem niskociśnieniowym, **balon żołądkowy**, znaczniki głębokości w odległości 25cm od początku balonu przełykowego, atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka, zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru, żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżniane kolorami, **linię kontrastującą w RTG** na całej długości sondy. Wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z żylaków przełyku. Długość całkowita 850mm, sterylna, pakowana w opakowanie typu papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko. Rozmiary: 16CH, 18CH, 20CH , balon przełykowy dł.140mm, balon żołądkowy dł.60mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 2, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 3, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 3, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne skalpele wysuwane firmy Swann-Morton dostępne w rozmiarach od 10 do 25A?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.