Szczecin, 11 maja 2021 r. 
Sygnatura: ZP/220/07/20 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa ureterorenoskopów jednorazowych giętkich oraz laryngoskopów jednorazowych dla SPSK-2 w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytanie 1: Dotyczy zadania nr 2 
Czy Zamawiający w pozycji 2, w związku ze zmianą u producenta, dopuści obecnie stosowane łyżki światłowodowe jednorazowe Macintosh w rozmiarach:
- niemowlęca nr 1 (90x18mm)
- dla dorosłych nr 3 (130x18mm)
- dla dorosłych nr 4 (153x18mm)
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pozostałe wymagania – w tym zaoferowanie pełnej rozmiarówki: 00, 0, 1, 2, 3, 4 – zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA II
Pytanie 2: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 pozycji 1 uchwyty jednorazowe do laryngoskopów o następujących parametrach: posiadające skoncentrowane źródło światła LED, solidny ergonomiczny uchwyt dla wygody użytkownika                      i łatwości użytkowania, baterie alkaliczne AAA, w jednym rozmiarze dla dzieci i dorosłych. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, symbol nie do powtórnego użycia oraz nazwa producenta, op/20szt.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 3: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 pozycji 2 łyżki jednorazowe metalowe do laryngoskopów o następujących parametrach:
łyżki w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu, które redukuje powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy jest z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte są czarnym płaszczem z PCV                            i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na jego końcu wynosi aż 4,7mm. Konstrukcja światłowodu zapewnia doskonałą transmisję skupionego światła. Dostępna w rozmiarach:
- Mac 1 (dł 94mm), 2(111mm), 3(dł 133mm), 4 (dł 149mm), 5 (dł 159mm),
- Mill 00 ( dł 66,5 mm), 0, 1, 1.5, 2, 3, 4.
Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna)                               w j. polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru, op/10szt.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA III
Pytanie 4: Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności i zapewnienia możliwości zaoferowania najwyższej klasy produktów dopuści w punkcie 1 rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację      ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia-folia?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (nie wymaga) wyrób o opisanych powyżej parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, postawionych w SWZ oraz w formularzu „Parametry wymagane”, w tym wymogu zaoferowania rękojeści w dwóch rozmiarach: standardowym i małym (pkt I.2 formularza dla zadania 2).  

Pytanie 5: Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności i zapewnienia możliwości zaoferowania najwyższej klasy produktów dopuści w punkcie 2 Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek                       w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm) oraz typ Miller. Rozmiary 00; Długość całkowita dla: rozm. 00 (dł. 70 mm (+/- 1 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku.
Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). 
Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione.
Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści               9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol                            „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (nie wymaga) wyrób o opisanych powyżej parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, postawionych w SWZ oraz w formularzu „Parametry wymagane”. 
Jednocześnie zamawiający zastrzega, że nie stawia warunku zawartego w opisie wykonawcy: „wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta”.  Zamawiający zwraca również uwagę, że warunki realizacji zamówienia, w tym czas dostawy zamówionych wyrobów zostały określone w SWZ – szczegółowo w rozdziale II „Projektowane postanowienia umowy”.  

Pytanie 6: Czy Zamawiający mając na celu zwiększenie do maksimum możliwości pracy oferowanych produktów jednorazowych będzie wymagał aby zarówno łyżki jak i rękojeści posiadały możliwość stosowania łyżki oraz rękojeści w polu magnetycznym - potwierdzone od Producenta?
Odpowiedź: zamawiający nie stawia takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE