Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń:

| L.p | Nazwa urządzenia | Typ | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia-dezynfektor do narzędzi | 46-5 | WAA060309 |
| 2 | Myjnia-dezynfektor do narzędzi | 46-5 | WAA060329 |
| 3 | Myjnia-dezynfektor do narzędzi | 46-5 | WAA060331 |
| 4 | Myjnia-dezynfektor do wózków | 9120 | WAA060305 |
| 5 | Myjnia ultradźwiękowa | Ultrasonic300 | 101480045 |
| 6 | Zgrzewarka rolkowa | Pro Seal Premium | PPR10550023 |
| 7 | Zgrzewarka rolkowa | Pro Seal Premium | PPR10550020 |
| 8 | Suszarka do narzędzi i osprzętu anestezjologicznego | S - 363 | WAA060425 |
| 9 | Myjnia-dezynfektor przelotowa do endoskopów giętkich | ED - FLOW | 3H1000253 |

I. W zakresie przeglądów okresowych wykaz czynności serwisowych dla poszczególnych urządzeń:

1) MYJNIA - DEZYNFEKTOR 46-5 (x3):

- sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

- sprawdzenie działania zaworów odcinających

- czyszczenie wszystkich filtrów siatkowych.

- czyszczenie wszystkich zaworów zwrotnych.

- sprawdzenie działania sterownika w programie testowym.

- sprawdzenie stanu uszczelki drzwi.

- sprawdzenie działania blokady drzwi.

- sprawdzenie działania regulacji poziomu wody.

- czyszczenie układu pobierania detergentu.

- regulacja dokładności dozowania detergentu.

- kalibracja przepływomierzy detergentów

- sprawdzenie drożności i funkcjonowania systemu natryskowego.

- sprawdzenie parametrów dezynfekcji.

- sprawdzenie systemu nagrzewania wody.

- pomiar prądu grzałek.

- sprawdzenie bezpiecznika termicznego.

- sprawdzenie systemu suszenia i zabezpieczenia grzałek.

2) MYJNIA-DEZYNFEKTOR 9120 (x1):

- sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

- sprawdzenie działania zaworów odcinających

- czyszczenie wszystkich filtrów siatkowych.

- czyszczenie wszystkich zaworów zwrotnych.

- sprawdzenie działania sterownika w programie testowym.

- sprawdzenie stanu uszczelki drzwi.

- sprawdzenie działania blokady drzwi.

- sprawdzenie działania regulacji poziomu wody.

- czyszczenie układu pobierania detergentu.

- regulacja dokładności dozowania detergentu.

- sprawdzenie drożności i funkcjonowania systemu natryskowego.

- sprawdzenie parametrów dezynfekcji.

- sprawdzenie systemu nagrzewania wody.

- sprawdzenie układu pary grzewczej – opcja parowa

- pomiar prądu grzałek.

- sprawdzenie bezpiecznika termicznego.

- sprawdzenie systemu suszenia i zabezpieczenia grzałek.

- sprawdzenie prawidłowości wydruku parametrów procesowych.

- sprawdzenie działania siłownika drzwi i włączników krańcowych.

3) MYJKA ULTRADZWIĘKOWA Ultrasonic 300 (x1):

- sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

- sprawdzenie działanie sterownika.

- sprawdzenie drożności układu spustu wody.

- sprawdzenie kroplo szczelności obudowy.

- pomiar prądu grzałek.

- sprawdzenie parametrów procesu.

4) ZGRZEWARKA ROLKOWA TYPU PRO SEAL PREMIUM  (x2):

- sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

- sprawdzenie działania sterownika.

- sprawdzenie działania systemu przesuwu opakowania.

- sprawdzenie grzałek.

- sprawdzenie parametrów zgrzewu

- sprawdzenie drukarki

- czyszczenie rolek dociskających

- kalibracja docisku

5) SUSZARKA DO NARZĘDZI I OSPRZĘTU ANESTOZJOLOGICZNEGO S-363 (x1) :

- sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

- sprawdzenie działania regulatora temperatury.

- sprawdzenie działania systemu zabezpieczeń.

- sprawdzenie grzałek.

6) MYJNIA-DEZYNFEKTOR ENDOSKOPÓW GETINGE ED-FLOW (x1):

- sprawdzenie komponentów mechanizmu drzwiczek

- sprawdzenie komponentów górnej części urządzenia

- sprawdzenie komponentów komory

- sprawdzenie komponentów obwodu hydraulicznego

- sprawdzenie stanu zbiornika odłączenia

- sprawdzenie komponentów obwodów podawania produktu

- sprawdzenie komponentów obwodu pneumatycznego

- aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana.

II. W zakresie naprawy

Diagnostyka i naprawy w ramach umowy;

Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;

Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;

Czas naprawy, w przypadku braku konieczności zamówienia części, wynosi 2 dni robocze liczone od chwili zgłoszenia;

W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części;

Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

Dokumentacja interwencji serwisowych.

III. W zakresie części zamiennych:

Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych, dostarczonych w oryginalnych opakowaniach. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.

IV. Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.

V. W zakresie pomocy aplikacyjnej:

Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

VI. W zakresie przełączenia i konfiguracja urządzeń na okres przejściowy związany z przebudową pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni :

Wykaz urządzeń i zakres niezbędnych prac :

| L.p | Nazwa urządzenia | Typ | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia-dezynfektor do narzędzi | 46-5 | WAA060309 |
| 2 | Myjnia-dezynfektor do narzędzi | 46-5 | WAA060329 |
| 3 | Myjnia-dezynfektor do narzędzi | 46-5 | WAA060331 |

Zakres czynności :	
- konfiguracja myjni – zablokowanie drzwi od strony wyładowczej;

- umożliwienie po stronie załadowczej wyładunku wymytego i zdezynfekowanego sprzętu medycznego.

Po zakończeniu prac związanych z przebudową pomieszczeń – powrót do konfiguracji podstawowej 3 szt. Myjni-dezynfektorów do narzędzi.

.........................................................................................

##### (Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy)