## Arkusz1
POZYCJA 5 - ZESTAW DO MAGNETOTERAPII
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ
1. | Sterownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi | TAK
2. | kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy | TAK
3. | Aplikator CPEP – płaski, przeznaczony do lokalnej aplikacji. Dwie współpracujące ze sobą cewki. Umożliwia terapię niezależnie od pozycji pacjenta. | TAK
4. | Współpraca z aplikatorem szpulowym min. 60cm | TAK
5. | Współpraca z aplikatorem szpulowym min.35cm | TAK
6. | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 4 | TAK
7. | Mieszczący się w zakresie 5 - 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK
8. | Automatyczne rozponawanie typu aplikatora | TAK
9. | Tryb pracy: programowy i manualny | TAK
10. | 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS60 | TAK
11. | 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35 | TAK
12. | 45 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CPEP | TAK
13. | 44 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu dualnego | TAK
14. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie | TAK
15. | Autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu | TAK
16. | Maksymalna indukcja: 12,0mT | TAK
17. | Zakres częstotliwości: 0-50 Hz | TAK
18. | Tryb impulsowy (impuls/przerwa) 1 s/0,5-8 s | TAK
19. | Zegar zabiegowy 1-60min | TAK
20. | Zasilanie 230V/450W | TAK
21 | DEKLARACJA ZGODNOIŚCI | TAK