## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pojemniki z wodą destylowaną do nawilżaczy powietrza w systemach zamkniętych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Pojemnik z wodą destylowaną do systemów nawilżania tlenu |  |  | 100 ml | 18000
1.1 | Pojemnik ze sterylną wodą do nawilżania powietrza do zamkniętych systemów tlenowych | Tak
1.2 | Wraz z pojemnikiem adapter (głowica) do podłączenia do przepływomierza | Tak
1.3 | Adapter jałowy | Tak
1.4 | Pojemnik z wodą oraz adapter w jednym opakowaniu - całość jako jeden zestaw (nie dopuszcza się osobnej wyceny głowicy oraz pojemnika i zaoferowania jako zestaw) | Tak
1.5 | Wyrób medyczny może być bezpiecznie używany przez minimum 30 dni | Tak
1.6 | Pojemność: 350 ml | Tak
2.0 | Pojemnik z wodą destylowaną do systemów nawilżania tlenu |  |  | 100 ml | 9000
2.1 | Pojemnik ze sterylną wodą do nawilżania powietrza do zamkniętych systemów tlenowych | Tak
2.2 | Wraz z pojemnikiem adapter (głowica) do podłączenia do przepływomierza | Tak
2.3 | Adapter jałowy | Tak
2.4 | Pojemnik z wodą oraz adapter w jednym opakowaniu - całość jako jeden zestaw (nie dopuszcza się osobnej wyceny głowicy oraz pojemnika i zaoferowania jako zestaw) | Tak
2.5 | Wyrób medyczny może być bezpiecznie używany przez minimum 30 dni | Tak
2.6 | Pojemność: 450 ml | Tak
3.0 | Pojemnik z wodą destylowaną do systemów nawilżania tlenu |  |  | 100 ml | 9000
3.1 | Pojemnik ze sterylną wodą do nawilżania powietrza do zamkniętych systemów tlenowych | Tak
3.2 | Wraz z pojemnikiem adapter (głowica) do podłączenia do przepływomierza | Tak
3.3 | Adapter jałowy | Tak
3.4 | Pojemnik z wodą oraz adapter w jednym opakowaniu - całość jako jeden zestaw (nie dopuszcza się osobnej wyceny głowicy oraz pojemnika i zaoferowania jako zestaw) | Tak
3.5 | Wyrób medyczny może być bezpiecznie używany przez minimum 30 dni | Tak
3.6 | Pojemność: 550 ml | Tak
UWAGA
Z uwagi na posiadanie przez Zamawiającego różnych reduktorów Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycjach 1-3 produktów różnych producentów, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, jak również tych samych producentów - z różnymi adapterami. Zaoferowana woda musi być kompatybilna z reduktorami Zamawiającego.

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do wykonania ablacji zaburzeń rytmu serca z mapowaniem 3D
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+10
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141320-9 Igły medyczne, 33141641-5 Sondy
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System ablacyjny z elektroanatomicznym 3D (dzierżawa) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Aparat/Aparaty spełniają wszystkie wymagania z punków 1.2.-1.5.11 oraz są w pełni kompatybilne z wyrobami z pozycji 2.0-11.0 | Tak
1.2 | W skład zestawu wchodzi elektroanatomiczne 3D, generator RF, pompa irygacyjna | Tak, podać
1.3 | Parametry techniczne i użytkowe systemu elektroanatomicznego 3D
1.3.1 | Systemowa platforma PC o następujących parametrach min.: -częstotliwość taktowania procesora 3,5GHz; -pojemność pamięci RAM 6GB, -pojemność dysku twardego 500GB, -napęd DVD-RW | Tak
1.3.2 | Ilość monitorów do systemowej platformy PC: min. 2 sztuki | Tak
1.3.3 | Monitory systemowej platformy PC: - przekątna 24'' - rozdzielczość natywna min. 1200 x1920 pixeli | Tak, podać
1.3.4 | Oprogramowanie obsługujące system z możliwością zapisu danych w formacie DICOM 3.0 | Tak, podać
1.3.5 | Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku platformy systemowej | Tak, podać
1.3.6 | Archiwizacja badań na nośniku DVD bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych z możliwością zapisu powyżej jednego badania na jednym nośniku | Tak, podać
1.3.7 | Zestaw przewodów: podłączeniowe, zasilające, światłowodowe -swiatlowodowe do przesyłu danych, -podłączeniowe do zewnętrznego systemu elektrofizjologicznego, -podłączeniowe do poszczególnych elementów systemu. | Tak, podać
1.3.8 | 10-odprowadzeniowy, 12-kanałowy przewód EKG | Tak, podać
1.3.9 | Konfiguracja umożliwiająca pełną współprace z dostępnymi na rynku systemami do klasycznej analizy i mapowania serca | Tak, podać
1.3.10 | Trójwymiarowy, jednoczasowy system nawigacyjny | Tak, podać
1.3.11 | Funkcja precyzyjnej lokalizacji położenia cewnika w oparciu o system pola i czujników magnetycznych - poniżej 1 mm (udokumentowana badaniami) | Tak, podać
1.3.12 | Jednoczasowy zapis potencjałów wewnątrzsercowych wraz z zapisem lokalizacji przestrzennej cewnika | Tak, podać
1.3.13 | Współpraca systemu ze wszystkimi klasycznymi systemami elektrofizjologicznymi | Tak, podać
1.3.14 | Cewnik diagnostyczny służący jednocześnie do tworzenia map diagnostycznych i wykonywania ablacji | Tak, podać
1.3.15 | Jednostka centralna z możliwością określania lokalizacji cewnika mapującego i ablacyjnego oraz elektrody odniesienia, jak również przetwarzania sygnałów wewnątrzsercowych i sygnałów EKG z postaci analogowej do cyfrowej | Tak, podać
1.3.16 | Zewnętrzne źródło pola magentycznego o natężeniu 5 x 10-6 - 5 x 10-5 T | Tak, podać
1.3.17 | Interfejs łączący jednostkę centralną z pozostałymi elementami systemu | Tak, podać
1.3.18 | Stymulacja z dowolnego kanału | Tak, podać
1.3.19 | Możliwość ustawienia widoku wielu map w jednym oknie z funkcją swobodnego przemieszczania się pomiędzy mapami i synchronizacją map oraz jednoczesnej akwizycji punktów elektroanatomicznych na wielu mapach | Tak, podać
1.3.20 | Możliwość dowolonego ustawienia wielkości i położenia map na monitorze | Tak, podać
1.3.21 | Anatomiczne znakowanie struktur i punktów serca i naczyń | Tak, podać
1.3.22 | Funkcja planowania linii ablacyjnej | Tak, podać
1.3.23 | Możliwość tworzenia map bramkowanych oddechowo | Tak, podać
1.3.24 | Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej w oparciu o dane z generatowa prądu, częstotliwości radiowej dla odróżnienia prawidłowej tkanki mięśnia sercowego od naczyń i/lub tkanek martwiczych | Tak, podać
1.3.25 | Funkcja automatycznego zaznaczania blizny w czasie rzeczywistym i retrospektywnie | Tak, podać
1.3.26 | Możliwość ciągłego magazynowania, śledzenia i oceny ilościowej położeń cewników do ablacji wraz z parametrami elektrofizjologicznymi uzyskanymi podczas stosowania energii RF, zgodnie z preferencjami użytkownika | Tak, podać
1.3.27 | Możliwość określenia stabilności cewnika w dowolnym momencie podczas badania oraz jakościowe oszacowanie aplikacji RF. Podczas stosowania energii RF system wskazuje dodatkowe filtry, takie jak: czas, siła, temperatura, impedancja | Tak, podać
1.3.28 | Możliwość automatycznego pomiaru i wizualnzacji odległości pomiędzy położeniem końcówki cewnika do ablacji, a ostatnią lokalizacją, która spełniała kryteria ablacji | Tak, podać
1.3.29 | Możliwość wyświetlania listy sesji RF wraz z wizualizacją graficzną | Tak, podać
1.3.30 | Możliwość tworzenia mapy siły nacisku, czyli mapy pokolorowanej zgodnie z wynikami pomiarów siły nacisku w adnotacji punktu oraz podgląd wykresu czasu rzeczywistego zmian wielkości siły w czasie | Tak, podać
1.3.31 | Współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku - wyświetlanie parametrów siły nacisku w [g] oraz wektora siły nacisku jako fizycznego wskaźnika na końcówce elektrody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D | Tak, podać
1.3.32 | Możliwość podłączenia elktrod diagnostycznych kablem bezpośrednim do interfejsu pacjenta | Tak, podać
1.3.33 | Możliwość retrospektywnego pobierania punktów do mapy elektroanatomicznej | Tak, podać
1.3.34 | Dostępność minimum dwóch trybów przezroczystości mapy | Tak, podać
1.3.35 | Możliwość automatycznego mapowania wybranej morfologii częstoskurczu w oparciu o wzorzec EKG | Tak, podać
1.3.36 | Możliwość podglądu i anotacji punktu bezpośrednio na mapie | Tak, podać
1.3.37 | Możliwość wyświetlenia krzywej oddechowej pacjenta na systemie 3D - możliwość monitorowania oddechu pacjenta | Tak, podać
1.3.38 | Możliwość włączenia płaszczyzn odcięcia mapy m.in. strzałkowej, czołowej, poprzecznej | Tak, podać
1.3.39 | Posiada moduł kontroli nacisku - współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku - wyświetlanie parametrów siły nacisku w [g] oraz wektora siły nacisku jako fizycznego wskaźnika na końcówce elektrody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D | Tak, podać
1.3.40 | Posiada moduł pozwalający na dokładne zapisywanie parametrów ablacji i ich integrację z mapa systemu 3D - możliwość szybkiej weryfikacji skuteczności zabiegu i odnalezienia miejsc wymagających dodatkowej uwagi | Tak, podać
1.3.41 | Posiada moduł umożliwiający mapowanie wieloelektrodowe, szybkie tworzenie mapy z użyciem wielu elektrod jednocześnie | Tak, podać
1.3.42 | Posiada moduł umożliwiający szybkie mapowanie częstoskurczów komorowych, automatyczne porównanie morfologii częstoskurczu wywołanego podczas zabiegu z częstoskurczem klinicznym | Tak, podać
1.3.43 | Posiada moduł umożliwiający automatyczne tworzenie map aktywacyjnych o wysokiej rozdzielczości, tworzenie kombinacji mapy aktywacyjnej i potencjałowej niezależnej od okna zainteresowania | Tak, podać
1.3.44 | Posiada system do tworzenia mapy, akceptacji lub usuwania punktów z mapy w postaci przełącznika nożnego, umożliwiający operatorowi jednoczesną obsługę cewnika i systemu | Tak, podać
1.3.45 | Pozwala na zapis minimum 10 poprzedzających uderzeń serca wraz ze szczegółowym przedstawieniem danych lokalizacyjnych oraz elektrycznych danego punktu | Tak, podać
1.3.46 | Posiada możliwość wstecznego wyświetlania danych uzyskanych podczas ablacji, takich jak impedacja, temperatura, moc, czas oraz siła nacisku w odniesieniu do konkretnej lokalizacji ablacji | Tak, podać
1.3.47 | Posiada możliwość automatycznego zbierania przez system punktów ablacyjnych, zgpodnych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika takimi jak: zakres stabilności elektrody, czas, wartość siły nacisku, moc | Tak, podać
1.3.48 | Posiada funkcję umożliwiającą pomiar: -powierzchni mapy -blizny -obszaru ablacji -objętości mapowanej jamy serca | Tak, podać
1.3.48 | Posiada możliwość przeglądania sygnałów wewnątrzsercowych oraz skorelowanych z nimi położeń elektrod w trakcie zabiegu | Tak, podać
1.4. | Parametry techniczne i użytkowe generatora prądu o częstotliwości radiowej (RF)
1.4.1. | Temperatura nominalna do 90°C, rozdzielczość 1°C | Tak, podać
1.4.2 | Temperatura odcięcia do 95°C | Tak, podać
1.4.3 | Czas aplikacji do min. 999s, rozdzielczość 1s | Tak, podać
1.4.4. | Częstotliwość RF 480kHz ± 1kHZ | Tak, podać
1.4.5 | Moc wyjściowa min. 100W/100Ω | Tak, podać
1.4.6 | Max. napięcie RF: 290V | Tak, podać
1.4.7 | Rodzaje pracy: Programowalna termoablacja przy użyciu cewnika z kontrolą temperatury i termoablacja z ręcznym ustawieniem parametrów przy użyciu cewnika z kontrolą temperatury z kontrolą mocy | Tak, podać
1.4.9 | Zasilanie zewnętrzne | Tak, podać
1.4.10 | Rejestracja jednoczasowa sygnałów z pierścieni dystalnych elektrody ablacyjnej w trakcie trwania aplikacji | Tak, podać
1.4.11 | Programowanie parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności, czasu aplikacji) | Tak, podać
1.4.12 | Automatyczne blokowanie aplikacji przy wzroście oporności powyżej 250Ω | Tak, podać
1.4.13 | Wyświetlanie parametrów aplikacji w trakcie jej trwania min.: energii, temperatury, mocy, czasu przepływu soli fizjologicznej. | Tak, podać
1.4.14 | Wizualizacja parametrów aplikacji RF w postaci wykresu | Tak
1.4.15 | Współpraca z elektrodą ablacyjną chłodzoną roztworem soli fizjologicznej w obiegu otwartym | Tak
1.4.16 | Współpraca z elektrodą ablacyjną z dwoma czujnikami termoparowymi | Tak
1.4.17 | Współpraca z elektrodami chłodzonymi zużywającymi o połowę mniejsze przepływy soli fizjologicznej niż starszej generacji elektrody | Tak
1.4.18 | Podgląd stanu połączeń okablowania z generatorem | Tak
1.4.19 | Ciągły pomiar impendancji w trakcie badania | Tak
1.4.20 | Ciągły pomiar impendancji w trakcie aplikacji (ablacji) | Tak
1.4.21 | Automatyczna zmiana przepływu soli fizjologicznej przy zmianie mocy powyżej lub poniżej 30W w trakcie aplikacji RF | Tak
1.4.22 | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wynkonywania aplikacji RF | Tak
1.4.23 | Współpraca z pompą irygacyjną polegająca na automatycznym włączaniu i wyłączaniu pompy w momencie rozpoczęcia i zakończenia aplikacji | Tak
1.4.24 | Moźliwość uruchamiania i przerywania aplikacji za pomocą pedału nożnego - sterowanie przez operatora | Tak
1.4.25 | Możliwosć tworzenia do min. 80 profili ustawień aplikacji RF | Tak
1.4.26 | Moźliwość podsumowania i archiwizacji danych z każdej aplikacji RF: czasu, mocy, energii, temperatury, impedancji przepływu | Tak
1.4.27 | Pilot sterujący generatorem i pompą | Tak
1.4.28 | Współpraca z systemem do trójwymiarowego mapowania serca | Tak
1.4.29 | Ekran dotykowy | Tak
1.5. | Parametry techniczne i użytkowe pompy irygacyjnej | Tak
1.5.1 | Pełna kompatybilność z generatorem prądu o częstotliwości radiowej | Tak, podać
1.5.2 | Automatycznie sterowana przy użyciu generatora i pilota | Tak, podać
1.5.3 | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wynkonywania aplikacji RF | Tak, podać
1.5.4 | Podwójny system wykrywania pęcherzyków powietrza w pompowanym roztworze soli fizjologicznej (≥2µL) | Tak, podać
1.5.5 | Możliwość wykonywania zabiegów z cewnikami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej | Tak, podać
1.5.6 | Szybkość przepływu przy przepłukiwaniu, 100ml/min (-10% do + 20%) | Tak, podać
1.5.7 | Zakres szybkości przepływu (niska szybkość) 1 do 5 ml/min, przyrosty po 1m/min | Tak, podać
1.5.8 | Zakres szybkości przepływu (wysoka szybkość) min. 6 do 60 ml/min, przyrosty po 1m/min | Tak, podać
1.5.9 | Maksymalne ciśnienie infuzyjne, min. 110PSI | Tak, podać
1.5.10 | Dokładność pomiaru szybkości przepływu 1mL/min = -20% do +20%, 2-5 mL/min = -10% do +20%, 6-39mL/min = -5% do +15%, 40-100 mL/min = -10% do +20%, | Tak, podać
1.5.11 | Minimalna wykrywalna wielkość pęcherzyków powietrza <2,5µL | Tak, podać
1.6 | Dzierżawa obejmuje instalację urządzenia, szkolenie, wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy | Tak
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Elektroda do ablacji |  |  | szt. | 20
2.1 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D, z chłodzeniem cieczą i czujnikiem oraz wektorem siły nacisku | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Kabel łączący do elektrody ablacyjnej |  |  | szt. | 5
3.1 | Kabel łączący do elektrody ablacyjnej | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Zestaw zewnętrznych elektrod odniesienia |  |  | szt. | 20
4.1 | Zestaw elektrod referencyjnych do systemu elektroanatomicznego 3D | Tak - całość wg. opisu
5.0 | Dren do pompy do elektrod ablacyjnych |  |  | szt. | 20
5.1 | Dren do elektrody ablacyjnej z chłodzoną końcówką | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Elektroda mapująca |  |  | szt. | 20
6.1 | Elektroda spiralna do mapowania żył płucnych | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Kabel do elektrody |  |  | szt. | 5
7.1 | Łącznik elektrody diagnostycznej | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Elektroda mapująca |  |  | szt. | 20
8.1 | Elektroda mapująca wielopolowa | Tak - całość wg. opisu
9.0 | Kabel łączący do elektrody |  |  | szt. | 5
9.1 | Kabel łączący do elektrody diagnostycznej | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Introducer transseptalny sterowalny |  |  | szt. | 5
10.1 | Koszulka sterowalna, dwukierunkowa z możliwością wizualizacji w systemie 3D w trakcie zabiegu, średnica wewnętrzna 8,5F; krzywizny: 17mm, 22mm, 50mm; długość użytkowa: 71cm | Tak - całość wg. opisu
11.0 | Kabel łączący do introducera |  |  | szt. | 5
11.1 | Kabel do koszulki dwukierunkowej z poz. 10.0 | Tak - całość wg. opisu
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik diagnostyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik diagnostyczny - wieńcowy "J" |  |  | szt. | 120
1.1 | Prowadnik diagnostyczny, wieńcowy | Tak
1.2 | Średnica zewnętrzna w zakresie od 0.021", 0.032'', 0.035". Giętki, dobrze widoczny w skopii, łatwy w manewrowaniu. | Tak
1.3 | Długość: 150-260 cm (przy czym należy zaoferować przynajmniej dwa rozmiary - 180 cm, 260 cm) | Tak
1.4 | Różne długości miękkich końcówek od 7 do 22 cm zakończonych w kształcie litery „J". | Tak
1.5 | Ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu. | Tak
1.6 | Pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie-PTFE. Promień radiusa 1,5 do 6 mm. | Tak
1.7 | Końcówka J nie odkształcająca się po kilkukrotnym wprowadzeniu prowadnika do cewnika. | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki diagnostyczne do koronarografii
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii |  |  | szt. | 3500
1.1 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii | Tak
1.2 | Cewnik zbrojony | Tak
1.3 | zapewniający dobre manewrowanie i obrót | Tak
1.4 | Miękka końcówka (atraumatyczna) | Tak
1.5 | Dobrze widoczna w skopi | Tak
1.6 | Duża średnica wewnętrzna: | Tak
1.7 | dla 6 F- 0,056” | Tak
1.8 | dla 5 F- 0,047” | Tak
1.9 | Duży wybór kształtów. | Tak
1.10 | Posiadane krzywizny dla zabiegów z dostępu promieniowego dla 5F I 6 F | Tak
1.11 | Posiadanie dużej ilości różnego rodzaju krzywizn, typowych i nietypowych dla dostępu promieniowego jak i udowego. | Tak
1.12 | Posiadana krzywizna KIMNY. | Tak
1.13 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ. | Tak
1.14 | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości | Tak
1.15 | Długości: 80, 90, 100, 150, 125 cm | Tak
1.16 | średnice wewnętrzne 5F lewa 0.047'', 5F prawa 0.045'' | Tak
1.17 | Cztery strefy sztywności na długości cewnika | Tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący do PTCA
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik prowadzący |  |  | szt. | 635
1.1 | Cewnik prowadzący do PTCA | Tak
1.2 | Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: min. dla 5F 0.058", 0.071" dla 6F, i dla 7F 0.081" - przy zachowaniu zbrojenia metalowego | Tak
1.3 | Średnice 5F, 6F, 7F | Tak
1.4 | Atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka. | Tak
1.5 | Pełna gama kształtów umożliwiająca dojścia z tętnicy promieniowej i udowej, zapewniające również dojście do by-passów. ( np.: JL,3.5, JL 4 , JL 5, JR 4, JR 3.5 , AR 1, AR 2, AL 1, AL 2, EBU 3, EBU 3.5 , EBU 4, IMA, RCB, LCB, Mradial, MP1 ) | Tak
1.6 | Cewnik wykonany w technologii zapewniającej odporność na złamania. | Tak
1.7 | Cewnik powinien charakteryzować się dużą siła podparcia, pamięcią kształtu | Tak
1.8 | Metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot zapewniający bardzo dobre podparcie. | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT)
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 300
1.1 | Cewnik balonowy półpodatny - semi-compliant | Tak
1.2 | Cewnik balonowy typu RX | Tak
1.3 | Balon wykonany z Nylonu 12 | Tak
1.4 | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm. | Tak
1.5 | Znamionowe cisnienie rozrywające RBP 14 atm. (rozm. 1.00- 3.00), 12 atm (rozm. 3.50 - 4.00) | Tak
1.6 | Profil wejściowy 0,41 mm dla 1.00-1.500 mm; 0,43 dla pozostałych średnic | Tak
1.7 | Profil przejścia 0,023'' (0,58 mm) dla średnicy 1.00 mm | Tak
1.8 | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie | Tak
1.9 | shaft proksymalny 0,64 mm, środkowy 0,84, dystalny dla 1.00-1.500 taperowany 0,79-0.89 dla 2.00 - 4.00 - 0,87 mm | Tak
1.10 | długość użytkowa 145 cm | Tak
1.11 | Długość odcinka RX 25 cm | Tak
1.12 | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu | Tak
1.13 | Markerty RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych rozmiarów | Tak
1.14 | Kompatybilne z cewnikami 4Fr i prowadnikiem 0,014'' | Tak
1.15 | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft-cie | Tak
1.16 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak
1.17 | Zakres średnic: 1,0 - 4,0 mm (minimum 11 średnic w zakresie, w tym skrajne); dla średicy 1,0 dostępny Także balon 5 mm | Tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent wieńcowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 100
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | Tak
1.2 | stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 | Tak
1.3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak
1.4 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) | Tak
1.5 | dostępne średnice stentu: 2.0 mm, 2.25 mm; 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm; 4.5 mm | Tak
1.6 | dostępne długości stentu: 9 mm; 13 mm; 16 mm; 20 mm; 26 mm; 33mm; 40 mm, 46 mm | Tak
1.7 | stent uwalniający sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia | Tak
1.8 | system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) | Tak
1.9 | pokrycie powłoką z węgla pirolitycznego zapobiegająca uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu | Tak
1.10 | brak skracania się stentu w trakcie rozprężania | Tak
1.11 | grubość ściany stentu 70-80 µm | Tak
1.12 | ciśnienie nominalne 9atm | Tak
1.13 | ciśnienie RBP 18atm | Tak
1.14 | ciśnienie ABP 24atm | Tak
1.15 | długość robocza cewnika 142cm | Tak
1.16 | 2 markery zintegrowane ze stentem na jego końcach | Tak
1.17 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria neonatologiczne do Servo I
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Servo I (neonatologiczny) |  |  | szt. | 40
1.1 | Układ rur do respiratora Servo I | Tak
1.2 | Układ do zastosowań w neonatologii | Tak
1.3 | Układ z podgrzewanym ramieniem wdechowym | Tak
1.4 | Układ z pułapką wodną | Tak
1.5 | Układ w zestawie z komorą wodną, komora wodna spełnia wszystkie wymogi pkt. 1.6-1.9 | Tak
1.6 | Komora wodna automatycznie napełniana | Tak
1.7 | Komora wodna zgodna z nawilżaczem Fisher and Paykel model MR 850 | Tak
1.8 | Długość drenu komory wodnej 1.6 m (+/- 10 cm) | Tak
1.9 | W zestawie gałąź-rura do łączenia komory wodnej z nawilżaczem o długości 0.8 m | Tak
1.10 | W zestawie złącze do adaptera spirali grzejnej | Tak
1.11 | Ramię wdechowe długości 2.2 m | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Możliwość zamawiania po 5 szt. lub mniej | Tak
2.0 | Filtr wydechowy pacjenta do respiratora Servo I |  |  | szt. | 240
2.1 | Filtr oddechowy typu Servo Duo Guard lub równoważny | Tak
2.2 | Filtr z dwoma mechanizmami-sposobami filtrowania: mechaniczne HEPA oraz elektrostatyczne | Tak
2.3 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy | Tak
2.4 | W pełni kompatybilny z respiratorem Servo I | Tak
2.5 | Kompatybilny ze złączem F12 | Tak
2.6 | Filtr może być stoswany przez 48 godzin | Tak
2.7 | Możliwość zamawiania po 10 szt. lub mniej | Tak

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Koszulka do elektrod do CRT-P
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33182100-0 Defibrylatory, 33182210-4 Rozruszniki serca, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer do stymulacji |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
1.1 | Koszulki do implantacji elektrody w układ bodźcoprzewodzący (CSP) | Tak
1.2 | Do wyboru przez Zamawiającego 3 krzywizny (40,55, 65 mm) | Tak
1.3 | Do wyboru przez Zamawiającego 3 długości (32, 39, 42 cm) | Tak
1.4 | Średnica zewnętrzna 8.7F średnica wewnętrzna 7.3Fr | Tak
1.5 | Rozszerzadło 46,5 cm | Tak
1.6 | Powłoka wewnętrzna koszulki pokryta warstwą hydrofilową | Tak
1.7 | Atraumatyczna końcówka cewnika | Tak
1.8 | Dobra widoczność w skopii dzięki polimerowemu znacznikowi o długości 1 cm w części dystalnej koszulki | Tak
1.9 | Koszulka wykonana w techonologii zapewnaijacej pamięć kształut co zapeania dobre wsparcie elektrody | Tak
1.10 | Jednolity materiał koszulki pozwalający na jej rozcięcie | Tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33182100-0 Defibrylatory, 33182210-4 Rozruszniki serca, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący |  |  | szt. | 3
1.1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | Tak
1.2 | Rok produkcji: 2023 lub nowszy | Tak
1.3 | Waga urządzenia poniżej 82 gramów | Tak
1.4 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | Tak
1.5 | Urządzenie w konfiguracji DF4/IS4; DF1/IS1; DF4/IS1 dopuszczone do MRI 1,5 oraz 3 T całego ciała | Tak
1.6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 4 | Tak
1.7 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału (True Bipolar vs Integrated Bipolar) | Tak
1.8 | Algorytm rozpoznawania uszkodzenia elektrody RV wstrzymujący detekcję i sygnalizujący sygnałem dźwiękowym podejrzenie jej uszkodzenia | Tak
1.9 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
1.10 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Tak
1.11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak
1.12 | Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie VF | Tak
1.13 | Funkcja monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Elektroda lewokomorowa 4p |  |  | szt. | 8
2.1 | Elektroda lewokomorowa
2.2 | elektroda czeteropolowa uwalniająca steryd z każdego pierścienia stymulacji, które są rozmieszczone w różnych odległościach | Tak
2.3 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, podwójnie zagięta dostępne długości: 78, 88 cm; do standardowych średnic żył, średnica 5,3 Fr do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
2.4 | Elektroda ze złączem IS-4 | Tak
2.5 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
3.0 | Elektroda lewokomorowa 2p |  |  | szt. | 5
3.1 | Elektroda lewokomorowa dwupolowa | Tak
3.2 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.3 | Elektroda ze złączem IS-1 | Tak
3.4 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
4.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 10
4.1 | Elektorda defibrylująca | Tak
4.2 | Długości: 52, 55, 62, 65 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.3 | Elektrody jedno i dwukoilowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.4 | Elektrody pasywne/aktywne do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
4.5 | Elektrody sterydowe | Tak
4.6 | Dopuszczone do MRI - DF1 i DF4 | Tak
4.7 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
5.0 | Elektroda stymulująca |  |  | szt. | 8
5.1 | Elektroda stymulująca | Tak
5.2 | Dostępne długości 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm dopuszczone do MRI - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
5.3 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
6.0 | Cewnik do kaniulacji zatoki wieńcowej | Tak |  | szt. | 5
6.1 | Koszulki do kaniulacji zatoki wieńcowej
6.2 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
7.0 | Cewnik do subselekcji | Tak |  | szt. | 5
7.1 | Koszulki do subselekcji żyły docelowej
7.2 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
8.0 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  |  | szt. | 5
8.1 | Balon do wenografii | Tak
9.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) - nieodpłatnie | Tak
10.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w prowadniki, śruby, zaślepki IS-1, DF-1,pokrętła do elektrod oraz kable do analizatora do pomiaru parametrów śródzabiegowych na czas trwania umowy - nieodpłatnie | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter - defibrylator
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33182100-0 Defibrylatory, 33182210-4 Rozruszniki serca, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kardiowerter-defibrylator ICD |  |  | szt. | 10
1.1 | Defibrylator dwujamowy DR | Tak
1.2 | Rok produkcji: 2023 lub nowszy | Tak
1.3 | Waga poniżej 80 g | Tak
1.4 | Dostarczona energia ≥35J | Tak
1.5 | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji | Tak
1.6 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Tak
1.7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Tak
1.8 | Trzy strefy rozpoznawania arytmii | Tak
1.9 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta | Tak
1.10 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem | Tak
1.11 | Domowe monitorowanie pracy ICD | Tak
1.12 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) | Tak
1.13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
1.14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | Tak
1.15 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 | Tak
1.16 | Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD | Tak
1.17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta) | Tak
2.0 | Kardiowerter-defibrylator ICD |  |  | szt. | 10
2.1 | Defibrylator jednojamowy VR | Tak
2.2 | Rok produkcji: 2023 lub nowszy | Tak
2.3 | Waga poniżej 80 g | Tak
2.4 | Dostarczona energia ≥35J | Tak
2.5 | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji bez stref wykluczenia | Tak
2.6 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Tak
2.7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Tak
2.8 | Trzy strefy rozpoznawania arytmii | Tak
2.9 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta | Tak
2.10 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem | Tak
2.11 | Domowe monitorowanie pracy ICD | Tak
2.12 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) | Tak
2.13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
2.14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | Tak
2.15 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 | Tak
2.16 | Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD | Tak
2.17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta) | Tak
3.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) - nieodpłatnie | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowy do litotrypsji
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe, 33141641-5 Sondy
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) |  |  | szt. | 10
1.1 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) - w pełni kompatybliny z generatorem IVL Shockwave Medical, IVLGCC | Tak
1.2 | Długość robocza: 138 cm | Tak
1.3 | Długość balonu: 12 cm | Tak
1.4 | Średnice: 2.5 mm - 4.00 mm (przynajmniej 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | Kompatybilny z introducerem 6F | Tak
1.6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.014'' | Tak
1.7 | Cewnik przeznaczony do zabiegów na naczyniach wieńcowych | Tak
1.8 | Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu stosowania i obsługi zaoferowanych wyrobów medycznych | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank + użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33182100-0 Defibrylatory, 33182210-4 Rozruszniki serca, 33182200-1 Urządzenia do stymulacji pracy serca
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 20
1.1 | Stymulator jednojamowy | Tak
1.2 | Parametry podstawowe:
1.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
1.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 11 cm3 | Tak
1.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 21 g | Tak
1.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
1.2.5 | Rok produkcji: 2023 lub nowszy | Tak
1.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
1.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
1.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
1.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.25 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.05 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.3 | Czułość (mV): 0.1 - 5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.4 | Okres refrakcji (ms): 125 - 440, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
1.3.5 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 170 | Tak, podać
1.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
1.4.1 | Program nocny | Tak
1.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
1.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
1.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
1.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
1.5 | Inne parametry:
1.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
1.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
1.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 20
2.1 | Stymulator dwujamowy | Tak
2.2 | Parametry podstawowe:
2.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
2.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 11 cm3 | Tak
2.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 24 g | Tak
2.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
2.2.5 | Rok produkcji: 2023 lub nowszy | Tak
2.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
2.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
2.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
2.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.25 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.05 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.3 | Czułość przedsionkowa (mV): 0.1 - 5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.4 | Czułość komorowa (mV): 0.5 - 12.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.5 | Okres refrakcji (ms): 190 - 440, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.6 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe (ms): 25 – 350, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak, podać
2.3.7 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 170 | Tak, podać
2.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
2.4.1 | Program nocny | Tak
2.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
2.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
2.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
2.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
2.4.6 | Funkcja automatycznej zmiany trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak
2.4.7 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe, histereza w obu kanałach stymulatora - dostępne minimum 3 typy | Tak
2.4.8 | Możliwość zapisu arytmii | Tak
2.4.9 | Możliwość programowania odstępu AV w zakresie 30 - 300 ms (PAV i SAV), dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak
2.5 | Inne parametry:
2.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
2.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
2.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
3.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora) + kable do zaoferowanych stymulatorów NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy, papier, kable - bezzwrotnie | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aparaty do transferu leków i płynów z butelek i fiolek
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33692000-7 Roztwory lecznicze
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat przelewowy - podwójne ostrze |  |  | szt. | 5000
1.1 | Aparat umożliwiający mieszanie leków znajdujących się w dwóch dużych fiolkach (butelkach) zamkniętych gumowym korkiem | Tak
1.2 | Po obu stronach ostry kolec | Tak
1.3 | Pomiędzy kolcami - prostopadłe umieszczona płytka, ułatwiająca trzymanie i wbijanie | Tak
1.4 | Żaden z kolców nie jest osłonięty kołnierzem (dopuszcza się bardzo niski kołnierz-wybrzuszenie na płytce, nie wyższy niż 1 mm) | Tak
1.5 | Każdy z kolców dwukanałowy - ujścia kanałów umieszczone na różnych wysokościach | Tak
1.6 | Każdy z kanałów o średnicy 1,6 mm lub większej | Tak
1.7 | Każdy z kolców tej samej długości | Tak
1.8 | Każdy z kolców długości od 2.5 cm do 3.5 cm | Tak
1.9 | Aparat wykonany z twardego materiału (np. PVC) | Tak
1.10 | Kolce zabezpieczone zdejmowalnymi nasadkami | Tak
1.11 | Wyrób medyczny pakowany pojedyńczo | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do wstrzykiwacza kontrastu "iLumena"
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33141200-2 Cewniki, 33141310-6 Strzykawki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu iLumena |  |  | szt. | 5
1.1 | Jednorazowy wkład kontrastu o pojemności 150 ml PSI 1200/84 bary, z zatyczką, kompatybilny ze wstrzykiwaczem "iLumena" | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Dren - złącze wysokociśnieniowe |  |  | szt. | 5
2.1 | Dren-łącznik wysokociśnieniowy do wstrzykiwacza "iLumena" długości 120-150 cm | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Deklarujemy możliwość zamawiania po 5 sztuk (dla każdej pozycji) lub mniej. | Tak

## Pakiet Nr 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja międzywyrostkowa dynamiczna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Implant międzywyrostkowy |  |  | szt. | 270
1.1 | Implant umożliwia dynamiczną stabilizację międzywyrostkową | Tak
1.2 | Implant wykonany z materiału typu PEEK | Tak
1.3 | Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych | Tak
1.4 | Zakładany z dostępu jednostronnego | Tak
1.5 | Implantacja za pomocą samo-rozprężenia (mechanizm klamrowy) | Tak
1.6 | Implantacja nie wymagająca dodatkowych mocowań | Tak
1.7 | Implant jednoelementowy (tj. bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji, czy wymaganych do utrzymania implantu w miejscu implantacji) | Tak
1.8 | Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym (12mm) i średnim (15mm). Zamawiający dopuszcza również większą ilość rozmiarów, jednak rozmiary 12 mm i 15 mm muszą również zostać zaoferowane | Tak
1.9 | Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8 mm do 16 mm, stopniowane co 2 mm (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie także większego zakresu wysokości, jednak wysokości od 8 do 16 mm - co 2 mm, również muszą być zaoferowane) | Tak
1.10 | Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI | Tak
1.11 | W każdym implancie maksymalnie dwa otwory do zamocowania narzędzia wprowadzającego | Tak
1.12 | Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu | Tak
1.13 | Dot. instrumentarium: blokowanie implantu w narzędziu za pomocą gwintowanej poprzeczki z nakręcaną tuleją oraz zatrzaskiem blokującym. | Tak
1.14 | Dot. instrumentarium: żadne z narzędzi w zestawie nie wymaga rozkręcania/rozbierania do procesu mycia i sterylizacji | Tak
1.15 | Dot. instrumentarium: dostępne specjalne narzędzie do usunięcia implantu bez jego uszkodzenia | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria jednorazowe do respiratorów Hamilton
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Hamilton |  |  | szt. = 1 zestaw | 60
1.1 | Układ rur do respiratora Hamilton C-6 - w pełni kompatybilne. | Tak
1.2 | Układ w zestawie z czujnikiem przepływu i zastawką oddechową - w jednym opakowaniu (zamawiający nie dopuszcza zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.0 | Układ rur do respiratora Hamilton |  |  | szt. = 1 zestaw | 60
2.1 | Układ rur do respiratora Hamilton T-1 - w pełni kompatybilne. | Tak
2.2 | Układ w zestawie z czujnikiem przepływu i zastawką oddechową - w jednym opakowaniu (zamawiający nie dopuszcza zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
3.0 | Układ rur do respiratora Hamilton |  |  | szt. = 1 zestaw | 100
3.1 | Układ rur do respiratora Hamilton C-6 i T-1 - w pełni kompatybilne. | Tak
3.2 | Układ w zestawie z czujnikiem przepływu - w jednym opakowaniu (zamawiający nie dopuszcza zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
3.3 | Układ rur do nawilżacza Hamilton-H900 |  |  | szt. = 1 zestaw | 60
3.4 | Układ rur do nawilżacza Hamilton-H900 - w pełni kompatybilny z nawilżaczem | Tak
4.0 | Układ rur do respiratora Hamilton C1 |  |  | szt. = 1 zestaw | 60
4.1 | Zestaw do wentylacji pacjetna | Tak
4.2 | Minimalny skład zestawu: obwód oddechowy typu rura w rurze (współosiowy), czujnik przepływu, zastawka wydechowa | Tak
4.3 | Elementy połączone ze sobą - już złożone, gotowe do użytku | Tak
4.4 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybline z respiratorem Hamilton C1 | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. (nie dopusza się zaoferowania poszczególnych elementów oddzielnie i wyceny jako zestaw) | Tak
4.6 | Długość: 180 cm +/- 20 cm | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Układ rur do respiratora Hamilton G-5 |  |  | szt. = 1 zestaw | 360
5.1 | Zestaw do wentylacji pacjetna | Tak
5.2 | Minimalny skład zestawu: obwód oddechowy typu rura w rurze (współosiowy), czujnik przepływu, zastawka wydechowa | Tak
5.3 | Elementy połączone ze sobą - już złożone, gotowe do użytku | Tak
5.4 | Wszystkie elementy zestawu w pełni kompatybline z respiratorem Hamilton G-5 | Tak
5.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. (nie dopusza się zaoferowania poszczególnych elementów oddzielnie i wyceny jako zestaw) | Tak
5.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.0 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (respiratorami i nawilżaczami - p. punkt 1.1, 2.1, 3.1, 4.4, 5.4) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatów. | Tak, wpisać
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Czujnik saturacji SpO2 - neonatologiczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33171100-0 Przyrządy do anestezji, 33195000-3 System monitorowania pacjentów
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Czujnik saturacji SpO2 |  |  | szt. | 500
1.1 | Czujnik saturacji SpO2 | Tak
1.2 | Czujnik typu L lub Y | Tak
1.3 | Przeznaczony dla noworodków o masie nie przekraczające 3 kg, także dla wcześniaków | Tak
1.4 | Czujnik samoprzylepny | Tak
1.5 | Kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## Pakiet Nr 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego (mini-BAL) |  |  | szt. | 220
1.1 | Cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobieranie próbek do diagnostyki zapalenia płuc) - system cewnik w cewniku | Tak
1.2 | Cewnik zewnętrzny 0.8F/60 cm | Tak
1.3 | Cewnik wewnętrzny 0.5F/65 cm | Tak
1.4 | Przynajmniej cewnik zewnętrzny widoczny w RTG | Tak
1.5 | Oba cewniki atraumatyczne | Tak
1.6 | Cewniki pierwotenie włożone - jeden w drugi | Tak
1.7 | Cewnik wewnętrzny - końcówka schowana w cewniku wewnętrznym, za pomocą przedłużki. | Tak
1.8 | Brak konieczności wyjmowania cewnika z cewnika przy zdejmowaniu przedłużki | Tak
1.9 | Cewnik wewnętrzny - złącze luer-lock, zabezpieczone zakręcanym koreczkiem | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pakiet Nr 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki do żyły pępowinowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki,33141220-8 Kaniula
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do żyły pępowinowej - jednoświatłowy |  |  | szt. | 15
1.1 | Cewnik do żyły pępowinowej | Tak
1.2 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
1.3 | Srednice: 3.0F lub 3.5F oraz 4.0F, 5.0F, 6.0F, 7.0F, 8.0F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | Długość: 35 - 40 cm | Tak
1.5 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
1.6 | Materiał: PVC | Tak
1.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.8 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny niezwierający ftalanów | Tak
1.11 | Wyrób medyczny niezwierający lateksu | Tak
2.0 | Cewnik do żyły pępowinowej - jednoświatłowy |  |  | szt. | 15
2.1 | Cewnik do żyły pępowinowej | Tak
2.2 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
2.3 | Srednice: 2.0F lub 2.5F, 3.0F lub 3.5F oraz 4.0F, 5.0F, 8.0F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Długość: 30 - 40 cm | Tak
2.5 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
2.6 | Materiał: poliuretan | Tak
2.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
2.8 | W zestawie kranik trójdrożny do użycia przy transfuzji wymiennej | Tak
2.9 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny niezwierający ftalanów | Tak
2.12 | Wyrób medyczny niezwierający lateksu | Tak

## Pakiet Nr 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik permanentny w zestawie + zestaw naprawczy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik permanentny - Broviac |  |  | szt. = 1 zestaw | 15
1.1 | Zestaw do cewnikowania żył cewnikiem pozostającym przez długi czas w organizmie | Tak
1.2 | W skład zestawu wchodzi przynajmniej: cewnik, igłę punkcyjną, prowadnik, introducer, tunelizator, skrzydełka mocujące | Tak
1.3 | Cewnik | Tak
1.3.1 | cewnik do długotwałego użycia (tzw. cewnik permanentny, cewnik typu Broviac) | Tak
1.3.2 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
1.3.3 | Cewnik silikonowy | Tak
1.3.4 | Na cewniku nałożony zacisk | Tak
1.3.5 | Na cewniku mankiet umożliwiający wrośnięcie tkanek | Tak
1.3.6 | Srednica cewnika w zakresie 4 - 10F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Należy zaoferować przynajmniej 3 grubości w zakresie, w tym jedną z grubości w zakresie 6 - 7F. | Tak
1.3.7 | Długość cewnika: 90 cm (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości długości, jednak dla cewnika grubości w zakresie 6 - 7 F dostępna musi być długość 90 cm) | Tak
1.4 | Introducer rozrywalny | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania osobno pakowanych poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.0 | Zestaw naprawczy do cewników |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
2.1 | Zestaw umożliwiający naprawienie wszczepionego cewnika z poz. 1 | Tak
2.2 | W komplecie z zestawem naprawczym powinien być także klej | Tak
2.3 | Dopuszcza się, aby klej był dostarczony osobno (należy wtedy w polu z nr katalogowym wpisać numer katalogowy zestawu oraz numer katalogowy kleju oraz odpowiednio ich ceny, a w polu cena netto - cenę łączną. Klej musi mieć datę ważności przynajmniej tak długą jak data ważności zestawu naprawczego. Dopuszcza się datę krótszą, jednak wtedy Wykonawca zobowiązuje się w każdym czasie na żądanie Zamawiającego wymienić klej na nowy na miesiąc przed upływem daty ważności kleju dostarczonego wcześniej, a niezużytego. | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jałowy (dotyczy także kleju) | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy (dotyczy także kleju) | Tak
2.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu (dotyczy także kleju) | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (dotyczy także kleju) | Tak
3.0 | Klej do zestawu naprawczego do cewników |  |  | szt. | 5
3.1 | Klej do zestawu naprawczego do cewników - w pełni zgodny z zestawem z cewnikiem z pozycji 1.0 i zestawem z pozycji 2.0 | Tak

## Pakiet Nr 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki do żyły centralnej neonatologiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki,33141220-8 Kaniula
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik typu PICC - noworodkowy |  |  | szt. = 1 zestaw | 10
1.1 | Cewnik do żył centralnych - noworodkowy | Tak
1.2 | Cewnik jednoświatłowy | Tak
1.3 | Średnica: 20G (3Fr), 24G (2Fr) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | Długości: 30 cm | Tak
1.5 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
1.6 | Materiał: poliuretan | Tak
1.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.8 | Możliwość stosowania cewnika ponad 30 dni | Tak
1.9 | Możliwość podawania przez cewnik żywienia pozajelitowego oraz leków | Tak
1.10 | Możliwość stosowania cewnika u wcześniaków | Tak
1.11 | Wraz z cewnikiem (jako zestaw): introducer typu rozłamywalna/rozrywalna igła (17G) – dł. 45 mm, strzykawka 10 ml 1 słomka filtrująca, 1 serweta z okienkiem, 1 miseczka, 2 waciki kulkowe, 1 patyczek z umocowaną gąbką, 1 membrana do iniekcji, 1 taśma pomiarowa | Tak
1.12 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny niezwierający ftalanów | Tak
1.15 | Wyrób medyczny niezwierający lateksu | Tak

## Pakiet Nr 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Filtr infuzyjny - lipidowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr infuzyjny |  |  | szt. | 1800
1.1 | Filtr infuzyjny | Tak
1.2 | Filtr możliwy do zastosowania przy podawaniu żywienia pozajelitowego zawierającego emulsję lipidową | Tak
1.3 | Filtr 1,2 μm | Tak
1.4 | Filtr możliwy do stosowania przynajmniej przez 24 godziny | Tak
1.5 | Wytrzymałość na ciśnienie minimum 2 bary | Tak
1.6 | Przedłużka przed filtrem (bliżej płynu infuzyjnego) - minimum 8 cm | Tak
1.7 | Przedłużka za filtrem (bliżej pacjenta) - minimum 8 cm | Tak
1.8 | Na przedłużce zacisk | Tak
1.9 | Materiał przedłużek: poliuretan | Tak
1.10 | Przedłużki zakończone złączami luer-lock - tak, że możliwe jest podłączenie filtra między linią infuzyjną, a kaniulą dożylną | Tak
1.11 | Materiał filtra i przedłużek: przeźroczysty - umożliwiający ocenę prawidłowości przepływu | Tak
1.12 | Filtr płaski - tj. wejście do filtra, wyjście z filtra i warstwa filtrująca (element filtrujący) leżą możliwie w jednej płaszczyśnie lub w płaszczyznach do siebie równoległych (nie dopuszcza się filtrów, których element filtrujący, wejście i wyjście ustawione są w prostopadłych do siebie płaszczyznach) | Tak
1.13 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.15 | Wyrób medyczny niezwierający ftalanów | Tak
1.16 | Wyrób medyczny niezwierający lateksu | Tak

## Pakiet Nr 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igły do portów naczyniowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do portu naczyniowego do przepłukiwań/bolusów, szlif Hubera |  |  | szt. | 900
1.1 | ostrze igły ze szlifem (ostrzem) Hubera | Tak
1.2 | igła zakrzywiona pod kątem 90 st. | Tak
1.3 | igła ze stali nierdzewnej | Tak
1.4 | podstawa igły z polipropylenu | Tak
1.5 | igła w osłonce | Tak
1.6 | igła przeznaczona do podawania lub usuwania płynów za pośrednictwem wszczepialnych portów dostępu naczyniowego (tzw. igła do przepłukiwań) | Tak
1.7 | produkt wolny od lateksu | Tak
1.8 | produkt wolny od ftalanów | Tak
1.9 | wyrób medyczny sterylny | Tak
1.10 | pakowana pojedynczo | Tak
1.11 | opakowanie typu blister (miękki, przezroczysty) | Tak
1.12 | rozmiary do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy: 20G x 25 mm, 22G x 25 mm | Tak
2.0 | Igła do portu naczyniowego, szlif Hubera |  |  | szt. | 5500
2.1 | igła połączona z drenem | Tak
2.2 | igła ze szlifem (ostrzem) Hubera | Tak
2.3 | wyrób przeznaczony do iniekcji i wlewów leków, płynów infuzyjnych, w tym cytostatyków, możliwość podania krwi | Tak
2.4 | możliwe podanie paklitaxelu za pomocą wyrobu | Tak
2.5 | igła ze stali nierdzewnej | Tak
2.6 | igła w osłonce | Tak
2.7 | skrzydełka igły wykonane z PVC | Tak
2.8 | materiał drenu - wolny od ftalanów | Tak
2.9 | dren posiada zacisk jednopozycyjny | Tak
2.10 | podłączenie żeńskie luer-lock do drenu, zatyczka luer-lock | Tak
2.11 | igła pozbawiona ftalanów i lateksu | Tak
2.12 | igła umożliwia podawanie środków kontrastujących pod wysokim ciśnieniem (minimum 22,4 bara = 325 PSI) | Tak
2.13 | Barwny kod rozmiarów (kolorowe skrzydełka lub inny element związany trwale z odpakowanym wyrobem) | Tak
2.14 | wyrób medyczny sterylny | Tak
2.15 | Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister (sztywny, przeźroczysty termoformowany) | Tak
2.16 | Rozmiary: 20G x 20 mm, 20G x 25 mm, 22G x 20 mm, 22G x 25 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy. | Tak
2.17 | Wyrób medyczny kompatybilny ze środowiskiem rezonansu magnetycznego | Tak
2.18 | Wyrób posiada instrukcję użycia w języku polskim | Tak

## Pakiet Nr 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igła do znieczuleń splotów nerwowych pod kontrolą USG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141321-6 Igły do znieczulania
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do znieczulenia splotów nerwowych |  |  | szt. | 700
1.1 | Igła do znieczulenia splotów nerwowych | Tak
1.2 | Igła dobrze widoczna w USG - laserowo wytrawiany wzór znajdujący się po obu stronach igły odbijający fale ultradźwiękowe lub drobinki szklane na całej długości | Tak
1.3 | Podłączony do igły dren o długości 50 cm | Tak
1.4 | Na igle znaczniki głębokości | Tak
1.5 | Igła pokryta materiałem izolacyjnym - możliwość elektrostymulacji końcówką igły | Tak
1.6 | Materiał izolacyjny gładki - zapewniający łatwe przejście przez tkanki | Tak
1.7 | Igła ze szlifem 20 - 30 stopni (tzw. tylne ścięcie ostrza) | Tak
1.8 | Rozmiary: 0,7 x 50 mm lub 0,7 x 80-85 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny pakowany pojedyńczo | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak

## Pakiet Nr 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniula do tętnicy udowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141220-8 Kaniula
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula dotętnicza - długa (do tętnicy udowej) |  |  | szt. | 100
1.1 | Kaniula dotętnicza do tętnicy udowej | Tak
1.2 | Kaniula może być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi | Tak
1.3 | Kaniula ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika | Tak
1.4 | Kaniula kontrastująca w RTG | Tak
1.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu lub polietylenu | Tak
1.6 | Rozmiar: 18G/4F x 10 cm | Tak
1.7 | Przepływ: minimum 24 ml/min | Tak
1.8 | Wraz z kaniulą akcesoria do wprowadzenia metodą Seldingera (przynajmniej igła oraz prowadnik) | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak

## Pakiet Nr 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki intubacyjne z cewnikiem do surfaktrantu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka intubacyjna bez mankietu z cewnikiem do Surfaktantu |  |  | szt. | 20
1.1 | Rurka intubacyjna | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka wykonana z miękkiego materiału - do zastosowania w neonatologii/pediatrii | Tak
1.4 | Rurka dwuświatłowa, z cewnikiem umożliwiającym podanie surfaktantu poprzez drugie światło | Tak
1.5 | Rurka silikonowana | Tak
1.6 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.7 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.8 | Na rurce skala do oceny głębokości - działka co 0,5 cm, oznaczenie numeryczne - co 1 cm lub częściej | Tak
1.9 | Oznaczenie (np. linia) przy zakończeniu rurki do oceny położenia | Tak
1.10 | Rurka umożliwia intubację nosową oraz klasycznie - przez usta | Tak
1.11 | Średnice wewnętrzne: od 2.0 do 4.0 co 0.5, (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Oznaczenie rozmiaru na rurce | Tak
1.13 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na baloniku kontrolnym | Tak
1.14 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub folia, 1 szt./op. | Tak
1.15 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.17 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.18 | Wyrób medyczny do krótkotrwałego użycia (do 30 dni) lub dłużej | wpisać (wg. kategorii dla wyrobów medycznych)

## Pakiet Nr 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Worek zabezpieczający przed hipotermią noworodka/wcześniaka
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33199000-1 Odzież medyczna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Worek zabezpieczający przed hipotermią noworodka/wcześniaka |  |  | szt. | 20
1.1 | Sterylny, zapewniający okrycie całego ciała noworodka przy zachowaniu łatwego dostępu przy wykonywaniu procedur medycznych | tak

## Pakiet Nr 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do transfuzji wymiennej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194220-4 Wyroby do transfuzji krwi
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do transfuzji wymiennej |  |  | szt. | 5
1.1 | Sterylny, wyposażony w czterokierunkowy zawór wyposażony w jedno miejsce do podawania dodatkowych leków, rurkę przedłużającą do ewakuacji dodatkowej krwi, cewniki, strzykawki, igły, pojemnik plastikowy, linijkę do pomiaru ciśniania żylnego, rękawiczki, igłę odprowadzającą, arkusz kontrolny | Tak - całość wg. opisu

## Pakiet Nr 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141641-5 Sondy,33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy |  |  | szt. | 1500
1.1 | Zgłębnik żołądkowy jednoświatłowy (tzw. typu Levina) | Tak
1.2 | Materiał: miękki, antyzałamaniowy | Tak
1.3 | Powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie | Tak
1.4 | Końcówka wprowadzana zamknięta, atraumatyczna | Tak
1.5 | Końcówka zewnętrzna - zgodna ze złączem strzykawki cewnikowej | Tak
1.6 | Końcówka zewnętrzna - z oznaczeniem rozmiaru | Tak
1.7 | Przynajmniej cztery otwory boczne na końcu | Tak
1.8 | Zgłębnik skalowany - działka co 1 cm, oznaczenie numeryczne skali co 5 cm | Tak
1.9 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika | Tak
1.10 | Długość: 120 - 125 cm | Tak
1.11 | Grubości: od Ch 10 do Ch 22 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak