ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

APARAT USG( Z GŁOWICĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ, LINIOWĄ, CONVEX, SEKTOROWA +PR KARDIOLOGICZNĄ)

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| Konstrukcja |  |  |  |  |
| - 4 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| - 5 | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK |  |  |
| - 6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| - 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania mn. 3 000 000 | TAK |  |  |
| - 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych - min. 3 gniazda | TAK |  |  |
| - 9 | Dynamika systemu min. 290 dB | TAK |  |  |
| - 10 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. przekątna ekranu min. 17 cali | TAK |  |  |
| - 11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| - 12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę przekątna min. 10 cali | TAK |  |  |
| - 13 | Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |  |
| - 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 20 000 obrazów | TAK |  |  |
| - 15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| - 16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| - 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode - min. 200 s | 200 s – 0 pkt. 201-250 s – 5 pkt. >250 s – 10 pkt. |  |  |
| - 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania - min. 1 - 40 cm | TAK |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika - min. 70 | 70 – 0 pkt. 71-100 – 5 pkt. >100 – 10 pkt. |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B - min. 1500 obrazów/s | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) - min. 200 obrazów/s | 200 – 0 pkt. 201-350 – 5 pkt. >350 – 10 pkt. |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne - min. 15 pasm częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) - min.: +/- 4,0 m/s | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) - min.: +/- 6,0 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej - min. 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej - min. +/- 30 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej - min. +/- 80 stopni | TAK |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie - min. +/- 80 stopni | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array - min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |  |
|  | Moduł krzywej oddechowej | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania dwóch bramek dopplerowskiech w czasie rzeczywistym na jednym ektanie (Dual Doppler). Możliwe kombinacje PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK |  |  |
|  | Możliwe kombinacje PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | NIE – 0 pkt. TAK - 5 pkt. |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” - min. 5 |  |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x 8 | x 8 – 0 pkt. x 15 – 5 pkt. x 20 – 10 pkt. |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x 8 | x 8 – 0 pkt. x 15 – 5 pkt. x 20 – 10 pkt. |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy - min. 1,0 – 5,0 MHz. | =(1,0 – 5,0) MHz. – 0 pkt. >(1,0 – 5,0) MHz – 10 pkt. |  |  |
|  | Liczba elementów - min. 900 | TAK |  |  |
|  | Kąt skanowania - min. 75 º | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne - min. 8 pasm częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy.- min. 5,0 – 18,0 MHz | =(5,0 – 18,0) MHz. – 0 pkt. >(5,0 – 18,0) MHz – 10 pkt. |  |  |
|  | Liczba elementów - min. 190 | TAK |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania – maks 40 mm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne - min. 8 pasm częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |  |
|  | Głowica wykonana w technologii Single Crystal | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy - min. 1,0 – 5,0 MHz. | =(1,0 – 5,0) MHz. – 0 pkt. >(1,0 – 5,0) MHz – 10 pkt. |  |  |
|  | Liczba elementów - min. 120 | TAK |  |  |
|  | Kąt skanowania - min. 90 º | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne - min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array przezprzełykowa szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy - min 3,0 – 8,0 MHz. | =(3,0 – 8,0) MHz. – 0 pkt. >(3,0 – 8,0) MHz – 10 pkt. |  |  |
|  | Liczba elementów - Min. 120 | TAK |  |  |
|  | Kąt obrazowania - min. 90 º | TAK |  |  |
| Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK |  |  |
|  | zasilanie sieciowe i akumulatorowe (wbudowany akumulator), min. 60 minut pracy na akumulatorze. | tak |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)