4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981

Wrocław, 12.07.2019r

WYJAŚNIENIE i  MODYFIKACJA   TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych stosowanych do angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT wraz z najmem urządzenia pomiarowego i nadajnika – odbiornika sygnału radiowego dla Pracowni Hemodynamiki znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.38.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986                                          z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 2 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ- Zestawienia asortymentowo– cenowego przedmiotu zamówienia   - Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści strzykawkę z manometrem o zakresie ciśnienia od 0-30 ATM? Zwiększony zakres pracy pozwala na swobodniejsze operowanie urządzeniem. Ponadto, fluorescencyjna tarcza manometru z podziałką co 1 ATM umożliwia precyzyjne generowanie ciśnienia również w zakresie 0-26 ATM.

Pytanie nr 3 –   Pytanie nr 2– dot. Załącznika nr 2 do SIWZ- Zestawienia asortymentowo– cenowego przedmiotu zamówienia   -  Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści strzykawkę z manometrem o ergonomicznym kształcie rączki (wg rys. poniżej) przystosowanej do jednoręcznej obsługi oraz umożliwiający wykonanie precyzyjnej inflacji jak i szybkiej deflacji? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na pytanie nr 2 – 3  :  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 –      Pytanie do pakietu nr 10 - Czy Zamawiający zgodzi się rozdzielić opis w pakiecie nr 10/2 i umeścić dwa odrębne opisy dotyczące cewnika balonowego oraz, osobno, cewnika prowadzącego?

Odpowiedź na pytanie nr 4 :  	Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Poz. nr 2 dotyczy jednego asortymentu. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ:

| 1. | Cewniki diagnostyczne typu „pigtail” nylonowe lub poliuretanowe, zbrojone o rozmiarach 4F, 5F, 5.2F, 6F i świetle wewnętrznym odpowiednio 0,042”, 0,047”/0,044” i 0,057”/0,051”, co daje możliwość podania odpowiedniej dawki kontrastu: 4F - 16.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi; 5F - 19.8 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi, 5.2”F – 18,5 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi, 6F – 25,1 lub 32,2 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi. Cewniki w wersjach prostej i kątowej (145° i 155°), z otworami bocznymi, w wersji zmodyfikowanej Mikro Loop pigtail. | szt |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cewnik balonowy do PTA tętnic szyjnych. - średnica kanału centralnego 0,014”. - średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm. - długości 1,5; 2; 3; 4cm. - profil przejścia 0,043”. - ciśnienie RBP 12-14 atm. - CSI 4F. - Cewnik prowadzący 6F, 7F. - długość cewnika 142cm. - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, wykonane z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie. - dobrze widoczne w skopii 2 znaczniki balonu, trzeci znacznik przy porcie dla prowadnika.. - system monorail. - balon wykonany z duralynu.. | szt |  | 50 |