## zakup
Załącznik nr 1-formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Jednostka miary | Ilość aparatów | Łączna wartośc netto | Podatek Vat % | Łączna wartość brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E=B x D | F | G=E +F | H | I | J
Aparat do hemodializy z min. jedną pompą krwi |  | szt. | 3
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakup aparatów do wykonywania zabiegów hemodializy z min. 1 pompą krwi – 3 aparaty
Parametry wymagane:
L.p. | PARAMETR / FUNKCJA | Parametr wymagany | SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU GRANICZNEGO OKREŚLONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TAK LUB NIE | ZAOFEROWANE PARAMETRY:
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | tak
2 | Zasilanie elektryczne o napięciu ~230 V, częstotliwości 50 Hz i wystarczającym zabezpieczeniu przeciążeniowym 16A | tak
3 | Wyposażony w przewód przyłącza potencjału wyrównawczego o długości min. 3 metrów do podłączenia aparatu dializacyjnego z gniazdem potencjału wyrównawczego stanowiska dializacyjnego | tak
4 | Zasilanie wodne aparatu wodą RO2 dostosowane do pracy z systemem uzdatniania wody RO2 AquaA+AquaA2+AquaHT firmy Fresenius Medical Care. Węże: doprowadzający i odpływowy posiadające wymagane certyfikaty i dostosowane do dezynfekcji termicznych pętli dializacyjnej i aparatów z systemu RO2 AquaA+AquaA2+AquaHT firmy Fresenius Medical Care. | tak
5 | Aparat mobilny z systemem blokowania kół | tak
6 | Wykonywanie zabiegu hemodializy wodorowęglanowej DN (dwie igły) z możliwością przejścia na tryb SN (jedna igła) w dowolnym momencie zabiegu i odwrotnie z SN na DN | tak
7 | Możliwość wykonywania ultrafiltracji izolowanej (ISO UF) bez przepływu dializatu. Możliwość automatycznego zaprogramowania. | tak
8 | Aparat wyposażony przynajmniej w jedną pompę krwi | tak
9 | Ciągły pomiar ciśnienia tętniczego i żylnego w czasie zabiegu | tak
10 | Dodatkowy czujnik z pomiarem ciśnienia krwi przed dializatorem | tak
11 | Możliwość automatycznej regulacji poziomu jeziorka żylnego. | tak
12 | Wyposażony w opcję trybu oszczędzania wody RO i koncentratu w oczekiwaniu na pacjenta | tak
13 | Możliwość regulacji obrotów pompy krwi w zakresie: 0 ml/min oraz od 50 do przynajmniej 500 ml/min ze skokiem 10 ml/min lub mniejszym | tak
14 | Możliwość zastosowania koncentratów: kwaśnego A i wodorowęglanowego B w higienicznych zamkniętych opakowaniach: worki i kanistry do swobodnego wyboru przez użytkownika | tak
15 | Produkcja płynu wodorowęglanowego z suchego składnika (kapsuły) | tak
16 | Możliwość używania kompatybilnych kapsuł wodorowęglanowych od różnych dostawców
17 | Możliwość wypełnienia do następnego zabiegu linii dializacyjnej i dializatora solą fizjologiczną w trakcie trwania dezynfekcji aparatu ( aktywna pompa krwi) | tak
18 | Możliwość wykonania dializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach kwaśnych, Pamięć składów koncentratów umożliwiająca użycie koncentratów kwaśnych o różnych typowych dla hemodializ składach chemicznych elektrolitów z glukozą i bez glukozy | tak
19 | Kontrola obecności powietrza we krwi wracającej do pacjenta | tak
20 | Możliwość profilowania w czasie zabiegu poziomów: sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji, każdy z tych parametrów osobno i niezależnie od innych | tak
21 | Pomiar i możliwość odczytu ultrafiltracji w sposób ciągły | tak
22 | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego w zakresie przynajmniej: od 300 ml/min do 700 ml/min (ze skokiem min. 100 ml/min) | tak
23 | Aparat wyposażony w ultrafiltr płynu dializacyjnego o trwałości określonej w programie: minimum 150 zabiegów i 150 dezynfekcji termicznych na jednym ultrafiltrze. | tak
24 | Aparat wyposażony w łatwo dostępny punkt (port) do pobrania próbki płynu dializacyjnego z aparatu do analizy mikrobiologicznej bez konieczności przestawiania aparatu | tak
25 | Funkcja mierząca Kt/V w czasie rzeczywistym (on-line) | tak
26 | Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy | tak
27 | Możliwość dostosowania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w tracie trwania zabiegu hemodializy | tak
28 | Programowana pompa heparyny z możliwością automatycznego podania „bolusa” | tak
29 | Aparat wyposażony w monitor ciśnienia krwi z mankietem dla pacjenta dorosłego z możliwością zaprogramowania i zapamiętywania automatycznych pomiarów ciśnienia krwi pacjenta w trakcie zabiegu. | tak
30 | Możliwość skutecznej dezynfekcji i skutecznego czyszczenia części przepływowych aparatu przy pomocy środków płynnych lub jednorazowych kapsuł z proszkiem. Proszę o dołączenie karty charakterystyki zalecanych środków z intrukcją ich obsługi i zalecaną częstością stosowania. | tak
31 | Programowalne procedury dezynfekcji termicznej, cytrotermicznej i chemicznej | tak
32 | Możliwość zaprogramowania i wykonywania procedur dezynfekcji chemicznych likwidujących pełne spektrum bakterii i wirusów środkiem na bazie kwasu nadoctowego typu Puristeril 340, Dialox. | tak
33 | Możliwość zaprogramowania w aparacie i stosowania środków dezynfekcyjnych od różnych dostawców, dopuszczonych do dezynfekcji aparatów do hemodializ | tak
34 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | tak
35 | Archiwizacja i możliwość podglądu na ekranie aparatu przez operatora historii wykonania ostatnich dezynfekcji, w tym: ich rodzaju, daty wykonania, prawidłowości przebiegu i ewentualnych błędów w przebiegu. | tak
36 | Aparat wyposażony w funkcję opróżniania aparatu z płynu dializacyjnego, funkcja możliwa do uruchamiania przez osobę prowadzącą zabieg | tak
37 | Archiwizacja danych pracy aparatu oraz możliwość eksportu danych do zewnętrznej pamięci USB w celu diagnostyki technicznej urządzenia | tak
38 | Lampka wskaźnikowa widoczna z dużej odległości informująca o statusie pracy aparatu i stanach alarmowych w czasie zabiegu oraz sygnał dźwiękowy informujący o stanach alarmowych | tak
39 | Kolorowy dotykowy ekran LCD o wielkości min. 12 cali, język komunikacji aparatu z użytkownikiem: język polski | tak
40 | Zasilanie awaryjne aparatu o czasie działania min. 15 minut w razie braku napięcia z sieci oraz przełączanie się z jednego trybu pracy do drugiego w sposób ciągły, bezzanikowy na ekranie. | tak
41 | Wymagane prawem w Polsce certyfikaty zgodności z klasyfikacją aparatu do odpowiedniej kategorii wyrobów medycznych | tak
L.p. | Warunku dostawy, uruchomienia, gwarancji, użytkowania i serwisu | Parametr wymagany
1 | Dostarczenie aparatu do miejsca dostawy, zainstalowanie i uruchomienie | tak
2 | Zapewnienie nieodpłatnego szkolenia z zakresu obsługi i możliwości funkcji aparatu dla personelu medycznego stacji dializ w siedzibie Zamawiającego i bieżące informacje i szkolenia w trakcie zmian przez producenta w oprogramowaniu aparatu | tak
3 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | tak
4 | Instrukcja serwisowa aparatu w języku polskim lub angielskim w formie drukowanej i elektronicznej | tak
5 | W okresie do 6 miesięcy od daty uruchomienia aparatu nieodpłatne szkolenie inżyniera stacji dializ w zakresie budowy, funkcji i bieżącej obsługi technicznej aparatu (potwierdzonej certyfikatem z ważnością na czas nieoznaczony), umożliwienie obsługi menu serwisowego aparatu, udostępnienie kluczy serwisowych czy też innych zabezpieczeń technicznych osobie przeszkolonej. | tak
6 | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego | tak
7 | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 10 lat, zapewnienie możliwości zakupu części zamiennych do aparatu od sprzedającego aparat w Polsce | tak
8 | Gwarancja na aparat minimum 24 miesiące. | tak
9 | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w Polsce | tak
10 | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii aparatu nie dłużej niż 48 godzin. | tak
11 | Naprawa aparatu nie będąca winą użytkownika w okresie trwania gwarancji bezpłatna, czas każdej naprawy nie dłuższy niż 7 dni, na czas naprawy nie wynikająca z winy użytkownika powyżej 7 dni aparat zastępczy | tak
(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)
W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.