## Pakiet nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do ERCP
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
| Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Ustnik przezprzełykowy |  |  | szt. | 300
1.1 | Ustnik do wprowadzenia endoskopu | Tak
1.2 | Ustnik do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego | Tak
1.3 | Wymiary otworu głównego: 22 mm (+/- 10%) x 27 mm (+/- 10%) | Tak
1.4 | Ustnik z silikonową gumką | Tak
1.5 | Wyrób wykonany ze sztywnego materiału (np. polipropylenu), całkowicie wolny od lateksu | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/opakowanie | Tak
2.0 | Papilotom trójkanałowy |  |  | szt. | 3
2.1 | Papilotom trójkanałowy o zakrzywionym nosku | Tak
2.2 | Kanały: na prowadnicę, cięciwę, do iniekcji środka kontrastowego | Tak
2.3 | Na końcówce dystalnej dwukolorowe znaczniki ułatwiające ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; | Tak
2.4 | W części dystalnej umieszczony zagięty mandryn zapewniający stabilność | Tak
2.5 | Końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; | Tak
2.6 | Długość końcówki dystalnej 7mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość narzędzia 1950mm; | Tak
2.7 | Długość cięciwy: 20, 25, 30 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
2.8 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu - 2,5 mm | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.10 | Wyrób kompatybilny z prowadnicą 0,035'' (0,89 mm) | Tak
2.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1-2 szt./opakowanie | wpisać
3.0 | Papilotom igłowy |  |  | szt. | 2
3.1 | Papiolotom igłowy | Tak
3.2 | Posiada chowane ostrze w kształcie okrąłej igiełki długości 4 mm | Tak
3.3 | Długość narzędzia: 195 cm | Tak
3.4 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,2 mm | Tak
3.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1-2 szt./opakowanie | wpisać
4.0 | Szczoteczka cytologiczna do dróg żółciowych |  |  | szt. | 1
4.1 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych | Tak
4.2 | Rozmiary: długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica włosia 0,14 mm; | Tak
4.3 | Wyrób posiada port iniekcyjny | Tak
4.4 | Szczoteczka posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach | Tak
4.5 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 3,2 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej - 2,9 mm. | Tak
4.6 | Wyrób kompatybilny z prowadnicą 0,035'' (0,89 mm) | Tak
4.7 | Możliwość wprowadzenia szczoteczki dzięku oczku na końcówce dystalnej szczoteczki | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.9 | Opakowanie bezpośrenie: 1 szt./op. | Tak
5.0 | Balon do usuwania złogów, jednorazowy, trójkanałowy |  |  | szt. | 1
5.1 | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych | Tak
5.2 | Balon trójkanałowy | Tak
5.3 | Balon z możliwością podania kontrastu zarówno poniżej, jak i powyżej balonu - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.4 | Możliwość napompowania do 3 średnic: 8.5 mm - 11.5 mm - 15.0 mm (wraz z balonem w zestawie - 3 skalibrowane strzykawki odpowiednie do napełnienia balonu do wybranego rozmiaru) | Tak
5.5 | Na końcu dystalnym i proksymalnym znacznik RTG | Tak
5.6 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej - 2,7 mm. | Tak
5.7 | Balon wprowadzany techniką OTW (over-the-wire) | Tak
5.8 | Balon kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | Tak
5.9 | Długość narzędzia: 1900 mm | Tak
5.10 | Końcówka zwężona dla ułatwienia przejścia | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Balon do usuwania złogów, jednorazowy, trójkanałowy |  |  | szt. | 1
6.1 | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych | Tak
6.2 | Balon trójkanałowy | Tak
6.3 | Balony z możliwością podania kontrastu zarówno poniżej, jak i powyżej balonu - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
6.4 | Możliwość napompowania do 3 średnic: 15.0 mm - 18.0 mm - 20.0 mm (wraz z balonem w zestawie - 3 skalibrowane strzykawki odpowiednie do napełnienia balonu do wybranego rozmiaru) | Tak
6.5 | Na końcu dystalnym i proksymalnym znacznik RTG | Tak
6.6 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 3,2 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej - 3,15 mm. | Tak
6.7 | Balon wprowadzany techniką OTW (over-the-wire) | Tak
6.8 | Balon kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | Tak
6.9 | Długość narzędzia: 1900 mm | Tak
6.10 | Końcówka zwężona dla ułatwienia przejścia | Tak
6.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.0 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych |  |  | szt. | 1
7.1 | Koszyk do usuwania złogłow z dróg żółciowych | Tak
7.2 | Koszyk złożony z 4 ramion w części proksymalnej przechodzących w 8 w części dystalnej | Tak
7.3 | Długość: 1950 mm | Tak
7.4 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
7.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.0 | Prowadnica do dróg żółciowych |  |  | szt. | 100
8.1 | Prowadnik do zabiegów ERCP | Tak
8.2 | Srednica: 0,025'' oraz 0,035'' do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
8.3 | Długość: minimum 4500 mm długości roboczej | Tak
8.4 | Końcówka: prosta lub zagięta do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla obu średnic dostępne oba typy końcówek) | Tak
8.5 | Dla obu typów końcówek dostępne dwa rodzaje sztywności | Tak
8.6 | Końcówka pokryta powłoką hydrofilną na odcinku 7 cm | Tak
8.7 | Dostępne prowadniki umożliwiające utworzenie pętli alfa | Tak
8.8 | Przynajmniej rdzeń prowadnika wykonany z nitynolu | Tak
8.9 | Prowadnik pokryty substancją zmiejszającą tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe | Tak
8.10 | Prowadnik tak skonstruowany, że możliwe jest przeniesienie momentu obrotowego z końca proksymalnego na koniec dystalny w stosunku 1:1 | Tak
8.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
8.14 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
9.0 | Wykonawca zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do polipektomi i usuwania ciał obcych
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Endoloop endoskopowy |  |  | szt. | 20
1.1 | Narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów | Tak
1.2 | Długość robocza narzędzia: 230 cm | Tak
1.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
1.4 | Narzędzie składa się z pierwotnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączanej pętli nylonowej | Tak
1.5 | Średnica pętli: 30 mm | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: do 5 szt./op. | Tak
2.0 | Klipsownica obrotowa |  |  | szt. | 40
2.1 | Klipsownica | Tak
2.2 | Wyrób medyczny do mechanicznej hemostazy górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Długość narzędzia minimum 230 cm. | Tak
2.3 | Wyrób medyczny umożliwia kolonoskopowe zakładanie klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów | Tak
2.4 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
2.5 | Wyrób medyczny z funkcją rotacji | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Klips do klipsownicy obrotowej |  |  | szt. | 100
3.1 | Klipsy w pełni kompatybilne z klipsownicą z pozycji 2.0 | Tak
3.2 | Rozmiary (kąt rozwarcia/długość ramienia): 90 stopni/9 mm oraz 135 stopni/7.5 mm, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.3 | Klipsy jednorazowe | Tak
3.4 | Klispy sterylne | Tak
3.5 | Klipsy umieszczony w aplikatorze ułatwiającym zakładanie/wyjmowanie | Tak
3.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
3.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/opakowanie | Tak
4.0 | Pętla elektrochirurgiczna |  |  | szt. | 100
4.1 | 4.1. Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa | Tak
4.2 | Kształt: owal o średnicy 15 mm lub owal o średnicy 25 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów, jednak powyższe są wymagane) | Tak
4.3 | Długość: 230 cm | Tak
4.4 | Materiał: pleciony drut grubości 0,47 mm | Tak
4.5 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
5.0 | Igła do ostrzykiwania przewodu pokarmowego | Tak |  | szt. | 40
5.1 | Igła iniekcyjna - do ostrzykiwania i uzyskiwania hemostazy | Tak
5.2 | Posiada port do podawania leków | Tak
5.3 | Igła umieszczona w osłonce zabezpieczającej przed przekłuciem kanału endoskopu | Tak
5.4 | Całkowite schowanie i zablokowanie igły w osłonce zabezpieczającej jest potwierdzane przez dobrze słyszalne kliknięcie | Tak
5.5 | Dostępne igły długościęte i krótkościęte (do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego) | Tak
5.6 | Rozmiary igieł długościętych: 23G/4 mm, 23G/5 mm, 25G/4mm, 25G/5mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie szerszej rozmiarówki) | Tak
5.7 | Rozmiary igieł krótkościętych: 23G/3 mm, 23G/4 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie szerszej rozmiarówki) | Tak
5.8 | Długości narzędzia: 1650 mm lub 2300 mm do wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
5.9 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej - 2,5 mm. | Tak
5.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.13 | Opakowanie zbiorcze: do 5 szt./op. | Tak
6.0 | Chwytak trójpalczasty |  |  | szt. | 15
6.1 | 6.1. Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania większych polipów, 3-RAMIENNY, rozpiętość ramion 20 mm, boczny port do płukania, długość narzędzia 230 cm | Tak
6.2 | Płynne wysuwanie ramion z kanału (bez efektu "wystrzelenia") | Tak
6.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.4 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
7.0 | Chwytak pięciopalczasty |  |  | szt. | 15
7.1 | chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania większych polipów, 5-RAMIENNY, rozpiętość ramion 20 mm, boczny port do płukania, długość narzędzia 230 cm, | Tak
7.2 | Płynne wysuwanie ramion z kanału (bez efektu "wystrzelenia") | Tak
7.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.4 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
8.0 | Koszyk do usuwania ciał obcych | Tak |  | szt. | 3
8.1 | Koszyk do usuwania ciał obcych, polipów | Tak
8.2 | Długość narządzia: 2300 mm | Tak
8.3 | Rozmiar koszyka: 35 x 40 mm | Tak
8.4 | Cztery ramiona z drutu plecionego | Tak
8.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
9.0 | Kleszczyki do gastroskopu | Tak |  | szt. | 80
9.1 | 9Kleszczyki biopsyjne | Tak
9.2 | Długość robocza narzędzia: 150 - 160 cm | Tak
9.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
9.4 | Dostępne kleszczyki okrągłe lub owalne bez bolca/igły | Tak
9.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
10.0 | Kleszczyki do kolonoskopu | Tak |  | szt. | 80
10.1 | Kleszczyki biopsyjne | Tak
10.2 | Długość robocza narzędzia: 230 cm | Tak
10.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 3,2 mm | Tak
10.4 | Dostępne kleszczyki okrągłe lub owalne bez bolca/igły | Tak
10.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
10.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
11.0 | Kleszczyki do gastroskopu | Tak |  | szt. | 20
11.1 | Kleszczyki biopsyjne | Tak
11.2 | Długość robocza narzędzia: 150 - 160 cm | Tak
11.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
11.4 | Dostępne kleszczyki okrągłe lub owalne z bolcem/igłą | Tak
11.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
12.0 | Kleszczyki do kolonoskopu | Tak |  | szt. | 20
12.1 | Kleszczyki biopsyjne | Tak
12.2 | Długość robocza narzędzia: 230 cm | Tak
12.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 3,2 mm | Tak
12.4 | Dostępne kleszczyki okrągłe lub owalne z bolcem/igłą | Tak
12.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
12.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
13.0 | Kleszczyki do kolonoskopu | Tak |  | szt. | 20
13.1 | Kleszczyki biopsyjne | Tak
13.2 | Długość robocza narzędzia: 230 cm | Tak
13.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 3,2 mm | Tak
13.4 | Kleszczyki typu "ząb szczura" | Tak
13.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
13.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
14.0 | Wykonawca zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do zakładania protez do dróg żółciowych
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik popychający do protez (wielorazowego użytku) |  |  | szt. | 4
1.1 | Cewnik popychający do protez do dróg żółciowych | Tak
1.2 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
1.3 | Długość robocza: 1600 mm | Tak
1.4 | Kompatybilny z protezami średnicy 7Fr | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.0 | Zestaw do wprowadzania protez dróg żółciowych |  |  | szt. | 4
2.1 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5 i 10Fr, wstępnie złożony zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający i 1 cewnik popychający; długość robocza 1550mm, | Tak
2.2 | Wyrób kompatybilny z prowadnicą 0,035'' (0,89 mm) oraz cieńszymi | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
3.0 | Zestaw do wprowadzania protez dróg żółciowych |  |  | szt. | 4
3.1 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 i 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; 1 sztuka w opakowaniu | tak - całość wg. Opisu
3.2 | Wyrób kompatybilny z prowadnicą 0,035'' (0,89 mm) oraz cieńszymi | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
4.0 | Wykonawca zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Ustniki przezprzełykowe
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Ustnik przezprzełykowy |  |  | szt. | 100
1.1 | Ustnik do wprowadzenia endoskopu | Tak
1.2 | Ustnik do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego | Tak
1.3 | Wymiary otworu głównego: 22 mm (+/- 10%) x 27 mm (+/- 10%) | Tak
1.4 | Głębokość otworu głównego (tunelu, przez który przechodzi endoskop - minimum 2,5 cm) | Tak
1.5 | Ustnik z silikonową gumką | Tak
1.6 | Silikonowa gumka posiada otwory mocujące na obu końcach | Tak
1.7 | Otwory mocujące zaczynają się od 1.5 do 2 cm od końca i ciągną się przez minimum14-15 cm od końca, na takim odcinku równomiernie rozmieszczone jest minimum 6 otworów (tzn. na odcinku 14-15 cm od końca tasiemki ma znajdować się co najmniej 6 równomiernie względem siebie rozmieczonych otworów - co ok. 2 cm celem zapewnienia możliwie wielu możliwości regulacji i wygody użycia). | Tak
1.8 | Otwory na obu końcach gumki - umieszczone jak opisano w punkcie 1.7 | Tak
1.9 | Wyrób wykonany ze sztywnego materiału (np. polipropylenu), całkowicie wolny od lateksu | Tak
1.10 | Ustnik od strony pacjenta posiada rant utrudniający przypadkowe wypchnięcie ustnika poza zęby | Tak
1.11 | Zewnętrzna krawędź ustnika (od strony operatora) - kształtem zbliżona do owalu - osłaniająca-blokująca zarówno górną, jak i dolną wargę pacjenta. | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.15 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/opakowanie | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Inflator do zabiegów endoskopowych
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Inflator |  |  | szt. | 1
1.1 | Inflator dedykowany do zabiegów endoskopowych, do balonów do dróg żółciowych | Tak
1.2 | Zakres ciśnień:0-20 atm. | Tak
1.3 | Pojemność: 20 cm3 | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesroria do endoskopów Olympus
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Butelka na wodę |  |  | szt. | 8
1.1 | Butelka na wodę do gastro, dudodeno i kolonoskopów Olympus | Tak
1.2 | W pełni kompatybilna z endoskopami posiadanymi przez Szpital (m.in. EVIS) | Tak
1.3 | Butelka z zakrętką i drenikiem do podłączania | Tak
1.4 | Wyrób medyczny wielorazowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny możliwy do sterylizacji | Tak
1.6 | Instrukcja sterylizacji dostarczana z każdym wyrobem lub dostępna na każde żądanie Zamawiającego w czasie trwania umowy. Instrukcja sterylizacji w języku polskim | Tak
2.0 | Zawór biopsyjny do endoskopu Olympus |  |  | op. | 8
2.1 | Zaworki biopsyjne wielorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów firmy Olympus. 10 sztuk w opakowaniu | Tak
3.0 | Zawór ssący do endoskopu Olympus |  |  | szt. | 2
3.1 | Zaworki ssące wielorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów firmy Olympus | Tak
4.0 | Zawór woda-powietrze do endoskopu Olympus |  |  | szt. | 2
4.1 | Zaworki woda-powietrze wielorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów firmy Olympus | Tak
5.0 | Zakrywka wodoodporna do endoskopu Olympus |  |  | szt. | 2
5.1 | Zakrywka wodoodporna do gastro, kolono i duodenoskopów firmy Olympus | Tak
6.0 | Adapter od pompy Olympus OFP2 |  |  | szt. | 100
6.1 | Adapter do pompy OFP2 typu MAJ-1606 - w pełni kompatybilny z posiadaną przez szpital pompą | Tak
7.0 | Dren długi do pompy Olympus OFP2 |  |  | szt. | 100
7.1 | Dren długi do pompy OFP2 typu MAJ-1607 - w pełni kompatybilny z posiadaną przez szpital pompą | Tak
8.0 | Dren jednodniowy do pompy Olympus OFP2 |  |  | szt. | 150
8.1 | Dren jednodniowy do pompy OFP2 typu MAJ-1608 - w pełni kompatybilny z posiadaną przez szpital pompą | Tak
9.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | szt. | 150
9.1 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu | Tak
9.2 | Szczoteczka dwustronna | Tak
9.3 | średnica włosia: 6 mm, włosie na odcinku przynajmniej 8 mm | Tak
9.4 | długość robocza 2200 mm | Tak
9.5 | szczoteczka posiada końcówkę z tworzywa sztucznego zapobiegającą zarysowaniu kanału endoskopu podczas czyszczenia | Tak
9.6 | kompatybilny z endoskopami o kanale roboczym 2.0 mm - 4.2 mm | Tak
9.7 | Opakowanie zbiorcze: do 50 szt./op. | Tak
10.0 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyróbe medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (endoskopami, pompami itp.) i jego stosowanie nie narusza warunków gwarancji Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazane w instrukcjach aparatów. | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Marker węglowy
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Marker węglowy |  |  | szt. | 20
1.1 | Endoskopowy marker węglowy do oznaczania miejsc do i po polipektomii | Tak
1.2 | Umożliwiający zwiększenie precyzji i ograniczenie rozległości zabiegu w przypadku konieczności resekcji | Tak
1.3 | Ilość: 5 ml/jedno użycie | Tak
1.4 | Wyrób medyczny nietoksyczny dla pacjenta | Tak
1.5 | Wyrób medyczny nie uszkadzający endoskopu | Tak
1.6 | Oznaczenie miejsca utrzymuje się przez minimum 6 miesięcy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 sztuk/opakowanie | Tak
2.0 | Wykonawca zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Sprzęt do udrażniania dróg żółciowych
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnica do dróg żółciowych |  |  | szt. | 10
1.1 | Prowadnik do zabiegów ERCP | tak
1.2 | Srednica: 0,035'' | tak
1.3 | Długość: minimum 4000 mm długości roboczej | wpisać
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
1.7 | Możliwość zamawiania na sztuki | tak
2.0 | Cewnik do usuwania złogów żółciowych |  |  | szt. | 70 |  |  |  | 0
2.1 | Kateter do okluzji i ekstrakcji złogów żółciowych | Tak
2.2 | Przyrząd do usuwania złogów z dróg żółciowych | Tak
2.3 | Przyrząd umożliwia podanie kontrastu oraz płynu do przepłukiwania dróg żółciowych | Tak
2.4 | Przyrząd w formie dwukanałowego cewnika z balonem na końcu | Tak
2.5 | Materiał: poliamid, dobrze widoczny w RTG | Tak
2.6 | Średnice: 5F oraz 7F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.7 | Długość [cm]: 80, 170, 200 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla obu średnic dostępna każda długość. | Tak
2.8 | Pojemność balonu (odpowiednio dla rozmiaru cewnika): 0.5 oraz 1.5 ml | Tak
2.9 | Średnica otworu centralnego (odpowiednio dla rozmiaru cewnika): 0.6 mm, 1.0 mm | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żóciowych |  |  | szt. | 10
3.1 | Zestaw umożliwiający endoskopowe wprowadzenie protez dróg żółciowych z pozycji 4.0-6.0 - w pełni kompatybilny | tak
3.2 | Minimalny skład zestawu: prowadnik, cewnik prowadzący, popychacz | tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy | tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
4.0 | Endoproteza dróg żółciowych (typ prosty) |  |  | szt | 70
4.1 | Endoproteza do dróg żółciowych (do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych) | Tak
4.2 | Typ: prosty | Tak
4.3 | Proteza zakładana przez endoskop (daje się łatwo wprowadzać, nie ulega zagięciom podczas wprowadzania) | Tak
4.4 | Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, o gładkiej powierzchni wewnętrznej | Tak
4.5 | Wykonana w technologii cienkościennej | Tak
4.6 | Posiada boczne otwory drenujące | Tak
4.7 | Widoczna w RTG | Tak
4.8 | Posiada dwa zaczepy ("skrzydełka") stabilizujące położenie | Tak
4.9 | Długości [cm]: 5, 7, 9, 12, 15 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dopuszcza się, aby długość liczona była jako odległość między zaczepami. | Tak
4.10 | Średnice: 5F, 7F, 8.5F, 10F, 12F, 15F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla każdej ze średnic dostępna każda z długości z punktu 4.9 | Tak
4.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Endoproteza dróg żółciowych (typ pigtail) |  |  | szt | 15
5.1 | Endoproteza do dróg żółciowych (do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych) | Tak
5.2 | Typ: podwójny pigtail (pętla na obu końcach) | Tak
5.3 | Proteza zakładana przez endoskop (daje się łatwo wprowadzać, nie ulega zagięciom podczas wprowadzania) | Tak
5.4 | Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, o gładkiej powierzchni wewnętrznej | Tak
5.5 | Wykonana w technologii cienkościennej | Tak
5.6 | Posiada boczne otwory drenujące | Tak
5.7 | Widoczna w RTG | Tak
5.8 | Końce pętli wychodzą za trzon protezy | Tak
5.9 | Odległość między pętlami [cm]: 5, 7, 10, 12, 15 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
5.10 | Średnice: 7F, 10F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla każdej ze średnic dostępna każda z długości z punktu 5.9 | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.0 | Endoproteza dróg żółciowych (typ Geenen) |  |  | szt | 5
6.1 | Endoproteza do dróg żółciowych (do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych) | Tak
6.2 | Typ: Geenen - zwężająca się na końcu | Tak
6.3 | Proteza zakładana przez endoskop (daje się łatwo wprowadzać, nie ulega zagięciom podczas wprowadzania) | Tak
6.4 | Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, o gładkiej powierzchni wewnętrznej | Tak
6.5 | Wykonana w technologii cienkościennej | Tak
6.6 | Posiada boczne otwory drenujące | Tak
6.7 | Widoczna w RTG | Tak
6.8 | Posiada cztery zaczepy ("skrzydełka") stabilizujące położenie | Tak
6.9 | Odległość między zaczepami [cm]: 3, 5, 7, 10, 12 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
6.10 | Średnice: 5F, 7F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla każdej ze średnic dostępna każda z długości z punktu 6.9 | Tak
6.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.0 | Wykonawca zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty i akcesoria do endoskopowego zaopratywania przewodu pokarmowego
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnica do dróg żółciowych |  |  | szt | 5
1.1 | Prowadnik do zabiegów protezowania dróg żółciowych | tak
1.2 | Srednica: 0,025'' oraz 0,035'' do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.3 | Długość: minimum 4800 mm | tak
1.4 | Końcówka: prosta lub zagięta do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla obu średnic dostępne oba typy końcówek) | tak
1.5 | Końcówka pokryta powłoką hydrofilną na odcinku 5 cm | tak
1.6 | Końcówka na odcinku 5 cm cieniodajna | tak
1.7 | Prowadnica dwukolorowa celem identyfikacji ruchu | tak
1.8 | Skala na odcinku przynajmniej od 5 do 25 cm (dopuszcza się skalę szerszą to jest oznaczenie rozpoczynające się wcześniej niż 5 cm i biegnące do 25 cm lub dalej) | tak
1.9 | Przynajmniej co 5 cm wyraźny system znakowania głębokości (np. poprzez większą ilość pierścieni danego koloru w określonych odległościach) | tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
1.13 | Możliwość zamawiania na sztuki | tak
2.0 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych |  |  | szt | 1
2.1 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, cewnik prowadzący 5 lub 6 Fr na nim cewnik popychający 8.5F lub 10F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości, akceptujące prowadnik 0,035''. | tak - całość wg opisu
3.0 | Poszerzadło balonowe do dróg żółciowych |  |  | szt | 3
3.1 | Poszerzadło balonowe do dróg żółciowych wysokociśnieniowe, cewnik dł. 190 cm, balon średnicy długości 4 cm, średnicy 6, 8, 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, na prowadnik 0,035''. | tak - całość wg opisu
4.0 | Stent trzustkowy (typ Geenen) |  |  | szt | 15
4.1 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3 Fr, 5 Fr, 7Fr długość od 3 do 15 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dopuszcza się, aby długość liczona była jako odległość do języka. | tak - całość wg opisu
5.0 | Stent do dróg żółciowych, samorozprężalny |  |  | szt | 1
5.1 | Stent do dróg żółciowych | tak
5.2 | Stent samorozprężalny | tak
5.3 | Materiał: nitinol | tak
5.4 | Stent bez kołnierza | tak
5.5 | Na każdym końcu cztery złote markery | tak
5.6 | Budowa i wykonanie stetnu zapobiega jego skracaniu przy rozprężeniu | tak
5.7 | Długości: 4, 6, 8 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
5.8 | średnice: 6, 8, 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla każdej średnicy dostępne wszystkie długości) | tak
5.9 | Aplikator do wprowadzania 7F długość minimum 200 cm (stent pierwotnie zamontowany) | tak
5.10 | Możliwość podawania kontrastu przez aplikator (wyodrębniony port do przepłukiwania/podawania kontrastu) | tak
5.11 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | tak
5.12 | Wyrób kompatybilny z endoskopem 2.8 mm | tak
5.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
5.14 | Wyrób medyczny jałowy | tak
5.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
6.0 | Stent do dróg żółciowych, samorozprężalny |  |  | szt | 1
6.1 | Stent do dróg żółciowych | tak
6.2 | Stent samorozprężalny | tak
6.3 | Materiał: nitinol z platynowym rdzeniem | tak
6.4 | Kołnierz po każdej ze stron stentu | tak
6.5 | Długości: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | tak
6.6 | średnice: 8 mm oraz 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla każdej średnicy dostępne wszystkie długości), średnica kołnierzy odpowiednio 9 i 11 mm | tak
6.7 | Stent kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | tak
6.8 | Aplikator do wprowadzania 8,5F (stent pierwotnie zamontowany) | tak
6.9 | Możliwość otwierania i zamykania stentu na aplikatorze do 80%, | tak
6.10 | Otwieranie i zamykanie stentu kontrolowane za pomocą uchwytu pistoletowego | tak
6.11 | Uchwyt pistoletowy posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia oraz stopnia rozprężenia stentu | tak
6.12 | Cewnik wewnętrzny aplikatora posiada cieniodajne znaczniki umożliwiające ocenę położenia stentu | tak
6.13 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 3,2 mm | tak
6.14 | Wyrób medyczny jałowy. | tak
6.15 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
6.16 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
7.0 | Stent do dróg żółciowych, powlekany w części, samorozprężalny |  |  | szt | 1
7.1 | Stent do dróg żółciowych | tak
7.2 | Stent samorozprężalny | tak
7.3 | Materiał: nitinol z platynowym rdzeniem | tak
7.4 | Kołnierz po każdej ze stron stentu | tak
7.5 | Odcinek od kołnierza do kołnierza pokryty silikonem | tak
7.6 | Długości: 4 cm, 6 cm, 8 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | tak
7.7 | średnice: dostępne 8 mm oraz 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla średnicy 10 mm - dostępna każda z trzech długości), średnica kołnierzy odpowiednio 9 i 11 mm | tak
7.8 | Stent kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | tak
7.9 | Aplikator do wprowadzania 8,5F (stent pierwotnie zamontowany) | tak
7.10 | Możliwość otwierania i zamykania stentu na aplikatorze do 80%, | tak
7.11 | Otwieranie i zamykanie stentu kontrolowane za pomocą uchwytu pistoletowego | tak
7.12 | Uchwyt pistoletowy posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia oraz stopnia rozprężenia stentu | tak
7.13 | Cewnik wewnętrzny aplikatora posiada cieniodajne znaczniki umożliwiające ocenę położenia stentu | tak
7.14 | Na kołnierzu pętla-lasso umożliwiająca usunięcie stentu. | tak
7.15 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 3,2 mm | tak
7.16 | Wyrób medyczny jałowy. | tak
7.17 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
7.18 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
8.0 | Stent do dróg żółciowych, powlekany całkowicie, samorozprężalny |  |  | szt | 1
8.1 | Proteza do dróg żółciowych/Stent powlekany do dróg żółciowych | tak
8.2 | Proteza samorozprężalna | tak
8.3 | Materiał: nitinol z platynowym rdzeniem | tak
8.4 | Kołnierz po każdej ze stron stentu | tak
8.5 | Stent w całości pokryty silikonem | tak
8.6 | Długości: 4 cm, 6 cm, 8 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | tak
8.7 | średnice: dostępne 8 mm oraz 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla średnicy 10 mm - dostępna każda z trzech długości), średnica kołnierzy odpowiednio 9 i 11 mm | tak
8.8 | Stent kompatybilny z prowadnicą 0,035'' | tak
8.9 | Aplikator do wprowadzania 8,5F (stent pierwotnie zamontowany) | tak
8.10 | Możliwość otwierania i zamykania stentu na aplikatorze do 80%, | tak
8.11 | Otwieranie i zamykanie stentu kontrolowane za pomocą uchwytu pistoletowego | tak
8.12 | Uchwyt pistoletowy posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia oraz stopnia rozprężenia stentu | tak
8.13 | Cewnik wewnętrzny aplikatora posiada cieniodajne znaczniki umożliwiające ocenę położenia stentu | tak
8.14 | Na kołnierzu pętla-lasso umożliwiająca usunięcie stentu. | tak
8.15 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 3,2 mm | tak
8.16 | Wyrób medyczny jałowy. | tak
8.17 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
8.18 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
9.0 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych |  |  | szt | 1
9.1 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych pleciony z twardych włókien monofilamentnych 7Fr, dł. 200cm, dostępny w rozmiarze 2x4 cm oraz 3x6 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak - całość wg opisu
9.2 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2.8 mm | tak
10.0 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych dwukanałowy |  |  | szt | 1
10.1 | Kosz do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych jednorazowego użytku miękki multifilament, cewnik 7F dł. 220 cm, obrotowa rękojeść, dostępny w rozmiarze 2x4 cm oraz 3x6 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, kompatybilny z litotryptorem | tak - całość wg opisu
10.2 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2.8 mm | tak
11.0 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych dwukanałowy |  |  | szt | 1
11.1 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych dwukanałowy akceptujący prowadnik 0,035'', rozmiar 2x4cm | tak - całość wg opisu
12.0 | Koszyk pełniący rolę litotryptora |  |  | szt | 1
12.1 | Koszyk pełniący rolę litotryptora, rozmiar 2x4 lub 3x6 na prowadnik, cewnik 8F dł. 208 cm. | tak - całość wg opisu
13.0 | Balon do usuwania kamieni z dróg żółciowych, dwukanałowy |  |  | szt. | 1
13.1 | Balon dwukanałowy do usuwania kamieni z dróg żółciowych 8.5, 12 lub 15 mm średnicy po napełnieniu, akceptujący prowadnicę 0,035'', cewnik 6.8F, dł. 200 cm. | tak - całość wg opisu
14.0 | Ligator do żylaków przełyku |  |  | szt. | 50
14.1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku | tak
14.2 | Pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki (6) z piątą gumką o jasnym, wyróżniającym się kolorze (system uwalniający opaski oparty na jednej cienkiej nici i nici zrzucającej opaski) | tak
14.3 | Dostępne zestawy z 4, 6 lub 10 gumkami do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
14.4 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 2.8 mm | tak
15.0 | Balon do poszerzania przewodu pokarmowego |  |  | szt. | 20
15.1 | Balon ciśnieniowy do poszerzania odźweirnika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego | tak
15.2 | Długość balonu: 5,5 cm | tak
15.3 | Cewnik: 8F | tak
15.4 | Średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 18-19-20 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
16.0 | Wykonawca zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do plastyki dróg żółciowych
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3,33141200-2
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik do plastyki dróg żółciowych |  |  | szt | 5
1.1 | Cewnik do rozszerzania dróg żółciowych w przypadku zmian nowotworowych lub rozszerzania zwężeń pooperacyjnych. | Tak
1.2 | Cewnik może być użyty do rozszerzania wąskich dróg żółciowych w celu usuwania złogów | Tak
1.3 | Cewnik posiada złote markery dla zapewnienia dobrej widoczności w promieniach RTG | Tak
1.4 | Długość cewnika: | Tak
1.5 | Średnice cewnika: 5.5F oraz 6F | Tak
1.6 | Rozmiary balonu: 6/25 mm, 6/30 mm, 8/30 mm, 12/40 mm | Tak
1.7 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kleszczyki typu ząb szczura
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Kleszczyki do kolonoskopu | Tak |  | szt. | 20
1.1 | Kleszczyki biopsyjne | Tak
1.2 | Długość robocza narzędzia: 230 cm | Tak
1.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 3,2 mm | Tak
1.4 | Kleszczyki typu "ząb szczura" | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik Savary
| Uwagi dodatkowe: | brak
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik Savary |  |  | szt | 20
1.1 | Prowadnik Savary | Tak
1.2 | Wyrób medyczny wielorazowy | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy przełyku
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza przełyku |  |  | szt | 8
1.1 | Proteza do leczenia dylatacji i zwężenia przełyku | Tak
1.2 | Protezy częściowo i całkowicie powlekane | Tak
1.3 | Długość - 12 cm | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

## Pakiet nr 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cienki sfinkterotom
| CPV: | 33168000-5, 33140000-3
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Sfinkterotom |  |  | szt. | 10
1.1 | Sfinkterotom | Tak
1.2 | Pierwotnie zagięta, zwężająca się końcówka | Tak
1.3 | Bardzo cienki - współpracuje z endoskopem o kanale 2 mm | Tak
1.4 | Współpracuje z prowadnicą 0,021'' | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Cięciwy o długości od 15, 20, 25, 30 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.0 | Prowadnik |  |  | szt. | 10
2.1 | Prowadnik endoskopowy | Tak
2.2 | Prowadnik o średnicy 0,021'' w pełni kompatybliny z wyrobem z pozycji 1.0 | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
Suma
W rubryce „I” Producent , nazwa własna, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.