Waga analityczna AS 60/220.X2.PLUS x2szt lub równoważna

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1 | Waga wyposażona w funkcje: Autotest Dozowanie Odchyłki procentowe Liczenie sztuk Zatrzask maksymalnego wskazania Receptury Pomiar w Newtonach Statystyki Doważanie Sensory podczerwieni Ważenie podszalkowe Procedury GLP Ważenie zwierząt Wyznaczanie gęstości Monitoring warunków środowiskowych Wymienne jednostki Pamięć ALIBI Współpraca z titatorami Wi-Fi |  |
| 2 | Parametry metrologiczne: |  |
| 4 | Obciążenie maksymalne [Max] 60 / 220 g |  |
| 5 | Obciążenie minimalne [Min] 1 mg |  |
| 6 | Dokładność odczytu [d] 0,01 / 0,1 mg |  |
| 7 | Zakres tary -220 g |  |
| 8 | Działka legalizacyjna [e] 1 mg |  |
| 9 | Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,01 mg |  |
| 10 | Powtarzalność standardowa [Max] 0,06 mg |  |
| 11 | Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,02 mg |  |
| 12 | Powtarzalność dopuszczalna [Max] 0,1 mg |  |
| 13 | Liniowość ±0,05/0,2 mg |  |
| 14 | Czas stabilizacji 2 s |  |
| 15 | Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) |  |
| 16 | Klasa dokładności OIML I |  |
| 17 | Parametry fizyczne: |  |
| 18 | Wyświetlacz 5” pojemnościowy kolorowy dotykowy |  |
| 19 | Wymiary komory ważenia 190×190×222 mm |  |
| 20 | Wymiar szalki ø90 + ø85 (opcja) mm |  |
| 21 | Wymiary opakowania 495×400×515 mm |  |
| 22 | Masa netto 7,3 kg |  |
| 23 | Masa brutto 9,3 kg |  |
| 24 | Cechy użytkowe: |  |
| 25 | Bazy danych 7 |  |
| 26 | Obsługa bezdotykowa 2 czujniki podczerwieni |  |
| 27 | Interfejs komunikacyjny |  |
| 28 | Interfejs RS232¹, 2×USB-A (działające wymiennie), USB-B, Wi-Fi, |  |
| 29 | Ethernet |  |
| 30 | Parametry elektryczne |  |
| 31 | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |  |
| 32 | Maksymalny pobór mocy 4 W |  |
| 33 | Warunki środowiskowe |  |
| 34 | Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C |  |
| 35 | Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80% |  |
| 36 | Waga wyposażona w system 2 punktowej adiustacji |  |
| 37 | Waga wyposażona w procesor Dual Core 2× 1 GHz lub równoważny |  |
| 38 | Pamięć RAM min. 16GB |  |
| 39 | powtarzalność rzędu sd ≤ 0,08 mg oraz zgodność z wymaganiami USP (Rozdział 41 i 1251) |  |
| 40 | Waga zgodna z regulacją 21 CFR część 11 oraz EU GMP część 4, aneks 11 Wagi zapewniają pełną ochronę danych: zaawansowane ustawienia hasła kontrola poprawności logowania nadanie indywidualnych uprawnień użytkownikom automatyczne wylogowanie podpis elektroniczny np. serii pomiarów ustawienia dostępów do zarządzania danymi kopia zapasowa danych zapis zmian w pliku Audit Trail |  |
| 41 | Waga umożliwia przesyłania danych z wag na urządzenia mobilne wykorzystując specjalne aplikacje do zarządzania danymi |  |
| 42 | posiadają pamięć ALIBI lub równoważną, gwarantującą bezpieczeństwo i automatyczną rejestrację pomiarów oraz możliwość przeglądania danych, ich kopiowania i archiwizacji. Pamięć ALIBI lub równoważna pozwala na zapis nieograniczonej ilości rekordów w określonym przez administratora czasie. |  |
| 43 | Min. cztery predefiniowane zestawy ustawień wagi w sposób automatyczny dostosowują parametry wagi do potrzeb i preferencji użytkownika. FAST - uzyskamy pomiar w bardzo krótkim czasie, FAST DOSING - waga przejdzie w tryb bardzo szybkiej reakcji na zmianę masy, szczególnie przydatna podczas dozowania lub dodawania kolejnej masy do odmierzonej porcji, PRECISION - ustawienia wagi ukierunkowane na minimalne odchylenie standardowe, USER - pozwala na indywidualne zdefiniowanie parametrów wagi przez użytkownika. |  |
| 44 | System monitoruje temperaturę, wilgotność, ciśnienie i gęstość powietrza. Gdy normy zdefiniowane przez administratora zostaną przekroczone, waga wyświetla komunikat na ekranie głównym. Istnieje możliwość podłączenia do wagi dodatkowych czujników zewnętrznych THB. |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |