Postępowanie nr:  **BZP.2710.96.2024.AP**

**Załącznik nr 3b do SWZ**

**ZADANIE NR 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**– SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z jego montażem dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA**  poprzez  odpowiednie wskazanie oraz wskazuje **TAK** lub **NIE**, a w miejscu  wykropkowanym określa w sposób **jednoznaczny** **oferowane urządzenie** poprzez wpisanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech innych jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób:  TAK/~~NIE~~ |
| **A** | **B** | **C** |
|  | Minimalne parametry techniczne **spektrofotometru – 1 szt** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA:**  **Producent urządzenia:**  **…………………………….**  **Model:**  **…………………………….**  **Nr katalogowy\*:**  **…………………………….**  \*Bądź inne cechy jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt  …………………………………………. |
|  | Zakres pracy spektrofotometru 190-1000 nm | TAK / NIE |
|  | Dokładność długości fali +/- 2 nm. | TAK / NIE |
|  | Powtarzalność długości fali 0,5 nm | TAK / NIE |
|  | Dokładność fotometryczna ± 0, 5 %T | TAK / NIE |
|  | Szczelina 2 - 4 nm | TAK / NIE |
|  | Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm | TAK / NIE |
|  | Źródło światła: lampa wolframowa i deuterowa | TAK / NIE |
|  | Wbudowany port USB do podłączenia spektrofotometru do komputera | TAK / NIE |
|  | Menu w języku polskim | TAK / NIE |
|  | Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji | TAK / NIE |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów widma oraz pomiarów kinetycznych za pomocą oprogramowania komputerowego posiadanego przez Zamawiającego i zainstalowanego na jego komputerze | TAK / NIE |
|  | Wyświetlanie krzywych kalibracji, wyników i metod na ekranie LCD | TAK / NIE |

**Dokument musi być opatrzone odpowiednio przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**