## CZĘŚĆ_1_FOTEL
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-74/22

Część 1 -Tabela A – Dostawa, montaż , test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – Fotel do przewożenia pacjentów szt. 2

lp	Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1.	Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzące.	nie dotyczy
2.	Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym.	nie dotyczy
3.	Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji.	możliwość mycia ciśnieniowego -15 pkt
4.	Dopuszczalne obciążenie 220 kg	obciążenie powyzej 220 kg- 15 pkt
5.	Szerokość siedziska 55 cm(+/- 3cm)	nie dotyczy
6.	Głębokość siedziska 48 cm (+/- 3cm)	nie dotyczy
7.	Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm(+/- 2cm), od podnóżków: 38 cm (+/- 1 cm)	nie dotyczy
8.	Wysokość oparcia pleców 53 cm (+/- 2cm)	nie dotyczy
9.	Długość podłokietników 51 cm (+/- 2cm)	nie dotyczy
10.	Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu.	nie dotyczy
11.	Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony oraz koła przednie skrętne o średnicy 12 cm	nie dotyczy
12.	Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych.	nie dotyczy
13.	Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa.	nie dotyczy
14.	Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta, ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta o długości 50 cm.	nie dotyczy
15.	Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela ( żółty kolor na zdjęciu))	nie dotyczy
16.	Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi łatwiejszą obsługę bez zbędnego schylania się.	nie dotyczy
17.	Kółka przeciw wywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu.	nie dotyczy
18.	Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm., nieskładany z 5 haczykami. Udźwig 18 kg.	nie dotyczy
19.	Podnóżki ortopedyczne umocowane pod siedziskiem. Po rozłożeniu ułatwiające transport pacjenta w pozycji siedzącej z wyprostowanymi nogami. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym.	nie dotyczy

	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Rok produkcji (wymagany 2022)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	2

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym