## formularz
L.p. | opis | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | termin dostawy w dniach od zawarcia umowy | nazwa/producent/typ oferowanego urzadzenia
1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym min. dwa z blokadą urządzenie fabryczne nowe Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz Wydajność ssaka min. 37 l/min Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5% Wymiary max urządzenia ( szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm Waga ssaka nie więcej niż 14 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału. Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. Manometr ssaka opisany w podziałach; mmHg, cmH₂O, bar, kPa Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe Wyposażenie - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 - stojak jezdny ssaka szt. 1 - kabel zasilający min. 2m szt. 1 Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O . | 30
2. | Aparat EKG urządzenie fabryczne nowe; Aparat 3,6,12 kanałowy; Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana Ciągły pomiar HR; Wyświetlacz HD minimum 10” ; Detekcja stymulatora serca; Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. Typ papieru: rolka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LA; Szerokość papieru min. 210 mm; Pamięć min. 100 000 badań Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100 Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; Filtr sieciowy (Hz) 50-60 Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40 Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB; Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut; Profil automatyczny Profil manualny Częstotliwość próbkowania min 32 000 HZ Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 4x3+1 Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit Export/Import min. HL7, Cloud, PDF Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, wbudowane USBx3, karta SD Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie Waga max. 3,5 kg ( z baterią ); Wymiary min. 340 x 290 x 165 mm Wyposażenie : 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt), 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 1 kpl kabli, . | 30
3. | Aparat USG Jednostka główna Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury; Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020; Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu z możliwością regulacji wysokości niezależnie od panelu sterowania; Przekątna ≥ 21 cali; Rozdzielczość monitora ≥ 1920x1080; Aparat wyposażony w panel dotykowy Min. 10 cali; Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne; min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze; Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym; Płynna regulacja wysokości panelu sterowania; Regulacja Góra /dół min. 10 cm Skala szarości: min. 256 odcieni; Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 250 000 kanałów procesowych; Maksymalna dynamika systemu Min. 250 dB; Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz; Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych ≥ 3 aktywne; Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE ≥ 2000; Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective) Min. 50 sek; Dysk twardy SSD min 1000 GB; Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE); Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) Tryby obrazowania Tryb B; Głębokość penetracji ≥2-35 cm; Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-35 cm; Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych; Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min 1041 fps; Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych; Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka; Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°; Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE; Obrazowanie harmoniczne ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej; Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem; Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. Tryb M; Tryb M z Dopplerem Kolorowym; Anatomiczny tryb M; Tryb Doppler Kolorowy; Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. 1- 8 KHz; Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego; Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera ≥ +/- 15°; Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym; Spektralny Doppler Pulsacyjny; Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. 1- 8 KHz; Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,521 mm Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD); Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. Doppler Fali Ciągłej CWD; zakres PRF dla CWD 1 - 48 kHz; Spektralny Doppler Tkankowy; Kolorowy Doppler Tkankowy; Obrazowanie 3D tzw „z wolnej ręki” Inne funkcje Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex Min. 4 kroki; Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego – zoom; Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. Oprogramowanie pomiarowe do badań min: brzusznych, mięśniowoszkieletowych, małych narządów, ginekologicznych, położniczych, echo płodu, pediatrycznych Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Głowica convex: Zakres częstotliwości : min 1,0-8,0 MHz, ilość elementów: min. 160, Pole widzenia: min 70 °, Głębokość: ≥40 cm , możliwość pracy z przystawką biopsyjną Głowica liniowa: zakres częstotliwości pracy min. 3-17 MHz, ilość elementów: min. 190, szerokość skanu: min 52mm, możliwość pracy z przystawką biopsyjną Głowica sektorowa do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych: zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz, ilość elementów: min. 80, kąt skanowania: min. 90°, możliwość pracy z przystawką biopsyjną Głowica endocavitarna: pracującą w zakresie min. 3-15 MHz, kąt pola widzenia min. 193°, ilość elementów: min. 192, możliwość pracy z przystawką biopsyjną Głowica przezprzełykowa (TEE): zakres częstotliwości pracy min. 4-13 MHz, ilość elementów: min. 64, kąt pola widzenia min. 80° | 3
4. | Myjnia na dwa endoskopy; Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich; Wyposażona w końcówki kompatybilne z endoskopami producenta Fujinon; Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji Urządzenie realizujące automatycznie: mycie wstępne z użyciem detergentu, mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno – termiczna, płukanie, płukanie alkoholem kanałów, suszenie Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych; Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów Dezynfekcja w obiegu zamkniętym Dozownik płynu detergentu min. 1 litr; Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej Czas mycia oraz dezynfekcji programowany; Panel sterujący w języku polskim; Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu; Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednorazowej; Posiada filtr węglowy pochłaniający opary smrodków dezynfekcyjnych; Posiada dodatkowy system filtracji wody Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów Wbudowany tester szczelności endoskopu Możliwość wykonania dezynfekcji w temperaturze do 50 st.; Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywy; Mobilność urządzenia z blokadą min dwóch kół; Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu; Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim Możliwość identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) . | 2
razem
………………………………………………………..………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy