- SPZZOZ.ZP/13/2024  				                          Przasnysz, 07.02.2024 r.

ZA P Y T A N I E     O F E R T O W E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zaprasza do składania ofert na:

    - artykuły do sterylizacji

dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZZOZ w Przasnyszu.

# Informacje ogólne

# Przedmiot przetargu:

Dostawa rękawów papierowo-foliowych, papieru krepowanego, artykułów do kontroli i dokumentowania procesów dezynfekcji i sterylizacji, ochrony narzędzi chirurgicznych, materiałów eksploatacyjnych do kontenerów i kontroli zgrzewarek.

Wymagania: przedstawić aktualne:

- deklaracje zgodności z normami,

- wpis do rejestru wyrobów medycznych w przypadku opakowań sterylizacyjnych,

# I.1  Opis przedmiotu przetargu

# Monitorowanie przebiegu sterylizacji

A.  System  kontroli biologicznej.

1. Testy biologiczne ampułkowe do pary wodnej – inkubacja w temperaturze 56-57 st. C w ciągu  24 godzin. Określenie czasu zabicia spor dla 121 st. C i 134 st. C. (populacja 10 do 5 lub 10 do 6)

# B. System kontroli chemicznej

Sterylizacja parą wodną:

1. Kontrola wewnętrzna pakietów:

- test zintegrowany, typ 5 – do wszystkich cykli sterylizacyjnych, z przesuwającą się substancją wskaźnikową,

# -    test emulacyjny do pary wodnej typ 6 wg ISO 11140-1, o parametrach 7/20, samoprzylepny. Zmiana koloru umieszczona na teście ( kolor referencyjny).

# Wymagane deklaracje zgodności z normami.

Odnośnie testów chemicznych wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające nietoksyczność i typ testów.

2. Kontrola zewnętrzna pakietów:

- etykiety podwójnie przylepne  -  do znakowania pakietów – ze wskaźnikiem do pary wodnej, z pięcioma miejscami informacyjnymi, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy.

- taśma bez wskaźnika lub ze wskaźnikiem  – do zamykania pakietów, szer. 19 mm.

3. Pakiet testowy typu Bowie-Dick do kontroli penetracji pary w sterylizatorach parowych (próżniowych):

- Jednorazowy, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary w procesie o parametrach: 134 st. C - 3,5 min., typ 2, zgodny z normą EN ISO 111 40 - 4, z   miejscem na opis.

- w przypadku testów PCD zgodnych z normą EN ISO 11140-4, typ 2 należy obowiązkowo dołączyć przyrząd do przeprowadzenia testów Bowie- Dicka.

Wymagana deklaracja zgodności z normami.

C. Opakowania sterylizacyjne do pary wodnej

Graniczne parametry techniczno- użytkowe:

1.  Papier sterylizacyjny:

- kolor zielony oraz biały

- gramatura minimum 60g/m2

- wymagane dane producenta ( a nie dystrybutora) dotyczące charakterystyki produktu, jego oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

- potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z normą EN ISO 11607 – 1, wystawione przez niezależną organizację notyfikowaną (certyfikat).

2.  Rękawy papierowo-foliowe:

- folia minimum 5-warstwowa, nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez substancji toksycznych, rozwarstwień, zgrzewalna w temperaturze 180 st. C,

- papier o gramaturze minimum 60 g (PN EN 868-3)

- testy do pary wodnej umieszczone w miejscu zgrzewu fabrycznego, zgodne z normą EN 867-2, powierzchnia pojedynczego wskaźnika nie mniejsza niż 100 mm2,

- opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo – foliowych wykonane w języku polskim,

- wszystkie napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania,

- wielokrotny, (minimum potrójny), rowkowy  zgrzew fabryczny,

- określony kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki),

- na opakowaniach rękawów umieszczony numer LOT, data ważności, rozmiar,

- wymagane potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodne z normą EN ISO 11607 –1, wystawione przez niezależna organizację notyfikacyjną.

Opakowania sterylizacyjne zgodne z powyższą normą i oznaczone znakiem CE.

# D. Dokumentacja

1.  Koperty do przechowywania dokumentacji z nadrukiem w języku polskim, dostosowane do etykiet ewidencyjnych opisanych w pozycji B pkt. 2.

# E. Kontrola skuteczności dezynfekcji w myjni – dezynfektorze

1. Test paskowy dezynfekcji termicznej– o parametrach dezynfekcji 93 st.. C / 10 minut, wodoodporny, samoprzylepny.

2. Test paskowy dezynfekcji termicznej– o parametrach dezynfekcji 90 st.. C / 5 minut, wodoodporny, samoprzylepny.

F. Kontrola skuteczności mycia maszynowego

(norma ISO 15883)

1. Test mycia w myjni ultradźwiękowej- wodoodporny, po użyciu nadający się do archiwizacji.

2. Test mycia w myjni-dezynfektorze -wodoodporny, trwały, nadający się do archiwizacji.

Zamawiający wymaga w ramach umowy użyczenia uchwytu do testów kontroli mycia maszynowego.

3. Test do wykrywania pozostałości białkowych -  składający się z wymazówki i fiolki z substancją wykrywającą zanieczyszczenia białkowe. Odczyt  do 10 sekund, bez inkubacji. Ewidentna zmiana koloru roztworu w fiolce, w przypadku obecności białek. Długość wymazówki  ok. 10 cm.

# H. Materiały eksploatacyjne do kontenerów AESCULAP

1. Etykieta identyfikacyjna do kontenerów standardowych:

- etykieta wsuwana w ramki kontenera,

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- z miejscem na umieszczenie informacji: daty ważności, daty sterylizacji, numeru sterylizatora i nazwy zawartości kontenera,

- etykieta o wymiarach: 67 mm / 40 mm (+- 2 mm)

- jednorazowa,

- papierowa, wodoodporna,

- wsuwana z prawej strony okienka kontenera(wypustka  z prawej strony)

- bez kleju

- zgodna z normą EN ISO 11140-1

2. Etykieta identyfikacyjna do kontenerów mini:

- przylepna

- jednorazowa, papierowa,

- wymiary: 60 mm / 20 mm (+- 2 mm),

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- wodoodporna,

- z miejscami na umieszczenie informacji: data sterylizacji, data ważności, numer sterylizatora, nazwa zawartości kontenera,

- zgodna z normą EN ISO 11140-1

3. Plomba zabezpieczająca zamek kontenera:

- jednorazowa

- plastikowa

- bez wskaźnika

- dostosowana do sterylizacji parowej (temp. 134 st. C)

- dostosowana do kontenerów standardowych i mini,

4. Filtr do kontenerów standardowych -  okrągły:

- wymiary: średnica 190 mm (+- 2 mm),

- z otworem o średnicy  ok. 5 mm pośrodku,

- papierowy,

- jednorazowy,

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- wodoodporny,

- z określoną datą ważności na opakowaniu,

- zgodny z normą EN ISO 11140-1, DIN EN 868-2.

5. Filtr do kontenerów mini – prostokątny:

- wymiary: 120 / 235 mm (+- 2 mm),

- papierowy,

- jednorazowy,

- wodoodporny,

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- z datą ważności na opakowaniu,

- zgodny z normą DIN EN 868-2.

I.  Test kontroli zgrzewu.

- Test do drukarki rolkowej

- 2-warstwowy – folia/papier

- Jednoznaczna ocena wizualna szczelności zgrzewu,

- Pola opisowe: data, rodzaj zgrzewarki,wynik testu, parametry zgrzewu,podpis osoby wykonującej, komórka organizacyjna.

# J.  1. Papierowe osłonki na ostrza

# - wymiary: maksymalna szerokość narzędzia: do 10mm (szerokość nacięcia 15 mm)

# (+-2mm), 60 mm długość robocza (+-2mm).

- wytrzymujące temperaturę 134 st. C,

- jednorazowego użytku,

- kolor biały.

2. Papierowe osłonki z foliową osłonką

# - wymiary: (szerokość nacięcia 32 mm)

# (+-2mm), 120 mm długość robocza (+-2mm).

- wytrzymujące temperaturę 134 st. C,

- jednorazowego użytku,

- kolor biały.

II. Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktur do SPZZOZ w Przasnyszu

III. Termin realizacji

Termin wykonania umowy:  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena – 70 %

- jakość w ocenie Zamawiającego po sprawdzeniu dostarczonych przez Wykonawcę próbek – 30 %

- Kryterium ceny podlegać będzie ocenie wg wzoru:

cena oferty najtańszej x 100

x 70%

cena oferty rozpatrywanej

- Kryterium jakości:

oferta badana x 100

x 30%

oferta z najwyższą liczbą punktów

# KRYTERIUM JAKOŚCI:

# Oceniane będą następujące parametry:

#### Skala ocen punktowa – od 0 do 10

### PAKIET I

- Testy biologiczne ampułkowe do pary wodnej

- Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy w przypadku wyniku dodatniego.

- Łatwo odklejająca się etykieta, plastyczność i przeźroczystość ampułki umożliwiające zgniecenie szklanej rurki wewnątrz i odczyt wyniku testu.

- Testy chemiczne do pary wodnej:

- - testy zintegrowane typ 5 z substancją przesuwającą – jasno określona granica przejścia substancji wskaźnikowej w pole akceptacji.

- Test emulacyjny:

- Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy substancji wskaźnikowej po sterylizacji.

- Kolor referencyjny umieszczony na teście.

- Etykiety do znakowania pakietów:

- Przebarwianie się wskaźnika.

- Łatwość i trwałość przyklejania się do opakowań sterylizacyjnych.

- Odklejanie się etykiet od taśmy.

- Taśma bez wskaźnika i z wskaźnikiem:

- Łatwość i trwałość przyklejania się do papieru sterylizacyjnego, elastyczność.

- Pakiet testowy typu Bowie-Dick:

- Jednorazowego użytku, ewidentna zmiana barwy po procesie w temperaturze 134 st. C i czasie 3,5 min.

- Koperty do dokumentacji:

- Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji, wydrukowanych na kopercie.

# WYKAZ PRÓBEK:

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Testy biologiczne | ##### Do pary wodnej | 5 szt. |
| 2. | Test zintegrowany typ 5 | Do pary wodnej | 4 szt. |
| 3. | ##### Test emulacyjny do pary wodnej typ 6 | Do pary wodnej | 3 szt. |
| 4. | Etykiety do znakowania pakietów | Do pary wodnej | 1 szt. (rolka) |
| 5. | a) Taśma bez wskaźnika b) Taśma z wskaźnikiem |  | a) 1 rolka b) 1 rolka |
| 6. | Wersja : A) Pakiet testowy typu Bowie-Dick B) Bowie Dick PCD | A) Jednorazowy, do sterylizatorów parowych, próżniowych B) Przyrząd + Jednorazowy, do sterylizatorów parowych, próżniowych | 3 szt. 3 szt. |

# PAKIET II

# Rękawy papierowo-foliowe:

- Plastyczność rękawów po sterylizacji czy papier i folia nie kruszeje i nie pęka.

- Łatwość otwierania pakietów.

- Wytrzymałość na rozdarcia.

- Wytrzymałość zgrzewów fabrycznych przed i po sterylizacji.

- Przebarwianie się wskaźników procesu sterylizacji  parowej

- Wytrzymałość zgrzewu wykonanego zgrzewarką w temp. 180 st. C.

Papier sterylizacyjny:

- Miękkość papieru – dobre „układanie” się na pakowanym materiale.

- Wytrzymałość na rozciąganie

WYKAZ PRÓBEK:

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw papierowo-foliowy płaski | Szer. 300 mm | 2 mb |
| 2. | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą | Szer. 380 mm | 2 mb |
| 3. | Papier sterylizacyjny | Zielony 60/60 cm Biały 60/60 cm | 2 arkusze 2 arkusze |

PAKIET III

1. Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze

- Ewidentna i jednoznaczna zmiana barwy  substancji wskaźnikowej po procesie dezynfekcji

2. Test do kontroli mycia mechanicznego

- Uniwersalny,

- Wodoodporny

- Jednoznaczna interpretacja odczytu

- 4 pola z substancją wskaźnikową

- Zamawiający wymaga w ramach umowy użyczenia uchwytu do testów kontroli

mycia maszynowego

3. Test do kontroli mycia ultradźwiękowego

- Uniwersalny

- Trwały po użyciu (archiwizacja)

- Jednoznaczny odczyt wyniku

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do dezynfekcji termicznej | Do dezynfekcji maszynowej | 2 |
| 2. | Test do mycia maszynowego | Uniwersalny, trwały po użyciu | 2 |
| 3. | Test do mycia ultradźwiękowego | Uniwersalny, trwały po użyciu | 2 |

PAKIET IV

1. Etykiety identyfikacyjne do kontenerów standardowych i mini:

- Przebarwianie się wskaźnika chemicznego – ewidentna zmiana barwy,

- Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji,

- Wytrzymałość na działanie pary wodnej,

- Etykieta wsuwana w ramki kontenera z wypustką po stronie prawej,

- Łatwość i trwałość przyklejania do kontenera w przypadku etykiety przylepnej.

2. Plomba zabezpieczająca zamek kontenera:

- Wytrzymałość na sterylizację parową, (134 st. C),

- Łatwość zakładania plomby,

- Trwałość plomby.

3. Filtry papierowe (okrągłe i prostokątne) do kontenerów standardowych i mini:

- Wytrzymałość na działanie pary wodnej,

- Przebarwianie się wskaźnika chemicznego – jednoznaczna zmiana barwy.

| Lp. | #### Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykieta identyfikacyjna | Wsuwana w ramki, wymiary: 67/40 mm (+ -2mm), jednorazowa, wypustka po str. PRAWEJ | Po 4 szt. każdego artykułu |
| 2. | Etykieta identyfikacyjna | Przylepna, jednorazowa, wymiary: 60/20 mm, |  |
| 3. | Plomba zabezpieczająca zamek kontenera | Jednorazowa, do kontenerów mini i standardowych, |  |
| 4. | Filtr do kontenera | Okrągły, średnica 190 mm (+- 2 mm), z otworem pośrodku, jednorazowy, |  |
| 5. | Filtr do kontenera | Prostokątny, wymiary: 120/235 mm (+ -2 mm), jednorazowy, |  |

PAKIET V

1. Test kontroli zgrzewu

- Test do drukarki rolkowej

- 2-warstwowy – folia/papier

- Jednoznaczna ocena wizualna szczelności zgrzewu,

- Pola opisowe: data, rodzaj zgrzewarki, wynik testu, parametry zgrzewu, podpis osoby wykonującej, komórka organizacyjna.

| Lp. | Nazwa artykułu | opis artykułu | ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kontroli zgrzewu (zgrzewarka rolkowa) | 2-warstwowy: folia/papier | 2 szt. |

PAKIET VI

1. Test na obecność pozostałości białkowych

- Wymazówka + fiolka z substancją wykrywającą pozostałości białkowe

- Odczyt do 10 sekund

- Bez inkubacji

- Jednoznaczna zmiana barwy substancji we fiolce, w przypadku wyniku dodatniego testu.

- Długość wymazówki – ok. 10 cm.

| Lp. | Nazwa artykułu | opis artykułu | ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test na obecność pozostałości białkowych | Wymazówka + fiolka z substancją wykrywającą białka (bez inkubacji) | 2 szt. |

PAKIET VII

1. Papierowe osłonki na ostrza

- wytrzymałość na sterylizację parową 134 st. C

- wytrzymałość na rozdarcia

| Lp. | Nazwa artykułu | opis artykułu | ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Papierowe osłonki na ostrza |  | 2 szt. |
| 2. | - Papierowe osłonki z foliową osłonką |  | 2 szt. |

V.  Termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć elektronicznie za pomocą platformy zakupowej : https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz do dnia 16 lutego 2024 r.,  do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 16 lutego 2024 r.,  o godzinie 10:15.

2. Wykonawcy składający ofertę winni dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Sekretariat

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110  do dnia 16 lutego 2024 r . do godz. 10:00 próbki zgodnie z wykazem  zawartym w rozdziale IV.

VI. Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- druk oferty, załącznik asortymentowo-cenowy.

- zaakceptowany wzór umowy

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- dokumenty wymienione w pkt. I.1

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie . Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz.1605)

Z poważaniem

mgr Zbigniew Makowski – Dyrektor SPZZOZ

Załącznik Nr 1

DRUK  OFERTY

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Telefon: …………………………………

Fax: ……………………………………..

e-mail: …………………………………..

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej podaną cenę:

- Pakiet I

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

- Pakiet II

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

- Pakiet III

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

- Pakiet IV

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

- Pakiet V

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

- Pakiet VI

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

- Pakiet VII

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

2.  Oferujemy  wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z zapytaniem i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

      - Załącznik nr 3

Wzór umowy  nr        /2024

zawarta w dniu  ……………… r.   w Przasnyszu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki  Zdrowotnej

ul. Sadowa 9 ,  06-300 Przasnysz

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………….

reprezentowanym przez:

..........................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

- Na podstawie zapytania ofertowego z dnia ………. roku Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów do sterylizacji zgodnie ze złożoną ofertą.

- Szczegółowy rodzaj oraz jego asortyment i cenę brutto określa załącznik Nr 1, dla zadania/zadań  stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wartość niniejszej umowy strony ustalają na kwotę: …………. PLN netto (słownie: ……………………………………………………………………………………..)

+ obowiązujący podatek VAT …….%  tj. ………. PLN ( słownie:……………………).

Wartość umowy brutto: …………………….  PLN

(słownie: ………………………………………………………………..)

- W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą artykułów do sterylizacji do magazynu zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.)

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.   Odbioru zamówień od Zamawiającego

2.   Dostawy przedmiotu zamówienia  własnym środkiem transportu i na własny  koszt.

3.   Realizacja zamówienia w terminie 4 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia emailem, faxem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..

4.   Realizacja dostawy  cito – 48 godz. od momentu otrzymania zamówienia.

- Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem.

- Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będą ceny podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Termin ważności zamówionych artykułów nie krótszy niż 12 miesięcy od daty otrzymania towaru.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Dokonywania sukcesywnych zamówień przedmiotu zamówienia określonego w  załączniku asortymentowo – cenowym do niniejszej umowy dostosowanych  do bieżących potrzeb.

2.  Składania pisemnych reklamacji w przypadku wykrycia wad w dostarczonym przez Wykonawcę  towarze.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej ilości artykułów podanych w zapytaniu.

§ 4

Warunki płatności:

1.   Przekazywania należności przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie  60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

2.  W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

§ 5

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

2.  Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

- w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 4 ust. 2.

§ 6

Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności.

- Aneks do umowy może być zawarty przy zachowaniu niżej przedstawionych warunków:

- aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony,

- wyklucza się takie zmiany do umowy, które byłyby niekorzystne dla Kupującego,

- pogorszenie warunków umowy dla Zamawiającego może nastąpić jedynie w sytuacji kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Poza zmianami wymienionymi w §7 pkt 2  umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,

cena netto pozostanie bez zmian do niezrealizowanej części umowy;

2) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz.

4.  Aneksem do umowy może być wprowadzona zmiana ilościowa.

§ 8

- Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:

a)   zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena

netto pozostanie bez zmian;

b)   zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz:

c) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);

3.  Zmiany wymienione w pkt. 2 a), b), c), mogą być dokonywane na wniosek wykonawcy w formie aneksu do umowy.

4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników artykułów objętych umową.

5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych artykułów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- nieterminową 3-krotną realizacją dostaw,

- innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1.  Umowę zawarto na czas określony od …………….. do ………………. r

§ 11

Spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:		               	       		                          WYKONAWCA: