| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena jednostkowa brutto w pln* | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia w pln** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stacja komputerowa wraz z systemem planowania leczenia radioterapii onkologicznej. ………………………………………………………….. (producent, kraj pochodzenia) ………………………………………………………….. (rok produkcji) ………………………………………………………….. Nazwa systemu, model, typ | 1 kpl |  |  |  |
|  | Łączna całkowita cena brutto: |  |

| WYMAGANE I OCENIANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. |
| --- |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego systemu na terenie Polski. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja komputerowa wyposażona w monitor typu tablet o przekątnej min. 27 cali wyświetlający obraz w proporcji 16:10. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja komputerowa wyposażona w odpowiedniej klasy i mocy podzespoły w tym kartę grafiki, zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania (systemu) do planowania leczenia, który ma być zainstalowany. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja komputerowa wyposażona w System operacyjny typu Windows, sterowniki oraz inne oprogramowanie, zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania (systemu) do planowania leczenia, który ma być zainstalowany. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System prowadzi obliczenia dla wiązek fotonowych w zakresie energii 4MV – 18 MV z wykorzystaniem algorytmów klasy CCC (Collapsed Cone Convolution) i MC (Monte Carlo). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System prowadzi obliczenia dla wiązek fotonowych bez filtra spłaszczającego (ang. FFF) w zakresie energii 6MV – 10 MV z wykorzystaniem algorytmów klasy CCC (Colapse Con Convolution) lub MC (Monte Carlo). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System prowadzi obliczenia rozkładu dawki z wykorzystaniem procesorów karty graficznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System realizuje export i import danych w formacie DICOM, obsługa Query/Retrieve z systemów PACS zainstalowanych i używanych w Zakładzie Radioterapii SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zapewnia integrację z systemem weryfikacji i zarządzania radioterapią zainstalowanym i używanym w Zakładzie Radioterapii SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu, Mosaiq 2.68 firmy Elekta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni przygotowanie modeli wiązek terapeutycznych akceleratorów Zamawiającego na podstawie pomiarów dostarczonych przez Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zapewnia planowanie technik radioterapii: 3D, IMRT (dynamiczne i Step&Shoot), VMAT. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu wbudowanego modelu anatomicznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu definiowanego przez użytkownika atlasu struktur anatomicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia wykonywanie rejestracji nie-elastycznej (translacja, obrót) obrazów różnych modalności. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System pozwala importować obrazy tomograficzne MR, PET-CT, CBCT, zgodne z DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia deformacyjną rejestrację obrazów tomograficznych różnych modalności (CT, CBCT, MR, PET-CT). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia przeliczenia oryginalnego planu na obrazie CT weryfikującym ułożenie pacjenta, w tym na obrazie CBCT poprzez narzucenie mapy gęstości struktur anatomicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia deformacyjne przeniesienie rozkładu dawki z dowolnego planu leczenia na nowy zestaw obrazów z wykorzystaniem deformacyjnej rejestracji obrazów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia automatyczne, deformacyjne przeniesienie konturów struktur anatomicznych z jednego zestawu obrazów anatomicznych na drugi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia planowanie leczenia z uwzględnieniem przeniesionego deformacyjnie rozkładu dawki innego planu leczenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada funkcję optymalizacji, pozwalającą na ręczną edycję rozkładu dawki na obrazach tomograficznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada możliwość optymalizacji planu leczenia na obrazie 4DCT, z uwzględnieniem pozycji obszaru tarczowego na wszystkich fazach oddechowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiad funkcję oceny planów leczenia pozwalającą na automatyczne obliczenie zaburzonych rozkładów dawki z uwzględnieniem przesunięcia obszaru tarczowego, niedokładności umieszczenia izocentrum oraz ruchu oddechowego wraz ze statystyką zaburzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System daje możliwość obliczenia rozkładów dawki planu weryfikacyjnego na dowolnym zdefiniowanym przez Zamawiającego fantomie. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System posiada funkcjonalność w postaci automatyzacji planowania leczenia z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika protokołów tworzenia planów leczenia. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System posiada funkcjonalność w postaci automatyzacji planowania z wykorzystaniem możliwości pisania skryptów przez użytkownika w języku Python. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System posiada funkcję automatycznej redukcji dawki w narządach krytycznych bez pogorszenia jakości planu w obszarze tarczowym. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| WYMAGANIA OGÓLNE. |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące na oprogramowanie z włączeniem aktualizacji do najnowszych wersji systemu w ramach posiadanych funkcjonalności. | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. |
|  | Oferent na własny koszt dostarczy szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji z zasad eksploatacji i obsługi, potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent na własny koszt dostarczy szkolenie fizyków w miejscu instalacji z zasad eksploatacji i obsługi, potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dokona: ubezpieczenie na czas dostawy, dostarczy, zamontuje, wykona instalację oprogramowania oraz uruchomi nową stację komputerową i poniesie związane z tymi czynnościami koszty. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy drukarkę laserową z opcją wydruku kolorowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy pisemne oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent wykona pod nadzorem zamawiającego wymagane prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testy odbiorcze i akceptacyjne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dokona instalacji przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy: materiały informacyjne dotyczące całego przedmiotu zamówienia, oraz instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku polskim lub angielskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych do przedmiotu oferty. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa przedmiotu oferty. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy spis punktów serwisowych, lokalizacja (adres, nr tel. i fax. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent poda godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK, podać |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy