**Gdynia, 13.07.2022r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na: „**Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja obszaru Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni**” **D25M/252/N/21-41rj/22**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Dotyczy: Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa - 1 sztuka**

**Pytanie nr 1** **pkt 6**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną gdzie natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] wynosi 92%. Ec max?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2** **pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną gdzie natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] wynosi 91%. Ec max?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3** **pkt 10**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 97.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4** **pkt 11**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej Ra: 97?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5** **pkt 14**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bez możliwości ustawienia kształtu pola operacyjnego w postaci elipsy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6 pkt 16**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której temperatura barwowa jest regulowana w czterech krokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 pkt 17**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz w zakresie 160 [mm] do 300 [mm ]?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8** **pkt 19,20**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z elektroniczną regulacją średnicy pola , natężenia oświetlenia za pomocą centralnego uchwytu sterującego i specjalnego panelu sterowniczego w postaci dotykowego tableta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9** **pkt 22**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z podstawowym panelem sterowania lampą w postaci dotykowego tableta obsługującego obydwie czasze lampy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10** **pkt 24**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z obsługą wszystkich funkcji z dotykowego tableta w tym funkcji regulacji natężenia oświetlenia w zakresie od 30 -100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11** **pkt 25**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją światła endoskopowego o maksymalnej wartości 10% Ec max sterowaną z dotykowego tableta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12** **pkt 26**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bez brudnych uchwytów wokół czaszy lampy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13** **pkt 30**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z stopniem ochrony czasz IP 40?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14**  **pkt 33**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z osłoną diód wykonaną z wysokiej jakości kompozytu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 15**  **pkt 35**

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z płaską obudową czaszy o grubości 95,1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Stół operacyjny - 1 sztuka**

**Pytanie nr 16**  **pkt 2**

Czy Zamawiajacy dopuszcza stól z kołami o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17**  **pkt 6**

Czy Zamawiający dopuszcza stół z blokowaniem stołu z poziomu pilota przewodowego lub bezprzewodowego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18**  **pkt 10**

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym aktywacja pilota dokonywana jest dedykowanym przyciskiem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19**  **pkt 12**

Czy zamawiający dopuszcza stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący zlokalizowany na bocznej stronie kolumny bez możliwości jego odpięcia .Natomiast istnieje możliwość dodatkowego sterownika nożnego który można umieścić poza obrębem stołu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym podnóżki sterowane są za pomocą pilota w przedziale min +90/-90 st ? Przy wymogu zamiany zagłówka z podnóżkami daje to możliwość zamawiającemu sterowanie ruchami podgłówka z poziomu pilota co dla laryngologii jest znacznym ułatwieniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie ruchami stołu poprzez nowoczesny układ elektromechaniczny sterowany pilotem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuszcza stół który nie jest wyposażony w czujnik antykolizyjny ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 23**  **pkt 30**

Czy zamawiający dopuszcza stół z materacami mocowanymi na rzepy , lub z materacami z powierzchnią kontaktu z blatem antypoślizgową zapobiegająca zsuwaniu się materacy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuszcza stół z max wagą pacjenta 400kg . i max waga pacjenta w każdym położeniu 230 kg? Należy zwrócić uwagę ,że jest to stół laryngologiczny a nie bariatryczny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25**

Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuszcza stół z precyzyjnymi ruchami dzięki napędowi elektromechanicznemu bez funkcji jego włączenia? Stół posiada zagłówek sterowany mechanicznie - rękoma i ta funkcja w niczym nie przekłada się do zastosowań w obrębie głowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Agnieszka Korolczuk

Specjalista ds. Zamówień Publicznych