## Cz. 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 1 - Sterylizacja gazowa 3M | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Sterylizator | 3M Poland | 5XL | 1 | 2004 | 4 | [7 empty] | 85h
2. | Aerator | 3M Poland | XL | 1 | 2010 | 4
3. | Abator | 3M Poland | 50 AE | 1 | 2010 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla sterylizatora parowego, poz. 1a:
1. | przegląd instalacji sprężonego powietrza,
2. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
3. | sprawdzenie szczelności, drożności instalacji wyrzutu gazu w sterylizatorze,
4. | sprawdzenie elektrozaworu nawilżania z wymianą zestawu naprawczego,
5. | sprawdzenie elektrozaworu zasilającego pompę próżniową,
6. | czyszczenie pompy próżniowej,
7. | sprawdzenie elektrozaworu blokowania drzwi,
8. | sprawdzenie elektrozaworu napowietrzania komory,
9. | sprawdzenie elektrozaworu przewijaka naboju,
10. | wymiana części zużywalnych w tym uszczelek naboju, zaworu zwrotnego, filtrów bakteryjnych,
11. | wykonanie testu szczelności komory i regulacja pompy próżniowej,
12. | wykonanie programów testowo-sprawdzających,
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla aeratora, poz. 2:
14. | przegląd z wymianą filtrów bakteryjnych
15. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla abatora, poz. 3:
17. | przegląd z wymianą filtra powietrza
18. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,

## Cz. 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 2 - Czujnik tlenku etylenu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Czujnik tlenku etylenu | ALTER | GDX - 70 | 1 | 2016 | 4 | [7 empty] | 10h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | Kalibracja urządzeń,
3. | Sprawdzenie poprawności załączania sygnalizacji optyczno-akustycznej.

## Cz. 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 3 - Urządzenia do badań EMG i ENG | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Stymulator magnetyczny | Medtronic | MAG PRO R30 | 1 | 2006 | 2 | [7 empty] | 40h
2. | Aparat do badań EMG | Medtronic | KeyPoint G3 | 1 | 2007 | 2
3. | Aparat do badań EMG | Medtronic, Natus Manufacturing Ltd. | KeyPoint G4 | 2 | 2014, 2021 | 4
4. | Urządzenie do monitorowania neurofizjologicznego | MAG&More GmbH | PowerMag Clinical 30 | 1 | 2021 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN 62353,
2. | Kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
3. | Kontrola przewodów i kabli połączeniowych,
4. | Kontrola złączy pacjenta i kabli elektrod,
5. | Pomiar rezystancji przewodu uziomowego,
6. | Pomiar rezystancji uziemionych ochronnie elementów obudowy i wózka,
7. | Pomiar rezystancji izolacji,
8. | Pomiar prądów upływu,
9. | Kontrola wzmacniaczy,
10. | Kontrola pracy stymulatora prądowego we wszystkich zakresach
11. | Konserwacja aparatów,
12. | Testowanie poprawności funkcjonowania aparatów.

## Cz. 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 4 - Aparaty do elektrochirurgii | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat do elektrochirurgii | EMED | Spectrum | 8 | 2012, 2014, 2018 | 16 | [7 empty] | 100h
2. | Aparat do elektrochirurgii | EMED | ES350 | 1 | 2011 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | kontrola wizualna modułów,
3. | pomiary napięć,
4. | testy układów urządzenia i regulacje,
5. | kontrola i testy funkcjonalne układu argonowego,
6. | wykonanie próby obciążeniowej,
7. | test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
8. | pomiary prądów upływu,
9. | usunięcie albo zmiana komunikatu dotyczącego terminu wykonania kolejnego przeglądu technicznego wyświetlającego się na aparacie.

## Cz. 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 5 - Urządzenia firmy Dräger | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat do znieczulania | Dräger | Primus | 6 | 2016, 2018 | 24 | [7 empty] | 100h
2. | Kardiomonitor | Dräger | Infinity Delta | 6 | 2018 | 6
3. | Respirator | Dräger | Evita XL | 1 | 2013 | 4
4. | Respirator | Dräger | Evita V500 | 3 | 2018 | 12
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla wszystkich urządzeń:
1. | Sprawdzenie numerów seryjnych wszystkich elementów składowych urządzeń,
2. | Wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem i zaleceniami producenta (Wykonawca przedstawi harmonogram na wezwanie Zamawiającego)
3. | Testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353
4. | wizualna inspekcja bezpieczników – zgodności parametrów z przewidzianymi przez producenta,
5. | wizualna inspekcja przewodu zasilającego,
6. | pomiar rezystancji przewodu ochronnego (wraz z urządzeniem),
7. | pomiar rezystancji w punktach testowych,
8. | pomiar prądu upływu urządzenia,
9. | pomiar prądu upływu części aplikacyjnych,
10. | wizualna inspekcja uszkodzeń urządzenia.
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla respiratora Evita V500, poz. 4
1. | Przeprowadzenie testu urządzenia i testu obwodu oddechowego.
2. | Przeprowadzenie testu działania pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych oraz testu dzialania pomiaru przepływu.
3. | Przeprowadzenie testu działania baterii.
4. | Kontrola bezpieczników zewnętrznych.
5. | Kontrola wizualna urządzenia wraz z wyposażeniem.
6. | Przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353.
7. | Kontrola funkcji bezpieczeństwa, poprawność działania: - zastawki wydechowej, - zaworu jednokierunkowego w zastawce wydechowej, - awaryjnej zastawki oddechowej, - generatora alarmu, zaworów jednokierunkowych na wlocie gazu do tlenu i powietrza.
8. | Konfiguracja urządzeń, wersji oprogramowania.
9. | Wymiana filtra gazu oddechowego w dmuchawie oraz maty.
10. | Wymiana filtra powietrza i filtra tlenu we wlotach gazów.
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla respiratora Evita XL, poz. 3
1. | konfiguracje urządzeń, wersji oprogramowania, numerów ID, liczby przepracowanych godzin,
2. | czyszczenia układu grzania oraz ekranu dotykowego, inspekcji bloku wdechowego,
3. | wymiana czujnika tlenu co 12 miesięcy,
4. | sprawdzenie braku uszkodzeń mechanicznych obudowy, szuflady, kompletności śrub montażowych, filtrów, przewodów zasilających, wyłącznika, czujnika CO2, wentylatora, pokrywki bloku wdechowego, drenów zasilających w gazy, portów podłączeniowych elektrycznych i pneumatycznych.
5. | sprawdzenie:
6. | bloku wdechowego i wydechowego wraz z mocowaniem, panelu sterującego, drenów zasilających w gazy wraz z korespondencją kolorów, układu oddechowego wraz z płucami testowymi, nebulizatora,
7. | elementów i ramion montażowych,
8. | czujnika temperatury,
9. | uchwytu na monitor,
10. | obciążników stabilizujących wózek, akcesoriów,
11. | kalibracji czujników PIP oraz zastawki PEEP,
12. | testu początkowego, kalibracji CO2,
13. | zaworu zwrotnego D5.1,
14. | zaworu zwrotnego D3.2,
15. | zaworu Y3.1, D3.1,
16. | zaworu D3.3,
17. | czujników ciśnienia w drogach oddechowych,
18. | czujników ciśnienia w drogach oddechowych oraz zaworów kalibracyjnych w ciśnieniu maksymalnym,
19. | czujników ciśnienia w bloku zasilania w gazy,
20. | reduktorów ciśnienia i przepływu w nebulizatorze,
21. | napięcia kalibracyjnego czujnika O2,
22. | zasilacza wraz zasilaniem awaryjnym,
23. | ekranu dotykowego,
24. | przełącznika pozycji czujnika przepływu,
25. | wentylacji w trybie dorosłego pacjenta,
26. | kalibracji czujnika O2 i przepływu,
27. | stężenia podawanego O2 przy pomocy urządzenia wzorcowego,
28. | funkcji odsysania pacjenta,
29. | obliczania objętości oddechowej i pomiaru przepływu,
30. | wentylacji w trybie neonatologicznym,
31. | wentylacji w trybie dziecięcym,
32. | pomiaru temperatury,
33. | klawiatury membranowej,
34. | ostrzeżenia awarii zasilania GoldCap,
35. | zasilania awaryjnego,
36. | wentylatorów,
37. | portów elektronicznych,
38. | CO2 sensora przy pomocy filtra i gazu testowego,
39. | wózka i śrub mocujących
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla kardiomonitora Infinity Delta, poz. 2
1. | Sprawdzenie:
2. | Kompletności i czytelności napisów, naklejek, instrukcji obsługi
3. | Braku uszkodzeń mechanicznych urządzenia
4. | Poprawności włączania, funkcjonowania diod informacyjnych, głośnika, poziomu naładowania baterii.
5. | Poprawności działania zasilania zewnętrznego urządzenia
6. | Stanu wyświetlacza: wypalonych pikseli, możliwości regulacji kontrastu
7. | Poprawnej pracy przycisków stałych programowo,
8. | Poprawności działania EKG, zgodności wyświetlanych parametrów symulatorem, detekcji rozrusznika serca, załączania alarmów HR
9. | Poprawności działania SPO2
10. | Poprawności działania pomiaru temperatury, zgodności z symulatorem
11. | Poprawności działania inwazyjnego pomiaru ciśnienia, zgodności wyświetlanych parametrów z symulatorem (dwóch kanałów), kalibracja.
12. | Szczelności układu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia.
13. | Wskazań czujników ciśnienia nieinwazyjnego z kalibrowanym wzorcem.
14. | Poprawności działania awaryjnego obniżenia ciśnienia nieinwazyjnego w poszczególnych kategoriach pacjenta
15. | Poprawności działania układu ładowania akumulatora
16. | Poprawności wyłączania urządzenia, działania generatora piezo
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla aparatu do znieczulania Primus, poz. 1
1. | Sprawdzenie:
2. | Kompletności i czytelności napisów, naklejek, instrukcji obsługi
3. | Braku uszkodzeń mechanicznych: klawiatury i pokręteł, zaworu bezpieczeństwa O2, kółek i hamulców, szuflad, półki i lampki do pisania, uchwytów i blokad parowników, układu pacjenta, przycisku przepłukiwania O2, wentylatora, śrub mocujących, drzwiczek, uchwytów i szyn, drenów zasilających i pacjenta, pułapki wodnej i jej mocowania, portów i gniazd elektrycznych, zastawki APL, pokrywy układu oddechowego, ramion, worka oddechowego i jego uchwytu, krateru zastawki APL, membran, dysków i uszczelnień płyty zaworów, połączeń elektrycznych grzania układu pacjenta, króćców podłączeń układu pacjenta, kraterów bloku oddechowego, uszczelnień mocowania wapna, uszczelnień interfejsu podłączenia pneumatyki, całego układu ssaka i AGS.
4. | Zasilania awaryjnego
5. | Wersji oprogramowania komponentów Mobi, Mixer MA, VGC MA, PGM, zasilacza
6. | Łącznego czasu pracy komponentów miksera, wentylatora, silnika, zasilacza, baterii
7. | Kalibracja czujników ciśnienia Pinsp, Pexp
8. | Ustawienie offsetu czujników ciśnienia Pz, Pe, Pu
9. | Sprawdzenie czujnika temperatury ogrzewania układu pacjenta oraz analog i power PCB
10. | Sprawdzenie wypalonych pikseli wyświetlacza, diod LED, kontrastu wyświetlacza, głośnika alarmów
11. | Portu komunikacji
12. | Układu zasilania: napięć, temperatury pracy, alarmów, włącznika
13. | Układu PGM: szczelności, spadku ciśnienia, charakterystyki czujnika ciśnienia, przełączania zaworów podczas zerowania, wskazań czujnika ciśnienia, przepływu, alarmów okluzji, prawidłowości ciśnień, precyzji wskazań stężenia gazów w otoczeniu i testowego
14. | Bloku wlotowego gazów, poprawności wskazań czujników ciśnienia, szczelności układu
15. | Szczelności miksera i zaworu zwrotnego
16. | Poprawności wskazań czujników ciśnienia PTANK, PRP, PSYS,
17. | Poprawności wskazań czujników ciśnienia PRPO2, PRPAIR, PRPN2O, PDMGSHI, PDMGSLO
18. | Wartości kalibracyjnych PRSDET, MGS_CAL_FLOW_O2, MGS_FLW_FCT_DET, MIX_OFS_PRS_DET, MIX_OFFS_DET
19. | Kontrolek LED obecności zasilania w gazy, czujnika temperatury TMGS
20. | Tolerancji przypływu VGMS
21. | Poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa O2
22. | Poprawnego podawania przepływu przez zawór przepłukiwania O2
23. | Szczelności układu wapna „Click”.
24. | Liniowość zastawki APL
25. | Sprawdzenie układu A-Cone
26. | Szczelności układu świeżych gazów
27. | Sprawdzenie offsetu zaworu PEEP
28. | Sygnału włączania / wyłączania urządzenia
29. | Testu szczelności urządzenia
30. | Wentylacji manualnej/spontanicznej, trybów ciśnieniowego i objętościowego
31. | Alarmu rozpięcia układu pacjenta
32. | Mocowania ramion
33. | Poprawności podaży tlenu przez zewnętrzny przepływomierz
34. | Pomiaru SPO2
35. | Poprawnej siły ssania ssaka
36. | Butli awaryjnego zasilania w gazy szczelności, daty przydatności
37. | Sprawdzenie poprawności podłączenia gazów dla zasilania centralnego i butli

## Cz. 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 6 - Aparaty RTG | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Imaging | SOLO | 5 | 2017, 2018 | 10 | [7 empty] | 100h
2. | Aparat RTG z ramieniem C | Philips | BV LIBRA 9 II | 1 | 2008 | 2
3. | Aparat RTG przyłóżkowy | AGFA | DX-D 100+ | 1 | 2018 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | sprawdzenie wizualne oraz funkcjonalne systemów i podzespołów,
2. | kontrola zużycia ruchomych części mechanicznych, konserwacja,
3. | kontrola geometrii oraz osiowości wiązki RTG,
4. | kontrola i czyszczenie dróg odprowadzenia ciepła,
5. | pomiar wielkości pól promieniowania oraz widzenia,
6. | test rozdzielczości wysokowarstwowej,
7. | test układu automatycznej kontroli jasności,
8. | pomiary UV oraz dawek,
9. | pomiary bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą EN62353.

## Cz. 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 7 - Endoskop WOLF | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Endoskop radioblator; shaver power ART1 2304 Źródło światła; Kamera kontroler monitor medyczny; Głowica kamery Shaver rękojeść; Pompa | Meden-Inmed | WOLF | 1 | 2017 | 2 | [7 empty] | 20h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | testy funkcjonalne, konserwacja, czyszczenie, kontrola stanu obudowy i okablowania wszystkich elementów zestawu.
2. | badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
3. | kalibracja toru ssania, płukania, ekranu dotykowego, kontrola szczelności układu, kontrola czujników ciśnienia pompy artroskopowej „fluid control”,
4. | aktualizacja oprogramowania kamery HD (o ile wymagane wg producenta), kontrola ustawień użytkownika, usuwanie tzw. "martwych pikseli" w głowicy kamery, kontrola obiektywu, kontrola stanu uziemienia, sprawdzenie ekranu dotykowego,
5. | kontrola i czyszczenie wentylatorów projektora światła LED, kontrola funkcji "Dialog" oraz kalibracja ekranu dotykowego, kontrola stanu uziemienia,
6. | kontrola matrycy i ustawień użytkownika monitora, sprawdzenie odwzorowania kolorów i jakości obrazu,
7. | kalibracja ekranu dotykowego konsoli sterującej napędem ortopedycznym, kontrola ustawień użytkownika oraz aktualizacja oprogramowania (o ile wymagane), kontrola frezów i rękojeści napędowej, kontrola stanu uziemienia,
8. | kontrola poziomu mocy wyjściowej radioablatora, sprawdzenie przycisku nożnego, kontrola stanu uziemienia,
9. | oględziny, test działania, konserwacja, czyszczenie instrumentarium, w tym optyk.

## Cz .8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 8 - Zestaw do neuromonitoringu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zestaw do rozszerzonego neuromonitoringu | INOMED | ISIS IOM | 1 | 2017 | 2 | [7 empty] | 30h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (obudowa, mocowania, tabliczki).
2. | Sprawdzenie oprzyrządowania wielorazowego.
3. | Testy funkcjonalne urządzenia (test mechaniczny wszystkich przycisków i pokręteł, test portów USB, napędów, głośnika, sprawdzenia menu, test pedała nożnego).
4. | Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
5. | Test impedancji wzmacniaczy z użyciem rezystora 1kΩ.
6. | Test stymulatora.
7. | Aktualizacja oprogramowania.
8. | Sprawdzenie licencji Windows.
9. | Testu szumu wzmacniacza z użyciem rezystora 1kΩ.
10. | Testy stymulacji AEP, SEP, MEP, DNS.
11. | Sprawdzenie ustawień programów w tym poprawnego działania scenariuszy operacyjnych.

## Cz. 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 9 - Wiertarki wraz z osprzętem firmy Aesculap | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zestaw wiertarki małej Acculan 3Ti rękojeść GA671 nasadka: GB638R; GB635R; GB643R; GB660R; akumulator krótki NIMH GA666 - 2 szt.; ładowarka GA677 | Aesculap | zestaw | 1 | 2015 | 2 | [7 empty] | 50h
2. | Zestaw wiertarki małej Acculan 3Ti rękojeść GA671 nasadka: GB638R; GB635R; GB643R; GB660R, akumulator krótki NIMH GA666 - 3 szt. | Aesculap | zestaw | 1 | 2015 | 2
3. | Zestaw wiertarki małej Acculan 3Ti rękojeść GA671 nasadka: GB638R; GB635R; GB643R; GB660R, akumulator krótki NIMH GA666 - 2 szt. | Aesculap | zestaw | 1 | 2015 | 2
4. | Zestaw wiertarki elektrycznej wiertarka GA140 sterownik nożny GA148; wałek giętki M6-600; nasadka GB115R; GB125R; GB123R, rękojeść do konsoli wiertniczej GB121R | Aesculap | zestaw | 1 | 1992 | 2
5. | Zestaw wiertarki elektrycznej wiertarka GA140 sterownik nożny GA148; wałek giętki M6-600; nasadka GB115R; GB125R; GB123R, rękojeść do konsoli wiertniczej GB121R | Aesculap | zestaw | 1 | 1992 | 2
6. | Wiertarka Elan-E GB411 wraz ze sterownikiem nożnym GA825 i wałkiem giętkim | Aesculap | zestaw | 1 | 1999 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (uszkodzenia, zabrudzenia itp.) wraz z pokrywami i akumulatorami (sprawdzenie stanu uszczelek silikonowych, czytelność naklejek i oznakowań).
2. | Testy funkcjonalne wszystkich elementów napędu oraz osprzętu: testy szczelności, działanie blokad zabezpieczających, możliwości regulacji, grubości cięcia (o ile wymagane przez producenta), sprawdzenie poprawności działania przełączenia kierunku obrotów oraz między różnymi trybami.
3. | Sprawdzenie poprawności działania urządzenia z różnymi w akcesoriami i osprzętem.

## Cz. 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 10 - Urządzenia firmy Technomex | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Urządzenie do interaktywnej terapii ruchowej kończyny górnej | TYROMOTION | PABLO PRO (ZESTAW) | 2 | 2016, 2019 | 4 | [7 empty] | 150h
2. | Stolik do urządzenia do interaktywnej terapii ruchowej kończyny górnej | TECHNOMEX | STOLIK PICASSO DO UR | 2 | 2016, 2019 | 4
3. | Zestaw do odbioru i synchronizacji sygnału A/D z systemem EMG | NORAXON | EMG TELE MYO 2400T G2 | 1 | 2019 | 2
4. | System do trójwymiarowej analizy ruchu | ZEBRIS | MA-XX MCS20S | 1 | brak danych | 2
5. | Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego | Biodex | System 4 Pro | 1 | brak danych | 2
6. | Zestaw do powierzchniowego EMG | NORAXON | PC INT.REC TELE MYO | 1 | brak danych | 2
7. | Bieżnia rehabilitacyjna | BIODEX | GAIT TRAINER 3 | 1 | 2016 | 2
10. | Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym | AC International EAST | Vectis | 1 | 2016 | 2
11. | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu | TECHNOMEX | LEVITAS PRO 2 | 2 | 2019, 2020 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (obudowa, mocowania, gniazda, kable zasilające).
2. | Wymiana części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producentów.
3. | Testy funkcjonalne urządzenia.
4. | Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
5. | Wszekie niezbędne aktualizacje oprogramowania.
6. | Dla systemu do oceny i treningu Biodex System 4 Pro dodatkowo:
Defragmentacja dysku i odwirusowanie systemu,
Wykonanie kopii zapasowych danych,
Aktualizacja oprogramowania,
Kalibracja dynamometru i jednostki sterującej,
Sprawdzenie działania blokad urządzeń.

## Cz. 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 11 - Aparat do termolezji | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat do termolezji | IMC | Cosman G-4 | 1 | 2019 | 2 | [7 empty] | 50h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
3. | usunięcie albo zmiana komunikatu dotyczącego terminu wykonania przeglądu technicznego wyświetlającego się na aparacie.

## Cz. 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 12 - Szyny rehabilitacyjne ARTROMOT | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ARTROMOT | ORMED DJO | K2 PRO | 4 | 2008 | 8 | [7 empty] | 100h
2. | ARTROMOT | ORMED DJO | K2 PRO CHIP | 1 | brak danych | 2
3. | ARTROMOT | ORMED DJO | K1 STANDARD CHIP | 1 | 2018 | 2
4. | ARTROMOT | ORMED DJO | K1 | 1 | 2006 | 2
5. | ARTROMOT | ORMED DJO | K1 Comfort Chip | 5 | 2008, 2019, 2022 | 3
6. | ARTROMOT | ORMED DJO | S4 | 1 | 2022 | 1
7. | ARTROMOT | ORMED DJO | SP3 COMFORT CHIP | 1 | 2018 | 2
8. | ARTROMOT | ORMED DJO | S3 COMFORT | 2 | brak danych | 4
9. | ARTROMOT | ORMED DJO | S2 PRO | 2 | 2002, 2005 | 4
10. | ARTROMOT | ORMED DJO | E | 1 | 1999 | 2
11. | ARTROMOT | ORMED DJO | E2 COMPACT | 1 | brak danych | 2
12. | ARTROMOT | ORMED DJO | Active K | 2 | 2013, 2022 | 3
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Skompletowanie, oględziny, czynności diagnostyczne, sprawdzające; identyfikacja tabliczki znamionowej i oznakowania bezpieczeństwa.
2. | Kontrola przewodów, kontaktów.
3. | Sprawdzenie stanu izolacji przewodów elektrycznych i wtyczek; stanu obudowy aparatu.
4. | Test działania elementów mechanicznych, wyłączników, regulatorów, blokad, zabezpieczeń.
5. | Kontrola mocowań, zacisków, osłon i uszczelnień.
6. | Test pracy zgodnie z protokołem producenta.
7. | Sprawdzenie mocowań przewodów, trwałości styków połączeniowych wewnętrznych; stanu połączeń, rezystancji przewodu ochronnego PE, izolacji.
8. | Badanie zastępczego, uziomowego, różnicowego i dotykowego prądu upływu.
9. | Test elektryczny i obciążeniowy silnika z przekładnią.
10. | Przeprowadzenie procesu referencji i kalibracja zakresów ruchu i funkcji terapeutycznych.
11. | Czyszczenie i konserwacja elementów regulacyjnych, ciernych i tworzywowych.

## Cz. 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 13 - Myjnie i sterylizatory | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Myjnia-dezynfektor | CISA | K 155 Kappa | 1 | 2008 | 2 | [7 empty] | 200h
2. | Myjnia-dezynfektor | CISA | K 155 Kappa | 1 | 2008 | 2
3. | Sterylizator parowy | CISA | 6412 | 1 | 2008 | 2
4. | Sterylizator parowy | CISA | 6412 | 1 | 2008 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego i wewnętrznego, czyszczenie w razie potrzeby,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów,
3. | Sprawdzenie połączeń i zaworów,
4. | Kontrola pracy grzałek wody,
5. | Wykonanie badania wody,
6. | Kalibracja czujników i przepływomierzy,
7. | Przeprowadzenie cykli testowych,
8. | Sprawdzenie zbiorników wody,
9. | Wymiana w myjni – dezynfektorach filtrów HEPA, filtrów przeciwpyłowych, węży pomp perystaltycznych,
10. | Wymiana w sterylizatorach filtrów sterylnych, filtrów przeciwpyłowych.
11. | Wykonywanie napraw wyposażeniasłużacego do mycia, dezynfekcji i sterylizacji

## Cz. 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 14 - Urządzenia do rehabilitacji firmy BTL | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat do elektroterapii | BTL | BTL-4625 smart | 5 | 2013, 2014, 2021, 2022 | 10 | [7 empty] | 50h
2. | Aparat do ultradźwięków | BTL | BTL-4710 SMART; BTL-4710 Profi; BTL-4000 SMART | 5 | 2005, 2013, 2019, 2021, 2022 | 10
3. | Magnetotron | BTL | BTL-4000 | 1 | 2011 | 2
4. | Zestaw do magnetoterapii | BTL | BTL-4920 SMART | 1 | 2022 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Aktualizacja oprogramowania
9. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 15 - Aparaty USG wraz z głowicami | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat USG | Toshiba | APLIO TUS-A400/WA | 1 | 2015 | 2 | [7 empty] | 50h
2. | Aparat USG | Esoate | MyLAB 25 Gold | 1 | 2011 | 2
3. | Aparat USG | Philips | Affiniti 50 | 1 | 2014 | 2
4. | Aparat USG | Philips | Affiniti 70 | 5 | 2018 | 10
5. | Aparat USG | EZONO | 5000 | 1 | 2017 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Test bezpieczeństwa elektrycznego (aparatu, głowic) wg normy EN62353
2. | Test funkcjonalny trybów obrazowania
3. | Test funkcjonalny głowic
4. | Kontrola działania monitora CRT / LCD
5. | Sprawdzenie i oczyszczenie klawiatury
6. | Czyszczenie trackballa, filtrów powietrza i wnętrza aparatu,
7. | Konserwacja złącz modułów aparatu
8. | Kontrola wentylatorów
9. | Test baterii podtrzymującej ustawienia.

## Cz. 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 16 - Zgrzewarki i myjki | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Myjka parowa - steamer | ENTRHAL | MULTISTEAM | 1 | 2018 | 2 | [7 empty] | 50h
2. | Zgrzewarka rotacyjna | HAWO | HM800DC | 2 | brak danych | 4
3. | Zgrzewarka do foli | Nipro Tube-Sealer | BTS-10 | 1 | 1991 | 2
4. | Myjka ultradźwiękowa | POLSONIC | SONIC 33 | 1 | brak danych | 2
5. | Zgrzewarka do drenów | Sarstedt | MS-1000 | 1 | 2021 | 1
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie w razie potrzeby,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów,
3. | Kontrola stanu taśm teflonowych elementów zgrzewających, pasków transportowych oraz stanu samych pasków,
4. | Kontrola stanu rolki dociskowej i regulacja siły docisku,
5. | Kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
6. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353,
7. | Wykonanie zgrzewów testowych i przedstawienie raportu z wyników testu.

## Cz. 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 17 - Scolioscan | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | SCOLIOSCAN - system do oceny skoliozy z zastosowaniem obrazowania ultradźwiękowego wraz z oprogramowaniem | Telefield Medical Imaging Limited | Scolioscan | 1 | 2019 | 2 | [7 empty] | 20h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),

## Cz. 18
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 18 - propriometr i forcemeter | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Propriometr | Progres | R project bluetooth class I V1.2 | 1 | brak danych | 1 | [7 empty] | 20h
2. | Forcemeter z dynamometrem | Progres | 500 CL162Z | 1 | brak danych | 1
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 19
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 19 - Sprzęt medyczny i urządzenia pomocnicze | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Lampa bezcieniowa | BakMed | PH12 | 1 | 1999 | 2 | [7 empty] | 100h
2. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Keewell | QW3 | 2 | 2015 | 4
3. | Ogrzewacz pacjenta | 3M Poland | Bair Hugger 750; Bair Hugger 775 | 5 | 2005, 2008, 2014, 2017, 2020 | 10
4. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | DIG RC | 1 | 2003 | 2
5. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | HNS 12 | 4 | 2008, 2016, 2019 | 8
6. | Podnośnik elektryczny | Invacare | Flamingo | 1 | 2008 | 2
7. | Inhalator/nebulizator | Anmer, Omnibys, Beuer | Clineb; BR-CN 116; IH 21 | 3 | 2018 | 6
8. | Urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenem | Shenzhen Comen Medical Instruments co., LTD | NF5 | 1 | 2021 | 1
9. | Spirometr | MES Sp. z o.o. | Lungtest Mobile | 1 | 2021 | 2
10. | Zasilacz do opasek uciskowych | Zimmer Biomet | ATS 4000 | 3 | 2018 | 6
11. | Zasilacz do opasek uciskowych | VBM Medizintechnik; OAK Medical; Thackray | TOURNIQUET 4500; MK4 | 3 | 2016 | 6
12. | Fotel zabiegowy | Digiterm | Comfort 2 Flex | 2 | 2009 | 4
13. | Stół operacyjny | MERIVARA | OPERA | 1 | brak danych | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 20
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 20 - Aparatura medyczna monitorująca oraz defibrylatory | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Elektrokardiograf | Mortara | ELI 280 | 1 | 2018 | 1 | [7 empty] | 100h
2. | Elektrokardiograf | Farum | E600, E-60 | 5 | 2008, 2016, 2018 | 10
3. | Elektrokardiograf | ASPEL | Ascard Green V. 05.105 | 2 | 2020 | 4
4. | Elektrokardiograf | ASPEL | AsCard MrRED | 1 | brak danych | 2
5. | Defibrylator | EMTEL | DefiMax Plus | 2 | 2018 | 2
6. | Defibrylator | Philips | EFFICIA DFM100 | 1 | 2018 | 2
7. | Defibrylator | Mindray | Beneheart D6P | 1 | 2011 | 2
8. | Defibrylator | Physio-Control | Lifepak 20 | 1 | 2015 | 2
9. | Kardiomonitor | Shenzhen | PC3000 | 3 | 2015 | 6
10. | Kardiomonitor | EMTEL | FX2000P | 1 | 2007 | 2
11. | Kardiomonitor | Biolight Meditech Co. (BLT) | Q7 | 1 | 2020 | 2
12. | Kardiomonitor | GE MEDICAL SYSTEMS | B20 | 1 | 2012 | 2
13. | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM150 | 4 | 2020 | 4
14. | Ciśnieniomierz | Omron | M2 BASIC, BP B2 BASIC, BP A2 Basic | 78 | 2017 - 2021 | 156
15. | Pulsoksymetr | Beijing Choice Electronic Technology | MD300 | 1 | 2015 | 2
16. | Pulsoksymetr | Shenzhen | F380 | 9 | 2019, 2021 | 18
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 21
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 21 - Stoły operacyjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Stół operacyjny | MAQUET | Alphamaxx 113322B5 | 1 | 2016 | 2 | [7 empty] | 100h
2. | Stół operacyjny | MAQUET | YUNO II 1433.02B0 | 5 | 2018 | 10
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Oględziny zewnętrzne pod względem stopnia zużycia i ewentualnych uszkodzeń.
2. | Sprawdzenie pilota przewodowego, bezprzewodowego i panelu sterującego.
3. | Sprawdzenie układu ładowania akumulatorów.
4. | Sprawdzenie urządzeń blokujących, czyszczenie i smarowanie.
5. | Sprawdzenie zakresów ruchów blatu i jego części.
6. | Sprawdzenie i regulacja położenia zerowego blatu.
7. | Sprawdzenie stanu i mocowania szyn akcesoryjnych.
8. | Sprawdzenie akcesoriów.
9. | Sprawdzenie stanu gumowego miecha i metalowych osłon kolumny.
10. | Sprawdzenie stanu przewodów wewnątrz kolumny.
11. | Czyszczenie i smarowanie elementów prowadzących w kolumnie
12. | Sprawdzenie i regulacja luzu prowadnic w kolumnie.
13. | Sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, poziomu oleju i uzupełnienie.
14. | Sprawdzenie wersji oprogramowania i aktualizacja, jeśli dotyczy.
15. | Odczyt błędów stołu.
16. | Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg PN 62353.
17. | Pomiar ciągłości uziemienia.
18. | Pomiar rezystancji izolacji.
19. | Pomiar prądu upływu.
20. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy.

## Cz. 22
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 22 - Lampy operacyjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | LAMPA OPERACYJNA | FAMED | BHC-502/302p | 2 | 1997, 2001 | 4 | [7 empty] | 50h
2. | LAMPA OPERACYJNA | SIMEON | Simled 450 | 1 | 2020 | 2
3. | Lampa zabiegowo-operacyjna | BERCHTOLD | CHROMOPHARE | 2 | 2018 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 23
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 23 - Ssaki | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Ssak elektryczny | Medela | Basic 30 | 4 | 2003, 2007 | 8 | [7 empty] | 50h
2. | Ssak elektryczny | Hospivac | H350 Full 2 | 1 | 2012 | 2
3. | Ssak elektryczny | Hospivac | 350 | 1 | 2010 | 2
4. | Ssak chirurgiczny | MEDELA | Dominant Flex | 7 | 2018 | 14
5. | Ssak elektryczny | GIMA | Clinic Plus | 1 | 2013 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 24
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 24 - Pompy infuzyjne wraz ze stacjami dokującymi i objętościowe | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Pompa objętościowa | Hospira | PlumA+ | 2 | 2008 | 4 | [7 empty] | 100h
2. | Stacja dokująca | ASCOR | MD 40 | 5 | 2018 | 10
3. | Pompa infuzyjna | ASCOR | AP-14 | 25 | 2016, 2018 | 50
4. | Pompa infuzyjna | ASCOR | SEP 11 S | 2 | 2000 | 4
5. | Pompa infuzyjna | MEDIMA | S1 | 1 | 2005 | 2
6. | Pompa perystaltyczna | ASCOR | AP31 | 1 | 2006 | 2
7. | Pompa infuzyjna | Sino Medical Device Technology | SN-A1 | 5 | 2021 | 10
8. | Pompa infuzyjna | Hedy | HealFusion S7 | 27 | 2020 | 54
9. | Pompa infuzyjna | BLT | P 500 | 10 | 2020 | 20
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 25
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 25 - Urządzenia do rehabilitacji | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych | RECK | MOTOmed Viva 2 | 2 | 2019 | 4 | [7 empty] | 200h
2. | Wirówka do kończyn górnych | Technomex | 1117T | 2 | 1996 | 4
3. | Wirówka do kończyn dolnych | Technomex | 1117T | 1 | 1996 | 2
4. | Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa | Technomex | 1115EZ | 1 | 2019 | 2
5. | Wanna do masażu podwodnego | Meden-Inmed | Aquameden | 1 | 2013 | 2
6. | Wanna z hydromasażem | Sanplast | HW-E-P | 1 | 2015 | 2
7. | Aparat do elektroterapii | Meter | ST-30 | 1 | 2002 | 2
8. | Aparat do elektroterapii | Otwock, ZAMED, EiE | Diatronic DT10B, Interdynamic ID-8C, STIM D75, STIM 65, MT3, | 11 | 2007 | 22
9. | Lampa Sollux | Otwock | LS-3 | 3 | 1998, 2010 | 6
10. | Lampa Sollux | Pracownia elektroniki medycznej PEM | LS-2 | 1 | 2015 | 2
11. | Lampa | Medicolux | Solaris | 2 | 2008 | 4
12. | Aparat do ultradźwięków | ZAMED | SONICATOR 730 | 1 | 2004 | 2
13. | Laser biostymulacyjny | Accuro | Terapus 2 | 2 | 2007, 2018 | 4
14. | Laser biostymulacyjny | Accuro | Terapus MINI | 1 | 2000 | 2
15. | Kuchnia parafinowa | Heuser | PB6-50 | 1 | 2014 | 2
16. | Laser ze skanerem | Cosmogamma | TR1 HP | 1 | 2018 | 2
17. | Platforma balansowa | brak danych | GB-200 | 1 | 2007 | 2
18. | Wyciąg do trakcji kręgosłupa | Cosmogamma | TU-100 | 1 | 2000 | 2
19. | ARTROMOT | GOOD MEDICA | ORTOFLEX L1 | 1 | 2019 | 2
20. | Rotor elektryczny | Medica | Thera Trainer | 1 | 2008 | 2
21. | Stół do terapii manualnej | SUMER | WSR-II | 1 | 2002 | 2
22. | Stół do pionizacji z elektryczną regulacją wysokości i kąta leżyska | TECHNOMEX | AZURYT II | 1 | 2019 | 2
23. | Stół do pionizacji | KINESIS | SP-E2 | 1 | brak danych | 2
24. | Kozetka elektryczna | brak | brak | 1 | brak danych | 2
25. | Stół rehabilitacyjny do masażu elektryczny | Technomex, SUMER, Metalowiec | OPAL, SPE-2 | 6 | 2010 | 12
26. | Stół rehabilitacyjny do masażu elektryczny | KINESIS | SR-E2 | 4 | 2015 | 8
27. | Stół rehabilitacyjny wielofunkcyjny | SUMER | WSR I | 1 | 2001 | 2
28. | Lampa Sollux | AC International EAST | LSC | 3 | 2016 | 6
29. | Urządzenie do krioterapii | Kriopol | Kriopol R | 1 | 2001 | 2
30. | Urządzenie do laseroterapii | MARPELECTRONIC | D68-1 | 1 | brak danych | 2
31. | Stół do rehabilitacji | WSTECH, TECHNOMEX | SP-E01, KORUND E, BERYL II | 5 | 2019 | 10
32. | Rotor do kończyn górnych i dolnych | Thera-Trainer | TIGO 538 | 1 | 2019 | 2
33. | Rotor do treningu pasywnego i aktywnego | Rech-Technik GmbH & CO.KG | Motomed Loop | 1 | 2020 | 2
34. | Bieżnia do ćwiczeń z możliwością odciążenia (z podnośnikiem) | Meden-Inmed | Axelero Reha Eleveo | 1 | 2020 | 2
35. | System do ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym dla kończyny górnej | KINESTICA | Bimeo | 1 | 2020 | 2
36. | System do ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym dla kończyny dolnej | Koordynacja | Leg Force Feedback | 1 | 2020 | 2
37. | Platforma dynamometryczna do analizy siły reakcji podłoża w staniu | CSMI | Humac Balance | 1 | 2020 | 2
38. | Elektryczny stół do masażu | Meden-Inmed | Elemental ICE S2.FO | 4 | 2020 | 8
39. | Lampa do terapii światłem podczerwonym | Astar | Lumina | 3 | 2022 | 6
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 26
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 26 - Urządzenia przeciwodleżynowe i do masażu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Apex Medical | BIO FLOTE 2000 | 1 | 2011 | 2 | [7 empty] | 20h
2. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Revita | Supra, 10 PUR | 21 | 2018, 2019, 2022 | 42
3. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Herdegen | Protector | 4 | 2014, 2015 | 8
4. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Timago | Soft Wind III | 1 | 2016 | 2
5. | Urządzenie do masażu limfatycznego | DS. Maref | LX7 | 1 | 2013 | 2
6. | Aparat do drenażu limfatycznego | DS. Maref | Lympha-sys 9 | 2 | 2016 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 27
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 27 - Piły do cięcia gipsu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Piła elektryczna do cięcia gipsu | Zimmer Orthopedic Ltd. | Type 2 | 2 | 2000 | 4 | [7 empty] | 10h
2. | Piła elektryczna do cięcia gipsu | CHM | 04-0265 | 2 | 2000 | 4
3. | Piła elektryczna do cięcia gipsu | MST Instrumente GmbH | 04.00.12 | 2 | 2021 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 28
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 28 - Urządzenia laboratoryjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Cieplarka | Wamed Warszawa | C-100W-08 | 2 | 2008 | 4 | [7 empty] | 100h
2. | Cieplarka | EM-MED. | EM THERM 2D | 1 | 2018 | 2
3. | Wirówka laboratoryjna | MPW | MPW 350 MPW 223 MPW 325 | 5 | 2001, 2021 | 10
4. | Cytowirówka laboratoryjna | MPW | M-Diagnostic | 1 | 2019 | 2
5. | Mikroskop optyczny | ZEISS | Primo Star | 1 | 2019 | 2
6. | Mikroskop optyczny z kontrastem fazowym | ZEISS | Primo Star | 1 | 2019 | 2
7. | Sumator hematologiczny | HEXAN, Alchem | SH-96/12, SH-12 | 2 | 2000, 2021 | 3
8. | Mikroskop laboratoryjny | CARL ZEISS | JENAMED | 1 | 1984 | 2
9. | Kołyska laboratoryjna | JW. ELECTRONIC | KL-942 | 1 | 2006 | 2
10. | Mikrowytrząsarka | JW. ELECTRONIC | ML-962 | 1 | 2006 | 2
11. | Wstrząsarka z inkubatorem | Awareness Technology | STAT FAX 2200 | 1 | 1999 | 2
12. | Urządzenie grzewcze do suchego rozmrażania i podgrzewania krwi i osocza SAHARA III | Sarstedt | Maxiterm | 1 | 2019 | 2
13. | Sterylizator laboratoryjny | Pol-EKO | SRW 115 STD | 1 | 2011 | 2
14. | Komora laminarna | Karstulan | minifile | 1 | 2005 | 2
15. | Kapilaroskop | brak danych | MC980LCD-DL200 | 1 | brak danych | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 29
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 29 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | Medela | Thopaz Plus | 2 | 2021, 2022 | 4 | [7 empty] | 15h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, portów, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy, uchwyty na łóżka.
2. | Wizualne sprawdzenie pod kątem ewentualnych pęknięć, przebarwień obudowy i wyświetlacza.
3. | Sprawdzenie przycisku zwalniającego, pojemnika.
4. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
5. | Sprawdzenie uszczelek, ich czystości, szczelności.
6. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy.
7. | Wykonanie testów miernikiem podciśnienia na odłączeniu urządzenia od sieci oraz innych testów funkcjonalnych.
8. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia, sygnałów dźwiękowych, akumulatora.
9. | Ustawienie podstawowych parametrów.
10. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują).
11. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 30
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 30 - Wagi | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Wagi najazdowe, wagi elektroniczne lekarskie, laboratoryjne, wagi odważnikowo-uchylne, wagi magazynowe | RADWAG, Charder, SECA, Seca, Radwag, Fawag, Charder, Radwag, Libra, Lubelska Fabryka Wag, CAS, Dibal, Ohaus, | WPT/8B 300C, MS 2400, 834, 704S, 799, WPT/O 150C, WPT 150.0, TP 150/1, MS 4900, WPT 60/150.0, WPT 60/150 OW, PS 210/c/2, PS 6000/C/2, WPS 600/C, SJ 15A, DB-II, PVC-50, SPC-T, T 31P, C315.8B.300C-3 | 37 | 2000-2021 | 37 | [7 empty] | 15
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie,
2. | kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
3. | kalibracja,
4. | wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353 (nie dotyczy wag mechanicznych),
5. | kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów,
6. | dostarczenie świadectwa legalizacji.

## Cz. 31
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności do wykonania
Cz. 31 - Testy specjalistyczne aparatów RTG | [6 empty] | Oferta cenowa na testy specjalistyczne
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba testów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego testu | Stawka Vat | Cena brutto jednego testu | Łączny koszt testów (kol. 7 x kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Imaging | SOLO | 5 | 2017, 2018 | 10
2. | Aparat RTG z ramieniem C | Philips | BV LIBRA 9 II | 1 | 2008 | 2
3. | Aparat RTG przyłóżkowy | AGFA | DX-D 100+ | 1 | 2018 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas testów specjalistycznych (minimum):
1. | Realizacja zamówienia przez laboratorium posiadające akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych (Wykonawca dołączy do oferty uwierzytelnioną kserokopię).
2. | Wykonywanie testów specjalistycznych zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo Atomowe oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.
3. | Wystawienie sprawozdania z przeprowadzonych testów specjalistycznych w wersji elektronicznej.
4. | Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji usług testów specjalistycznych na własny koszt i w sposób będący w zgodzie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
5. | Wykonawca realizując usługę testów uwzględnia kwestie ochrony środowiska. Aby zapobiegać zagrożeniom ekologicznym podczas realizacji usług jest zobligowany do przestrzegania zasad gospodarki odpadami i ich utylizacji podanych w przepisach prawnych.

## Cz. 32
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności do wykonania
Cz. 32 - Urządzenia chłodnicze i do pomiaru temperatury oraz wilgotności - wzorcowanie | [6 empty] | Oferta cenowa na wzorcowania
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba wzorcowań w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego wzorcowania | Stawka Vat | Cena brutto jednego wzorcowania | Łączny koszt wzorcowań (kol. 7 x kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Chłodziarko-zamrażarka | Polar, Amica, Mastercook, Whirpool, Bosh, Liebherr | CZ200 | 32 | 1997-2015 | 64
2. | Chłodziarka | Amica, Bosh, Pol-eko | AK-130 | 5 | 1998, 2008, 2009 | 10
3. | Zamrażarka | Amica, Liebherr | AZ2101P, 3005 Index 20/001 | 3 | 2004 | 6
4. | Zamrażarka skrzyniowa | Electrolux, Ecold | EL 45, ECP5231AOW/BNI525 | 6 | 1999-2013 | 12
5. | Szafa chłodnicza | Bolarus, Snaige | WS-500L, WS-711L, CD350 | 6 | 2014 | 12
6. | Szafa chłodnicza z modułem SM2 | BOLARUS | WS-500L | 1 | 2014 | 2
7. | Witryna chłodnicza | Ladycook, Snaige, Severin | LCD 350-02, LCD 350-03, CD 350, KS 9881 | 7 | 2005-2008 | 14
8. | Składana komora chłodnicza nr 4 z termometrem GECO G-204 | brak danych | brak danych | 3 | brak danych | 6
9. | Chłodziarka przenośna do transportu leków | brak danych | 311980 | CL NR 1 | brak danych | 2
10. | Termohigrometr elektroniczny | TFA | P 18 | 3 | brak danych | 6
11. | Termohigrometr elektroniczny | TFA | 30.5000.02 | 2 | 2021 | 4
12. | Miernik temperatury | brak danych | N30B | 1 | brak danych | 2
13. | Miernik temperatury z modułem SM2 | brak danych | N30B | 2 | brak danych | 4
14. | Rejestrator tempreatury | PPHU Termoprodukt | Termio 25, Termio 2 Precision, Termik | 34 | brak danych | 68
15. | Termometr elektroniczny z czujnikiem | TFA | 30.1024 | 5 | brak danych | 10
16. | Termometr bezdotykowy | MICROLIFE, Hetaida, HUBDIC | NC 150, HTD8813, FS-300 | 80 | 2018-2022 | 160
17. | Komora chłodnicza do przechowywania zwłok | brak danych | brak danych | NR 16 | brak danych | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas wzorcowania (minimum):
1. | Kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | Przez wzorcowanie Zamawiający rozumie określenie różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorca miary wyższego rzędu, materiału odniesienia wyższego rzędu, przyrządu wskazującego wyższego rzędu) a wskazaniem przyrządu wzorcowanego (wzorca miary niższego rzędu, materiału odniesienia niższego rzędu, przyrządu wskazującego niższego rzędu), z uwzględnieniem niepewności pomiaru dokonanego przy pomocy przyrządu wzorcowego w ustalonych warunkach. Punkty wzorcowania dla rejestratorów temperatury, termometrów, termohigrometrów, pirometrów to min. trzy wartości odniesienia (do ustalenia z Zamawiającym). Metoda wzorcowania dla urządzeń chłodniczych to metoda objętościowa (w 9 punktach przestrzeni) w temperaturach: dla chłodziarek temp. +5 [ºC], dla zamrażarek -20 [ºC].
3. | Wzorcowanie w siedzibie Zamawiającego,
4. | Wystawienie świadectwa z wykonanego wzorcowania w formie elektronicznej.

## Cz. 33
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 33 - Pipety laboratoryjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Pipeta jednokanałowa, stałoobjętościowa | HTL | LabMate | 1 | 1993 | 2
2. | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa | HTL | Optipette | 1 | brak danych | 2
3. | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa | MEDLAB | mlpette-v, mlpette plus-v | 34 | 2004, 2022 | 68
4. | Pipeta 12-kanałowa, zmiennoobjętościowa | MEDLAB | Biozym PreCision | 1 | brak danych | 2
5. | Pipeta 8-kanałowa, zmiennoobjętościowa | CAPP | Aero96 SoftLine | 1 | brak danych | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Czyszczenie i smarowanie – konserwacja,
2. | Kalibracja,
3. | Wystawienie zbiorczego raportu ze wszystkich wykonanych czynności (wyniki z kalibracji, przegląd i ewentualne zalecenia do naprawy),
4. | Wysłanie pipet do kalibracji w dwóch terminach (w pierwszym terminie część pipet i w drugim terminie pozostałe pipety),
5. | Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji usług przeglądów technicznych oraz napraw na własny koszt i w sposób będący w zgodzie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
6. | Wykonawca realizując usługę przeglądów i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej uwzględnia kwestie ochrony środowiska. Aby zapobiegać zagrożeniom ekologicznym podczas realizacji usług jest zobligowany do przestrzegania zasad gospodarki odpadami i ich utylizacji podanych w przepisach prawnych.

## Cz. 34
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 34 - Urządzenia firmy Stryker | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ZESTAW ARTROSKOPOWY Jednostka sterująca kamery - 1 szt. Głowica kamery - 1 szt.; obiektyw kamery - 1 szt. Monitor medyczny - 1 szt.; Źródło światła - 1 szt. Cyfrowy system zarządzania danymi - 1 szt. Moduł sterowania - 1 szt.; Pompa CrossFlow - 1 szt. Konsola Crossfire - 1 szt.; Shaver artroskopowy 2 szt. Wiertarka Universal Driver RemB - 1szt. nasadka do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm - 1szt. nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm - 1szt. nasadka wiertarka Jacobs z kluczykiem - 1szt. nasadka piła oscylacyjna, przewód TPS/Core - 1 szt. | STRYKER | zestaw | 4 | 2018 | 8 | [7 empty] | 100h
2. | ZESTAW ARTROSKOPOWY Monitor VE 26" m: 240030960 - 2 szt. konsola kamery 1288 m: 1288010000 - 2 szt. głowica kamery 1288 m: 1288210122 - 2 szt. obiektyw kamery - 2 szt. źródło światła L9000 m: 220210000 - 2 szt. konsola napędowa CORE TPS m: 5400050000 - 3 szt. pompa Flocontrol m: 350600500 - 3 szt. włącznik nożny TPS Footswitch m: 5100008000 - 1 szt. | STRYKER | zestaw | 1 | 2012 | 2
3. | ZESTAW ARTROSKOPOWY Monitor VE 26" m: 240030960 - 1 szt. konsola kamery 1288 m: 1288010000 - 1 szt. głowica kamery 1288 m: 1288210122 - 1 szt. obiektyw kamery - 1 szt. źródło światła L9000 m: 220210000 - 1 szt. konsola napędowa CORE m: 5400050000 - 2 szt. pompa Flocontrol m: 350600500 - 2 szt. włącznik nożny TPS Footswitch m: 5100008000 - 1 szt. | STRYKER | zestaw | 1 | 2012 | 2
4. | Napęd ortopedyczny S8 CD z wyposażeniem: nasadka piły oscylacyjnej nasadka wolnoobrotowa Jacobs z kluczykiem akumulator niesterylny 2 szt. | Stryker | S8 CD | 1 | 2021 | 1
5. | Wiertarka przezierna CD S8 w zestawie: nasadka wiertarska, nasadka Jacobs z kluczykiem, nasadka Hudson Modified POWEReam, nasadka duży Synthes, nasadka do drutów - 2 szt., nasadka do drutów - 2 szt., nasadka wiertarska Hudson; nasadka piła oscylacyjna - 2 szt., nasadka przezierna Radiolucent, nasadka mały Synthes, ładowarka, akumulator niesterylny - 4 szt. | Stryker | S8 CD | 1 | 2017 | 2
6. | Zestaw napędów ortopedycznych, wysokoobrotowych do kręgosłupa: Napęd neurochirurgiczny II Drive - 2 szt. Prostnica 7cm; Prostnica 12 cm; Kątnica 7 cm; Kątnica 14 cm Konsola Core SN, przełącznik nożny 2 szt. | Stryker | II Drive | 1 | 2017 | 2
7. | Wiertarka oscylacyjna w zestawie: nasadka Jacobs Attachament S4/S5 typ:410-313-1000 nasadka Hudson M-T Reamer S4/S5 typ: 410-323-5000 | Stryker | S5 Rotary | 1 | 2008 | 2
8. | Piła oscylacyjna | Stryker | S5 Sagittal | 1 | 2008 | 2
9. | Napęd Shaver rękojeść | Stryker | Shaver | 1 | 2008 | 2
10. | Napęd pistoletowy w zestawie: nasadki: Wire collet 4100-62; Pin Collet 4100-125; Drill 4100-131; kabel ref 5100-004-000; Sagittal 4100-400-00 | Stryker | RemB CORE | 2 | 2016 | 4
11. | Konsola napędowa TPS | STRYKER | Electric Pen Drive | 1 | 2007 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzeń (uszkodzenia, zabrudzenia itp.)
2. | Testy funkcjonalne wszystkich elementów napędów wraz z osprzętem.
3. | Sprawdzenie poprawności działania urządzenia z różnymi w akcesoriami i osprzętem.
4. | Konserwacja, czyszczenie, kontrola stanu obudowy i okablowania wszystkich elementów zestawu.
5. | Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
6. | Kalibracje, płukanie, kontrola szczelności układu, kontrola czujników ciśnienia pompy artroskopowej „fluid control”,
7. | Kontrola oprogramowania kamery HD, kontrola stanu uziemienia.
8. | Kontrola i czyszczenie wentylatorów projektora światła LED, kontrola ekranu dotykowego, kontrola stanu uziemienia,
9. | Kontrola matrycy i ustawień użytkownika monitora, sprawdzenie odwzorowania kolorów i jakości obrazu,
10. | Kalibracja ekranu konsoli sterującej napędem ortopedycznym, kontrola ustawień użytkownika oraz aktualizacja oprogramowania (o ile wymagane), kontrola frezów i rękojeści napędowej, kontrola stanu uziemienia,
11. | Kontrola przycisków nożnych, kontrola stanu uziemienia, sprawdzenie osprzętu napędów.
12. | Oględziny, test działania, konserwacja, czyszczenie instrumentarium, w tym optyk.