## p1. zestaw transportowy
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw transportowy do wirusów
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
Uwagi dodatkowe : Warunki graniczne bezwzględne i podlegajace ocenie jakosciowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia, niespełnienie ich
spowoduje odrzucenie oferty)
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków granicznych wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | UDI - DI jeśli dotyczy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Zestaw transportowy do wirusów |  |  | szt. | 10000
1.1 | Zestaw do poboru i transportu próbek wirusa typu BIOCOMMA TRANSPORT AND PRESERVATION MEDIUM nr. Kat: YVJ-TE2 | tak
1.2 | Zestawy niezbędne do pobierania materiału do badań RT-PCR CoV-2 na kartridzach firmy Cepheid | tak
1.3 | Zestaw zawiera: (każdy z elementów punkt 1.3.1-1.3.2) | tak
1.3.1 | probówkę (10 ml) z 3 ml medium (medium bez inaktywatora wirusów) | tak
1.3.2 | flockowaną wymazówkę z końcówką nylonową do pobierania wymazów z nosogardzieli | tak
1.4 | Zestawy przeznaczone również do pobierania, przechowywania i transportu próbek innych patogenów m.in. grypy, RSV, chlamydii, mykoplazm czy ureaplazm | tak
| Opakowanie zawiera nie więcej niż 50 sztuk zestawów. | tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.7 | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę zestawów innych niż w punkcie 1.1 pod warunkiem pokrycia kosztów związanych ze zmianą walidacji metody w Państwowym Zakładzie Higieny oraz zachowaniem w/w warunków granicznych. | tak

## p2. test plytkowy
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Test płytkowy antygenowy Covid 19
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
Uwagi dodatkowe : Warunki graniczne bezwzględne i podlegajace ocenie jakosciowej (niżej wymienione warunki graniczne uważa się za konieczne do spełnienia , niespenienie ich
spowoduje odrzucenie oferty)
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków granicznych wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | UDI-DI jeśli dotyczy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Test płytkowy antygenowy Covid 19 |  |  | szt. | 22000
1.1 | Szybki chromatograficzny test immunologiczny przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 obecnego w ludzkiej jamie nosowo-gardłowej. | tak
1.2 | Spełnia wymagania NFZ oraz jest zgodny ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. | tak
1.3 | Badanie wykonywane z wymazu z jamy nosowo-gardłowej. | tak
1.4 | Próbki można przechowywać w probówce z buforem ekstrakcyjnym w temp. pokojowej do 1 godziny lub w temp. 2 8 °C do 4 godzin przed oznaczeniem. | tak
1.5 | Wynik testu po 15 minutach, okno odczytu 15-30 minut. | tak
1.6 | Zestaw diagnostyczny wyposażony jest w: (każdy z elementów punkt 1.6.1-1.6.5) | tak
1.6.1 | płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć, | tak
1.6.2 | próbówki ekstrakcyjne z odpipetowanym buforem ekstrakcyjnym (bez konieczności jego dozowania), | tak
1.6.3 | zatyczki dozujące w opakowaniu będącym „statywem” na probówki z buforem, | tak
1.6.4 | sterylne wymazówki przeznaczone do pobierania wymazu z nosogardzieli, | tak
1.6.5 | instrukcję stosowania, | tak
1.7 | Czułość testu minimum 96,50% , swoistość testu minimum 99,60% określona na minimum 400 osobowej kohorcie pacjentów z objawami i bez objawów z czego minimum 100 pacjentów miało dodatni wynik potwierdzony testem PCR. | tak
1.8 | Granica wykrywalności (LoD) testu na szczep wirusa minimum 3.12 X 102.2 TCID50/mL | tak
1.9 | Test posiada wewnętrzną kontrolę poprawności wykonania badania | tak
1.10 | Udowodniony brak reakcji krzyżowej na MERS coronavirus. | tak
1.11 | Materiał kontrolny oddzielnie konfekcjonowany umożliwiający wykonanie minimum 10 oznaczeń z wynikiem pozytywnym i 10 oznaczeń z wynikiem ujemnym. | tak | [8 empty] | Numer katalogowy materiału kontrolnego:
1.12 | Test znajduje się na liście testów antygenowych rekomendowanych przez Komisję Europejską opublikowanej 17 lutego 2021 roku i zaktualizowanej 19 marca w raporcie: "A common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates" | tak
1.13 | Test spełnia wytyczne WHO oraz posiada status EUL WHO | tak
1.14 | Test spełnia wymagania zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 | tak
1.15 | Zestaw testowy gotowy do użycia i wykonania przy łóżku chorego | tak
1.16 | Opakowanie zawiera 25 testów diagnostycznych | tak