Postępowanie nr: WB.2710.8.2023.RM; załącznik nr 1

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: Dostawa komory laminarnej do Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (do 4 tygodni od dnia podpisania umowy) za cenę ofertową:

Tabela 1.

| Pln |
| --- |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz model proponowanego urządzenia |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

- Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…………………………………  ………………………………………………….

(miejscowość, data)		  (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.8.2023.RM

załącznik nr 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa komory laminarnej do Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

| LP. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 26.) |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Parametry techniczne |
|  | Pionowy, laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 do 0,50m/s zgodnie z normą PN-EN 12469:2002 |  |
|  | Cichobieżne wentylatory –od 3-4 szt. |  |
|  | Ilość filtrów: 2x HEPA H14, 1 wstępny i 1 główny |  |
|  | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach |  |
|  | Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV. |  |
|  | Lampa UV o mocy minimum 30W maksymalnie 40 W, zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy |  |
|  | Okno frontowe wykonane z podwójnie hartowanego szkła o grubości 6 mm bez ramy pochylone pod kątem 8° +/- 2 ° |  |
|  | Okno frontowe elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcie obszaru roboczego |  |
|  | Boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub pełne |  |
|  | Min. 2 max. 3 gniazda elektryczne wewnątrz komory |  |
|  | Podłokietnik z możliwością demontażu |  |
|  | Podstawa komory na blokowanych kółkach |  |
|  | Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego minimum 7 cali maksimum 8 cali z menu w języku polskim umożliwiającego obsługę w rękawiczkach laboratoryjnych |  |
|  | Uruchamianie poszczególnych funkcji za pomocą dedykowanych i odpowiednio oznaczonych przycisków bez konieczności wchodzenia do menu |  |
|  | Osłona pod filtrem głównym – laminaryzator |  |
|  | Funkcja spoczynkowa - stand-by |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szerokość/głębokość/wysokość w mm: 1340/790/2094 ± 10 |  |
|  | Wymiary wewnętrzne szerokość/głębokość/wysokość w mm: 1250/645/660 ± 10 |  |
|  | Maksymalna wysokość podniesienia szyby podczas pracy w mm: 250 ± 10 Maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej: nie mnie niż 500 mm ± 40 |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego <53 dB |  |
|  | Blat roboczy, boki i tył przestrzeni roboczej wykonane ze stali nierdzewnej Obudowa ze stali pokrytej farbą proszkową |  |
|  | Oświetlenie LED przestrzeni roboczej o intensywności minimum 1500 maksimum 1600 LUX |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - deklaracja zgodności CE |  |  |  |
|  | Komora II klasy bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 12469:2002 |  |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z PN-EN 61010- 1:2011, PN-EN 61326-1:2013-06 |  |  |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy |  |  |  |
|  | Termin dostawy 4 tygodnie |  |  |  |

……………………………………………………………………		     	                    ………………………………………………………………………

(miejscowość, data)						               (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.8.2023.RM; Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: Dostawa komory laminarnej do Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

………………………….………………………..                                                                        ……………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                             (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: WB.2710.8.2023.RM, Załącznik nr 4

Zamawiający:

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Wykonawca:

Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa komory laminarnej do Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.)  zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

| Lp | Nazwa przedmiotu dostawy | Ilość | Nr seryjny | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Miejsce dokonania odbioru:

............................................................................................................................

Data dokonania odbioru:......................................................................................

W terminie/nieterminowo*

Ze strony Wykonawcy:

............................................................................................................................

(nazwa i adres)

............................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

............................................................................................................................

(nazwa i adres)

............................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

...........................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ..........................................................................................................

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia ...............................................................................................

Dokumenty:

- Złożone  zgodnie z umową*

- Nie złożone * - zastrzeżenia ............................................................

Szkolenie pracowników z zakresu obsługi:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia ...............................................................................................

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia .............................................................................................

Podpisy Wykonawcy:                                                               Podpisy Zamawiającego

. ..........................	                                                                . ..........................