OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop stereoskopowy z oświetlaczem diodowym dwuramiennym typu„gęsia szyja” wraz z zasilaczem np. Stemi 305 firmy Zeiss lub równoważny

Głowica mikroskopu

Układ zoom o współczynniku min. 5:1 (0,8x – 4,0x)

Płynna zmiana powiększeń zoom z co najmniej pięcioma pozycjami typu „click-stop” (0,8x, 1x, 2x, 3x, 4x)

Zakres powiększeń: 8x – 40x,

Odległość robocza 110 mm,

Maksymalna rozdzielczość przy obiektywie 1x co najmniej 200Lp/mm

Pole widzenia co najmniej 28 mm…5.8 mm

Wbudowany w głowicę diodowy oświetlacz wertykalny,

Okulary

Okulary szerokopolowe 10x (2szt.)

Pole widzenia min. 23mm

Kąt pochylenia okularów 45°,

Rozstaw źrenic regulowany w zakresie min. 55-75mm,

Regulacja dioptryjna  ±5D w obu okularach

Statyw

umożliwiający obrót głowicy o 360o

uchwyt głowicy z mechanizmem ogniskowania

Stabilna podstawa o wymiarach co najmniej (dł. x szer. x wys.) 310mm x 190mm x 35mm

zintegrowana kolumna o wysokości co najmniej 250mm

zakres unoszenia głowicy co najmniej 145mm

wbudowane w kolumnę pokrętła do włączania i regulacji natężenia oświetlenia odbitego i przechodzącego

Płytka szklana i czarno-biała do stolika

Wbudowany w statyw zasilacz  sieciowy stabilizowany 220/230V/50…60Hz

Oświetlacz

dwie diody LED umieszczone na ramionach typu „gęsia szyja” do obserwacji w świetle odbitym

Elektroniczne sterowanie intensywnością oświetlenia, trybem oświetlenia sektorowego oraz obrotem sektorów – dwa pokrętła do regulacji natężenia oświetlenia wbudowane w statyw

jasność oświetlacza co najmniej 90 klx

temperatura barwowa oświetlacza 5600K

Akcesoria

Pokrowiec antystatyczny

Muszle oczne na okulary (2 szt.)

Uchwyt transportowy

Kabel sieciowy

Warunki realizacji:

termin dostawy – do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia,

termin gwarancji – 12 miesięcy,

serwis – gwarancyjny i pogwarancyjny

instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą

Do oferty należy dołączyć:

prospekt urządzenia

deklarację zgodności CE