Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Artroskop z oprzyrządowaniem – 1 zestaw

Model/typ:       ……………………………………………………………………………..

Producent:	………………………………………………………………………………

| LP | Parametry techniczne (minimalne) | WYMAGANE: | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny monitor 4K |
| 1 | Rozdzielczość obrazu minimum 4096 x 2160 | Tak, podać |  |
| 2 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | Tak, podać |  |
| 3 | Przekątna ekranu minimum 32”, ekran panoramiczny | Tak, podać |  |
| 4 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Jasność: 525 cd/m˛ standard | Tak, podać |  |
| 6 | Kontrast: 1500:1 standard | Tak, podać |  |
| 7 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych minimum 10 specjalności | Tak, podać |  |
| 8 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie / dopasowanie obrazu - 5 efektów | Tak, podać |  |
| 9 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| 10 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej minimum "3H" | Tak |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | Tak |  |
| 12 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim monitora | Tak |  |
| 13 | Wejścia minimum: (x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | Tak, podać |  |
| 14 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | Tak, podać |  |
| 15 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | Tak |  |
| 17 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | Tak |  |
| 18 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | Tak |  |
| 19 | Przezroczysta osłona monitora, osłaniająca ekran z możliwością zdejmowania i zakładania | Tak |  |
| 20 | Zużycie energii: maximum 85W | Tak |  |
| 21 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | Tak |  |
| 22 | Waga netto monitora: 10,5 kg (+/- 0.3kg) | Tak, podać |  |
| GŁOWICA i KONSOLA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w minimum trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Tak |  |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi minimum 10 funkcji | Tak |  |
| 3 | Konsola wyposażona w kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | Tak |  |
| 4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | Tak |  |
| 6 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | Tak |  |
| 7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja minimum 8-stopniowa | Tak |  |
| 8 | Wbudowane programy specjalistyczne, minimum 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | Tak, podać |  |
| 9 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Tak |  |
| 10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | Tak |  |
| 12 | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Tak |  |
| 13 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | Tak |  |
| 14 | Konsola kamery wyposażona w minimum 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | Tak |  |
| 15 | Konsola wyposażona w wyjścia cyfrowe HDMI 2.0, minimum 2szt. | Tak |  |
| 16 | Możliwość integracji konsoli kamery z LEDowym źródłem światła z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | Tak |  |
| 17 | Menu konsoli w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | Tak |  |
| 18 | Głowica kamery z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła | Tak |  |
| 19 | Konsola z możliwością pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 20 | Waga głowicy kamery - maximum 0,3 kg | Tak, podać |  |
| 21 | Przewód głowicy kamery - długość minimum 3,0m | Tak |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED |
| 1 | Moc żarówki LED minimum 240W | Tak, podać |  |
| 2 | Żywotność minimum 60 000 godzin pracy | Tak, podać |  |
| 3 | Panel sterujący: kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD - wskazujący tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | Tak |  |
| 5 | Tryb gotowości "standby" | Tak |  |
| 6 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu. | Tak |  |
| 8 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów | Tak |  |
| 9 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
| 10 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | Tak |  |
| 11 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 12 | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia natężenia światła za pomocą przycisków "+/-" na ekranie dotykowym | Tak |  |
| KONSOLA SHAVERA |
| 1 | Ekran LCD | Tak |  |
| 2 | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | Tak |  |
| 3 | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, minimum 11 poziomów mocy | Tak, podać |  |
| 4 | Funkcja modulacji siły cięcia | Tak |  |
| 5 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, minimum 3 poziomy mocy | Tak |  |
| 6 | Konsola automatycznie rozpoznająca typ i rozmiar elektrod. | Tak |  |
| 7 | Konsola obsługująca elektrody jednoczęściowe z ręcznym sterowaniem, | Tak |  |
| 8 | Konsola z systemem rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – (minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę) | Tak |  |
| 9 | Możliwość podłączenia dedykowanego shavera artroskopowego, elektrod i sterownika nożnego na panelu przednim. Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę | Tak |  |
| 10 | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę | Tak |  |
| 11 | Automatyczne rozpoznawanie końcówek roboczych przez konsolę oraz ich typ i rozmiar. | Tak |  |
| 12 | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym | Tak |  |
| 13 | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim konsoli | Tak |  |
| 14 | Możliwość programowania profili użytkowników w konsoli – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego | Tak |  |
| 15 | Konsola wyposażona w minimum 1 gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | Tak |  |
| 16 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 17 | Możliwość zwiększania / zmniejszania prędkości i mocy pracy wybranego urządzenia podłączonego do konsoli z panela przedniego | Tak |  |
| 18 | Możliwość połączenia konsoli z pompą artroskopową | Tak |  |
| 19 | Wyświetlanie statusu podłączonych urządzeń na ekranie konsoli | Tak |  |
| RĘKOJEŚĆ SHAVERA |
| 1 | Wyposażona w przewód do połączenia z dedykowaną konsolą oraz kanał ssący z możliwością podłączenia do drenu ssaka | Tak |  |
| 2 | Minimum 3 programowalne przyciski na rękojeści, odpowiedzialne za sterowanie jej pracą (oscylacja, praca ciągła - obrotowa: przód / tył) | Tak |  |
| 3 | Przełącznik uruchamiający ssanie w formie dźwigni nie zasłaniającej przycisków sterujących | Tak |  |
| 4 | Praca dźwigni ssania w zakresie 0-100% | Tak |  |
| 5 | Rękojeść wyposażona w silnik bezszczotkowy (nie wymagający smarowania) | Tak |  |
| 6 | Urządzenie wodoodporne (zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem) | Tak |  |
| 7 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| POMPA ARTROSKOPOWA |
| 1 | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem | Tak |  |
| 2 | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | Tak |  |
| 4 | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | Tak |  |
| 5 | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | Tak |  |
| 6 | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | Tak |  |
| 7 | Możliwość podłączenia kaset dziennych | Tak |  |
| 8 | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia minimum 160 stopni, przekątna minimum 6,5 cala, rozdzialczość minimum 640 x 480, skala kolorów: minimum 16-bitowy | Tak |  |
| 9 | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | Tak |  |
| 10 | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | Tak |  |
| 11 | Minimum 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | Tak, podać |  |
| 12 | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | Tak |  |
| 13 | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | Tak |  |
| 14 | Zakres ciśnienia: minimum 0-150mmHg z możliwością regulacji minimum co 5 mmHg | Tak |  |
| 15 | Dokładność pomiaru ciśnienia ≤ 1% | Tak |  |
| 16 | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | Tak |  |
| 17 | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji minimum co 10% | Tak |  |
| 18 | Funkcja opróżniania stawu | Tak |  |
| 19 | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą minimum 2 gniazd, wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | Tak |  |
| MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY |
| 1 | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | Tak |  |
| 2 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | Tak |  |
| 3 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | Tak |  |
| 4 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | Tak |  |
| 5 | W komplecie/ zestawie: - Uchwyt na głowicę kamery - Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka - Uchwyt dla pompy artroskopowej - Wieszak na worki z płynem do irygacji | Tak |  |
| 6 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | Tak |  |
| 7 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności użuwania dodatkowych przedłużaczy | Tak |  |
| 8 | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł.650 mm | Tak |  |
| 9 | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | Tak |  |
| 10 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | Tak |  |
| OPTYKA ARTROSKOPOWA (2 szt.) |
| 1 | Pole widzenia: minimum – 65o-180o | Tak, podać |  |
| 2 | Średnica 4.00mm | Tak, podać |  |
| 3 | Długość robocza 140mm | Tak, podać |  |
| 4 | Technologia soczewek asferycznych minimalizujących zniekształcenia optyczne i zmniejszające efekt rybiego oka | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości od 2mm do 50mm | Tak, podać |  |
| 6 | Optyki wyposażone w powłokę soczewki umożliwiającą wizualizację NIR (Near Infrared) | Tak |  |
| 7 | Zintegrowany układ oświetlający wykorzystujący włókna światłowodowe | Tak |  |
| 8 | Szkło szafirowe na czole optyki | Tak |  |
| 9 | Spajane laserowo krawędzie części czołowej optyki | Tak |  |
| 10 | Optyki autoklawowalne | Tak |  |
| ŚWIATŁOWÓD (2 szt.) |
| 1 | Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 2 | Światłowód w przezroczystej osłonie (umożliwiającej ocenę jego stopnia zużycia) | Tak |  |
| 3 | Końcówka światłowodu łączona z optyką za pomocą mechanizmu zatrzaskowego | Tak |  |
| 4 | Wymiary światłowodu: minimum 5mm x 3m | Tak, podać |  |
| KANIULA ARTROSKOPOWA I OBTURATOR |
| 1 | Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™ (2 szt.) | Tak |  |
| 2 | 6.5mm kaniula artroskopowa, przepływ ciągły, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™ (2 szt.) | Tak |  |
| 3 | 5.8mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™ (2 szt.) | Tak |  |
| KASETA DO STERYLIZACJI OPTYK ARTROSKOPOWYCH (2 szt.) |
| 1 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych i narzędzi, kompatybilna z oferowanymi optykami i narzędziami | Tak |  |
| KASETA DO STERYLIZACJI RĘKOJEŚCI SHAVERA (2 szt.) |
| 1 | Kaseta kompatybilna z oferowaną rękojeścią shakera | Tak |  |
| NARZĘDZIA DO ARTROSKOPII |
| 1 | Nożyczki haczykowate, 3,4 mm (2 szt.) | Tak |  |
| 2 | Mikronożyczki, 3,4 mm (1 szt.) | Tak |  |
| 3 | Kleszcze Conquest™ 3.4mm 0° Straight Big Bite Punch (2 szt.) | Tak |  |
| 4 | Chwytak do tkanek miękkich (120 mm), 3,4 mm (2 szt.) | Tak |  |
| 5 | 5.0mm Calibrated Probe (2 szt.) | Tak |  |
| Fotel zabiegowy operatora |
| 1 | Podstawa oraz obręcz pod nogi wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | Tak |  |
| 2 | Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm. +/- 5 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Siedzisko fotela okrągłe, oparcie pleców półokrągłe, pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim | Tak |  |
| 4 | Średnica podstawy: 610 mm +/- 5 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Średnica siedziska: 350 mm +/- 5 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 630-830 mm +/- 5 mm | Tak, podać |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.