Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

Modyfikacja 09.04.2020

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| System do ilościowej analizy PCR oparty o technologię emulsyjno-kropelkową |
|  | Automatyczny generator kropli zawierających mieszaninę reakcyjną PCR- 1szt. | TAK |  |  |
|  | Frakcjonowanie badanego materiału na 20 000 kropli zawierających składniki pozwalające na jego amplifikację z wykorzystaniem technik PCR | TAK |  |  |
|  | Absolutna kwantyfikacja badanego materiału, bez konieczności generowania krzywych kalibracyjnych | TAK |  |  |
|  | Kropla emulsji lipidowej: Objętość pojedynczej kropli nie większa niż 1nl Średnica pojedynczej kropli nie większa niż 120 µm Czas tworzenia 20 000 pojedynczych kropli nie dłuższy niż 3 min. | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Generator kropli: Kartridż reakcyjny w formacie 8-dołkowym Krople przepipetowane automatycznie na płytkę 96-dołkową | TAK TAK |  |  |
|  | Kartridż reakcyjny: Możliwość umieszczenia 20 000 pojedynczych kropli w każdym dołku Możliwość załadowania do 8 różnych grup badanego materiału Sterylny Możliwość transferu powstałych kropli i dalszego frakcjonowania na 96-dołkowej płytce reakcyjnej (generowanie do 1 920 000 kropli) | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kubatura generatora kropli: Długość nie większa niż 600 mm Szerokość nie większa niż 700 mm Wysokość nie większa niż 700 mm Waga nie większa niż 46 kg | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa nieprawidłowości w działaniu generatora | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 100-240V, 50-60Hz | TAK |  |  |
|  | Czytnik reakcji w olejowej zawiesinie emulsyjnej - 2szt. | TAK |  |  |
|  | Pomiarów fluorescencji w pojedynczej kropli emulsyjnej | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z płytkami reakcyjnymi w formacie 96-dołkowym | TAK |  |  |
|  | Detekcja sygnałów wzbudzanych przez barwniki: Odczyt sygnałów barwników fluorescencyjnych (np. FAM, VIC/HEX) Odczyt sygnałów barwników interkalujących (np. EvaGreen) Jednoczesna automatyczna detekcja | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z sondami typu TaqMan | TAK |  |  |
|  | Odczyt, co najmniej 32 próbek na godzinę | TAK |  |  |
|  | Liniowy zakres dynamiczny detekcji wynoszący minimalnie 5 rzędów wielkości dla próbki | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±10% | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie analityczno-sterujące: Prezentacja wyników pomiarów fluorescencji w pojedynczej kropli emulsyjnej dla obu kanałów FAM i VIC Analizę stężenia dla każdej próbki Określanie ilości kopii, detekcję mutacji, analizę ekspresji genów Eksport danych w formie arkusza kalkulacyjnego | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| III. | Aparat do zaklejania płytek reakcyjnych 96-dołkowych | TAK |  |  |
|  | Temperatura robocza (zakres pracy) od + 100oC do +190oC (± 2oC) | TAK |  |  |
|  | Gotowości robocza w czasie nie dłuższym niż 3 min. | TAK |  |  |
|  | Czas sklejania na płytkę nie dłuższy niż 10s | TAK |  |  |
|  | Materiał zaklejający płytki: Folia Aluminium | TAK TAK |  |  |
|  | Zaklejanie płytek w celu przechowywania w środowisku niskotemperaturowym | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez zintegrowany panel dotykowy | TAK |  |  |
| IV. | Termocykler gradientowy |  |  |  |
|  | Bloki grzejny wyposażony w moduł Peltiera na 96 próbek 0,2 ml | TAK |  |  |
|  | Komora reakcyjna: 96-dołkowe płytki do PCR, probówki do PCR 0,2 ml, paski probówek do PCR 0,2 ml i Temperatura nastawna w zakresie, co najmniej 4-99°C Maksymalna szybkość zmian temperatury, co najmniej 4°C/s Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ±0,5°C Gradient termiczny nastawny w zakresie, co najmniej 30-100°C Rozpiętość gradientu termicznego nastawna w zakresie, co najmniej 1-25°C | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Programowanie graficzne profilu temperaturowego reakcji PCR | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej, co najmniej 5” | TAK |  |  |
|  | Funkcja korekcji zadanej temperatury w próbce zależnie od objętości reakcyjnej próbki | TAK/NIE |  | TAK=10pkt NIE=0pkt |
|  | Objętość mieszaniny reakcyjnej w zakresie, co najmniej 1-100 µl (dla bloku 96 dołkowego) | TAK |  |  |
|  | Pamięć, co najmniej 500 programów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wgrania protokołów kompatybilnych z enzymami do PCR różnych producentów | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez zintegrowany panel dotykowy | TAK |  |  |
|  | Złącze USB oraz Ethernet | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz | TAK |  |  |
| V. | Termocykler Real-Time PCR – 1 szt. |  |  |  |
|  | Przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych | TAK |  |  |
|  | Bloki grzejny wyposażony w moduł Peltiera na 384 próbek | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany na moduł 96-dołkowy | TAK |  |  |
|  | Moduł optyczny pozwalający na wybór od 1 do 6 4 kanałów wzbudzenia i emisji | TAK |  |  |
|  | Dostępne kanały wzbuadzne LED: FAM, SYBR VIC, HEX ROX, TexasRed Cy5, Quasar 670 | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Nie wymaga stosowania barwnika referencyjnego, odczyt odbywający się bezpośrednio znad dołka reakcyjnego | TAK/NIE |  | TAK=10pkt NIE=0pkt |
|  | Źródło światła: 4 diody LED dedykowane dla każdego z kanałów | TAK |  |  |
|  | Komora reakcyjna: 384-dołkowe płytki do PCR, Temperatura nastawna w zakresie, co najmniej 0-100°C Maksymalna szybkość zmian temperatury, co najmniej 4°C/s 2°C/s Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ±0,5°C Jednorodność temp. w bloku dla 90°C +/- 0.4°C po upływie 10 s | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość obsługi poprzez zewnętrzną stację sterującą sprzężoną z aparatem | TAK |  |  |
|  | Port USB oraz Ethernet | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie analityczno-sterujące: Ustawianie temperatury i czasu poszczególnych etapów reakcji PCR Ustawianie czasu i kanału detekcji Ustawianie zakresu i rozdzielczości krzywej topnienia Możliwość dodawania / omijania cykli przed ukończeniem reakcji Możliwość eksportowania surowych danych reakcji (poziomu fluorescencji próbek w każdym cyklu reakcji) Automatyczne wyznaczanie punktu rozpoczęcia wykładniczego przyrostu fluorescencji (Cp) Możliwość wyznaczania stężenia DNA na podstawie krzywej standardowej Analiza krzywej denaturacji: Automatyczne wykreślanie krzywej denaturacji produktu reakcji Automatyczne wyznaczanie temperatury topnienia Analiza ilościowa: Automatyczne wykreślanie krzywej standardowej Automatyczne wyznaczanie wydajności reakcji Automatyczne wyznaczanie parametrów krzywej standardowej Względna analiza ilościowa: ΔCp i ΔΔCp Z wykorzystaniem dwóch krzywych standardowych Przez porównanie danych z dwóch reakcji biegnących w tym samym eksperymencie Licencja wielostanowiskowa bez dodatkowych opłat | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pakiet startowy: Kompleks polimerazy (modyfikowana polimeraza fuzyjna z podjednostją białkową Sso 7d)co najmniej 200 reakcji (objętość mieszaniny reakcyjnej 20 μl) Folie przylepne do płytek, co najmniej 100szt. Płytki 96-dołkowe Hard, co najmniej 50szt. | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zewnętrzna stacja sterująca sprzężona z aparatem: Laptop o parametrach gwarantujących niezakłóconą obsługę systemu PCR oraz oprogramowania sterującego Zainstalowany systemem operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem Ośmiordzeniowy procesor wykonany w litografii 10 nm o częstotliwości taktowania, co najmniej 3 GHz Pakiet aplikacji biurowych Monitor o przekątnej, co najmniej 17 ” Dysk twardy o pojemności, co najmniej 512 GB Program antywirusowy Pamięć RAM nie mniejsza niż 8 GB Łączność: WiFi, Bluetooth, USB Okablowanie, przyłącza, akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu komputerowego | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| VI. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/Podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |