Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 						D10.251.58.F.2023

Część 4

Urządzenie do masażu klatki piersiowej

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2023 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 sztuki |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie przenośne do zautomatyzowanej mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Tak |  |
| 2 | Prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej w trybie 30 ucisków/2 oddechy ratownicze lub w trybie ciągłym | Tak |  |
| 3 | Częstość kompresji w zakresie min. od 105 do 120 uciśnięć na minutę | Tak, podać |  |
| 4 | Głębokość kompresji w zakresie pomiędzy min. 4 a 5 cm | Tak, podać |  |
| 5 | Urządzenia umożliwia wykonywania kompresji u pacjentów o szerokości klatki do 45 44,9 cm | Tak |  |
| 6 | Temperatura robocza w zakresie od 0 do 40 °C | Tak |  |
| 7 | Czas na pracy na akumulatorze przy wykonywaniu ciągłej nieprzerwanej kompresji klatki przez min. 40 minut | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu | Tak |  |
| 9 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
| 10 | Waga urządzenia wraz z torbą oraz akcesoriami do 12 kg | Tak, podać |  |
| 11 | Wyposażenie urządzenia: - torba przenośna lub plecak transportowy - deska pod plecy (przepuszczalna dla promieni RTG) - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta - akumulator - elementy bezpośredniego kontaktu pacjenta (min. 12 sztuk/urządzenie) | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość zasilania urządzenia poprzez akumulator, zasilanie 12V oraz zasilanie 230V | Tak |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Możliwość bezprzewodowego wysyłania raportu z RKO poprzez moduł bluetooth lub WIFI | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)