## NICI,_GĄBKI_HEMOSTAT_,_KLEJ_TK_
NICI, GĄBKI HEMOSTATYCZNE, KLEJ TKANKOWY, WOSK KOSTNY

Zadanie 1 : MONOFILAMENTY WCHŁANIALNE
Syntetyczne, monofilamentowe szwy o średnim okresie wchłaniania, wykonane z glikonatu. 50% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 13-14 dniach od zaimplantowania.
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ rodzaj, zakrzywienie, długość/	Ilość saszetek	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	3/0	70-75 cm	okrągła, 1/2 koła 26 mm	72
2	3/0	70-75 cm	okrągła, 1/2 koła 30 mm	72
3	4/0	70-75 cm	okrągła, 1/2 koła 22 mm	36
4	2/0	70-75 cm	okrągła, 1/2 koła 26 mm	180
5	2/0	70-75 cm	okrągła, 1/2 koła 30 mm	720
6	2/0	90 cm	okrągła, 1/2 koła 37 mm	72
					suma	0,00		0,00

Zadanie 2 : MONOFILAMENT WCHŁANIALNY
Monofilament syntetyczny z poliglikonatu /kopolimer kwasu glikolowegi i węglanu trimetylenu/, wchłanialny w okresie 180 dni, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 2 tygodniach (ok. 65% po 3 tyg. i 50% po 4 tyg. od implantacji).
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	1	150 cm pętla	48mm 1/2 koła okrągła	300
2	1	90 cm	40mm 1/2 koła	216
3	0	90 cm	40mm 1/2 koła	216
					suma	0,00		0,00

Zadanie 3 : MONOFILAMENTY NIEWCHŁANIALNE
Nici niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe pakowane na prosto o zmniejszonej pamięci skrętu
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	3/0	75 cm	26mm 1/2 koła okrągła	36
2	2/0	75 cm	26mm 1/2 koła okrągła	360
3	0	75 cm	26mm 1/2 koła okrągła	144
4	5/0	75 cm	2x18mm, ½ koła okrągła,pledget 3x7mm + 1 dodatkowy	36
5	5/0	90 cm	2x22mm, ½ koła okrągła	36
6	6/0	90 cm	2x18mm, ½ koła okrągła	72
7	6/0	75cm	2x13mm, 3/8 koła, okrągła	144
8	7/0	75 cm	2x8mm, 3/8 koła, okrągła	144
					suma	0,00		0,00

Zadanie 4 : NICI SKÓRNE
Nici syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne z poliamidu
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ rodzaj, zakrzywienie, długość/	Ilość saszetek	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	4/0	45 cm	odwrotnie tnąca, 3/8 koła 19 mm (lub igły 20mm)	180
2	4/0	75 cm	odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm	168
3	3/0	45 cm	odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm	420
4	3/0	75 cm	odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm	240
5	2/0	45 cm	odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm	1200
6	2/0	75 cm	odwrotnie tnąca, 3/8 koła 24 mm	960
7	0	75 cm	odwrotnie tnąca, 3/8 koła 39 mm	360
					suma	0,00		0,00

Zadanie 5 : NICI PLECIONE WCHŁANIALNE
Nici wchłanialne plecione, wykonane z kopolimer poli(glikolidu-co-L-laktydu), powleczone mieszaniną kopolimerów poli(glikolidu-co-L-laktydu) i stearnianu wapnia. Podtrzymanie tkankowe 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, całkowity czas absorpcji po 60-70 dniach.
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	3/0	75 cm	26mm ½ koła okrągła	144
2	3/0	75 cm	30mm ½ koła okrągła	72
3	3/0	6x45 cm	bez igły	288
4	2/0	3x45 cm	bez igły	504
5	2/0	6x45 cm	bez igły	504
6	2/0	12x45 cm	bez igły	240
7	2/0	6x75 cm	bez igły	180
8	2/0	150 cm na rolce	bez igły	72
9	2/0	75 cm	26-27mm 1/2 koła okrągła cienka	216
10	2/0	75 cm	30mm ½ koła okrągła	504
11	2/0	75 cm	30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna	36
12	2/0	75 cm	40mm ½ koła okrągła	216
13	0	6x75 cm	bez igły	108
14	0	150 cm na rolce	bez igły	48
15	0	75 cm	30mm ½ koła okrągła	540
16	0	75 cm	48mm ½ koła okrągła	144
17	0	75 cm	27mm 5/8 koła okrągła	288
18	0	75 cm	37mm ½ koła okrągła mocna	360
19	1	75 cm	37mm ½ koła okrągła gruba (mocna)	108
20	1	75 cm	26mm ½ koła okrągła	144
21	1	75 cm	48mm ½ koła okrągła	36
22	1	150 cm na rolce	bez igły	48
23	2	75 cm	40mm ½ koła okrągła	216
24	2	90 cm	48mm ½ koła, tępa, mocna	108
					suma	0,00		0,00

Zadanie 6 : NICI PLECIONE NIEWCHŁANIALNE
Poliestrowe nici chirurgiczne niewchłanialne, wykonane z politereftalanu etylenu. Wykonane z włókien o wysokiej masie cząsteczkowej, długołańcuchowych liniowych poliestrów mających powtarzalne pierścienie jako ich integralną część, powlekanej jednolitą warstwą sylikonu w celu zwiększenia powierzchniowej lepkości, co poprawia łatwość ich zakładania, przechodzenia przez tkankę oraz zaciskania węzła.
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	2/0	75 cm	25mm 1/2 koła okrągła	36
2	2/0	75 cm	30mm 1/2 koła okrągła	36
3	0	75 cm	30mm 1/2 koła okrągła	36
4	1	75 cm	25mm 1/2 koła okrągła	36
5	1	75 cm	27mm 1/2 koła okrągła mocna	36
6	2	75 cm	40mm 1/2 koła okrągła pogrubiona	360
7	5	75 cm	48mm 1/2 koła okrągła przyostrzona	72
					suma	0,00		0,00

Zadanie 7 : NICI STALOWE
Niewchłanialne, skręcane szwy wykonane ze stali nierdzewnej.
L.p.	Grubość nici	Dlugość nici	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	2	60cm	45mm odwrotnie-tnąca 3/8 koła	12

Zadanie 8 : PĘTLA ENDOSKOPOWA
Powlekana podwiązka endoskopowa, poliglaktyna.
L.p.	Grubość nici	Dlugość nici	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	0	50 cm	pętla owalna	12
2	0	50 cm	pętla trójkątna	12
					suma	0,00		0,00

Zadanie 9 : Klej tkankowy do zamykania niewielkich ran, nacięć endoskopowych, obliteracji żylaków przełyku, mocowania siatek przepuklinowych
Płynny klej tkankowy z polimeru, szybko polimeryzujący w kontakcie z płynem tkankowym, gotowy do użycia
L.p.	Opakowanie			Ilość opakowań	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa oferowanego produktu / producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod produktu
1	5 sztuk po 0,5ml			5
2	zestaw do podawania kleju w laparoskopii dwoma klejami			1
					suma	0,00		0,00

Zadanie 10 : NICI PLECIONE WCHŁANIALNE ANTYBAKTERYJNE
Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	3/0	75 cm	31mm 1/2 koła igła okrągła	216
2	2/0	75 cm	31mm 1/2 koła igła okrągła	36
3	0	75 cm	31mm 1/2 koła igła okrągła	216
4	1	75 cm	31mm 1/2 koła igła haczykowata, okrągłotnąca	180
5	1	75 cm	40mm 1/2 koła Okrągła, wzmocniona	36
6	2/0	6x45 cm	bez igły	216
7	0	2x70 cm	bez igły	120
					suma	0,00		0,00

Zadanie 11 : MONOFILAMENTY O DŁUGIM CZASIE WCHŁANIANIA
Syntetyczny, wchłanialny szew monofilamentowy z polimeru poli-4-hydroksybutyratu, niepowlekany. Pierwotna zdolność do podtrzymywania tkanki 60-70% po 90 dniach.
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	2/0	70 cm	26 mm 1/2 koła igła okrągła	36
2	0	70 cm	30mm 1/2 koła igła okrągła	36
3	1	70 cm	30mm 1/2 koła igła o zakończeniu krótkim tnącym, haczykowata	36
					suma	0,00		0,00

Zadanie 12 : SZWY WCHŁANIALNE Z IGŁĄ HACZYKOWATĄ
Szwy wchłanialne, monofilamentowe wykonane z polidioksanu lub plecione wykonane kwasu poliglikolowego, powlekane sternianem wapnia i polikaprolaktonu
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	1	75 cm pleciona	30mm 1/2 koła igła okrągła przyostrzona, mocna	72
2	1	75 cm monofilament	31mm 1/2 koła igła okrągła przyostrzona, wzmocniona	180
					suma	0,00		0,00

Zadanie 13 : SZWY HACZYKOWATE
Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	2/0	20 cm	26mm 1/2 koła igła okrągła	36

Zadanie 14 : SZWY HACZYKOWATE
Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniajacy się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.
L.p.	Grubość nici	Długość nici -15% +25%	Igła/ długość, zakrzywienie, rodzaj ostrza/	Ilość saszetek	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa nici/ producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod nici
1	2/0	20 cm	26mm 1/2 koła igła okrągła	96

Zadanie 15 : MATERIAŁ HEMOSTATYCZNY
Materiał hemostatyczny wykonany ze 100% oksydowanej regenerowanej celulozy, w postaci gęsto dzianej siatki wspomagającej adhezję i agregację płytek krwi w celu zatrzymania krwawienia o właściwościach bakteriobójczych. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Czas wchłaniania 7-14 dni. Hemostaza osiągana w czasie 2-8 minut.
L.p.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość opakowań	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa oferowanego produktu / producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod produktu
1	Materiał hemostatyczny	7,5x10cm lub 15x3cm	opakowanie po 10 sztuk lub 12	3

Zadanie 16 : WOSK KOSTNY
Sterylna mieszaniną wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) do hamowania krwawienia z kości. W postaci płatka. Miękki, łatwy do formowania i aplikacji „ciepłem ręki”. Pakowany w przezroczystą podwójną saszetkę.
L.p.	Opakowanie			Ilość opakowań	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa oferowanego produktu / producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod produktu
1	24 sztuki po 2,5g			2

Zadanie 17 : GĄBKI HEMOSTATYCZNE
Gąbka hemostatyczna, wchłanialna z kolagenu/ lub z żelatyny wieprzowej/
L.p.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość opakowań	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa oferowanego produktu / producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod produktu
1	Gąbka hemostatyczna, wchłanialna z kolagenu/ lub z żelatyny wieprzowej/	8x5x0,1cm lub 7x5x0,1cm	opakowanie po 10 sztuk	20
2	Gąbka hemostatyczna, wchłanialna z kolagenu/ lub z żelatyny wieprzowej/	8x5x1cm lub 7x5x1cm	opakowanie po 10 sztuk	20
					0		0

Zadanie 18 : NICI PLECIONE WCHŁANIALNE
Nici wchłanialne plecione, wykonane z kopolimer poli(glikolidu-co-L-laktydu), powleczone mieszaniną kopolimerów poli(glikolidu-co-L-laktydu) i stearnianu wapnia. Podtrzymanie tkankowe 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, całkowity czas absorpcji po 60-70 dniach.
L.p.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość opakowań	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa oferowanego produktu / producent / wielkość opakowania jednostkowego	Kod produktu
1	1	75 cm	30mm przyostrzona haczyk mocna	480

UWAGA:
* Opakowania jednostkowe i zbiorcze zaoferowanych produktów powinny być wyraźnie opisane: numerem serii, datą ważności, numerem katalogowym. Każde opakowanie zbiorcze zawiera instrukcję użytkowania w języku polskim.
* Zamawiający wymaga materiałów informacyjnych oraz katalogów potwierdzających parametry w języku polskim.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do dostarczenia bezzwrotnych próbek (po 1 szt.) i/lub oryginalnych ulotek z opakowań fabrycznych.

## STAPLERY
STAPLERY + ŁADUNKI

ZADANIE 19
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar staplera
1	Stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchylną główką, rozmiary: / 21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, zszywki o wysokości 4,5 mm / 24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, zszywki o wysokości 4,5 mm / 26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm / 29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, zszywki o wysokości 4,8 mm / 32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm. / Ergonomiczna, konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową, zszywki wykonane ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju na całej długości. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.	15

ZADANIE 20
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar staplera
1	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Wysokość zszywki określana każdorazowo przy składaniu zamówienia. LUB – Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 60mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm, zamkniętej 1,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm, zamkniętej 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	10
2	Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub tk. grubej( 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Wysokość zszywki określana każdorazowo przy składaniu zamówienia. LUB – Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm, zamkniętej 1,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm, zamkniętej 2,0mm). Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	10
				0,00		0,00

ZADANIE 21
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar staplera
1	Jednorazowy stapler liniowy, z nożem /jednorazowa rączka/ do min. 12 – krotnego użytku podczas jednego zabiegu; ładowalny. Długość linii szwu 81mm, wyposażony w sekwencyjną regulacją wysokości zszywek wraz z osobno pakowanym, kompatybilnym, uniwersalnym ładunkiem przeznaczonym do tkanki standardowej /1,5mm po zamknięciu/, pośredniej / 1,8mm po zamknięciu/, grubej /2,0mm po zamknięciu/; z szywkami ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wyposażony w technologię formatowania zszywek 3D. Rękojeść staplera antypoślizgowa.	110
2	Uniwersalny ładunek do staplera z nożem o sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej /1,5mm po zamknięciu/, pośredniej / 1,8mm po zamknięciu/, grubej /2,0mm po zamknięciu/. Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii 3D o długości linii szwu 81mm /nóż zintegrowany z ładunkiem/.	170
				0,00		0,00

ZADANIE 22
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar staplera
1	Elektryczna rękojeść staplera endoskopowego, jednorazowego, zasilana baterią jednorazową. Stapler rozpoznaje grubość tkanki i przy pomocy koloru diody informuje czy dobrany ładunek jest odpowiedni do grubości tkanki. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości 6 cm, 16 cm, 26 cm, obrotowa 360°, artykulacja w ładunku w obie strony non-stop nie mniej niż 45°, rękojeść uniwersalna dla ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm. Do 15 wystrzeleń podczas jednego zabiegu.	5
2	Jednorazowy ładunek liniowy z nożem do staplera elektrycznego, wyposażony w zszywki wykonane ze stopu tytanu, do tkanki naczyniowej/cienkiej (wys. 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm), do tkanki standardowej (wys. zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm), do tkanki średnio-grubej (wys. 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm), do tkanki grubej (wys. 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm), do tkanki bardzo grubej (wys. 5,0 mm, po zamknięciu 2,35 mm). Ładunek posiada specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wypustkami, ułatwiającymi chwytanie tkanki, zapobiegającą wsuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek.	10
				0,00		0,00

ZADANIE 23
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar staplera
1	Jednorazowy stapler zamykająco – tnący z zakrzywioną główką /kształt półksiężyca/, długośc linii cięcia 40mm w 30mm przestrzeni. Stapler ładowalny – umożliwia 6-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Zawiera: ładunek do tkanki standardowej /o wysokości zamkniętej zszywki 1,44mm/ lub grubej /o wysokości zamkniętej zszywki 2mm/; Zamawiający określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia.	14
2	Ładunek do stalera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, ładunek do tkanki standardowej; grubej. Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	4
				0,00		0,00

ZADANIE 24
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Warość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar staplera
1	Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami powleczonymi teflonem, posiadający lekką konstrukcję oraz umożliwiający zakładanie zszywek pod kątem /możliwość zakładania zszywek z uwzględnieniem różnej grubości skóry/, wskaźnik ilości zszywek pozwalający na kontrolowanie zużycia.	120

ZADANIE 25
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Warość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar staplera
1	Stapler liniowy z nożem, rozmiar 100, nóż zintegrowany ze staplerem, cztery rzędy zszywek, linia cięcia 98mm, linia szycia 102mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,85mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,50mm), do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,50mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,00mm) Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.	25
2	Ładunki do staplera liniowego z nożem, ładowane w szczęki staplera, cztery rzędy zszywek, linia cięcia 98mm, linia szycia 102mm, ładunek do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,85mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,50mm), do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,50mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,00mm) Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.	50
				0,00	suma	0,00

UWAGA (dot. staplerów oraz ładunków): ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY WSZYSTKIE ŁADUNKI BYŁY W PEŁNI KOMPATYBILNE DO OFEROWANYCH STAPLERÓW I POCHODZIŁY OD TEGO SAMEGO PRODUCENTA.
* Każde opakowanie jednostkowe siatki wyposażone w metryczki zawierające minimum: nazwę produktu, nazwę producenta, numer katalogowy, rozmiar siatki, serię i datę ważności.
*Zamawiający wymaga materiałów informacyjnych oraz katalogów potwierdzających parametry w języku polskim.

## SIATKI_PRZEPUKLINOWE
SIATKI PRZEPUKLINOWE

ZADANIE 26
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Lekka siatka polipropylenowa do przepuklin pachwinowych o anatomicznym kształcie z rusztowaniem zapewniającym pamięć kształtu w rozmiarze 10 x 16 cm (lewa).Do laparoskopii	40
2	Lekka siatka polipropylenowa do przepuklin pachwinowych o anatomicznym kształcie z rusztowaniem zapewniającym pamięć kształtu w rozmiarze 10 x 16 cm (prawa).Do laparoskopii	50
				0,00		0,00

ZADANIE 27
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Lekka siatka polipropylenowa do przepuklin pachwinowych o anatomicznym kształcie z rusztowaniem zapewniającym pamięć kształtu w rozmiarze 8 x 13 cm (lewa).Do laparoskopii	10
2	Lekka siatka polipropylenowa do przepuklin pachwinowych o anatomicznym kształcie z rusztowaniem zapewniającym pamięć kształtu w rozmiarze 8 x 13 cm (prawa).Do laparoskopii	10
				0,00		0,00

ZADANIE 28
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna; rozmiar 6x11cm, wielkość porów 1,0-2,0mm, gramatura 85-55g/m2, grubość 0,55mm, rozmiar nici 0,15mm. Wytrzymałość siatki na: wypychanie od 320N do powyżej 500N; wydłużenie po szerokości >150N, po długości >100N	60

ZADANIE 29
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna; rozmiar 6x14cm z wycięciem na powrózek, wielkość porów 1,0-2,0mm, gramatura 85-55g/m2, grubość 0,55mm, rozmiar nici 0,15mm. Wytrzymałość siatki na: wypychanie od 320N do powyżej 500N; wydłużenie po szerokości >150N, po długości >100N	100

ZADANIE 30
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna; rozmiar 8x15cm, wielkość porów 1,0-2,0mm, gramatura 85-55g/m2, grubość 0,55mm, rozmiar nici 0,15mm. Wytrzymałość siatki na: wypychanie od 320N do powyżej 500N; wydłużenie po szerokości >150N, po długości >100N	40

ZADANIE 31
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna; rozmiar 15x15cm, wielkość porów 1,0-2,0mm, gramatura 85-55g/m2, grubość 0,55mm, rozmiar nici 0,15mm. Wytrzymałość siatki na: wypychanie od 320N do powyżej 500N; wydłużenie po szerokości >150N, po długości >100N	25

ZADANIE 32
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna; rozmiar 30x30cm, wielkość porów 1,0-2,0mm, gramatura 85-55g/m2, grubość 0,55mm, rozmiar nici 0,15mm. Wytrzymałość siatki na: wypychanie od 320N do powyżej 500N; wydłużenie po szerokości >150N, po długości >100N	10

ZADANIE 33
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką, zawierającą dwie osobne warstwy zszyte razem przy użyciu włókien monofi lamentowych z PTFE, tworzące kieszeń do ustalania położenia. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na bazie hialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie krótszym niż 30 dni. 19,6X24,6cm	1

ZADANIE 34
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Niewchłanialny, ultracienki, wytrzymały implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). 20 x 30 cm Ø 5 cm	1

ZADANIE 35
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką, zawierającą dwie osobne warstwy zszyte razem przy użyciu włókien monofi lamentowych z PTFE, tworzące kieszeń do ustalania położenia. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na bazie hialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie krótszym niż 30 dni. 27.4 x 34.9 cm	1

ZADANIE 36
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektU strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 1,22 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. rozmiar 15x15cm	3

ZADANIE 37
L.p.	Opis	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Pełna nazwa handlowa, producent, nr katalogowy	Rozmiar siatki
1	Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektU strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 1,22 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar 30,5x30,5 cm	1

Dotyczy zadań 26-37:
* Każde opakowanie jednostkowe siatki wyposażone w metryczki zawierające minimum: nazwę produktu, nazwę producenta, numer katalogowy, rozmiar siatki, serię i datę ważności.

* Zamawiający wymaga materiałów informacyjnych oraz katalogów potwierdzających parametry w języku polskim.