Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Tonometr bezdotykowy - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | WARUNEK GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tonometr bezdotykowy | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiaru 1-60 mm Hg | Tak, podać |  |
| 3. | Ustawienie zakresu pomiaru: APC40, APC60 (APC - automatyczna kontrola podmuchu), 40, 60 [mm Hg] | Tak, podać |  |
| 4. | Odległość robocza: 11 mm (dyszy od szczytu rogówki) | Tak, podać |  |
| 5. | Źródło fiksacji: wewnętrzne źródło światła | Tak, podać |  |
| 6. | Kompensacja IOP o grubość rogówki (wartość grubości rogówki wprowadzona manualnie) | Tak |  |
| 7. | Kontrola wartości pomiarowych: Automatyczne wykrywanie najlepszej wartości i automatyczne dopełnianie badania (funkcja Auto Complete) | Tak |  |
| 8. | Naprowadzanie, ogniskowanie: automatyczne naprowadzanie w osi X, Y, Z. Automatyczny pomiar | Tak |  |
| 9. | Monitor min. 5,7 cala, odchylany | Tak, podać |  |
| 10. | Drukarka termiczna z gilotyną | Tak |  |
| 11. | Możliwość przenoszenia danych pacjenta za pomocą karty elektronicznej | Tak |  |
| 12. | Możliwość podłączenia czujnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 13. | Interfejsy danych: RS-232C, LAN, USB | Tak |  |
| 14. | Stolik z elektryczną regulacją wysokości na jedno urządzenie | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Biometr optyczny - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Biometr optyczny – dokonujący pomiarów biometrycznych metodą bezkontaktową | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar długości gałki, krzywizny rogówki (przedniej i tylnej), głębokości przedniej komory, grubości rogówki, grubości soczewki oraz pomiar WTW (White to white) w jednym badaniu | TAK |  |
|  | Obrazowanie wzdłużne gałki ocznej tj. skan obrazujący rogówkę, przednią komorę, soczewkę oraz siatkówkę (projekcja-B) za pomocą wbudowanego (zintegrowanego) źródła OCT o długości fali 1055 nm | TAK |  |
|  | Pomiar krzywizny rogówki oparty na min. 18 punktach pomiarowych | TAK |  |
|  | Pomiar w osi widzenia dzięki wbudowanemu fiksatorowi wewnętrznemu | TAK |  |
|  | Dodatkowa kontrola fiksacji pacjenta, dzięki wizualizacji wycinka (skanu OCT) siatkówki w miejscu odbicia fali pomiarowej | TAK |  |
|  | Pomiar długości gałki ocznej w zakresie min. 14 – 38 mm | TAK podać |  |
|  | Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie min. 1,5 – 6,5 mm | TAK podać |  |
|  | Pomiar krzywizny rogówki w zakresie min. 5 – 10 mm | TAK podać |  |
|  | Pomiar grubości soczewki w zakresie min. 1mm – 10 mm (dla oka fakijnego) | TAK podać |  |
|  | Pomiar centralnej grubości rogówki w zakresie 0,2 – 1,2 mm | TAK podać |  |
|  | Pomiary WTW („white to white”) w zakresie min. 8 – 16 mm | TAK podać |  |
|  | Pomiar średnicy źrenicy | TAK |  |
|  | Pomiar tylnej powierzchni rogówki | TAK |  |
|  | Kalkulacja soczewki IOL do wszczepu | TAK |  |
|  | Indywidualna wbudowana baza stałych soczewek zoptymalizowanych dla oferowanego modelu aparatu. Min. 200 typów soczewek. | TAK podać |  |
|  | Baza danych pacjentów i archiwizacja wyników pomiarów | TAK | . |
|  | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego | TAK |  |
|  | Drukarka umożliwiająca wydruk wyników pomiarów i kalkulacji | TAK |  |
|  | Jednostka pomiarowa, komputer przetwarzający zintegrowane w jednym urządzeniu | TAK |  |
|  | Dotykowy monitor LCD | TAK |  |
|  | Stolik o napędzie elektromotorycznym | TAK |  |
|  | Gniazdo sieciowe Ethernet oraz porty USB | TAK |  |
|  | Formuły kalkulacji soczewek: SRK T, Holladay 2, Hoffer Q, Haigis, Haigis – L, Haigis-T, Barret Universal II, Barret Toric, Barret True-K | TAK |  |
|  | Formuła kalkulacji soczewek Barret Total Keratometry uwzględniająca elewację tylnej powierzchni rogówki | TAK |  |
|  | Pomiar długości gałki ocznej dla oczu: - fakijnych - afakijnych - wypełnionych olejem silikonowym - wypełnionych olejem silikonowym, afakijnych - z soczewką wewnątrzgałkową silikonową - z soczewką wewnątrzgałkową PMMA - z soczewką wewnątrzgałkową akrylową | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stolik narzędziowy z nawiewem strumienia powietrza jałowego – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETRY | Wymagany parametr | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobilny stolik zabiegowy z nawiewem powietrza jałowego wyposażony w układ filtrów stałych | TAK |  |
| 2 | Strumień powietrza o laminarnej charakterystyce przepływu i maksymalnej wydajności 400 m³/h zapewniający uzyskanie nadciśnienia w strefie przepływu w odległości min. 120 cm od powierzchni wylotowej stałego filtra zewnętrznego urządzenia (w kierunku prostopadłym do powierzchni filtra) | TAK |  |
| 3 | Dodatkowe sterylne jednorazowe osłony zabezpieczające przed skażeniem powierzchnię filtra zewnętrznego w trakcie wykonywanych zabiegów | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w: - optyczny wskaźnik strefy efektywnego oddziaływania strumienia powietrza jałowego, - zabezpieczenie przed powtórnym wykorzystaniem osłony po wyłączeniu wentylatora, - tacę narzędziową o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 45 cm +/-10%, - możliwość automatycznego ustawiania wysokości wylotu powietrza wraz z tacą narzędziową | TAK |  |
| 5 | Filtry HEPA (H14) o efektywności wychwytu cząsteczek >0,3 μm | TAK |  |
| 6 | Marker świetlny umożliwiający precyzyjne ustawienie urządzenia i celowanie strumienia powietrza jałowego na obszar tacy narzędziowej i/lub pole zabiegowe | TAK |  |
| 7 | Waga 42 kg +/-10% | TAK |  |
| 8 | Wymiary 60×45×130-170 cm +/-20% | TAK |  |
| 9 | Sterylne jednorazowe osłony, kompatybilne z oferowanym zestawem - 150 sztuk | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | PARAMETRY | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Zakres obrotów – min 3500 / 5800 [1/min.] | TAK podać |  |
| 2 | Objętość wirowana– min 90 [ml] | TAK podać |  |
| 3 | Przyspieszenie– min 1137 / 3120 x g | TAK podać |  |
| 4 | Moc pobierana – 60 [W] | TAK podać |  |
| 5 | Masa – 4 [kg] | TAK podać |  |
| 6 | Regulacja czasu wirowania | TAK podać |  |
| 7 | Tryb pracy ciągłej | TAK |  |
| 8 | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  |
| 9 | Blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK |  |
| 10 | Awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
| 11 | Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020 | TAK |  |
| 12 | Wirnik kątowy: - wirnik kątowy 8x10 ml z pojemnikami (kąt 30°, maks. promień R=8,3 cm) - pojemniki z podkładką gumową na probówki 10/7 ml (Ø17x100 mm) - pojemniki z podkładką gumową na probówki 10/6 ml (Ø17x70/85 mm) - wkładki redukcyjne na probówki 7/5 ml (Ø13 mm) do wszystkich typów w/w wirników | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – USG okulistyczny z sondą typu B i bimetrią - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | USG Okulistyczne typu A/B |
| 1.1. | Wyświetlacz zgodny z punktem 14 normy DICOM | TAK |  |
| 1.2. | Min. 8 funkcyjny bezprzewodowy przełącznik | TAK (podać) |  |
| 1.3. | Brak ograniczeń w liczbie badań danego pacjenta | TAK |  |
| 1.4. | min. 5 portów USB, wyjście HDMI oraz Ethernet | TAK (podać) |  |
| 1.5. | System operacyjny Windows 10, Dysk HDD min. 1TB-SSD 128Gb-RAM 16Gb | TAK (podać) |  |
| 2. | Tryb typu B |
| 2.1. | Wyświetlanie dwóch różnych badań jednocześnie | TAK |  |
| 2.2. | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB | TAK (podać) |  |
| 2.3. | Wzmocnienie czasowe (TGC) regulowane od 0 do 30 Db | TAK (podać) |  |
| 2.4. | Zakres dynamiczny regulowany: od 25 do 80 dB | TAK (podać) |  |
| 2.5. | Edytowanie obrazu w zakresie: filtry( algorytm oraz kolor), suwmiarka, obszary, kąty, markery, uwagi | TAK |  |
| 2.6. | Sekwencje zapisanych obrazów min. 400 klatek | TAK (podać) |  |
| 3. | Sonda o częstotliwości 20MHz |
| 3.1 | Sonda oparta na min. 5 przetwornikach/pierścieniach | TAK |  |
| 3.2 | Kąt obrazowania min. 50° | TAK (podać) |  |
| 3.3 | Rozdzielczość osiowa min. 80 μm | TAK (podać) |  |
| 3.4 | Rozdzielczość poprzeczna min. 200 μm | TAK (podać) |  |
| 3.5 | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16 Hz | TAK (podać) |  |
| 3.6 | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy | TAK |  |
| 4. | 11 MHz Sonda do Biometrii |
| 4.1 | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB | TAK (podać) |  |
| 4.2 | Wzmocnienie czasowe (TGC) od 0 do 30 dB | TAK (podać) |  |
| 4.3 | Średnica końcówki: 7mm | TAK (podać) |  |
| 4.4 | Rozdzielczość: 0,04 mm | TAK (podać) |  |
| 4.5 | Głębokość badania 40/80 mm dla 2048 pkt. | TAK (podać) |  |
| 4.6 | Wbudowane rozpoznawanie wzorów: Phakic, Dense/Long, Aphakic, PMMA, Acrylic, silikon do oczu z pseudofakią | TAK |  |
| 4.7 | Wzory do kalkulacji: SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS | TAK |  |
| 4.8 | Pooperacyjna kalkulacja refrakcyjna, keratometria pooperacyjna i przedoperacyjna | TAK |  |
| 4.9 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), metoda soczewek kontaktowych, history derived ( dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) | TAK (podać) |  |
| 5. | Dodatki: |
| 5.1 | Przystawka do pomiaru biometrycznej metodą immersyjną | TAK |  |
| 5.2 | Stolik | TAK |  |
| 5.3 | Drukarka laserowa monochromatyczna | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Soczewka do mikroskopu- 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Soczewka szerokokątna o mocy 132 D do oftalmoskopu operacyjnego EIBOS 2 .  Złącze bagnetowe. Soczewka wielokrotnego użytku. Do sterylizacji w autoklawie.

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek medyczny  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak podać |  |
| 4 | Wózek wyposażony w pięć szuflad – 2 o wysokości 150 mm, – 3 o wysokości 100 mm, Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie | Tak podać |  |
| 5 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
| 6 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm i max 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK podać |  |
| 7 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Głowica liniowa – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Fabrycznie nowa głowica kompatybilna z systemem utrasonograficznym Acuson X 300, Acuson X 150 oraz Sonoline G40 Nr. Katalogowy 10030614 | TAK |  |
|  | Pasmo częstotliwości | 4.4 – 13.0 MHz |  |
|  | Wybierane częstotliwości 2D: | 7.3, 8.9, 11.4 MHz |  |
|  | Wybierane częstotliwości THI: | 4.4, 5.3 MHz |  |
|  | Wybierane częstotliwości Color Doppler: | 6.2, 7.3 MHz |  |
|  | Wybierane częstotliwości PW Doppler: | 6.2, 7.3 MHz |  |
|  | 2D regulacja kąta | max ± 12.0 º |  |
|  | Regulacja kąta Color Doppler | max ± 12.0 º |  |
|  | Regulacja kąta PW Doppler | max ± 12.0 º |  |
|  | Liczba elementów | 128 |  |
|  | Czoło głowicy | 38.3 mm |  |
|  | Maksymalny kąt widzenia | 61.0 mm |  |
|  | Maksymalna wyświetlana głębokość | 60.0 mm |  |
|  | Prowadnica do biopsji SG-4 | TAK |  |
|  | Kąty prowadnicy do biopsji 53 º | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do badań naczyniowych ABI, TBI i PVR– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kontrola przebiegu całego nasycenia tlenem i ciśnienia podczas badania ABI, TBI i pulsu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 2 | Badanie przy użyciu sondy PPG oraz PV | TAK |  |
| 3 | Możliwość pomiaru temperatury stopy przy użyciu opcjonalnej sondy | TAK |  |
|  | Wyposażenie |
| 4 | Dedykowane oprogramowanie | TAK |  |
| 5 | Kabel USB – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Kabel zasilający – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Adapter AC – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Przewody – 6 szt. | TAK |  |
| 9 | Sonda PPG z uchwytem– 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Zacisk PPG – 2 szt. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 10 pozycja 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych. | TAK |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm (± 30 mm). | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość leża: 760 mm (± 30 mm ). | TAK |  |
|  | Szerokość leża (tapicerka): 540 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość siedziska w pozycji wypoziomowanej: 650 mm (± 30 mm). | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość siedziska: 1050 mm (± 30 mm). |  |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców od 00 do 700 (± 50). | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -150 do 200 (± 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 200 (± 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 150 (± 30 ). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża siłownikiem elektrycznym za pomocą sterownika nożnego. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bezstopniowo. Regulacja pochylenia siedziska uzyskiwana sprężynami przechyłu wzdłużnego. | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna fotela stołu osłonięta obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Osłony także w części siedzeniowej i na podstawie. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością poziomowania. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 190 kg (± 20 kg). |  |  |
|  | Siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego, a oparcie pleców wyposażone w uchwyt na rolkę papierowego podkładu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5. Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Listwy do mocowania wyposażenia zamontowane w segmencie siedziska. | TAK |  |
|  | Wyposażenie fotela: miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej o pojemności min. 9L papierowy podkład w rolce podrączki z podkolannikami | TAK |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru, tworzywa i tapicerki oraz niepalność tapicerki (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 10 pozycja 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Fotel ginekologiczny, mobilny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | Wymagane parametry i warunki | parametr wymagany | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych | TAK |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm). | TAK |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej z segmentem podudzia: 1780 mm (± 30 mm ). | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość leża: 720 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560mm – 890mm ( ±30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej: 760mm – 1090mm ( ±30 mm ) | TAK |  |
|  | Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel. | TAK |  |
|  | Regulacja kąta oparcia pleców od -150 do 700 (± 50 ) | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -650 do 100 (± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : min. 100 | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : min. 600 | TAK |  |
|  | Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: - regulacja wysokości fotela - niezależna regulacja kata pochylenia siedziska - regulacja kata oparcia pleców jednocześnie z segmentem siedziska - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska | TAK |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w funkcję zapamiętania min. trzech dodatkowych pozycji fotela. Każda zapamiętana pozycja uzyskiwana jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego (oddzielnego dla każdej pozycji) przycisku na pilocie. | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5. Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie fotela: miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej papierowy podkład w rolce segment podudzia przedłużający leże podkolanniki z podrączkami podpórka kątowa ręki wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 23. | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 24. | Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 25. | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 26. | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.11 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor kompaktowy  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej min. 10.4’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. | TAK |  |
|  | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Niska waga do 3.3kg. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. | TAK |  |
|  | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | TAK |  |
|  | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych. | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | TAK |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK |  |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK |  |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy w systemie w godzinach. | TAK |  |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie). | TAK |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | TAK |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | TAK |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | TAK |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK |  |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST. | TAK |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | TAK |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. | TAK, opcjonalna konfiguracja |  |
|  | Kapnografia (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream bądź pomiar w strumieniu głównym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. | TAK, opcjonalna konfiguracja |  |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia w pomiar saturacji w technologii Massimo SET. | TAK, opcjonalna konfiguracja |  |
|  | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu. | TAK, opcjonalna konfiguracja |  |
|  | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | TAK, opcjonalna konfiguracja |  |
|  | Uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach lub podstawa jezdna z koszem na akcesoria. | TAK |  |
|  | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, 3 rozmiary dla dorosłych, - przewód NIBP - kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych - 1 bateria. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kontener transportowy zamknięty do przewożenia brudnej bielizny — 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zamknięty, wykonany z anodowego aluminium lub równoważnego materiału łatwego do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w 2 półki wykonane z aluminium, podwójne | TAK |  |
| 3 | 4 kółka gumowe niebrudzące o śr. 150 mm (2 stałe, 2 obrotowe) | TAK |  |
| 4 | Dół wózka wyposażony w zderzak z nie brudzącą powłoką | TAK |  |
| 5 | Wymiary: - szerokość: max. 1230 cm (+/- 2 cm), - głębokość: max. 630 cm ( +/- 2 cm), - wysokość: max. 1740 cm (+/- 2 cm), | Tak podać |  |
| 6 | Uchwyt do przetaczania | TAK |  |
| 7 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami `( prawa | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.13 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy z wymiennymi komorami – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, parametry nie modyfikowane dla potrzeb przetargu. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta. | Tak |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak |  |
| 3 | Materac zbudowany z co najmniej 20 w pełni zmiennociśnieniowych, wymiennych komór powietrznych. Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 10-minutowym. | Tak |  |
| 4 | Ciśnienie wytwarzane przez pompę nie większe niż 90mmHg regulowane bezstopniowo ręcznym manometrem w zależności od wagi i pozycji pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Maksymalna waga pacjenta do 120 kg | Tak |  |
| 6 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony we wskaźniki sygnalizujące: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową | Tak |  |
| 7 | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość materaca 11,4cm. | Tak |  |
| 8 | Materac wykonany z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. | Tak |  |
| 9 | Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. | Tak |  |
| 10 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza. Funkcja CPR | Tak |  |
| 11 | Możliwość mycia i dezynfekcji. | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.14 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pompa infuzyjna strzykawkowa  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ogólne |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia |  |  |
|  | Mocowanie strzykawki |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: - Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu | TAK |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |
|  | Panel sterowania |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Układ alarmów |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
|  | Pozostałe |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji przez port USB | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.15 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 15

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ssak elektryczny — 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ssak przenośny akumulatorowo-sieciowy, umożliwiający łatwe i szybkie wykorzystanie na oddziale oraz przy transporcie pacjenta | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: Wysokość: 220 mm (+/- 5 mm), Szerokość: 420 mm (+/- 5 mm), Głębokość: 130 mm (+/- 5 mm), | TAK Podać |  |
| 3 | Urządzenie zasilane przez zaplombowane baterie ołowiowo-kwasowe o wydajności przy max. pracy ciągłej 45 min (+/- 10%) | TAK Podać |  |
| 4 | Wbudowana pompa próżniowa, przeponowa bezolejowa | TAK |  |
| 5 | Elementy sterujące i wyłącznik membranowy umieszczone na zewnętrznym przednim panelu | TAK |  |
| 6 | Płynna regulacja mocy ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przednim panelu wraz ze wskaźnikiem mocy ssania | TAK |  |
| 7 | System ostrzegania o niewystarczającej pojemności baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej całkowitym rozładowaniem oraz przeładowaniem | TAK |  |
| 8 | Moc ssania w zakresie min 50-550 mmHg z płynną regulacją | TAK Podać |  |
| 9 | Przepływowość min 20 l/min | TAK Podać |  |
| 10 | Zasilanie 220/240 V | TAK |  |
| 11 | Ssak wyposażony w automatyczną wbudowaną ładowarkę | TAK |  |
| 12 | Wskaźnik stanu/ naładowania baterii — 3 diody z 5 stadiami | TAK |  |
| 13 | Waga ssaka max. 4 kg | TAK Podać |  |
| 14 | Dodatkowo butla 1,5l – 2,0l— 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.16 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 16

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek do przewożenia chorych  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Szerokość całkowita: 750 mm ( + 50 mm ) | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2050 mm ( ± 50 mm ) | TAK podać |  |
| 3. | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 4. | Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym , trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 5. | Leże składające się z dwóch segmentów | TAK |  |
| 6. | Oparcie pleców regulowane do 70 st | TAK podać |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 25° ( + 5° ) | TAK podać |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 15° (±5°) | TAK podać |  |
| 9. | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 10. | Leże wypełnione płytą umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji | TAK |  |
| 11. | Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego | TAK |  |
| 12. | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. min. 200 mm | TAK |  |
| 13. | Wózek wyposażony w poręcze boczne stojak na kroplówkę i kosz na butle z tlenem | TAK |  |
| 14. | Uchwyt na rolkę z pokryciem higienicznym |  |  |
| 15. | Obciążenie 230 kg. | TAK podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.17 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 17

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek medyczny wielofunkcyjny  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek Graniczny | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad oraz wnętrze szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo ABS zapewniające prawidłową eksploatację i dezynfekcję. | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 60cm, +/- 5 cm; - szerokość: 50 cm, + 5 cm; | TAK podać |  |
| 3 | Wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości : *2 szuflady o wysokości 150 mm. *1 szuflada o wysokości 100 mm. *1 szuflada o wysokości 250 mm. | TAK podać |  |
| 4 | Czoła szuflad z wysokoodpornego tworzywa jak w pkt.1. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Pojemniki 2 szuflad z podziałami wewnętrznymi. | TAK |  |
| 5 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie, - pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem - kosz z systemem otwierania kolanowego lub uchwyt z miską na odpady, - wieszak kroplówki teleskopowy, | TAK |  |
| 7 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |
| 8 | Kolor do wyboru przez użytkownika | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.18 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 18

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Tor wizyjny FULL HD z wyposażeniem Laparoskopowym i Ginekologicznym – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw |  |  |
|  | Praca sterownika kamery w standardzie FULL HD 1080p (1920 x 1080 pikseli, 50Hz, 16:9) | TAK |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania min. 4 funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu szybkiego uruchomienia funkcji bez koniczności wchodzenia do menu | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Zapis min. 20 profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery | TAK |  |
|  | Możliwość importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia poprzez cyfrowe, całkowite wycięcie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego, z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Funkcja niewymagająca zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie oraz możliwość jednoczasowego, symultanicznego wyświetlania obrazu z dwóch źródeł (z wideoendoskopu oraz z kamery) – na jednym monitorze operacyjnym, w podziale ekranu na dwie równe części. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja zoomu cyfrowego, dostępnych min. 4 stopni regulacji zoomu | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła źródła światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnej wartości ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery cyfrowe wyjścia FULL HD 1080p: - 1 x 3G-SDI - 2 x DVI-D | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu ustawiania ciśnienia i przepływu CO2 poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery min. 3 gniazda USB w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu czołowym sterownika kamery do bezpośredniego podłączenia urządzeń USB | TAK Ilość gniazd USB: =3 - 0 pkt. > 3 - 10 pkt. |  |
|  | Funkcja zapisu filmów wideo i zdjęć w pamięci USB podłączonej do sterownika kamery w formatach mpeg4 i jpg, możliwość wykorzystania pamięci PenDrive o pojemności 32GB | TAK |  |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć | TAK |  |
|  | System umożliwiający po rozbudowie jednoczesne podłączenie np. dwóch głowic kamer endoskopowych w celu jednoczesnego wyświetlenia obrazu na ekranie jednego monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | W zestawie: - pamięć PenDrive o pojemności 32GB - 1 szt. - klawiatura silikonowa USB, stopień ochrony klawiatury IP68 lub wyższy - 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica kamery - 1 szt. |  |  |
|  | Praca głowicy w standardzie FULL HD 1080p | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona 3 przetworniki obrazu CMOS lub CCD | TAK |  |
|  | Zintegrowany na stałe obiektyw zapewniający zoom optycznym min. 2 x typu Parfocal | TAK |  |
|  | Zintegrowane min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
|  | Waga głowicy kamery nie większa niż 275g | TAK = 275 g - 0 pkt. < 275 g - 10 pkt. |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa nie większa niż 6000K - 6100K | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w gniazdo do bezpośredniego podłączenia z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Praca źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła | TAK |  |
|  | Monitor operacyjny FULL HD – 1 zestaw |  |  |
|  | Rozmiar przekątnej ekranu: min. 27" | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Wejścia sygnałowe min.: 2x DVI, 1x 3G-SDI, 1x VGA, 1x S-Video, 1x Composite | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnałowe min.: 1x DVI, 1x 3G-SDI | TAK |  |
|  | Certyfikat medyczny | TAK |  |
|  | Insuflator CO2 - 1 zestaw |  |  |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie CO2 30 mmHg | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy: pediatryczny oraz wysokoprzepływowy | TAK |  |
|  | Tryb pracy pediatryczny: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 l/min TAK do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem co 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie od min. 1 l/min do min. 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK |  |
|  | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Filtr CO2 op. 25 szt. | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dostępna funkcjonalność sterowania oddymianiem zintegrowana w insuflatorze lub realizowana przez oddzielne urządzenie sterujące - obydwie możliwości z wykorzystaniem oddzielnego drenu do oddymiania podłączonego do trokara i do ssaka będącego na wyposażeniu szpitala lub systemu próżniowego, w zestawie dren do oddymiania, sterylny - 20 szt. | TAK |  |
|  | Pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw |  |  |
|  | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną | TAK |  |
|  | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami workowymi lub szklanym, wielorazowym słojem do odsysania | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość płukania min. 1200 ml/min., z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości | TAK = 1200 ml/min - 0 pkt. > 1200 ml/min - 5 pkt. |  |
|  | Maksymalne ciśnienie płukania min. 500 mmHg z możliwością ustawienia niższych wartości | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie odsysania min. (- 0,8) bar | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnej i ustawionej prędkości płukania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnego i ustawionego podciśnienia odsysania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczących wyświetlaną na ekranie monitora dotykowego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Dreny płuczące z częścią zakładaną na rolki typu kaseta / cartridge | TAK |  |
|  | W zestawie jednorazowy kompletny dren płuczący, z dwoma igłami do wkłucia do worka, sterylny - 20 szt. | TAK |  |
|  | W zestawie dren ssący, sterylizowalny - 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do odsysania wykorzystujący jednorazowe wkłady workowe |  |  |
|  | Zbiornik 2,5 l, wielorazowy, wyposażony w port próżniowy oraz mocowanie do uchwytu do szyny sprzętowej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy wkład workowy do odsysania o pojemności 2,5 l, wyposażony w: - dwa uchwyty transportowe, - zabezpieczenie przed cofaniem się płynu do pacjenta, - zabezpieczenie przeciwprzelewowe i filtr bakteryjny, - 40 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy - 1 komplet |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach | TAK |  |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |
|  | Ruchome ramię do zamocowania monitora | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny | TAK |  |
|  | Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka | TAK |  |
|  | Morcelator - 1 zestaw |  |  |
|  | Morcelator do laparoskopowych operacji ginekologicznych składający się z: - konsoli sterującej, - elektrycznego silnika morcelatora wraz z wyposażeniem | TAK |  |
|  | Konsola sterująca morcelatora wyposażona w indywidualne wyświetlacze: | TAK |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkość obrotowej noża morcelatora możliwej do ustawienia | TAK |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy wskazujący aktualną prędkość obrotową noża | TAK |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualną prędkość obrotową noża | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy konsoli sterującej o shaver histeroskopowy | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie odpowiednego zakresu prędkości | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa noża min. 1100 obr/min. | TAK = 1100 obr./min. - 0 pkt. >1100 obr. /min. - 5 pkt |  |
|  | Funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości obrotowej noża morcelatora | TAK |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w przyciski do regulacji ograniczenia prędkości maksymalnej | TAK |  |
|  | Morcelator aktywowany przy pomocy przełącznika nożnego z funkcją proporcjonalności tj. możliwość zwalniania i przyspieszania w zależności od siły nacisku na przełącznik w zakresie do wartości ustawionego ograniczenia prędkości maksymalnej. Przełącznik nożny w zestawie | TAK |  |
|  | Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie ruchu obrotowego silnika bezpośrednio na nóż tnący osadzony w osiowej rękojeści, bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny | TAK |  |
|  | Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | TAK = 0,5 Nm - 0 pkt. > 0,5 Nm - 5 pkt |  |
|  | Rękojeść mocowana osiowo do silnika, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę, w zestawie 20 szt. uszczelek | TAK |  |
|  | Okrągły kaniulowany nóż tnący prowadzony w kaniuli, przymocowany do obudowy silnik i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót, autoklawowalny | TAK |  |
|  | Kaniula morcelatora o rozmiarze 15 mm z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę z wymiennymi, sprężynującymi płytkami, zapobiegającymi ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż tnący, obturator lub instrument laparoskopowy. W zestawie 20 szt. zamiennych płytek do zastawki wewnętrznej | TAK |  |
|  | Kaniula mocowana do obudowy silnika w sposób bezgwintowy, umożlwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli | TAK |  |
|  | Wewnętrzna zastawka kaniuli umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli | TAK |  |
|  | W zestawie obturator tępy oraz ostry stożkowy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej | TAK |  |
|  | W zestawie kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, dł. 36 cm, śr. min. 10 mm, rozbieralne złożone z: - metalowej rękojeści z zapinką, - tubusu, - wkładu roboczego typu kulociąg, obie bransze ruchome | TAK |  |
|  | Dedykowany do zestawu kosz druciany do mycia i sterylizacji silnika morcelatora wraz z wyposażeniem. Kosz wyposażony odpowiednie uchwyty i mocowania umożliwiające przepłukiwanie wnętrza noża oraz kaniuli morcelatora podczas mycia w myjni automatycznej | TAK |  |
|  | Manipulator maciczny typu CLERMONT- FERRAND – 1 zestaw |  |  |
|  | Manipulator maciczny typu CLERMONT- FERRAND wykorzystywany do napinania struktur więzadłowych macicy, identyfikacji sklepień pochwy oraz uszczelnienia pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH, oraz podczas innych ginekologicznych operacji laparoskopowych w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, w tym do chromopertubacji. Manipulator złożony z: - rękojeści umożliwiającej płynne odginanie końcówki wkładu roboczego w zakresie 0° - 90° oraz zablokowanie jej w pozycjach: 0°, 30°, 45° i 60°, - płaszcza manipulatora, do którego mocowana jest rękojeść oraz wymienne wkłady robocze, - łopatki anatomicznej z tubusem, przesuwanej i obracanej na płaszczu manipulatora, do napinania sklepień pochwy, śr. 36 mm, dł. 48 mm, - prostopadłego uchwytu do przesuwania i obracania łopatki anatomicznej, - cylindra uszczelniającego pochwę z trzema silikonowymi uszczelkami, przesuwanego wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej, - wkładu roboczego z końcówką stożkową, wkręcaną, rozmiar średni, - wkładu roboczego z końcówką atraumatyczną, śr. 7 mm, dł. 50 mm, - wkładu roboczego z końcówką atraumatyczną, z przyłączem do chromopertubacji, śr. 4 mm, dł. 40 mm, - adaptera do czyszczenia | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jednopoziomowy, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70mm (±5 mm) - 1 szt. | TAK |  |
|  | Manipulator maciczny typu HOHL -1 zestaw |  |  |
|  | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony wyłącznie z elementów wielokrotnego użytku: | TAK |  |
|  | Prowadnica manipulatora wraz z przesuwanym uchwytem, do których mocowane są elementy manipulatora | TAK |  |
|  | Wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (porcelanowe kopułki), dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: - duża, śr. 40 mm, długość 30 mm - 1 szt. - średnia, śr. 35 mm, długość 30 mm - 1 szt. - mała, śr. 32 mm, długość 30 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymienne wkłady spiralne wkręcane w kanał szyjki macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary: - śr. 20 mm - 1 szt. - śr. 15 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary: - długi, dł. 60 mm, śr. 6 mm - 1 szt. - długi, dł. 80 mm, śr. 6 mm - 1 szt. - długi, dł. 100 mm, śr. 6 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jednopoziomowy, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70mm (±5 mm) - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe – 2 zestawy |  |  |
|  | System do mocowania optyki do stołu operacyjnego, metalowy, mocowany do szyny bocznej stołu operacyjnego. Skład zestawu: ramie przegubowe w kształcie litery L o długości całkowitej min. 95cm z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem ; klamra mocująca ramię przegubowe do szyny bocznej stołu; metalowa; uchwyt zaciskowy pasujący do optyk o wielkości od 4,8 do 12,5 mm | TAK |  |
|  | Narzędzia laparoskopowe |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX,- 1 szt. | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
|  | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX,- 2 szt. | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 3 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do usuwania trzonu macicy złożony z: autoklawowalnego uchwytu z przyłączem do koagualcji bipolarnej oraz autoklawowalnego płaszcza zewnętrznego o wym. 5mm i dł. 30 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pętla laparoskopowa, bipolarna do usuwania macicy o wymiarach 120x85mm, jednorazowego użytku- 2 szt. | TAK |  |
|  | Pętla laparoskopowa, bipolarna do amputacji trzonu macicy o wymiarach 200x150mm, jednorazowego użytku- 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, rozm. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 4 szt. | TAK |  |
|  | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) - 2 szt. | TAK |  |
|  | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 15 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) - 2 szt. | TAK |  |
|  | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) - 2 szt. | TAK |  |
|  | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 15 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) - 4 szt. | TAK |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 4 szt. | TAK |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 6 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze typu DeBAKEY, smukłe, zakrzywione, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu METZENBAUM, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe chwytająco - biopsyjne, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego - wkład roboczy: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, szpatułkowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze ząbkowane, atraumatyczne, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze typu MOURET, atraumatyczne, smukłe, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze typu BABCOCK, atraumatyczne, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu SAWALHE, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe do usuwania kamieni, śr. 10 mm, dł. 36 cm, bransze miseczkowe z otworami, obie bransze ruchome, obrotowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typu Kelly, długie, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu CLERMONT-FERRAND, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu WATTIEZ, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka do rotacji tubusu instrumentu - 10 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. 300 cm - 4 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 4 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane,. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 532 x 254 x 165 mm (±5 mm) - 2 szt. | TAK |  |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw |  |  |
|  | Praca sterownika kamery w standardzie min. FULL HD 1080p tj. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, skanowanie progresywne 50Hz / 60Hz, format obrazu 16:9 | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery min. 3 gniazda USB do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki i innych urządzeń | TAK Ilość gniazd USB: = 3 - 0 pkt. > 3 - 10 pkt. |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo do podłączenia do zewnętrznych urządzeń wizyjnych: - 2 x DVI-D (1920 x 1080p), - 1 x 3G-SDI (1920 x 1080p) | TAK |  |
|  | Gniazda DVI-D wyposażone w po 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery, w zestawie przewód wideo DVI-D / DVI-D, dł. 3 m | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia dedykowanej ginekologicznej pompy ssąco - płuczącej w celu wyświetlania aktualnych parametrów pracy pompy (ciśnienia, przepływu) na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalność nie wymagająca zaangażowania systemy zintegrowanej sali operacyjnej | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wykorzystania sterownika kamery do bezpośredniego podłączenia i obsługi dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę sondy wziernikowej | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania sterownika kamery do bezpośredniego podłączenia i obsługi dedykowanego giętkiego wideocystoskopu i wideoureterorenoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę sondy wziernikowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy sterownika kamery o współpracę z wideolaparoskopem 3D lub 2D z kamerą wbudowaną w końcówkę dystalną wideolaparoskopu | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Funkcja zapisu wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do gniazda USB sterownika kamery. | TAK |  |
|  | Zapis wideo w formacie: mp4 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez: - przyciski głowicy kamery, - zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika oraz menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | W zestawie zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68 | TAK |  |
|  | Menu do obsługi kamery prezentowane w formie graficzno - tekstowych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż prawej lub lewej krawędzi ekranu monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Zintegrowana funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery w tym: - z indywidualną konfiguracją menu kamery, - z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników | TAK Ilość profili: = 15 - 0 pkt. > 15 - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu i odczytu profili użytkowników z zewnętrznej pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK Ilość pacjentów: = 40 - 0 pkt. > 40 - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Zintegrowana funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. |  |  |
|  | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULLHD | TAK |  |
|  | Dostępne min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery | TAK |  |
|  | Regulacji ostrości przy pomocy pierścienia | TAK |  |
|  | Funkcja zoom: cyfrowa lub optyczna | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w tlenku etylenu oraz w STERRAD | TAK |  |
|  | Źródło światła - 1 zestaw |  |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 6300 - 6400 K | TAK, podać |  |
|  | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK, Żywotność diody LED: = 25000 h - 0 pkt. > 25000 h - 5 pkt. |  |
|  | Zintegrowane w źródle światła gniazdo umożliwiające połączenie ze sterownikiem kamery w celu ustawiania natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia | TAK |  |
|  | Wyświetlacz informujący o aktualnym ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% umieszczony na panelu przednim urządzenia | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk dla funkcji standby | TAK |  |
|  | Monitor medyczny FULL HD – 1 zestaw |  |  |
|  | Rozmiar przekątnej ekranu: min. 26" | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Optyka |  |  |
|  | Optyka o śr. 4 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, - 2 szt. | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy - 1 komplet |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach | TAK |  |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |
|  | Ruchome ramię do zamocowania monitora | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny | TAK |  |
|  | Mobilny stojak jezdny – 1 komplet |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła | TAK |  |
|  | Uchwyt do zamocowania monitora | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy. (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.19 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 19

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Laktator elektryczny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczny laktator szpitalny; praca laktatora sterowana przez kartę z czipem. | TAK |  |
| 2 | Laktator klasy szpitalnej – wyrób medyczny | TAK |  |
| 3 | Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia. | TAK |  |
| 5 | Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie z czipem. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem. | TAK |  |
| 7 | Program ,,Inicjacji laktacji” do stymulacji laktacji (przeznaczony dla matek wcześniaków, z opóźnioną laktacją, po szczególnie trudnych porodach). | TAK |  |
| 8 | Program ,,Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie. | TAK |  |
| 9 | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia. 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania. | TAK |  |
| 10 | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od min. -50 do -250 mmHg. | TAK |  |
| 11 | Szybkość pracy w zakresie od min. 54 do 120 zassań na minutę. | TAK |  |
| 12 | Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |
| 13 | Głośność laktatora max 45 dB. | TAK, podać |  |
| 14 | Waga urządzenia max. 3,5 kg (bez wózka jezdnego) | TAK, podać |  |
| 15 | Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania). | TAK |  |
| 16 | Uchwyt na min. dwie butelki. | TAK |  |
| 17 | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 18 | Wózek jezdny z możliwością zamontowania dwóch uchwytów na butelki; | TAK |  |
| 19 | Zestaw osobisty do odciągania pokarmu kompatybilny z laktatorem średnica lejka 24/27/30 mm do wyboru – min 54 szt. | TAK |  |
| 20 | Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat. | TAK, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.20 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 20

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Aparat EKG – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 *) |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Aparat EKG w kompaktowej obudowie, z wbudowaną drukarką termiczną o rozdzielczości 8punktów/mm w osi amplitudowej i 40punktów/mm w osi czasu przy 25mm/s | TAK |  |
|  | Elektrokardiograf spełniający normę IEC/EN 60601-2-25 | TAK |  |
|  | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF | TAK |  |
|  | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu pozwala na pracę przez minimum 6h na jednym ładowaniu | Dodatkowo 2pkt. za każde kolejne 60 min, maksymalnie 4 pkt |  |
|  | Urządzenie nie większe niż 225mm x 144mm x 55mm | TAK |  |
|  | Masa urządzenia maksymalnie 1,3 kg ( z baterią, bez papieru) | TAK |  |
|  | Możliwość w razie konieczności uaktualnienia oprogramowania aparatu, za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive USB lub karta micro SD | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu ustawień aparatu na dysk USB lub kartę micro SD i ponownego ich importu | TAK |  |
|  | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu ładowana od 0 do 100% pojemności w czasie krótszym niż 3,5h. Czas życia baterii minimum 300 cykli ładowania i rozładowywania. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające wskaźnik w postaci diod LED informujący o pracy na zasilaniu sieciowym, akumulatorowym oraz o procesie ładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran graficzny LCD z panelem dotykowym, zintegrowany z aparatem o rozmiarze 5'' o rozdzielczości 800x480 pikseli | TAK |  |
|  | Sygnalizacja graficzna nieprawidłowo podłączonych elektrod na wbudowanym ekranie aparatu - osobno dla każdej elektrody | TAK |  |
|  | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG, wszystkie odprowadzenia rejestrowane jednoczasowo | TAK |  |
|  | Tryb auto z regulowaną długością zapisu - 2,5s; 5s; 10s | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia funkcji podglądu zapisu w trybie auto | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy na którym wyświetlane są podczas badania minimum dane demograficzne pacjenta, HR, godzina, tryb badania, stan naładowania akumulatora oraz stan połączenia z siecią Wi-Fi | TAK |  |
|  | Imię i nazwisko pacjenta - możliwość wpisania i wydruku min. 30 znaków kodu ASCII dla imienia i tyle samo dla nazwiska | TAK |  |
|  | Podawanie wieku pacjenta w latach/miesiącach/tygodniach bądź dniach | TAK |  |
|  | Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D - za pomocą złącza USB | TAK |  |
|  | Ciągła prezentacja, w czasie rzeczywistym wartości HR podczas badania | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 80 mm | TAK |  |
|  | Obsługa papieru termicznego w formie rolki i składanki | TAK |  |
|  | Możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) | TAK |  |
|  | Na wydruku badania oprócz samego zapisu badania i analizy, zawarte informacje dotyczące co najmniej danych demograficznych pacjenta, nazwy placówki wykonującej badanie i numeru urządzenia. | TAK |  |
|  | Przesuw papieru: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru metody akwizycji sygnału min.: - Zapis 10 sekund poprzedzających naciśnięcie przycisku start, - Zapis 10 sekund następujących po naciśnięciu przycisku start, - Zapis cykliczny z możliwością konfiguracji czasu trwania i czasu odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami. | TAK |  |
|  | Akwizycja co najmniej 500 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii | TAK |  |
|  | Funkcja całkowitego zablokowania możliwości wydruku badania | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca wyłączyć drukowanie opisu automatycznej analizy oraz obliczeń parametrów (oddzielnie dla opisu i dla obliczeń) | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora | TAK |  |
|  | Obliczenie HR, QT i QTc | TAK |  |
|  | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS i T | TAK |  |
|  | Przetwarzanie sygnału przez wysokiej jakości przetwornik A/D min. 24 bitowy | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV oraz tryb Auto | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa > 50MΩ | TAK |  |
|  | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 120 dB | CMRR = 120-139dB = 4 pkt CMRR >= 140 dB = 8 pkt |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 16 000Hz | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca - próbkowanie 16 000Hz na kanał | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca z amplitudą min. w zakresie od +/-2 do +/-700 [mV] | TAK |  |
|  | Automatyczne regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych z możliwością wyłączenia | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK |  |
|  | Filtr dolno-przepustowy 300, 270, 150, 100, 75 Hz | TAK |  |
|  | Filtr DFT – 0,01/0,05/0,32/0,67 Hz | TAK |  |
|  | Detekcja częstości serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę z dokładnością +/-1 uderzenie na minutę | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie badania jednym przyciskiem fizycznym | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie o staniu naładowania akumulatora i podłączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia - 0,01 Hz do 300 Hz | TAK |  |
|  | Sygnalizacja złego podłączenia elektrod dla każdego kanału co najmniej na 3 sposoby | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Analiza HRV | TAK |  |
|  | Filtr sieciowy 50/60Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej sieciowej oraz podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  |
|  | Formaty wydruku: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+lR /12*1 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca wyłączyć wyświetlanie i drukowanie wyniku pomiaru RV5+SV1 i RV6/SV2 | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów mim 500 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty micro SD lub pamięci USB typu pendrive. Nieograniczona pamięć na badania w dołączonej opcjonalnie dedykowanej aplikacji komputerowej | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z aplikacją komputerowa pozwalająca na m.in. przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanych aparatów EKG – tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku i eksportu badań z archiwum | TAK |  |
|  | Eksport badań w formacie PDF | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu badań w formacie XML, DICOM i SCP | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy w środowisku sieciowym | TAK |  |
|  | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK |  |
|  | Obsługa protokołu FTP | TAK |  |
|  | Wbudowany wewnątrz aparatu dedykowany moduł WiFi | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł sieci 3G, pozwalający na pracę aparatu w sieci nawet przy braku dostępu do sieci wifi | TAK |  |
|  | Współpraca aparatu w sieci komputerowej. Możliwość transmisji w protokołach DICOM, XML lub SPC | TAK |  |
|  | Eksport wszystkich badań z pamięci jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego badania z osobna | TAK |  |
|  | Przesyłanie badań za pomocą kabla sieciowego lub WiFi | TAK |  |
|  | Wsparcie dla obsługi list zleceń badań - tzw. Worklist | TAK |  |
|  | Aparat może przechowywać min. 200 zleceń badań jednocześnie | TAK |  |
|  | Menu serwisowe chronione hasłem | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze LAN, min 2 złącza USB i 1 slot kart SD | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek z 5 kołami o średnicy min. 70mm, każde z własną blokadą oraz koszem i ramieniem na przewody | TAK |  |
|  | Dedykowany 10 odpr. kabel EKG, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.21 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 21

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – System pozycjonerów – 1 zestaw

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zestaw do stabilizacji pacjenta na stole operacyjnym do zabiegów w endoskopii i bariatrii | Podać /model typ/ dołączyć dokument potwierdzający |  |
|  | Poduszka składająca się z dwóch części: podstawy i podgłówka | Tak |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o różnej wadze ( w tym bariatrycznych – BMI do 70) | Tak |  |
|  | System nie wymaga stosowania pasów mocujących. Stabilny w nachyleniu bocznym do 15º i pozycji Trendelenburga do 22º. | Tak |  |
|  | Wyraźne oznaczenie miejsca ułożenia ramion i szyi pacjenta. | Tak |  |
|  | Wypełnienie z pianki poliuretanowej. Zewnętrzna warstwa wodoodporna, zgrzewana | Tak |  |
|  | Poduszka o właściwościach hipoalergicznych, antystatyczna, nie zwierająca lateksu, przezierna dla promieni RTG. Możliwość mycia i dezynfekcji | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.22 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 22

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Wózek do transportu i przechowywania endoskopów – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4*) |
|  | Fabrycznie nowy (nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Wózek do transportu i krótkotrwałego przechowywania endoskopów | Tak |  |
|  | Pojemność wózka 5 tac | Tak |  |
|  | Wyposażony w 4 obrotowe kółka z hamulcami | Tak |  |
|  | Wykonanie z wytrzymałego tworzywa ABS, | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (+/-3cm): dł. 65 x szer. 55 x wys. 90 cm, | Tak |  |
|  | Blat wózka zagłębiony umożliwiający ustawienie tacy i zapobiegający przed jej zsunięciem – wymiary zagłębienia dostosowane do wymiarów tacy | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w prowadnice dla tac zapobiegające stykaniu się tac podczas transportu (nie dopuszcza się systemu półkowego) | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 tac dostosowanych do wózka | Tak |  |
|  | Tace wyposażone w przezroczyste pokrywy | Tak |  |
|  | Zestaw wkładów sterylnych dostosowane wielkością do pojemnika (zestaw zawierający 3 różne wkłady jednorazowe oznaczone kolorystycznie różnymi kolorami: pierwszy do wyłożenia pojemnik, dugi do zakrycia endoskopu czystego, trzeci do zakrycia i oznaczenia endoskopu brudnego) eliminujący ryzyko pomyłek w procesie reprocesowania endoskopów. Trzy wkłady pakowane zbiorczo w jedno opakowanie – do wózka dołączyć minimum 10 zestawów wkładów | Tak |  |
|  | Dozownik do wkładów sterylnych z możliwością montażu na ścianie – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek, tace oraz wkłady oznaczone jako wyrób medyczny (załączyć deklaracje zgodności dla wymienionych produktów) | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.23 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 23

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Szyna CPM kończyny dolnej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Szyna CPM wyposażona sterujący z ekranem dotykowym w gumowej obudowie | TAK |  |
| 2 | Możliwość ustawienia parametrów tj. kąt zgięcia, wyprostu, czasu utrzymania, prędkości, czasu pracy | TAK |  |
| 3 | Wymagane tryby pracy: - Intuicyjna zmiana ustawień aparatu poprzez jedno kliknięcie, które umożliwia ustawienie bezbolesnej i bezpiecznej pozycji zgięcia maks. 20° - CPM zwalnia do minimalnej prędkości podczas pierwszego i ostatniego ruchu w zakresie maks.10º dla zgięcia i wyprostu - Rozgrzewki od poziomu maks. 70% zakresu ruchu ze zwiększeniem o maks. 5% przy każdym kolejnym ruchu - Terapia z min. 3 poziomami aktywnego ćwiczenia z oporem - Min. 3-krotne rozciąganie w zakresie 10% maksymalnej wartości ustawionego kąta zgięcia | TAK |  |
| 4 | Możliwość czyszczenia podparcia kończyny dolnej | TAK |  |
| 5 | Waga szyny maks. 12 kg | TAK |  |
| 6 | Wymiary szyny maks. 95x33x33 cm | TAK |  |
| 7 | Zakres zgięcia i wyprostu min. -10 do 120° | TAK |  |
| 8 | Zakres prędkości min. 40 do 145° na minutę | TAK |  |
| 9 | Możliwość pracy z pacjentami o wzroście od 145 do 195 cm | TAK |  |
| 10 | Możliwość pracy z pacjentami o długości kończyny w zakresie 71-99 cm | TAK |  |
| 11 | Maksymalna waga użytkownika min. 135 kg | TAK |  |
| 12 | Pobór mocy maks. 20 W | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.24 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 24

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Rower treningowy stacjonarny – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Kierownica U-kształtna z nasadzanymi uchwytami | TAK |  |
| 2 | Kółka transportowe i wyrównanie wysokości | TAK |  |
| 3 | Samonastawne pedały z paskami | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 5 | Uchwyt do tabletów, smartfonów itp. | TAK |  |
| 6 | Uchwyt na butelkę | TAK |  |
| 7 | Dostępne programy treningowe z profilami: 10 treningów profilowych ustawionych fabrycznie. Innowacyjny konfigurator treningów oferuje możliwość dowolnego rozszerzenia | TAK |  |
| 8 | Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test) | TAK |  |
| 9 | Trening sterowany tętnem | TAK |  |
| 10 | Trening swobodny bez wytycznych (szybki start) | TAK |  |
| 11 | Wskaźnik osobistych stref tętna | TAK |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe (230 V) | TAK |  |
| 13 | Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”) | TAK |  |
| 14 | Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe: Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii | TAK |  |
| 15 | Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników: minimum 4 użytkowników | TAK |  |
| 16 | Wysokiej jakości odporna na pot obudowa pokryta szkłem akrylowym ok. 200 x 200 mm | TAK |  |
| 17 | Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz TFT 155 x 86 mm | TAK |  |
| 18 | Koło zamachowe: 10 kg | TAK |  |
| 19 | Przełożenie: 1:10 | TAK |  |
| 20 | System hamowania: Indukcyjny system hamowania | TAK |  |
| 21 | Zakres obciążenia: W trybie AUTOMATYCZNYM: 25 - 400 Watt (co 5 Watt) W trybie RĘCZNYM: 20 stopni hamowania (biegi) | TAK |  |
| 22 | Klasa urządzenia wg DIN EN 957 | TAK |  |
| 23 | Maks. obciążenie wagowe: 150 kg | TAK |  |
| 24 | Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm: 119/55/137 | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.25 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 25

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 7” kolorowych wyświetlacz (panel dotykowy) | TAK |  |
| 2 | Analiza 10 ostatnich przeprowadzonych treningów | TAK |  |
| 3 | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej | TAK |  |
| 4 | Gotowe protokoły treningowe | TAK |  |
| 5 | Bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi | TAK |  |
| 6 | Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 8 | Stabilne ergonomiczne uchwyty | TAK |  |
| 9 | Automatyczna kontrola spastyczności | TAK |  |
| 10 | Wbudowane programy do walki ze spastycznością | TAK |  |
| 11 | Automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie) | TAK |  |
| 12 | Praktyczny uchwyt na butelkę | TAK |  |
| 13 | Licznik pracy rotora | TAK |  |
| 14 | Gumowane kółka transportowe | TAK |  |
| 15 | Terapia kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 16 | Wysokość od 109-120 cm | TAK |  |
| 17 | Długość 85 cm | TAK |  |
| 18 | Szerokość 67,5 cm | TAK |  |
| 19 | Minimalny rozstaw nóg 12 cm | TAK |  |
| 20 | Maksymalny rozstaw nóg 25 cm | TAK |  |
| 21 | Waga 52 kg | TAK |  |
| 22 | Zasilanie 230 V | TAK |  |
| 23 | Zakres momentu siły dla nóg min. 2-8 Nm | TAK |  |
| 24 | Zakres momentu siły dla rąk min. 2-5 Nm | TAK |  |
| 25 | Zakres promienia ruchu pedałów regulowany min. 55-130 mm | TAK |  |
|  | Zakres obrotów: Pasywny 0-60 obr/min Aktywny 0-90 obr/min | TAK |  |
| 26 | Maksymalna waga użytkownika 130 kg | TAK |  |
| 27 | W zestawie rękawice dla tetraplegików (2 komplety) | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

…..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.26 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 26

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stół do rehabilitacji – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 7-sekcyjny stół do terapii manualnej z pivotem | TAK |  |
| 2 | Regulowany zagłówek w zakresie min. -70º do +40º za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 3 | Podgłówek z wycięciem na twarz plus zatyczka | TAK |  |
| 4 | Boczki podgłówka opuszczane | TAK |  |
| 5 | Sekcja środkowa regulowana elektrycznie w zakresie min. 0-30 stopni | TAK |  |
| 6 | Opuszczane boczki w części środkowej leżyska | TAK |  |
| 7 | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu | TAK |  |
| 8 | Stół wyposażony w klucz magnetyczny zabezpieczający przez niepożądaną zmianą wysokości umiejscowiony w podstawie stołu | TAK |  |
| 9 | Wymiary (dł x szer.) min. 2050x690 mm | TAK |  |
| 10 | Podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami | TAK |  |
| 11 | Wysokość regulowana elektrycznie min. 510÷990 mm | TAK |  |
| 12 | Waga stołu min. 120 kg dla większej stabilności | TAK |  |
| 13 | Możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych | TAK |  |
| 14 | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |
| 15 | Kąt pochylenia podnóżka min. +85 º /0 º | TAK |  |
| 16 | Tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych | TAK |  |
| 17 | Maksymalne obciążenie min. 225 kg | TAK |  |
| 18 | Grubość tapicerki min. 40 mm | TAK |  |
| 19 | W zestawie wieszak mocowany do podstawy stołu na ręcznik papierowy | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

…..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.27 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 27

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia - Aparat do magnetoterapii  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tryb pracy: programowy/manualny | TAK |  |
| 2 | Masa łączna zestawu: max. 30 kg | TAK |  |
| 3 | Baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 4 | Wybór jednostek chorobowych wg nazwy schorzenia | TAK |  |
| 5 | Edycja nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 6 | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| 7 | Dwa uniwersalne gniazda aplikatorów | TAK |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora | TAK |  |
| 9 | Kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt | TAK |  |
| 10 | Emisja ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 11 | Szeroki zakres częstotliwości | TAK |  |
| 12 | Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników | TAK |  |
| 13 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie | TAK |  |
| 14 | 50 wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 15 | 10 programów do ustawienia dla użytkowników | TAK |  |
| 16 | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i aplikatora | TAK |  |
| 17 | Maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora | TAK |  |
| 18 | Parametry trybu impulsowego impuls: 1s/przerwa 0,5 – 8 s. | TAK |  |
| 19 | Zakres częstotliwości: min. 2 – 120 Hz | TAK |  |
| 20 | Zegar zabiegowy: min. 1 – 30 min | TAK |  |
| 21 | Zasilanie, pobór mocy: max. 230 V, 50 Hz, 450 W | TAK |  |
| 22 | Wymiary sterownika: max. 30x30x13 cm | TAK |  |
| 23 | Masa sterownika: max. 6 kg | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.28 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 28

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do elektroterapii – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dwa niezależne kanały zabiegowe do elektroterapii (dwa różne zabiegi w jednym czasie) | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyboru dla każdego z kanałów elektroterapii różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów - czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp. | TAK |  |
| 3 | Monochromatyczny ekran LCD min 7” | TAK |  |
| 4 | Generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne | TAK |  |
| 5 | Krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy w trybie CC i CV | TAK |  |
| 7 | Graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna | TAK |  |
| 8 | Encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń – w oprogramowaniu | TAK |  |
| 9 | Gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów min. 200 – w oprogramowaniu | TAK |  |
| 10 | Możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych | TAK |  |
| 11 | Możliwość zapisania własnych procedur min. 100 | TAK |  |
| 12 | 3 rodzaje prądów w jednym zabiegu min. 80 | TAK |  |
| 13 | System kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii | TAK |  |
| 14 | Aparat zamocowany na wózku z 6 szufladami | TAK |  |
| 15 | Możliwość integracji z modułem vaccum mocowanym w wózku | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy aparatu o moduły: -Baterii -Laseroterapii -Vacuum -sEMG/EMG -2 dodatkowe kanały do elektroterapii | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.29 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr  29

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw pomocniczego sprzętu rehabilitacyjnego– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane paramatry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Woreczki z piaskiem z materiału skóropodobnego – 2kg - 6 szt. | TAK |  |
| 2 | Opaska do mocowania elektrod silikonowych 40x10 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 3 | Opaska do mocowania elektrod silikonowych 40x10 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 4 | Schodek drewniany 20x25x45 cm (wys.x szer. x dł.) - 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Wałek rehabilitacyjny 25x60cm - tapicerowany - 5 szt. | TAK |  |
| 6 | Wałek rehabilitacyjny 20x60cm - tapicerowany - 10 szt. | TAK |  |
| 7 | Dysk sensomotoryczny do ćwiczeń (Beret) śr 33 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 8 | Poduszka do ćw. równoważnych 50x41x6 cm - 5 szt. | TAK |  |
| 9 | Półwałek rehabilitacyjny 60x15x10 cm – tapicerowany - 10 szt. | TAK |  |
| 10 | Dysk sensomotoryczny do ćwiczeń (Beret) śr 55 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 11 | Laska gimnastyczna plastikowa 90 cm - 20 szt. | TAK |  |
| 12 | Klin Kaltenborna duży, dł. 20 cm x szer. 10 cm x wys. 4,5 / 8 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 13 | Podwieszka pod miednicę KC-08 - 10 szt. | TAK |  |
| 14 | Mata gimnastyczna piankowa z oczkiem do wieszania 180x58x1,5cm - 20 szt. | TAK |  |
| 15 | Wieszak na maty z oczkiem - typ 40 - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Taśma do ćwiczeń 45 m – żółta - 2 szt. | TAK |  |
| 17 | Taśma do ćwiczeń 45 m – czerwona - 2 szt. | TAK |  |
| 18 | Taśma do ćwiczeń 45 m – limonka - 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Taśma do ćwiczeń 45 m – zielona - 2 szt. | TAK |  |
| 20 | Taśma do ćwiczeń 45 m – niebieska - 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Ekspandery do ćwiczeń - 20 szt. | TAK |  |
| 22 | Widełki stroikowe do badań polineuropatii i uszkodzeń słuchu - 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Stetoskop z dwutonową membraną - 1 szt. | TAK |  |
| 24 | Ciśnieniomierz elektroniczny - 2 szt. | TAK |  |
| 25 | Piłka gimnastyczna śr. 55 cm - 10 szt. | TAK |  |
| 26 | Piłka nadmuchiwana śr 25 cm - 10 szt. | TAK |  |
| 27 | Piłka lekarska 3 kg, 17 cm - 10 szt. | TAK |  |
| 28 | Hantelek żeliwny pokryty winylem 1 kg - 4 szt. | TAK |  |
| 29 | Hantelek żeliwny pokryty winylem 2kg - 4 szt. | TAK |  |
| 30 | Piłka śr 12 cm, waga 1 kg - 4 szt. | TAK |  |
| 31 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 0,5 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 32 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 1 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 33 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 1,5 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 34 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 2 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 35 | Kształtka rehabilitacyjna tapicerowana 6x20x30cm - 20 szt. | TAK |  |
| 36 | Roler wałek do masażu - 3 szt. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    					……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.30 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 30

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Podnośnik dla pacjentów niepełnosprawnych  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wysokość podniesienia: min 44 cm, max 177 cm | TAK podać |  |
| 2 | Całkowita wysokość: 207 cm | TAK podać |  |
| 3 | Długość ramy: 123 cm | TAK podać |  |
| 4 | Szerokość: 63,5 – 92 cm | TAK podać |  |
| 5 | Ładowalne baterie ołowiowo żelowe: 24 V, 4A | TAK podać |  |
| 6 | Baterie: 2x12V, 7,2Ah | TAK podać |  |
| 7 | Klasa ochronności: IPX4 | TAK podać |  |
| 8 | Dwa podwójne koła przednie | TAK |  |
| 9 | Dwa pojedyncze koła tylne, z możliwością zablokowania | TAK |  |
| 10 | Maksymalne obciążenie: 160 kg | TAK podać |  |
| 11 | Możliwość całkowitego złożenia urządzenia | TAK |  |
| 12 | Sterowanie przy pomocy pilota | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.31do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 31

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | 2 regulowane półki |  |
|  | drzwiczki zamykane |  |
|  | 4 koła skrętne |  |
|  | wymiary: 105 x 58 x 107 cm +/- 3cm |  |
|  | 1x podstawa pod worek z pokrywą |  |
|  | 1x uchwyt worka 120L |  |
|  | wykonany z tworzywa sztucznego |  |
|  | odporność na preparaty dezynfekcyjne |  |
|  | deklaracja CE |  |
|  | Kuweta górna zamykana – jedno lub dwuczęściowa |  |
|  | 1 x kuweta boczna |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.32 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28/2019

Zadanie nr 32

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw do endoskopowych zabiegów laparoskopowych  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Moduły sterujące 4K |
|  | Przetwarzanie obrazu 4K w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |
|  | Kompatybilny z oferowaną kamerą 4K | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia sztywnego wideolaparoskopu 3D oraz wideoendoskopu o średnicy 4 mm. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia: - giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym takich jak: wideoureterorenoskop | TAK |  |
|  | Min. 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie m.in. - pamięci typu Pen Drive - zewnętrznej klawiatury, - dedykowanej drukarki. W tym min. 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK 3 gniazda – 0 pkt. ˃3 gniazda – 10 pkt. |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawianie zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | W przypadku podłączenia insuflatora – możliwość wyświetlania parametrów jego pracy (ciśnienie/przepływ) na ekranie monitora operacyjnego. | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawianie poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez: - przyciski głowicy kamery, - klawiaturę podłączoną do sterownika kamery | TAK |  |
|  | Zapis filmów w formacie: mpeg4 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i menu operacyjne kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci małych ikon graficzno - tekstowych informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | TAK |  |
|  | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usunięcia z menu wybranych ikon | TAK |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery (profili użytkowników) dla min. 20 użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z wyciętym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła. | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja poziomu natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - manualny - ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawień insuflatora tj. ustawionego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min. 5 stopni regulacji | TAK |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 stopni regulacji | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie oraz możliwość jednoczasowego, symultanicznego wyświetlania obrazu z dwóch źródeł (z wideoendoskopu oraz z kamery) – na jednym monitorze operacyjnym, w podziale ekranu na dwie równe części. | TAK |  |
|  | W zestawie: - pamięć PenDrive min. 32GB - przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D - klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą, stopień ochrony - IP68 lub wyższy | TAK |  |
|  | Głowica kamery endoskopowej 4K |
|  | Kamera wyposażone w przetwornik 4K w technologii CMOS | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona 3 przyciski sterujące | TAK |  |
|  | Waga głowicy ok. 210 g. | TAK Waga do 210g – 10 pkt. Waga pow. 210g – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w: ETO, STERRAD | TAK |  |
|  | Monitor medyczny endoskopowy 4K |
|  | Rozdzielczość monitora 4K ( 3840 x 2160 pikseli) | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 30” | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do standardu uchwytu VESA: 100 mm lub 200 mm | TAK |  |
|  | Kontrast: 1500:1 | TAK |  |
|  | Wejścia: 1x DisplayPort, 1x 12G-SDI, 2x DVI-D, 1x 3G-SDI | TAK |  |
|  | Wyjścia: 1x DVI-D, 1x 12G-SDI, 1x 3G-SDI | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 12 kg | TAK |  |
|  | Światłowód |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 6000K - 6100K | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy na panelu czołowym | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Dostępna funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Praca źródła światła w trybie ręcznej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła | TAK |  |
|  | Klasyfikacja bezpieczeństwa CF | TAK |  |
|  | Insuflator - 1 zestaw |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg ±5 mmHg | TAK |  |
|  | Insuflator wyposażony w min.2 tryby pracy: Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1-40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 1-30 mmHg Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1-2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1-15 mmHg | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 oraz przepływu CO2 | TAK |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie ze sterownikiem dedykowanej kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, dł. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy CO2, dł. 102 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zasilanie insuflacji musi być dostosowane do podłączenia do zasilania z centralnej instalacji gazów medycznych Szpitala tj. z punktu poboru gazów wyposażonego we wtyk typu AGA. Długość przewodu min 4 metry. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)