#### Załącznik nr 1

……………………………………

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego przenośnego spektrofotometru do Laboratorium Badania Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-162 Lubicz Dolny.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.254.2024.JK |
| --- | --- |

| PRZEDMIOT PRZETARGU | Dostawa fabrycznie nowego przenośnego spektrofotometru do Laboratorium Badania Wody – Laboratorium Badania Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-162 Lubicz Dolny. Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr: 1 A. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń ##### REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl |  |  |  |
| WYKONAWCA | Nazwa Firmy:………………………………………………………………………………………………….………...…. Imię, Nazwisko:……………………………………………………………………………………………..………...… Adres (siedziba): Regon:……………………………………..…..…………NIP……….…………………….………….………… Telefon, tele/fax: adres e-mail: …………………………………………………………….…………………………..……..…… |  |  |  |
| CENA OFERTOWA W ZŁ. |  | NETTO |  |  |
|  | BRUTTO |  |  |  |
|  | Słownie netto:………………………………………………………………………………………………….……..… |  |  |  |
|  | Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| TERMIN DOSTAWY | Dostawa nastąpi do 30.12.2024 r. |  |  |  |

……………….., dnia …………………………. r.	Podpisy uprawnionych osób …………….……………

………………………………	        ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 2

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego przenośnego spektrofotometru do Laboratorium Badania Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-162 Lubicz Dolny.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.254.2024.JK |
| --- | --- |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni.

- oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | od | do |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne

……………………….dnia……………………………..r.	Podpis i pieczęć Wykonawcy……………………………

Formularz cenowy – szczegółowy . 					      Załącznik nr 1 A

ZAMAWIAJĄCY:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35

87 – 100 Toruń

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego przenośnego spektrofotometru do Laboratorium Badania Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-162 Lubicz Dolny.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.254.2024.JK |
| --- | --- |

Opis oferowanego przewoźnego lodówkowego automatu do pobierania próbek ścieków

Ja, niżej podpisany:………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam/oświadczamy, że zaoferowane urządzenie produkcji ………… model ………………. Typ posiada następujące parametry:

SPECYFIKACJA PRZENOŚNEGO SPEKTROFOTOMETRU:

Przenośny spektrofotometr zasilany akumulatorowo z możliwością zastosowania zasilacza sieciowego.

- Stopień ochrony: IP67.

- Aparat wyposażony w co najmniej 200 wstępnie zaprogramowanych metod z możliwością wgrania co najmniej 50 dowolnie programowalnych metod.

- Aparat z funkcją automatycznej kalibracji długości fali.

Dane techniczne:

- Zakres długości fali 340-800 nm

- Pomiar oparty o pracę lampy ksenonowej

- Dokładność długości fali ± 2 nm (zakres 340-800 nm)

- Dokładność fotometryczna ± 0.003 Abs przy 0,0-0,5 Abs

- Obsługa kuwet o następującym kształcie i długości drogi optycznej:

Kuwety 13 mm okrągłe, kuwety 1” okrągłe, kuwety 10 x 10 mm kwadratowe, kuwety 1”     kwadratowe

- Zestaw adapterów do zastosowania z odpowiednią kuwetą

-  Liniowość fotometryczna < 0.5 % (0,5 - 2,0 Abs)

- Odtwarzalność ± 0.005 Abs (0 - 1 A)

- Spektralna szerokość pasma 10 nm

- Tryb pracy Transmitancja (%), absorbancja i koncentracja

- Nieduża waga maksymalnie 2kg

- Nieduże wymiary, nie więcej niż (Wys. x Szer. x Głębok.) 100 mm x 200 mm x 300 mm

- Wyświetlacz LCD z podświetleniem o rozdzielczości co najmniej 200 x 150 pixel

- Zakres fotometryczny 0 - 3 Abs (zakres długości fali 340-800 nm)

- Zakres temperatury 0 - 50 °C

Wyposażenie:

- Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

- Miernik

- Baterie niezbędne do pracy w terenie

- Zestaw adapterów do kuwet

- Osłona przeciwpyłowa

Wymagania dodatkowe:

- Gwarancja 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu instalacyjnego

- Wzorcowanie aparatu w Laboratorium Akredytowanym dla dwóch długości fali 600nm oraz 530 nm

- Czas dostawy – do 30.12.2024

- Usługa uruchomienia i szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu do 30.12.2024

- Dostępność części zamiennych: minimum 5 lat

- Autoryzowane punkty serwisowe

..............................., dn. ...............................	r.	                         ..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych