Nr postępowania:  34 Z PN 23

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

## Przedmiot zamówienia : Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu do tomografu komputerowego  (CPV: 33141200-2)

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: minimum 2017

| L.P | Parametr / Warunek | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego określić: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | System współpracujący z posiadanym tomografem komputerowym firmy SIEMENS typ SOMATOM Emotion 16 i SOMATOM go. TOP | TAK | - | - |
| 2 | Strzykawka na statywie jezdnym z blokadą kół | TAK | - | - |
| 3 | Strzykawka automatyczna, minimum 2-głowicowa, do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl | TAK | - | - |
| 4 | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. | TAK | - | - |
| 5 | Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl | TAK | - | - |
| 6 | Minimalne natężenie przepływu - max 0,1 ml/s (określić) | TAK | - | - |
| 7 | Maksymalne natężenie przepływu – min 9 ml/s | TAK | - | - |
| 8 | System wykrywania pęcherzyka powietrza | TAK | - | - |
| 9 | Podgrzewacze utrzymujące temperaturę kontrastu | - | Aktywne – 20pkt. Pasywne (izolatory) – 0 pkt. |  |
| 10 | Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą | - | Bluetooth (strzykawka bezprzewodowa) – 20 pkt. Połączenie kablowe – 0 pkt. |  |
| 11 | System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. | TAK | - | - |
| 12 | Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów- podać maksymalną ilość programów) | - | Powyżej lub równe 100 – 20 pkt. Poniżej 100 – 0 pkt. |  |
| 13 | Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełen pojemnik | TAK | - | - |
| 14 | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny na dobę. | TAK | - | - |
| 15 | System, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) | TAK | - | - |
| 16 | System zastawkowy przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów (jednokierunkowy przepływ płynów) | TAK | - | - |
| 17 | Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy. | TAK | - | - |
| 18 | Zakres pojemności butelek ze środkiem cieniującym, możliwych do zainstalowania w strzykawce w zakresie od 50 ml do 500 ml | TAK | - | - |
| 19 | Funkcja podawania niewielkich ilości NaCl w odstępach czasowych w celu utrzymania drożności naczynia. | TAK | - | - |
| 20 | Zasilanie z sieci 230 V AC 50 Hz | TAK | - | - |
| 21 | Rok produkcji minimum 2017 | TAK | - | - |