OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Pakiet 3 – KARDIOMONITORY Z CENTRALĄ MONITORUJĄCĄ– 1 kpl..

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kardiomonitor z centralą monitorującą - Fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji 2022 | Podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Charakterystyka techniczna |
|  | Kardiomonitor |
| 1 | Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  |
| 3 | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
| 4 | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli . Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | Tak, podać |  |
| 5 | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Tak |  |
| 6 | Kardiomonitor 1 szt. wyposażony w moduł transportowy (monitor) z ekranem LCD o przekątnej min. 5,5” oraz wysokiej rozdzielczości min. 1280x768 i wadze z akumulatorem poniżej 1kg. Realizowane pomiary to min. EKG, NIBP, SPO2, 2 X Temp, IBP. Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Chłodzenie konwekcyjne. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg. ISO 80601-2-61 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporność na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne, upadki, uderzenia oraz przyspieszenia wg norm EN60068-2-332(odporność na upadek z min.1,2m) - stopień ochrony IP44 Zasilanie – sieciowe 100-240 V 50/60Hz Własne zasilanie – akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 3350mAh. Czas pracy min 10 godzin (monitorowanie EKG 3/5 odprowadzeń, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 3 godzin. Wyświetlanie informacji w % o stanie pojemności akumulatora, jego napięciu oraz temperaturze. | Tak, podać |  |
| 7 | Kardiomonitor -3 szt. wyposażony w moduł wieloparametrowy KPM w postaci kostki wsuwanej do kieszeni dokującej realizujący pomiary min. EKG, NIBP, SPO2, 2 X Temp, IBP | Tak, podać |  |
| 8 | Obsługa kardiomonitorów jedynie za pomocą ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępny tryb wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min.2 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - ekran EKG w układzie kaskady - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu oraz głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika) - tryb prywatny - tryb zewnętrzny (włączany ręcznie lub automatycznie, gdy natężenie światła otoczenia przekroczy wartość progową) Możliwość zapisania min. 100 ekranów użytkownika dla 5 oddziałów szpitalnych dla min. 5 typów oddziałów szpitalnych | Tak, podać |  |
| 10 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 160 godzin. Pamięć min. 8 krzywych „full disclosure” z okresu min. 40 godz. | Tak, podać |  |
| 11 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość zdefiniowania min. 100 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | Tak, podać |  |
| 13 | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min. 1-10 minut. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min. 2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 10-30 sekund | Tak, podać |  |
| 15 | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min. 1-15 minut, min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika-zabezpieczona hasłem) | Tak |  |
| 17 | Pamięć min. 1000 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak, podać |  |
| 18 | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pół z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| 19 | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
| 20 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. | Tak |  |
| 21 | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. | Tak |  |
| 22 | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak, podać |  |
| 23 | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak, podać |  |
| 24 | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR | Tak |  |
| 25 | Rozpoznawanie min. 27 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min.2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO | Tak |  |
| 27 | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | Tak, podać |  |
| 28 | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie Pomiar ∆ST | Tak |  |
| 29 | Analiza QT,∆QTC, QTc w formułach Bazetta, Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej | Tak |  |
| 30 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-150 odd./min. | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |
| 32 | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak, podać |  |
| 33 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Tak, podać |  |
| 34 | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1-5 minut | Tak, podać |  |
| 35 | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20-300/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor, Masimo, Masimo Rainbow | Tak, podać |  |
| 36 | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 8 sekund. | Tak, podać |  |
| 37 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2. | Tak |  |
| 38 | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2 (wysoki, średni, niski) | Tak |  |
| 39 | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej. Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora | Tak |  |
| 40 | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | Tak |  |
| 41 | Ustawienia kreślenia krzywej SpO2 Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak |  |
| 42 | Niezależny alarm desaturacji | Tak |  |
| 43 | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 12 godzin. | Tak |  |
| 44 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg. Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Tak, podać |  |
| 45 | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1-700 minut, ciągły, godzinowy (pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny | Tak, podać |  |
| 46 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak, podać |  |
| 47 | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego | Tak, podać |  |
| 48 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału | Tak, podać |  |
| 49 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP - 1 szt.. Zakres pomiarowy min. od -50 do +370 mmHg. Dokładność min. +/- 2 % lub 1 mmHg. Zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm. Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz min. 4 własne zakresy Min. 4 prędkości kreślenia krzywej Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP | Tak, podać |  |
| 50 | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym - 1 szt. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg Zakres pomiarowy awRR min. 0-150 odd./min. Min. 5 prędkości kreślenia krzywej Możliwość ręcznego ustawienia skali pomiarowej | Tak, podać |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) umożliwiająca podłączenie dodatkowych pomiarów | Tak, podać |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły min. gazy anestetyczne z pomiarem tlenu, pomiar BIS,C.O,RM, nieinwazyjne pomiary hemoglobiny w tym min. SpHb, SpCO, SpOC (dla saturacji Masimo), | Tak |  |
| 53 | Możliwość podłączeniu czujnika O2 w celu monitorowania stężenia O2 | Tak |  |
| 54 | Automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym przez użytkownika czasie | Tak |  |
| 55 | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki poprzez port USB w stacji dokującej | Tak |  |
| 56 | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów | Tak, podać |  |
| 57 | Akcesoria do każdego kardiomonitora - przewód EKG wielorazowy, rozłączny 5-żyłowy - zestaw 3 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach - przewód NIBP wielorazowy - czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych - czujnik temperatury zewnętrznej | Tak |  |
| 58 | Podstawa jezdna na min. 5 kołach (min. 2 koła z hamulcem), regulowana wysokość, kosz na akcesoria – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 59 | Uchwyt ścienny z koszem na akcesoria -3 szt. | Tak, podać |  |
|  | Centrala monitorująca do kardiomonitorów |
| 60 | Monitor kolorowy min. 23,5”; Komputer klasy PC, min. 4 GB RAM, HDD min. 300 GB. Drukarka laserowa. | Tak, podać |  |
| 61 | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7-opcja | Tak |  |
| 62 | Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska | Tak, podać |  |
| 63 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków, 7EKG, 12EKG | Tak |  |
| 64 | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta (nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta. | Tak |  |
| 65 | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
| 66 | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta – min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych | Tak, podać |  |
| 67 | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | Tak |  |
| 68 | Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) | Tak |  |
| 69 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | Tak, podać |  |
| 70 | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min., 3 min., 5 min., 7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe | Tak, podać |  |
| 71 | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | Tak |  |
| 72 | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45), złącze RS-232 | Tak |  |
| 73 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 74 | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych | Tak |  |
| 75 | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych | Tak |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę | Tak |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | Tak |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi | Tak |  |
| 79 | Oprogramowanie WINDOWS | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy