ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

# BRONCHOFIBEROSKOP INTUBACYJNY/ENDOSKOP – 1 ZESTAW

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1 | Przenośny, wielofunkcyjny monitor do podłączania przyrządów do wideointubacji - 1 zestaw |  |  |  |
| 2 | Monitor wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5" zapewniający podłączenie i wyświetlanie obrazu z wideolaryngoskopu | Przekątna ekranu: =6,5" - 0 pkt. >6,5" - 10 pkt. |  |  |
| 3 | Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800 pikseli | TAK |  |  |
| 4 | Waga monitora maks 1300 g | TAK |  |  |
| 5 | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe umieszczone z boku ekranu | TAK |  |  |
| 6 | Monitora wyposażony w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolor, kontrast | TAK |  |  |
| 7 | Monitora wyposażony w funkcję ręcznego balansu bieli | TAK |  |  |
| 8 | Monitor wyposażony w gniazdo kart pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej i filmów | TAK |  |  |
| 9 | Zapis filmów w formacie .mp4 | TAK |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie .jpg | TAK |  |  |
|  | Uruchamianie zapisu zdjęcia i filmów przy pomocy przycisków na monitorze i bezpośrednio z rękojeści wideolaryngoskopu | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania wybranych plików | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK |  |  |
|  | Gniazdo kart SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dodatkowe gniazdo umożliwiające jednoczesne podłączenie dedykowanego giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego wraz z oferowanym wideolaryngoskopem | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję szybkiego przełączania wyświetlania obrazu na ekranie pomiędzy wideolaryngoskopem, a giętkim wideolaryngoskopem intubacyjnym | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia z bronchofiberoskopem optycznym | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego wideootoskopu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego giętkiego wideoryno-laryngoskopu | TAK |  |  |
|  | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator jak również z sieci 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego ok. 2 godziny | TAK |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |  |
|  | Współczynnik ochrony monitora min. IP54 | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku | TAK |  |  |
|  | W zestawie: - zasilacz sieciowy - uchwyt z mocowaniem do stojaka jezdnego | TAK |  |  |
| Stojak jezdny - 1 zestaw |
|  | Stojak jezdny do zamocowania przenośnego, wielofunkcyjnego monitora, wys. min. 120 - 150 cm, wyposażony w: - 5 antystatycznych kółek, - poprzeczny drążek do zamocowania monitora, - kosz na akcesoria - 1 szt. - uchwyt do zamocowania tub do przechowywania giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego - 1 szt. | TAK |  |  |
| Wideolaryngoskop do trudnych intubacji dla dorosłych - 1 zestaw |
|  | Wideolaryngoskop z rękojeścią zintegrowaną na stałe, wyposażony w mocno zakrzywioną łopatkę dedykowaną do trudnych intubacji dorosłych, w pełni wielorazowy, wykonany ze stali, kompatybilny z oferowanym monitorem | TAK |  |  |
|  | Łopatka wideolaryngoskopu o kształcie i rozmiarze Macintosh #4, Macintosh #3 | TAK |  |  |
|  | Podłączanie wideolaryngoskopu do monitora poprzez odłączany przewód łączący, przewód w zestawie | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany przetworniki obrazowy CMOS oraz dioda oświetleniowa LED w części dystalnej łopatki | TAK |  |  |
|  | Układ optyczny przetwornika obrazowego zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji | TAK |  |  |
|  | Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów (obsługa poprzez długie i krótkie wciśnięcie przycisku) | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany w łopatce kanał do prowadzenia cewnika ssącego | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |  |
|  | Możliwość reprocessingu wideolaryngoskopu wraz z przewodem łączącym metodą manualną oraz maszynową (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji co najmniej w STERRAD | TAK |  |  |
| Wideobronchoskop intubacyjny – 1 zestaw |
|  | Wideoendoskop współpracujący z w/w torem wizyjnym | TAK |  |  |
|  | Przetwornik obrazowy CMOS zintegrowany w wideoendoskopie z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na ekranie monitora | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED | TAK |  |  |
|  | Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej w końcu dystalnym max 4,0 mm | TAK |  |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra / dół) | TAK |  |  |
|  | Kąt pola widzenia min.100° - 120° | TAK |  |  |
|  | Długość robocza min. 65 cm | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita 93 cm - 95 cm |  |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 1,5 mm | TAK |  |  |
|  | Zdejmowany adapter umożliwiający zamocowanie oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany przewód sygnałowy łączący z monitorem | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane w części proksymalnej wideoendoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu do odsysania | TAK |  |  |
|  | Przyłącze drenu do odsysania zintegrowane w wymiennym zaworze ssącym | TAK |  |  |
|  | Możliwość osadzenia zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu do odsysania do przyłącza drenu | TAK |  |  |
|  | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony IPX8, możliwość pełnego zanurzenia w roztworze podczas mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji co najmniej w STERRAD i tlenku etylenu | TAK |  |  |
|  | W zestawie: - tester szczelność - 1 szt. - gumowa zatyczka do kanału roboczego, autoklawowalna - 10 szt. - adapter do przepłukiwania kanału roboczego / ssącego - 1 szt. - zawór ssący - 20 szt. - szczoteczka do czyszczenia kanały roboczego - 1 szt. - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. - walizka do przechowywania - odłączany uchwyt do rurek intubacyjnych - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem wideoendoskopu | TAK |  |  |
| Prowadnica światłowodowa - 1 zestaw |
|  | Tubus roboczy endoskopu o długości 35 - 40 cm | TAK |  |  |
|  | Koniec dystalny tubusu roboczego endoskopu zagięty na stałe pod kątem 40° - 45° | TAK |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna tubusu roboczego endoskopu 5 mm, umożliwiająca zastosowanie rurek intubacyjnych o śr. wew. min. 5,5 mm | TAK |  |  |
|  | Kąt pola widzenia endoskopu 110° | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w standardowy okular z regulacją kąta pochylenia, umożliwiający bezpośrednią obserwację oraz podłączenie standardowej głowicy kamery endoskopowej | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w przyłącze światłowodowe z min. 2 adapterami do podłączenia przenośnego źródła światła i światłowodu | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w ruchomy łącznik z blokadą do zamocowania rurki intubacyjnej w odpowiedniej odległości w stosunku do końca dystalnego części roboczej | TAK |  |  |
|  | Ruchomy łącznik do zamocowania rurki intubacyjnej wyposażony w przyłącze umożlwiające podawanie tlenu przez rurkę intubacyjną podczas intubacji | TAK |  |  |
|  | Endoskop w pełni zanurzalny w płynie myjąco - dezynfekującym, autoklawowalny | TAK |  |  |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji, wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 570 x 80 52 mm | TAK |  |  |
| Bateryjne źródło światła – 1 zestaw |
|  | Bateryjne źródło światła – 1 szt. wykorzystujące technologię oświetleniową LED przeznaczone do bezpośredniego przykręcania do przyłącza światłowodowego endoskopu/fiberoskopu. | TAK |  |  |
|  | Jasność światła min. 100 lm | TAK |  |  |
|  | Czas świecenia >110min | TAK |  |  |
|  | Posiadające funkcję BOOST – czasowe zwiększenie intensywności świecenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Waga maks 160g | TAK |  |  |
|  | Bateria – 2 szt. | TAK |  |  |

AGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)