sygn. postęp. ZZ-2380-124/24

załącznik nr 2 do SWZ/zał. nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego Automatu do izolacji DNA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Podział zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto zł * | VAT wyrażony w % | Wartość brutto zł *(kol.5x6) | Producent/ Model/Typ/oferowanego sprzętu* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do izolacji materiału genetycznego metodą magnetyczną z próbek kryminalistycznych, z użyciem dedykowanych odczynników do izolacji DNA, zwalidowane do badań z zakresu genetyki sądowej. - Wymagania szczegółowe (parametry urządzenia) – urządzenie musi: - Posiadać możliwość izolacji od 1 do 24 próbek równocześnie w 1 cyklu. - Pozwalać na dowolną liczbę izolowanych próbek w 1 cyklu, przy wykorzystaniu fabrycznie zamkniętych kartridży spełniających normę ISO 18385. - Wykonywać izolację 24 próbek w czasie ok 20 minut. - Posiadać możliwość izolacji DNA z próbek materiału dowodowego oraz materiału referencyjnego przy użyciu technologii kulek magnetycznych. - Posiadać możliwość izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów materiałów próbek kryminalistycznych np.: niedopałki papierosów, ślina, krew, próbki dotykowe, nasienie. - Posiadać możliwość izolacji próbek z objętości 2 ml lizatu. - Być wyposażone we wbudowaną lampę UV-LED do dekontaminacji stołu roboczego. - Posiadać możliwość automatycznego ustawienia końcowej objętości elucyjnej w zakresie od 20 – 200 μl bezpośrednio w urządzeniu - Być wyposażone w podgrzewany blok elucyjny. - Posiadać procedurę do odzyskiwania próbek/izolatów DNA w razie wystąpienia błędu/utraty zasilania. - Być wyposażony w kamerę, która kontroluje prawidłowy załadunek odczynników jak również odczytuje kody kreskowe umieszczone na odczynnikach. - Posiadać funkcje kontroli ważności odczynników. - Być wyposażone w czytnik kodów kreskowych służących do automatycznego odczytywania kodów umieszczonych na probówkach z próbkami. - Posiadać wbudowany ekran, z intuicyjnym graficznym interfejsem. - Posiadać dostępność protokołu umożliwiającego izolacje DNA z łuski. - Posiadać dostępność protokołu do izolacji DNA dedykowanego dla próbek stałych umieszczonych bezpośrednio w probówce. - Posiadać możliwość połączenia aparatu do LIMS. - Automatycznie odpowiadać za proces przeniesienia lizatu z probówki, umieszczonej przez użytkownika w aparacie, do kartridża. II ) Inne wymagania: - Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku należy dostarczyć w nienaruszonym opakowaniu producenta; - Urządzenie musi być kompletne i po uruchomieniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego (w tym wszystkie niezbędne statywy, tipsy, materiały zużywalne, odczynniki); - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcje użytkowania z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania, w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, w języku polskim; - Koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia muszą zostać ujęte w cenie urządzenia; - Instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia winien wykonać autoryzowany serwis producenta; - Wszelka komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym powinna odbywać się w języku polskim. - Dostarczone odczynniki do izolacji umieszczone są w specjalnych kartridżach zabezpieczonych folią, która przebijana jest dopiero podczas izolacji dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko kontaminacji. 1kartridż przeznaczony jest do izolacji DNA z 1 próbki - Inne wyposażenie: - Wraz z urządzeniem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompatybilny z urządzeniem zasilacz awaryjny (UPS). - Drugi komplet statywów do kardridży oraz próbówek. IV) Gwarancja: - Gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24-miesiące licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru i uruchomienia urządzenia - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, zawierającą numer seryjny urządzenia oraz warunki gwarancji; - W XI-XII, XXIII i XXIV miesiącu użytkowania urządzenia, licząc od dnia instalacji, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia, w celu potwierdzenia prawidłowości jego działania (łącznie dwa przeglądy w trakcie trwania gwarancji) – koszty związane z przeglądaniem, dojazdem do siedziby użytkownika oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca. - Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski; - Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony do daty zgłoszenia w formie pisemnej; - Czas przestoju od dnia zgłoszenia do dnia naprawy, powoduje wydłużenie gwarancji o ten czas; - Serwis gwarancyjny i naprawy należy wykonywać w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny do odbioru sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy; - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność do serwisu i do części zamiennych przez okres nie krótszy niż 5 lat; V) Szkolenie: - Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i użytkowania urządzenia w języku polskim lub tłumaczone na język polski dla użytkowników, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie; - Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu certyfikaty dla uczestników szkolenia potwierdzające odbyte szkolenie. VI) Opis odczynników dedykowanych dla automatu do izolacji materiału genetycznego metodą magnetyczną: - Wykonawca zapewnia w ramach oferty zestaw startowy dedykowanych odczynników i akcesoriów do urządzenia (w tym tipsy, materiały zużywalne) do izolacji materiału genetycznego metodą magnetyczną, wystarczający do analizy co najmniej 48 próbek, dla celów wewnętrznej walidacji urządzenia; - Wykonawca zapewnia w ramach oferty zestaw dedykowanych odczynników i akcesoriów do urządzenia do przeprowadzenia procedury odzyskiwania próbek/izolatów DNA w razie wystąpienia błędu/utraty zasilania; - Urządzenie musi wykorzystywać odczynniki tego samego producenta, które są fabrycznie rozporcjonowane i zafoliowane, opatrzone kodami 2D; - Odczynniki i materiały zużywalne fabrycznie nowe, w nienaruszonym opakowaniu, konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy. | a) Zamówienie podstawowe (gwarantowane) | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  |  | b) Zamówienie prawo opcji | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia podstawowe brutto (poz. 1a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia opcjonalnego brutto (poz. 1b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość zamówienia brutto (poz. 1a+1b) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W tym VAT...................%

- Termin dostawy (D) w dniach  roboczych…………………….****

*w kolumnie 9 należy wpisać wszystkie wymagane dane identyfikujące zaoferowane urządzenie spełniające wszystkie wymagania określone w kolumnie 2.

**/***Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

**** Zaoferowane wartości należy podać zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do wniosku – kryteria oceny ofert

……………………………………………………………….

Podpis kwalifikowany

(zaawansowany podpis elektroniczny)