Załącznik nr 3(1) do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1
na „Zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji
na potrzeby w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.
Znak sprawy: 4300/2023

ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju
innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia
podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
 Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych – 2 szt.

INSTRUKCJA:
W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie z określonym przez Zamawiającego określonym sposobem zadeklarowania w kolumnie 3.

L.p.	OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE	SPOSÓB ZADEKLAROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWANYCH PARAMETRÓW / WARTOŚCI		WARTOŚCI OFEROWANE
1	2	3		4
I. Informacje podstawowe
	Nazwa produktu	Podać		…..............................
	Typ/Model	Podać		…..............................
	Producent	Podać		…..............................
	Rok produkcji	Podać		…..............................
	Wartość ogółem netto	Podać		…..............................
	Wartość ogółem brutto	Podać		…..............................
	Wartość ogółem brutto słownie	Podać		…..............................
	Gwarancja min. 24 miesiące	Podać		…..............................
II. Informacje/parametry techniczne:
	Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, niedemonstracyjne, rok produkcji 2023
	Ćwiczenia: wspomagane-elektromiograficzne, bierne, czynno-oporowe, czynno-wspomagane
	Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izotoniczne, izometryczne, izokinetyczne.
	Wbudowana funkcjonalność generowania zrobotyzowanego ruchu wspomaganego lub czynnego wyzwalanego poprzez aktywność elektryczną mięśni wykrywaną powierzchniowo - elektromiografię (reaktywna elektromiografia)
	Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: / - siły mięśniowej, / - zakresu ruchu biernego i czynnego, / - aktywności mięśniowej i unerwienia przy pomocy elektromiografii powierzchniowej / - propriocepcji, / - oporów tkankowych (sztywność, spastyczność),
	Dostosowanie do pacjenta we wszystkich etapach rehabilitacji i w zależności od poziomu siły mięśniowej (Lovett 0-5) : / Ruch czynny - oporowy (Lovett 3-5) / Ruch czynny - wspomagany (Lovett 3) / Ruch wspomagany - wyzwalany elektromiograficznie (Lovett 1-2) / Ruch bierny (Lovett 0-1)
	Generowanie raportów z oceny i ćwiczeń pacjenta
	Cynna praca z pacjentami z niedowładem i spastycznością
	Biofeedback-informacja zwrotna dla pacjenta i terapeuty
	Predefiniowane protokoły ćwiczeń
	Możliwość tworzenia bazy danych pacjentów
	Wbudowany elektromiograf w minimalnych parametrach pomiarowych: minimum 4 kanały elektromiograficzne, próbkowane jednocześnie.		Podać	…..............................
	Szum linii podstawowej: <0,5 μV RMS		Podać	…..............................
	Częstotliwość próbkowania elektromiografii: 900-1000 próbek na sekundę na kanał		Podać	…..............................
	Rozdzielczość wewnętrzna min. 24 bity		Podać	…..............................
	Współczynnik CMRR elektromiografii: 73dB		Podać	…..............................
	Impedancja wejściowa elektromiografii co najmniej 10MΩ		Podać	…..............................
	Szum odniesienia na wejściu nie więcej 10 μVpp (10 sekund danych surowych)		Podać	…..............................
	Czułość elektromiografii co najmniej 1μV RMS		Podać	…..............................
	Dokładność pomiarowa czujników siły lub dynamometrów: dokładność pomiaru momentu obrotowego ± 0,2 Nm		Podać	…..............................
	Maksymalna prędkość obrotowa: co najmniej 20 °/s		Podać	…..............................
	Praca synchroniczna jednoczesna co najmniej 2 napędów		Podać	…..............................
	Monitor dotykowy
	Zestaw startowy min. 5 paczek elektrod do EKG/EMG		Podać	…..............................
III. Gwarancja i serwis
	Gwarancja min. 24 miesiące	Podać		…..............................
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.
	Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części w cenie dostawy. Wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw gwarancyjnych.	Podać		…..............................
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.
	Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]	Podać / Max / 72 godzin		…..............................
	Czas usunięcia usterki/awarii/wady od momentu przyjęcia zgłoszenia max 3 dni robocze lub 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
	W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca
	Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.
IV. Inne:
	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.
	Deklaracja zgodności producenta z dostawą
	Szkolenie personelu z obsługi urządzenia

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

….........................................................
 (data i podpis Wykonawcy)