Załącznik Nr 2.3.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY

Model aparatu: ………………………..
Producent: …………………………….
Kraj pochodzenia: ……………………

Lp.	Parametr	Parametr wymagany/Sposób oceny	Parametr oferowany
	Stół operacyjny	1 szt.
	Aparat fabrycznie nowy nieużywany	TAK
	Rok produkcji 2019	TAK
	Parametry techniczne stołu
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu, model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany	Tak
	Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.	Tak
	Stół wyposażony w układ jezdny umieszczony pod podstawą stołu, nie wystający poza jej obrys, z kołami na obrotnicach wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą pilota lub dźwigni nożnej.	Tak
	Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać podczas operacji, sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota lub dźwigni nożnej.	Oceniany / Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	Elementy konstrukcyjne stołu (rama) oraz elementy konstrukcyjne akcesoriów wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej.	Tak
	Osłona kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów,	Tak
	Rama nośna blatu stołu bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG	Tak
	Dostępność ramienia aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości min. 1400 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U	Tak
	Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: / - segment pod głowę, odłączany od segmentu pod plecy; / - segment pod plecy; / - segment siedziska; / - segment pod nogi, dzielony, odłączany od siedziska	Tak
	Blat stołu (bez szyn bocznych)o wymiarach min. 1900mm x 500 mm (długość x szerokość)	Tak, podać
	Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne układy sterowania i zasilania)	Oceniany / 1 układ – 0 pkt / 2 układy – 10 pkt
	Akumulatory układów napędowych (dwa zestawy) wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych).	Tak
	Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych lub elektromechanicznych za pomocą pilota (podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu	Tak
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu: / - blokada funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu / - panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową / -konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji	Tak
	Regulacja z pilota następujących ruchów: / - wysokości w zakresie min. 750 – 1100 mm; / - pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) min. +/- 25°; / - pochylenie poprzeczne (lewo-prawo) min. +/- 15°; / - regulacja segmentu siedziska / pod plecy w zakresie min. od -40° do +70°; / - regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” (wzajemnego kąta nachylenia segmentu pod plecy i siedziska) / - powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie	Tak, podać
	Najniższa pozycja stołu 790 mm	Oceniany (proporcjonalnie) / 790 mm 0 pkt / 740-10 pkt
	Najwyższa pozycja stołu 1000 mm	Oceniany (proporcjonalnie) / 1000 mm 0 pkt / 1100-10 pkt
	Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota	Tak
	Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie	Oceniany / Nie 0 pkt / Tak 10 pkt
	Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów umożliwiający ocenę stanu naładowania.	Tak
	Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. +/-30°.	Tak, podać
	Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. od - 90° do +10° w płaszczyźnie pionowej i min. 45° w płaszczyźnie poziomej	Tak, podać
	Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących)	Tak
	Dopuszczalne dynamiczne obciążenie stołu min. 180 kg (w każdej przewidzianej i dopuszczalnej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu, także przy zamontowanej przystawce ortopedycznej)	Oceniany / (proporcjonalnie) / 180 kg - 0 pkt / 220 kg - 10 pkt
	Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości min. 65 mm	Tak, podać
	Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów)	Tak
	Możliwość czyszczenie wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi.	Tak
	Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów	Tak
	Stół przystosowany do pracy z dedykowaną karbonową ramą do operacji kręgosłupa. Regulacja ramy sterowana bezpośrednio z pilota min w zakresie: regulacji wysokości, ustawienia kąta, przechyłów bocznych oraz pozycji Trendelnburga. Rama o nośności min 200 kg bez dodatkowego punktu podparcia. Waga ramy max 6 kg, dodatkowe akcesoria – podpora głowy o wadze max 6 kg.	Tak
	Producent posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485	Tak
	Wyposażenie do stołu
	Podpora pod rękę do ułożenia pacjenta na boku z zaciskiem.	1 kpl
	Podpora pod rękę, dł. min. 500 mm, z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pośrednictwem przegubu kulowego zwalnianego jedną ręką, z min 1 pasem mocującym	1 kpl
	Podpora do ułożeń bocznych, o wymiarach min 200 x 120 mm (wys. x szer.), z uchwytem umożliwiającym regulację jej wysokości, wysunięcia oraz obrotu i ustawienia w płaszczyźnie pionowej	1 szt.
	Pas do mocowania tułowia	1 szt
	Zacisk mocujący do profili kwadratowych	2 szt
	Zacisk mocujący do profili okrągłych	2 szt

Przystawka ortopedyczna	1 szt.
Urządzenie typ, model	Podać
Producent/ Firma	Podać
Kraj pochodzenia	Podać
Rok produkcji 2109	TAK
Parametry techniczne
Przystawka ortopedyczna dołączana do centralnej części blatu stołu operacyjnego umożliwiająca wykonywanie zabiegów bez stosowania podpór o podłogę wyposażona w: / belka wyciągowa zapewniająca swobodny dostęp ramienia C z regulacją kata odchylenia i długości współpracująca z aparatem naciągowym z mechanizmem gwintowym ze sznurowanym butem wyciągowym – 2 kpl; / belka wyciągowa do kości piszczelowej z podpórką pod kolano 1 kpl / uchwyt do mocowania klamry Kirschera mocowany do aparatu naciągowego – 1 szt.; / płyta siedziska do mocowania wyciągów kończyn dolnych – 1 szt / system wyciągu 1 kpl / buty wyciągowe sznurowane, rozmiar uniwersalny, para / uchwyt nogi mocowany do wyciągu z mocowaniem 1 szt / kołek oporowy krocza z materacem	1 kpl.
Wózek na oferowaną przystawkę ortopedyczną	1 szt.
Zestaw do artroskopii kolana z uchwytem i zaciskiem	1 kpl
Podpora pod kończynę górną przezierna dla promieni Rtg do operacji w obrębie stawu łokciowego	1 szt

Uwaga!!!
### W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

 ................................................................
data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy