## Zadanie nr 1
Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Kateter typu Guidezilla II rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm) długość systemu 150cm szaft typu hypotube pokrycie hydrofilne zbrojenie na całej długości kanału roboczego marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) | szt | 2
2. | Prowadnik wieńcowy typu FFR Comet (kompatybilny z modułem FFR Link): - Sensor optyczny - Długość robocza prowadnika – 185cm - Średnica prowadnika – 0.014” (≤0.36mm) - Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm - Znaczniki odległości – 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy) - Długość przewodu optycznego – 2m - Zakres pracy - -45mmHg do 300mmHg | szt | 4
3. | Cewnik typu HD IVUS OptiCross HD (kompatybilny z systemem iLab/Polaris): - Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę - Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz - Rozdzielczość osiowa – 22 µm - Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm - Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej - Maksymalna głębokość penetracji – 6mm - Długość robocza cewnika – 135cm - Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F - Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. -Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | szt | 1
4. | System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm | szt | 1
5. | Stenty lekowe platynowo-chromoweśrednice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) − długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm − stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. − pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego − ciśnienie nominalne 11 atm − ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm − stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, − profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów − profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm), − profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.042” (1,07 mm), − długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm − recoil max. 3% − dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem − duża siła radialna min. 0.26 N/mm − możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) − możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury o 2.25 do 2.75; o 2.50-2.75 do 3.50; o 3.00-3.50 do 4.25; o 4.00 do 5.75; | szt | 5
6. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego ciśnienie nominalne 12atm. ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%. | szt | 6
7. | Cewnik balonowy półpodatny średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push) długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach hydrofilne pokrycie shaft’u ciśnienie nominalne 6atm. ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów | szt | 7
Razem: