Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE 6-KANAŁOWEGO MODUŁU POMIAROWEGO KALORYMETRU HFC

- 6-kanałowy multikalorymetr do pomiarów metodą przepływu ciepła, składający się z sześciu pionowych minikalorymetrów, z których każdy powinien obejmować naczynie próbki i wbudowane trwale naczynie referencyjne. Moduł musi być kompatybilny z posiadanym termostatem TAM. Mikrokalorymetr ma umożliwiać pomiary zgodne ze STANAG 4582 oraz STANAG 4147.

- Maksymalny dopuszczalny poziom szumów krótkookresowych nie większy niż +/- 100 nW.

- Stabilność nie gorszą niż 200 nW w ciągu 24 godzin.

- Precyzję pomiaru nie gorszą niż +/- 200 nW.

- Dokładność co najmniej ± 5%.

- Kalibrację przepływu ciepła przy użyciu wbudowanego opornika kalibracyjnego

- Kompatybilność z fiolkami pomiarowymi o pojemności do 5 mL.

- Dostępność fiolek wykonanych ze szkła, stali z pokrywkami zakręcanymi lub zaciskanymi, w zależności od przyjętej metodyki badań.

- Zestaw obejmujący 3 uchwyty ciśnieniowe i niezbędne podłączenia do ampuł 4 ml – 2 komplety umożliwiające podłączenie łącznie do sześciu minikalorymetrów.

- Minimum 4 opakowania po 100 szt. naczynek i pokrywek aluminiowych (hermetycznych), do pomiarów kalorymetrycznych metodą przepływu ciepła.

- Wymagane jest, aby oprogramowanie do analizy danych mogło być zainstalowane na dowolnej ilości komputerów bez dodatkowych opłat licencyjnych.

- Wymagane jest aby instruktaż rozruchowy oraz  instruktaż aplikacyjny zainstalowanego mikrokalorymetru HFC wykonany został na miejscu                        u Zamawiającego. dla maksymalnie czterech pracowników zakładu B2 odpowiedzialnych za badania fizykochemiczne.

INNE ELEMENTY ZESTAWU

- Zestaw do zarządzania danymi z wcześniejszych eksperymentów w trakcie trwania bieżącego pomiaru o minimalnych parametrach takich jak: wyświetlacz co najmniej 11”, pamięć wbudowana 128 GB, pamięć RAM 8 GB, co najmniej 8-rdzeniowy procesor, komunikacja Wi-Fi, co najmniej jedno złącze USB.

GWARANCJA

- 12 miesięcy gwarancji na 6-kanałowy moduł pomiarowy kalorymetr HFC.

- 24 miesiące gwarancji na zestaw do zarządzania danymi.