Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 20.06.2022 r.

dot. przetargu ZP-15/22

na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 1

dot. poz. nr 2:

Czy Zamawiający miał na myśli: „optyka wyposażona w szafirowe szkiełko“ , zamiast “szafranowe“ ?

Odp.: Tak, Zamawiający miał na myśli „optykę wyposażoną w szafirowe szkiełko”.

Pytanie nr 2

dot. poz. nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płaszcza bez bruzd podłużnych ?

Pozostałe parametry zgodne z opisem w SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PAKIET NR 3

Pytanie nr 3

dot. pkt 3,4

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie systemu z interfejsem pacjenta zintegrowanego z monitorem nerwów bez konieczności stosowania symulatora pacjenta?

Uzasadnienie: Jest to nowoczesne rozwiązanie bez dodatkowych interfejsów, eliminuje ilość dodatkowych rozgałęziaczy, przedłużaczy i przedwzmacniaczy na sali operacyjnej.

Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w celu umożliwienia dokonania najlepszego wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

dot. pkt 6

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania: „Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe 
z szerokim zakresem stymulacji i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min. 1, 4, 7 i 10 Hz do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu min. 80V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie min. 50-250 us do wyboru za pomocą oprogramowania“ ?

Uzasadnienie: Powyżej opisane parametry stymulatora oferują szersze spektrum zakresu pracy i są dostępne 
w ponad 70% szpitali zajmujących się operacjami tarczycy. Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w celu umożliwienia dokonania najlepszego wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie częstotliwości impulsów o napięciu min. 80V oraz regulacją impulsu stymulacyjnego, z zachowaniem punktacji parametru.

Pytanie nr 5

dot. pkt 11

Czy Zamawiający dopuszcza aby w oferowanym urządzeniu regulacja natężenia prądu odbywała się za pomocą precyzyjnych pokręteł nawigacyjnych?

Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w celu umożliwienia dokonania najlepszego wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 6

dot. pkt 16

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie uniwersalnej, o specjalnej konstrukcji elektrody do stymulacji/monitorowania nerwu błędnego, stosowanej w chirurgii dziecięcej i dorosłych, bezpiecznie uwalniającej się z nerwu pod wpływem pociągania za jej przewód bez ryzyka uszkodzenia nerwu błędnego?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

dot. pkt 19

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie aparatu o dużym, czytelnym kolorowym ekranie LCD z przekątnej min. 8 cali, zabezpieczonym dedykowanymi warstwami szkła ochronnego ?

Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w celu umożliwienia dokonania najlepszego wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 8

dot. pkt 18

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie raportowania do wewnętrznej pamięci urządzenia z funkcją przechowywania wyników stymulacji ciągłej w postaci kolorowych histogramów 2D z polskimi komentarzami 
i opisami widoku całego ekranu ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza raportowanie do wewnętrznej pamięci urządzenia w innej, alternatywnej formie wizualnej.

Pytanie nr 9

dot. pkt 21

Czy Zamawiający wymaga aby raporty były zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu zabezpieczonej hasłem?

Uzasadnienie: wg obowiązującego prawa ochrony danych medycznych i osobowych przechowywanie danych na przenośnych nośnikach pamięci typu USB flash jest niedozwolone z powodu ryzyka dostępu do nośnika niepowołanych osób pracujących na bloku operacyjnym bez nadzoru Administratora Danych Osobowych Szpitala MSWiA.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 10

dot. pkt 24

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie sondy monopolarnej jednorazowej do stymulacji, końcówka o średnicy min. 0,5mm - 10 szt.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 11

dot. pkt 25

Czy Zamawiający wymaga aby rurka intubacyjna ze zintegrowanymi fabrycznie elektrodami była kompatybilna 
z wymaganymi 4 kanałami odbiorczymi neuromonitoringu - posiadała 4 kanały odbiorcze (8 odprowadzeń)?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 12

dot. pkt 25

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rurki dotchawiczej ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego o rozmiarze min. 7.0, 7.5, 8.0 - jako typowe rozmiary do zastosowania w chirurgii tarczycy, posiadające min. 4 kanały odbiorcze (8 odprowadzeń)?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 13

dot. pkt 25

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy akcesoriów jednorazowych - sondy monopolarne, rurki intubacyjne zintegrowane - były realizowane na bieżąco na pisemne zamówienie Zamawiającego w ciągu min. 3 dni roboczych?

Odp.: Dostawy będą uzgadniane i realizowane przez Aptekę Szpitalną po rozstrzygnięciu przetargu.

PAKIET NR 4

Pytanie nr 14

dot. pkt 40 OPZ

Czy Zamawiający dopuści cztery, pojedyncze koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach:

- pełna blokada

- jazda na wprost

- jazda swobodna?

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 15

dot. pkt. 5 - warunki gwarancji

Czy Zamawiający dopuści  czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia – do 7 dni bez dostarczenia sprzętu zastępczego?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia do 7 dni bez dostarczenia sprzętu zastępczego.

Pytanie nr 16

dot. pkt. 6 - warunki gwarancji

Czy Zamawiający dopuści  czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia do 14 dni bez dostarczenia sprzętu zastępczego?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 17

dot. pkt. 13 - warunki gwarancji

Czy Zamawiający dopuści dostępność części zamiennych dla  zaoferowanego modelu – min. 10 lat od daty dostawy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 5

Pytanie nr 18

dot. pakietu nr 5 - funduskamera

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w p. 20 i 21 tabeli wymaganych warunków gwarancji i serwisu na wydłużenie czasów naprawy pod warunkiem nieodpłatnego udostępniania przez cały czas wydłużającej się naprawy urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu pakietu nr 5?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w p. 20 i 21 tabeli wymaganych warunków gwarancji i serwisu na wydłużenie czasów naprawy pod warunkiem udostępniania przez cały czas wydłużającej się naprawy urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu pakietu nr 5.

Pytanie nr 19

dot. pakietu nr 5 - funduskamera:
Czy Zamawiający dopuści komputer o wymaganej pojemności dyskowej 1 TB, lecz w konfiguracji 512 GB typu SSD a pozostałe 512 GB typu HDD, ze względu na brak na rynku komputerów z dyskami SSD o pojemności 1TB?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ (Projekt Umowy)

Pytanie nr 20

Prosimy o dopisanie zapisu w umowie, że w przypadku nieodpłatnego udostępniania urządzenia zastępczego 
o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu pakietu nr 5 na czas przedłużającej się naprawy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

Odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku udostępniania urządzenia zastępczego 
o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu pakietu nr 5 na czas przedłużającej się naprawy nie będzie naliczał kar umownych.

Do §5 Zamawiający dopisuje ustęp 7, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku udostępnienia urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu pakietu nr 5 na czas przedłużającej się naprawy, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl