Załącznik nr 2 do SWZ
Specyfikacja do przetargu na napędy ortopedyczne
Lp	Nazwa i wymagane parametry techniczne	Parametry wymagany	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość brutto	Punktacja
1	Napęd do nasadek wiertarskich i frezarskich / Metalowa obudowa w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopu metali nierdzewnych, silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W, płynna regulacja prędkości obrotowej, obroty prawo lewo, oscylacja uruchamiana za pomocą wciśnięcia dwóch przycisków, funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie, zakres obrotów: wiercenie min. 0-1200 obr/min; rozwiercanie min. 0-270 obr/min., kaniulacja maksymalna min. 4,25 mm, maksymalny moment obrotowy: wiercenie – 4,63Nm, rozwiercanie min. 18,3Nm, moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści, bezszczotkowy silnik napędu niewymagający konserwacji i smarowania, klasa ochronna obudowy napędów IPX9. / Napęd kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego nasadkami i akumulatorami. Napęd wyposażony w 2 nasadki wiertarskie: jedna Jacobs z kluczem 0-6,4mm ( max. prędkość obrotowa 120/270 obr. /min. Moment obrotowy 4,63/18.3 Nm) druga Hudson Trinkle modyfikowany ( Max. prędkość obrotowa 1200/270 obr./min., moment obrotowy 4,63/18,3 Nm)	TAK	3		8%		- bezszczotkowy silnik napędu niewymagający konserwacji i smarowania - 10pkt, / - brak – 0 pkt / TAK/NIE* / - klasa ochronna obudowy napędów IPX9 - 10pkt / TAK/NIE*
2	Piła oscylacyjna posiadająca dwa tryby pracy (szybki i standard), zakres oscylacji szybki od 0-12000 oscylacji na min, zakres oscylacji standard od 0-10000 oscylacji na min, możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45º, wychylenie kątowe ostrza 5º, możliwość blokowania przycisków włączania, bezszczotkowy silnik napędu niewymagający konserwacji i smarowania, klasa ochronna obudowy napędów IPX9		1szt		8%		- bezszczotkowy silnik napędu niewymagający konserwacji i smarowania - 10pkt / - brak – 0 pkt / TAK/NIE* / - klasa ochronna obudowy napędów IPX9 - 10pkt / TAK/NIE*
3	Akumulator litowo-jonowy sterylny o napięciu 9,9 V, pojemność nie mniejsza niż 26Wh, akumulatory kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego ładowarką		3szt		8%		Pojemność ≥ 26Wh – 10pkt / Pojemność < 26Wh – 0pkt / PODAĆ

        Łączna wartość brutto:
*niewłaściwe skreślić

Uwaga!!!
W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

  ......................................................................................
data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
 do reprezentowania Wykonawcy