Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Piła oscylacyjna, akumulatorowa, do amputacji kończyn – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / 2021r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Piła oscylacyjna | TAK, podać |  |
|  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | TAK, podać |  |
|  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 250 W | TAK, podać |  |
|  | oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | TAK, podać |  |
|  | głowica obrotowa 360° | TAK, podać |  |
|  | co najmniej 8 pozycji blokady głowicy | TAK, podać |  |
|  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą | TAK, podać |  |
|  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, kompatybilny z ładowarką GA677 posiadaną przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie | TAK, podać |  |
|  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | TAK, podać |  |
|  | opcjonalnie możliwość zasilania z sieci elektrycznej | TAK, podać |  |
|  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | TAK, podać |  |
|  | wychylenie ostrza 4°1' | TAK, podać |  |
|  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | TAK, podać |  |
| II | Kontener (kosz,wanna,pokrywa) – 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | kosz stalowy, perforowany, dostosowany do oferowanej piły 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | uchwyt napędu/piły 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | uchwyt na ostrza 1 szt | TAK, podać |  |
|  | wanna kontenera 3/4 1szt | TAK, podać |  |
|  | rączki blokowane pod kątem 90° | TAK, podać |  |
|  | pokrywa kontenera 3/4 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Filtr bezobsługowy na min 5000 cykli sterylizacji - 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | tabliczka identyfikacyjna- 2 szt. – kolor i opis do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą | TAK, podać |  |
| III | Brzeszczot – 20 szt. – do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą | TAK, podać |  |
|  | • brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) • brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) • brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty