Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Stacja centralnego monitorowania z 7 kardiomonitorami

| Lp | ASORTYMENT | Producent | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA |  | 1 |  |  |  |  |
| II. | KARDIOMONITORY |  | 7 |  |  |  |  |
| III. | AKCESORIA POMIAROWE NA WYPOSAŻENIU CAŁEGO SYSTEMU MONITOROWANIA |
| A | EKG |  |  |  |
| 1 | Wielorazowy przewód główny 5-odprowadzeniowy EKG |  | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy przewód 5-odprowadzeniowy EKG typu krokodylek ( z odprowadzeniami kończynowymi do połączenia z przewodem głównym) |  | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy przewód główny 3-odprowadzeniowy EKG |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowy przewód 3-odprowadzeniowy EKG typu krokodylek ( z odprowadzeniami kończynowymi do połączenia z przewodem głównym) |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowy przewód główny do 12-odprowadzeń EKG |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy przewód 5-odprowadzeniowy EKG typu krokodylek ( z odprowadzeniami przedsercowymi do połączenia z przewodem głównym) |  | 2 |  |  |  |  |
| B | NIBP |
| 1 | Wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar średni |  | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych duży |  | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych na udo |  | 7 |  |  |  |  |
| C | SPO2 |
| 1 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2, na palec |  | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Jednopacjentowy czujnik SpO2 klipsowy na skrzydełko nosa. Wykonany z miękkiego silikonu bez elementów lepnych. Możliwość użycia czujnika pod maseczką anestetyczną lub NIV. Czujnik na 7 dni, przeznaczony dla pacjentów dorosłych z niską perfuzją, reagujący na zmiany w 30 sekund z minimalizacją artefaktów. W zestawie plastykowy aplikator do mocowania czujnika |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy kabel/adapter do czujników SpO2 na nos |  | 2 |  |  |  |  |
| D | etCO2 |
| 1 | Sensor pomiarowy etCO2 w strumieniu głównym |  | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Adapter jednopacjentowy (łącznik) do pomiaru etCO2 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Adapter pomiarowy etCO2 wielorazowy do sterylizacji |  | 2 |  |  |  |  |
| E | TEMPERATURA |
| 1 | Wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej |  | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Przewód do podłączenia jednorazowych czujników temperatury głębokiej |  | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik jednorazowy do pomiaru temperatury głębokiej |  | 20 |  |  |  |  |
| F | BIS |
| 1 | 2 kanałowy - w zestawie kabel oraz elektrody pomiarowe |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 4 kanałowy - w zestawie kabel oraz elektrody pomiarowe |  | 10 |  |  |  |  |
| G | HEMODYNAMIKA |
| 1 | Karta eksploatacyjna ( Licencja wielopacjentowa) do monitora hemodynamicznego na okres minimum 720 minut |  | 5 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM: |  |  |  |
| IV | PODAĆ WYMAGANĄ PRZEZ PRODUCENTA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH W OKRESIE GWARANCJI: |  |
| 1 | Stacja centralnego monitorowania |  |
| 2 | Kardiomonitory |  |

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent ……………………………………….. Model/Typ ………………………………………. Rok produkcji: ……………… STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA |
| 2. | Stacja centralnego monitorowania fabrycznie nowa, rok produkcji 2020/2021 Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 30” i rozdzielczości Full HD z możliwością montażu na obrotowym uchwycie ściennym |  |
| 3. | System monitorowania oparty na strukturze klient-serwer, gdzie sieć monitorowania zarządzana jest przez jeden, centralny serwer |  |
| 4. | Monitorowanie wszystkich parametrów dostępnych w kardiomonitorach |  |
| 5. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek |  |
| 6. | Praca w sieci z monitorami umożliwiającymi przesyłanie alarmów do centrali i do innych monitorów w czasie rzeczywistym |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy stacji centralnego monitorowania o monitorowanie telemetryczne widoczne na ekranie centrali i kardiomonitorów podłączonych systemu monitorowania |  |
| 8. | Możliwość posiadania funkcji holterowskiej z min. 6 przebiegami różnych krzywych i pamięcią z okresu ostatnich 168 godz. dla każdego stanowiska |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie raportów 12 odprowadzeniowego EKG do informatycznych systemów zarządzania i archiwizacji badań EKG |  |
| 10. | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. |  |
| 11. | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy |  |
| 12. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia |  |
| 13. | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA

KRADIOMONITORY 7 SZT.

| Lp. | OPIS |
| --- | --- |
| I PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Producent ……………………………………….. Model/Typ ………………………………………. Rok produkcji: …………………. KARDIOMONITORY |
| 2. | Kardiomonitory fabrycznie nowe, rok produkcji 2020/2021 Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora wg ustawień użytkownika |  |
| 3. | Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego. Ekran wyposażony w czujnik oświetleni automatycznie dostosowujący jasność ekranu względem warunków otoczenia |  |
| 4. | Monitor wyposażony w pojedynczy ekran o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1200 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania) |  |
| 5 | Każdy moduł transportowy wyposażony we własny, kolorowy, wyświetlacz o przekątnej min 6 cali i rozdzielczości min. 1024x480 |  |
| 6 | Komunikacja pomiędzy monitorami. Podgląd danych i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach znajdujących się w sieci monitorowania |  |
| 7 | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu |  |
| 8 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu |  |
| 9 | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi |  |
| 10 | Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG, z możliwością wyboru i programowania przez użytkownika |  |
| 11 | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiaru minimum -1,2 mV/+1,2 mV |  |
| 12 | Diagnostyczny pomiar 12-to odprowadzeniowego EKG przy użyciu przewodu 10-ciu elektrod rejestrujących |  |
| 13 | Pomiar ( oddechu) respiracji metodą impedancji we wszystkich monitorach |  |
| 14 | Pomiar saturacji SpO2 we wszystkich monitorach |  |
| 15 | Pomiar temperatury we wszystkich monitorach |  |
| 16 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną we wszystkich monitorach |  |
| 17 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną we wszystkich monitorach |  |
| 18 | Moduł / Monitor hemodynamiczny |  |
| 19 | Pomiar indeksu bispektralnego (BIS) |  |
| 20 | Pomiar CO2 (kapnografii) |  |
| 21 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. |  |
| 22 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy |  |
| 23 | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia |  |
| 24 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia |  |

KRYTERIA OCENNE

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość monitora centrali monitorującej w calach |  |
| 2 | Czas zasilania bateryjnego modułu transportowego uniwersalnego |  |

________ dnia __ __ __ roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora mikrobiologicznego oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Stacja Centralnego Monitorowania z 7 kardiomonitorami – 1 kpl.

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 pkt.1(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2021 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

załącznik Nr 4 do SWZ

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę stacji centralnego monitorowania z 7 kardiomonitorami – 1 kpl - ZP-21-013BN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA Z 7 KARDIOMONITORAMI – 1 KPL, sygn. sprawy: ZP-21-013BN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

- Oświadczam, że należąc do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca …………………………………                 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożona oferta została przygotowana odrębnie i przygotowana  niezależnie od oferty wykonawcy ……………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

należy wypełnić jeżeli zostały złożone oferty wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej